| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: | MODELO: |  |  |  |  | FECHA: |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
| 1.- PANTALLA INTERCONSTRUIDA: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.- TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED; SENSIBLE AL TACTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.- A COLOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.- TAMAÑO MINIMO DE 12" (30 cm). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.- CONFIGURABLE POR EL USUARIO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- CONTROLES Y AJUSTES DE: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 VOLUMEN CORRIENTE (ML) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. LÍMITE INFERIOR: 5 O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. LÍMITE SUPERIOR: 2000 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. LÍMITE INFERIOR: 2 O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. LÍMITE SUPERIOR: 120 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. PRESIÓN INSPIRATORIA (CMH2O) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. LÍMITE INFERIOR: 5 O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. LÍMITE SUPERIOR: 80 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. LÍMITE INFERIOR: 3 O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. LÍMITE SUPERIOR: 150 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. TIEMPO INSPIRATORIO (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. LÍMITE INFERIOR: 0.2 O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. LÍMITE SUPERIOR: 5 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEU O PAUSA INSPIRATORIA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. CON OPCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 2S O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. FIO2 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. LÍMITE INFERIOR: 21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. LÍMITE SUPERIOR: 100. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. RESPIRACIÓN MANUAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. PEEP/CPAP (CMH2O) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. LÍMITE INFERIOR: 1 O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. LÍMITE SUPERIOR: 45 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. LÍMITE INFERIOR: 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.2. LÍMITE SUPERIOR: 60 O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO, NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR PRESIÓN Y POR FLUJO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA, INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MODOS VENTILATORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. CPAP O ESPONTANEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO, AUTOFLOW, PRVC, VENTILACIÓN DE VOLUMEN PLUS, APV O VSYNC). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. VENTILACIÓN NO INVASIVA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. RESPIRACIÓN ESPONTANEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BIVENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTANEA O PRESIÓN SOPORTE O ASV. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS, CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN O TCPLV. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. VENTILACIÓN LIMITADA POR PRESIÓN CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACIÓN: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. PARÁMETROS MONITORIZADOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. PEEP. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTANEO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. RELACIÓN I: E. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. FIO2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. CALCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. CALCULO DE LA RESISTENCIA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. CALCULO DE ÍNDICE F/VT O ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL (RSB). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. CALCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL), MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. CALCULO DEL TRABAJO RESPIRATORIO O PRESIÓN TRAQUEAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTANEA: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18.1. VOLUMEN-TIEMPO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18.2. FLUJO-TIEMPO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18.3. PRESIÓN-TIEMPO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. CALCULO O MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN INTRAPULMONAR, PRESIÓN ESOFÁGICA, PRESIÓN TRAQUEAL O EDI. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. PORCENTAJE O VOLUMEN DE FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ALARMAS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. APNEA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. FIO2 ALTA Y BAJA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. BATERÍA BAJA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. SILENCIO DE ALARMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. MEZCLADOR INTERNO DE AIRE-OXIGENO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. MONITOREO DE FIO2 INTERNO O INTEGRADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. SENSOR DE FLUJO REUSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES. O CON LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE PARA HACER EL AJUSTE Y LA COMPENSACIÓN DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. SELECCIÓN PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ACCESORIOS INCLUIDOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2 –VERDE, AIRE – AMARILLO. CONECTORES PARA TOMA MURAL TIPO PURITAN ENCHUFE RÁPIDO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE). |  |  |  | No. parte. |
| 7.6. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE). |  |  |  | No. parte. |
| 7.7. (2) CIRCUITOS DE PACIENTE NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE: ADAPTADORES Y CONECTORES; TAPONES, DIAFRAGMA, TUBOS DE CONEXIÓN Y TRAMPAS DE AGUA, EN CASO DE REQUERIRSE). |  |  |  | No. parte. |
| 7.8. MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 PARA PACIENTE ADULTO TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO, 5 DE CADA TAMAÑO. CON ARNÉS O SUJETADOR. |  |  |  | No. parte. |
| 7.8.2 PARA PACIENTE PEDIÁTRICO TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO, 5 DE CADA TAMAÑO. CON ARNÉS O SUJETADOR. |  |  |  | No. parte. |
| 7.8.3 PARA PACIENTE NEONATAL TAMAÑOS: GRANDE, MEDIANO Y CHICO, 5 DE CADA TAMAÑO. CON ARNÉS O SUJETADOR. |  |  |  | No. parte. |
| 7.8.4 (5) PUNTAS NASALES DESECHABLES Y LIBRE DE LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA Y USO NEONATAL. |  |  |  | No. parte. |
| 7.9. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICA. |  |  |  | No. parte. |
| 7.10. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES NEONATALES O DIEZ DESECHABLES |  |  |  | No. parte. |
| 7.11. PULMÓN DE PRUEBA ADULTO/PEDIÁTRICO. |  |  |  | No. parte. |
| 7.12. PULMÓN DE PRUEBA NEONATAL. |  |  |  | No. parte. |
| 7.13. SISTEMA INTERNO O INTERCONSTRUIDO DE SUMINISTRO DE AIRE (COMPRESOR, TURBINA, PISTÓN O SOPLADOR (BLOWER) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, PARA TODO EL EQUIPO (INCLUYENDO EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE). |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. CONSUMIBLES: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 (2) CELDA O SENSOR DE OXIGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA). |  |  |  | No. parte. |
| 8.2 (3) FILTRO DE BACTERIAS REUSABLE, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL). |  |  |  | No. parte. |
| 8.3 (3) FILTROS DE BACTERIAS DESECHABLES, UNO PARA CADA TIPO DE PACIENTE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL). |  |  |  | No. parte. |
| 9. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ± 10% @ 60HZ, CLAVIJA GRADO MÉDICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  | FIRMA |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |