| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: | MODELO: |  |  |  |  | FECHA: |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
| 1. CAMA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. QUE SOPORTE UN PESO DE 225 KG COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA ELÉCTRICA: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. TRENDELENBURG DE 12º COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. TRENDELENBURG INVERSO DE 12º COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 65º COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 – 20º COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 47 CM A 77 CM. (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) EN MENOS DE 10 SEGUNDOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. POSICIÓN DE SILLA CARDIACA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. INDICADOR DE ÁNGULO DEL RESPALDO DE 0 A 60° COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 203 CM. DE LARGO X 88 CM. DE ANCHO, COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. DIMENSIONES DE LA CAMA +/- 5%: LONGITUD TOTAL 230 CM. ANCHO TOTAL 105 CM. CON CABECERA, PIECERA Y BARANDALES |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRIBA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. BARANDALES LATERALES ABATIBLES EN UN SOLO MOVIMIENTO, QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE, RESISTENTES AL ALTO IMPACTO, DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. CON PROTECTORES O PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. COLCHÓN ACTIVO DE LA MISMA MARCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. CON REDISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. CON SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, IMPERMEABLE, RETARDANTE AL FUEGO Y CON FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. CON RUEDAS ANTIESTÁTICAS O CONDUCTIVAS DE 12.5 CM. DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. CON SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. QUE CUENTE CON BATERÍA DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. ALARMA VISUAL DE: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. ESTADO DE BATERÍA BAJA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. BASCULA INTEGRADA DE LA MISMA MARCA QUE LA CAMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. BASCULA DIGITAL QUE SOPORTE 225KG COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. DESPLIEGUE DEL PESO DIGITAL EN KILOGRAMOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. SENSIBILIDAD DE 100 GRAMOS O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. CON TARA (AJUSTE A CERO). |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. ALARMA AUDIBLE DE SALIDA DE PACIENTE DE LA CAMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. UN POSTE DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLISIS). |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. ACCESORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. POSTE(S) DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLISIS). |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. CON SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE AIRE INTERCONSTRUIDO EN LOS CONTROLES DE LA CAMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. SISTEMA CON COLCHÓN DE AIRE CON PERCUSIÓN, VIBRACIÓN Y ROTACIÓN LATERAL CONTINUA OPERADO DESDE LOS CONTROLES |  |  |  |  |  |  |  |
| DE LA CAMA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60HZ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  | FIRMA |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |