PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE GONADOTROPINA CORIONICA

Pruebas Rápidas. Prueba rápida cualitativa de un solo paso en membrana sólida para determinación en orina o suero, en sobre individual. Equipo con control de calidad, positivo y negativo para múltiples pruebas

1.- Cada prueba debe integrarse como un paquete individual y funcional que contenga cada unidad lo siguiente (requisitos mínimos por paquete) *

- Prueba en cartucho de plástico.

- Pipeta desechable.

* El presente punto tiene la finalidad de garantizar que cada envase sea funcional en forma individual en las unidades a donde serán enviadas y no requieran insumo adicional para su funcionamiento, facilitando su aplicación en campo, así como agilizar la logística de distribución, es más eficiente la distribución de un solo paquete que la distribución de cada insumo por separado.

2.- La prueba ofertada debe de contar con sensibilidad de: 20 Mui/ml. A 25 Mui/ml

3.-La prueba deberá contar una línea de control, para determinar si el resultado es “No Valido” que puede ser a causa de un volumen de muestra insuficiente o una técnica incorrecta entre otras razones.

4.- Se solicita que las pruebas tengan un periodo de caducidad mínimo de 18 meses al momento de la entrega del insumo y no requieran refrigeración de no contar con esa vida útil el proveedor entregará carta compromiso de canje, especificando que las pruebas podrán ser canjeadas incluso si ya se encuentran caducadas.   Respecto a la caducidad, el proveedor podrá presentar pruebas con mínimo de 12 meses de caducidad, siempre y cuando entregue carta canje firmada por el representante legal con 6 meses más que garanticen los otros 6 meses del insumo.

5.-Deberá anexar las evaluaciones que se han realizado a la prueba antes mencionada, para determinar la sensibilidad y especificidad, así como la precisión y fiabilidad de la misma.

6.- Las características de la prueba ofertada, como de los insumos que componen el paquete individual (lanceta, buffer, etc.) deberán concordar con las características especificadas en el registro sanitario.

7.-Deberá presentar muestra para su análisis destructiva, no se regresará dicha muestra.

8.-Una vez adjudicada la compra se podrá realizar análisis de las mismas en donde por cada 1000 (mil) pruebas se podrá evaluar el porcentaje de pruebas invalidas, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo, si se detecta más del 5% de pruebas inválidas, se solicitará al proveedor la recolección de las pruebas entregadas de ese lote para su canje por otro lote y si el mismo lote presenta las mismas cifras se procederá a las sanciones correspondientes.

9.-Deberá presentar copia del registro sanitario.