| 12700000/155.83 PARTIDA | N° DE MATERIAL | CONCEPTO |
| --- | --- | --- |
| 2510 | 50255137 | Pruebas de Citología |

ANEXO I-A

FICHA TÉCNICA

PRUEBA DE CITOLOGÍA EN BASE LIQUIDA

La Prueba de Citología Base Líquida para la preparación de células en capa fina para el tamizaje y la detección de cáncer de cuello de útero, debe contener lo siguiente:

1.- Un instrumento para la recolección de las muestras, mediante un dispositivo de muestreo tipo escobilla con cabezal desmontable del asa y colocado dentro del vial.

2.- Medio de transporte (vial) constituido con etanol desnaturalizado al 20% no tóxico, para fijación de células y posible preservación para análisis de ADN amplificado.

3.- Estabilidad de medio de transporte preservante, deberá ser de 36 meses desde la fecha de fabricación, a temperatura ambiente (15 a 30 °C) límite de conservación con muestras citológicas deberá ser de 6 meses a temperatura de refrigeración (02 a 10 °C) o de 4 semanas a temperatura ambiente (15 a 30 °C)

4.- Deberá incluir la conservación de las células, la randomización, protección de material diagnóstico, el pipeteado y la sedimentación por gravedad.

5.- Deberá incluir 4 equipos en comodato (dos para cada laboratorio), que permitan la combinación de las pruebas de citología líquida y biología molecular a partir de un único vial de muestras, asegurando la cadena de custodia desde la toma de muestras hasta el resultado. Así mismo, los equipos deberán permitir la interfase con los sistemas de información del programa Cáncer de la Mujer. Deberá incluir manual de uso en idioma español.

OBSERVACIONES

El equipo y accesorios necesarios para el procesamiento de la prueba deberán ser en comodato y en la cantidad que se menciona en el numeral 5 ya mencionado y que deberá ser cambiado por equipos nuevos de ser necesario, así como la capacitación a personal técnico y operativo para el manejo de la prueba, de acuerdo con las especificaciones descritas que a continuación se detallan:

- Se realizará el cambio de los colorantes para la tinción.

- El proveedor/distribuidor presentará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo que se encontrará en los laboratorios de citología (El proveedor/distribuidor deberá acudir en los tiempos establecidos para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, de manera que no retrase las acciones del programa, haciendo referencia al análisis, lectura y procesamiento de las muestras que impactan en la entrega de resultados a las usuarias como lo marca la NOM-014-SSA2-1994) así como un programa de control de calidad.

- El proveedor adjudicado deberá instalar y poner en marcha los equipos en comodato, verificando que los parámetros del instrumento estén configurados correctamente y que todas las muestras sean viables, entregando además un reporte de pruebas en el cual indique que dicho equipo cumple con los estándares para la iniciación de las pruebas siguientes:

- Que incluya las funciones del equipo técnico y rendimiento del instrumento evaluado en el momento de la instalación.

- Papanicolaou rendimiento de la prueba clínica.

- La instalación deberá de ser llevada a cabo preferentemente a más tardar 2 semanas después del entrenamiento de la toma de muestras. La instalación deberá de ser realizada con una duración no mayor a 3 días.

- El ISAPEG podrá requerir la reubicación de equipo en comodato de un laboratorio a otro, el costo asociado al traslado, instalación y puesta en marcha será por cuenta del proveedor adjudicado. Cabe mencionar que la reubicación de equipo no excederá de 5 ocasiones, para garantizar las metas de detección.

- Se entregará una Carta Compromiso de Canje de insumos/bienes caducados o próximos a caducar y/o con mal funcionamiento por al menos el 10% del total de los insumos, con reposición del producto en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha del reporte en el sitio de entrega inicial.

- El canje solicitado no deberá exceder de 30 días hábiles contados a partir de su notificación por escrito y los bienes sustitutos, por ningún motivo tendrán caducidad inferior a 9 meses contados a partir de la fecha en que se realice la reposición en el lugar de entrega a que corresponda. El producto será entregado para canje en las mismas condiciones de su recepción.

- Se debe proporcionar certificado de calidad de los reactivos que se cajeen.

- Deberá entregar Manuales y Guías Técnicas en español para la capacitación del personal involucrado en la lectura, procesamiento y resultados de la prueba.

- Durante todo el periodo en que se realicen las pruebas, el licitante adjudicado deberá proporcionar apoyo técnico y asesoría en el correcto uso y funcionamiento de la metodología.

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS

- CEPILLOS PARA TOMA DE MUESTRA

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Toma de Muestra (cepillo) | El cepillo debe estar hecho de polietileno y tener una altura total de alrededor de 20 cm. La parte superior (cabeza) debe ser suave y flexible. El cabezal del cepillo debe ser de cerdas semiflexibles de longitudes variables. La forma debe ser tal que los bordes de la parte superior sigan los contornos del cérvix. Las cerdas medias y más largas deben alcanzar la parte profunda del canal endocervical. Las cerdas más cortas deben tocar tanto la zona endocervical como la zona de transformación de manera simultánea. Para mejorar la toma endocervical, el dispositivo debe constar de un mango con un cepillo de muchas cerdas montado sobre este, que sea flexible y permita su desprendimiento de ser necesario. Este cepillo debe permitir tomar tanto muestra exocervical como endocervical. Los cabezales deben ser desprendibles. Deben permitir conservar el 100% de la muestra, y ser compatibles con el fluido preservador que es contenido al interior del vial. |

- TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS CON CADENA DE CUSTODIA

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| VIAL | El vial debe contener una solución de conservación a base de alcohol que se utilice como medio antibacteriano, conservante y de transporte para las muestras ginecológicas. Debe poder ser almacenado a temperatura ambiente (15-30 °C) con conservación de las células durante un tiempo máximo 6 meses a temperatura de refrigeración (2-10 °C) o de 4 semanas a temperatura ambiente (15-30 °C). |
| Procesador de viales | Que permita la separación de la preparación para la laminilla citológica, utilizando como entrada el vial de colección. Que mantenga la cadena de custodia de la muestra durante todo el proceso. |
| Solución de preservación dentro del vial | Que contenga 10 ml de Solución base con por lo menos 20% Etanol y que no sea tóxico. |
| Caducidad del vial sin muestra | Caducidad total 18 meses como mínimo a partir de la entrega. |
| Pruebas complementarias o adicionales que se pueden realizar con el vial | Que se puedan obtener al menos 4 muestras por proceso y que la solución preservadora del vial sea compatible con pruebas complementarias (Inmunohistoquímica, CH2 y PCR para tipificación VPH, Enfermedades de transmisión Sexual). |
| Proceso de obtención de Células | Debe ser por gradiente de densidad, centrifugación o filtración en un sistema que permita obtener el tubo con el botón de células y pueda ser colocado en un equipo de montaje y tinción. |

- TINCION Y OBSERVACION DE LAS LAMINILLAS

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Colorante | Colorante para tinción de las laminillas de acuerdo con el modelo y equipo para el procesamiento de estas. (Deberá incluir el 2% de colorante adicional para muestras que se requiera repetir y para la capacitación). |
| Número de células promedio que se deben obtener por laminilla | Que se puedan obtener 73,000 células por laminilla en promedio. |
| Área observada por laminilla | El botón celular para observar debe ser de 13 mm. |
| Laminillas | Que la laminilla tenga polaridad y que permita que la célula no se empalme. |

ANEXO 2

- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA TOMADORES DE MUESTRA

El Fabricante deberá de proporcionar la capacitación y adiestramiento tanto de la metodología a implementar como uso y funcionamiento de la instrumentación utilizada, al personal operativo de cada laboratorio de citología como el adiestramiento en la toma de muestra al personal operativo de cada jurisdicción sanitaria.

La capacitación de la metodología debe abarcar a todos los implicados en el proceso de la toma de muestra cervical incluidas las ocho jurisdicciones sanitarias, misma que se llevará a cabo en sesiones virtuales para la parte teórica y presenciales para la parte práctica, en instalaciones adecuadas para el propósito, para el adiestramiento presencial, deberá cuidarse las medidas de seguridad y sana distancia. El programa y lugar de la capacitación será acordado entre el licitante adjudicado y el líder del proyecto por parte del ISAPEG.

- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA PROCESADORES Y LECTORES DE MUESTRAS

La capacitación y adiestramiento referente al uso y funcionamiento de la instrumentación, deberá ser proporcionada a los operadores principales (técnicos, citólogo y patólogo) por cada plataforma de citología en base líquida a instalar, en cada uno de los dos laboratorios de citología del ISAPEG cuya asistencia es de carácter obligatoria.

Durante la capacitación se deberá de realizar el entrenamiento de los técnicos implicados en el correcto uso de los instrumentos instalados.

Para el adiestramiento, el proveedor adjudicado deberá de proporcionar los viales de prueba y los dispositivos de recolección que se utilicen para evaluar el desempeño de la Citología en Base Líquida y el procesamiento y la tinción automatizado de laminillas con la plataforma.

Para ello es necesario documentar dos eventos separados para la validación:

- Que incluya las funciones del equipo técnico y rendimiento del instrumento evaluado en el momento de la instalación.

- El rendimiento de la prueba clínica (Papanicolaou).

El especialista de aplicaciones clínicas por parte del fabricante pondrá en marcha el instrumento y verificará que los parámetros del instrumento estén configurados correctamente y que todas las muestras sean viables.

Lista de control de eventos.

Seleccionar a los individuos clave para el entrenamiento de cada plataforma instalada:

- Un Operador primario del instrumento.

- Un citologo

- Un patologo

Se requiere que el Cito tecnólogo clave y que opere el equipo, así como los procesadores y lectores de las muestras obtengan la validación de la acreditación para tal efecto por parte del Fabricante.

El fabricante en todo momento deberá de proporcionar la asesoría en el correcto uso y funcionamiento de la metodología y plataforma a utilizar.

Deberá incluir por laboratorio, manuales y guías técnicas para la capacitación del personal en el empleo procesamiento y resultados de la prueba en idioma español.

Los insumos que sean requeridos para el procesamiento de las muestras en la capacitación serán proporcionados por el proveedor, mismas que deben ser independientes de la compra.

La entrega de los insumos, serán en una sola exhibición en las instalaciones de Almacén Estatal del Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato.

Firma

Dra. Alma Yurixhi Perdomo Albarrán

Dra. Gabriela Robledo Guerra