| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| 1. CONSTRUIDA CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, RECUBIERTA CON PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA EN POLVO O ALQUIDÁLICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, COLOR GRIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DIMENSIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ALTURA DE LA MESA INCLUYENDO COLCHÓN DE 80CM COMO MÍNIMO, CON RESPECTO AL PISO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. LONGITUD TOTAL (INCLUYENDO MIEMBROS INFERIORES) 185CM COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. ANCHO TOTAL DE 60 CM +/- 3 CM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GABINETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. DIMENSIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. ALTURA 68 CM +/- 2 CM INCLUYENDO ZOCLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. LONGITUD 115 CM +/- 2 CM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. ANCHO 60 CM +/- 2 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. ZOCLO DE 108 X 53 X 10 CM +/- 1 CM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. BASE DEL COLCHÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 19 X 19 MM (3/4 " X 3/4 ") CALIBRE NO. 18 Y CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE NO. 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDÁLICA HORNEADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. CON TRES CAJONES LATERALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE NO. 20, RECUBIERTOS CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDÁLICA HORNEADA CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALADAS EN NYLON Y JALADERA COLOR GRIS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CON TRES SECCIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. DORSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. DIMENSIONES DE 90 X 60CM +/- 2CM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. CON SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO NEUMÁTICO (PISTÓN NEUMÁTICO) CON SISTEMA DE BLOQUEO RÍGIDO DE 500 NEWTONS Y SISTEMA DE ACTIVACIÓN MANUAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 70 GRADOS COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. CON SISTEMA PARA LA SUJECIÓN DEL PAPEL EN ROLLO, EN LA PARTE INFERIOR DEL DORSO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. PÉLVICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. DIMENSIONES DE 44 X 60 CM +/- 2 CM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. CON ANGULACIÓN DE 7° COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. MIEMBROS INFERIORES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE NO. 16, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO O ALQUIDÁLICA HORNEADA CON SISTEMA DESLIZABLE Y JALADERA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. ELEVACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES DE 0 A 4 CM COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. CON COJÍN REMOVIBLE FABRICADO EN TRIPLAY DE 12 MM CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE DENSIDAD FORRADO EN TELA VINÍLICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 24 Y ACABADO PULIDO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CON COLCHÓN DE ESPUMA POLIURETANO 24 KG/M3 FIRME ALTA DENSIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. DIVIDIDO EN DOS SECCIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. FORRADO EN TELA VINÍLICA LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO, ANTI FLAMA Y ANTIBACTERIAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. SISTEMA DE SUJECIÓN DEL COLCHÓN A LA MESA QUE PERMITA LA FÁCIL REMOCIÓN (NO SE ACEPTA VELCRO). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ESCALÓN DESLIZABLE EN LÁMINA CALIBRE NO. 10 CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE CON DIMENSIONES DE 52 X 35 +/- 5 CM Y CON CORREDERAS DESLIZABLES EMBALADAS. DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 180 KG SIN QUE SE LEVANTE EL LADO OPUESTO DE LA MESA. LA ALTURA DEL PISO A LA SUPERFICIE DEL ESCALÓN DEBERÁ́ SER DE 18 CM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. TALONERAS RETRACTILES INTEGRADAS O REMOVIBLES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. PIERNERAS GINECOLÓGICAS DE ALUMINIO CON CUBIERTA ACOLCHONADO REMOVIBLES O TERMINADO, QUE PERMITA SU FÁCIL LIMPIEZA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. CONTACTO ELÉCTRICO DOBLE PARA TOMA DE CORRIENTE CON TIERRA FÍSICA Y CABLE DE USO RUDO DE 2.5 METROS CON CLAVIJA GRADO MÉDICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120V +/- 10% @ 60HZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |