| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50531640 | PLICOMETRO | 1 |

1. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTÁNEA, CON FINES DE VALORACIÓN NUTRICIONAL.

2. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

2.1. ALUMINIO ANTICORROSIVO O ACERO INOXIDABLE.

2.2. RESOLUCIÓN DE 0.20 MM.

2.3. RANGO DE APERTURA DE 50 MM.

2.4. CALIBRADO PARA EJERCER UNA PRESIÓN CONSTANTE DE 10 G / MM 2 ± 10%.

3. CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50531878 | UNIDAD OFTALMOLOGICA | 1 |

1. UNIDAD OFTALMOLÓGICA.

2. SILLÓN OFTALMOLÓGICO ELECTROHIDRÁULICO:

2.1. FORRADO EN MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE.

2.2.  ARTICULADO EN RESPALDO, ASIENTO Y DESCANSAPIES.

2.3. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 120 KILOGRAMOS, COMO MÍNIMO.

2.4. GIRATORIO 180° COMO MÍNIMO.

2.5. RECLINACIÓN MANUAL A UN ÁNGULO DE 100 A 160 GRADOS, COMO MÍNIMO.

2.6. AMBOS DESCANSA BRAZOS ABATIBLES.

2.7. CABEZAL AJUSTABLE.

2.8. CONECTADO A PANEL DE CONTROL Y A INTERRUPTOR DE PIE.

2.9. ELEVACIÓN DEL SILLÓN CONTROLADO A TRAVÉS DE INTERRUPTOR EN EL RESPALDO O DESCANSABRAZO, INTERRUPTOR DE PIE O PEDAL Y PANEL O CONSOLA DE CONTROL.

2.10. DESCANSAPIES ABATIBLE.

3. COLUMNA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

3.1. PANEL O CONSOLA DE CONTROL CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

3.1.1. ELEVADOR DE SILLÓN.

3.1.2. ENCENDIDO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LÁMPARA DE EXAMINACIÓN.

3.1.3. CON TRES FOSOS PORTAINSTRUMENTOS PARA RECARGA DE INSTRUMENTOS DE MANO

3.2. TRES TOMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMO MÍNIMO.

3.3. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON CONTROL DE INTENSIDAD.

3.4. BRAZO CONTRABALANCEADO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA.

3.5. BRAZO CONTRABALANCEADO PARA FORÓPTERO.

3.6. BRAZO PARA PROYECTOR DE OPTOTIPOS.

4. FORÓPTERO:

4.1. REFRACTOR MANUAL.

4.2. LENTES CILÍNDRICOS DE 0 A 6 DIOPTRÍAS.

4.3. PASOS 0.25 GIRABLES.

4.4.  LENTES ESFÉRICOS -19 +16.75 DIOPTRÍAS EN PASOS DE 0.25.

4.5. PASOS DE 3 A 4 DIOPTRÍAS PARA CAMBIOS RÁPIDOS.

4.6. CILINDROS CRUZADOS DE 0.25 O 0.50 DIOPTRÍAS.

4.7. VARILLA CON CARTILLA DE VISIÓN CERCANA.

5. LÁMPARA DE HENDIDURA:

5.1. MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO.

5.2. CON SELECTOR DE AUMENTOS DE 5 PASOS DE 6X, 10X, 16X, 25X Y 40X COMO MÍNIMO.

5.3. DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE.

5.4. OCULARES DE 12.5X.

5.5. CORRECTOR DE AMETROPÍAS 5 DIOPTRÍAS COMO MÍNIMO.

5.6. PROYECCIÓN DE HENDIDURA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLES ENTRE 0 Y 8MM COMO MÍNIMO.

5.7. FILTROS: AZUL-COBALTO, VERDE (LIBRE DE ROJO), ANTICALÓRICO Y NEUTRO.

5.8. ROTACIÓN DE HENDIDURA 180°.

5.9. LÁMPARA PRE-ENFOCADA DE HALÓGENO.

5.10.  MOVIMIENTO DE LA LÁMPARA HORIZONTAL Y VERTICAL.

5.11. CONTROLADO CON UN SOLO MANDO.

5.12. AJUSTE VERTICAL DE FUENTE DE ILUMINACIÓN, MICROSCOPIO Y BARBIQUEJO.

5.13. PUNTO DE FIJACIÓN.

5.14. TONÓMETRO DE APLANACIÓN CON ESCALA DE MEDICIÓN DE 0 A 60MMHG O MAYOR.

5.15. PRISMA DE CONTACTO CORNEAL.

5.16. CALIBRADOR.

5.17. RANGO DE INCLINACIÓN DE 20° COMO MÍNIMO.

5.18. CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A VIDEO Y/O FOTOGRAFÍA.

6. PROYECTOR DE OPTOTIPOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

6.1. PARA COLOCARSE EN LA UNIDAD DE REFRACCIÓN.

6.2.  OBJETIVO PARA PROYECCIÓN DE 2M A 6M O MAYOR.

6.3. CON AJUSTE DE ÁNGULO DE PROYECCIÓN.

6.4. PANTALLA PARA OPTOTIPOS.

6.5. CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PROGRAMABLE.

6.6. CON LOS OPTOTIPOS:

6.6.1. ANILLOS.

6.6.2. LETRA E O ILETRADOS.

6.6.3. LETRAS O SNELLEN.

6.6.4. NIÑOS U OPTOTIPOS.

6.6.5. RETÍCULA EN CRUZ.

6.6.6. PRUEBA DE HAZ O DE COINCIDENCIA.

6.6.7. PRUEBA DE DALTON O VERDE-ROJO.

6.6.8. PRUEBA CUANTITATIVA DE FORIAS.

6.6.9. ESTEREOPRUEBAS.

7. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10% @60HZ.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 50531361 | UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA | 2 |

1. UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA, NO INVASIVO PARA LA REMOCIÓN DE SARRO Y MANCHAS.

2. EQUIPO CON TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA.

3. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO REGULABLE EN EL RANGO DE 28 KHZ A 30 KHZ, COMO MÍNIMO.

4. CONTROL O SELECTOR DE FRECUENCIA CON INDICADOR VISUAL.

5. PARA USO EN AL MENOS DOS ESPECIALIDADES: PERIODONCIA Y ENDODONCIA.

6. ENTRADA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA CON MANGUERA, FILTRO Y CONEXIONES RÁPIDAS PARA USO EN UNIDAD DENTAL O DEPÓSITO DE AGUA INDEPENDIENTE.

6.1. FLUJO DE AGUA REGULABLE: 0-60 ML / MIN.

7. CONTROL PARA REGULAR EL FLUJO DE IRRIGACIÓN: ROCÍO O SPRAY.

8. PIEZA DE MANO DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR; CON LUZ LED INTEGRADA.

9. ACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL PEDAL.

10. ACCESORIOS:

10.1. (3) INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES:

10.1.1. FABRICADAS DE TITANIO O ALEACIÓN DE METAL / DIAMANTE / CARBONO.

10.1.2. INTERCAMBIABLES.

10.1.3. ESTERILIZABLES EN SUSTANCIAS QUÍMICAS O VAPOR.

10.2. INSERTOS O PUNTAS PARA DIFERENTES APLICACIONES CLÍNICAS EN PERIODONCIA, PROFILAXIS, ENDODONCIA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN.

10.2.1. ESTERILIZABLES EN SUSTANCIAS QUÍMICAS O VAPOR.

10.3. LLAVE O HERRAMIENTA PARA INTERCAMBIO DE INSERTOS O PUNTAS PERIODONTALES.

10.4. PEDAL PARA ACTIVACIÓN.

11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120V +/- 10% @ 60HZ.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 50531645 | REVELADOR PLACAS DENTALES | 1 |

1. CAJA PORTÁTIL PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRÁFICAS DENTALES.

2. GABINETE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ.

3. DIMENSIONES DE 45 CM X 30 CM X 32 CM, TOLERANCIA DE + / - 2 CM.

4. MANGAS O CUBIERTAS DE ACCESO A BRAZOS PARA EVITAR FILTRACIÓN DE LUZ CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO.

5. DOS ENTRADAS LATERALES, QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO.

6. ACCESORIOS:

6.1. TRES RECIPIENTES: UNO PARA LÍQUIDO REVELADOR, OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR

6.2. GANCHO PORTA PLACA, DE TAMAÑO ADECUADO PARA RADIOGRAFÍA DENTAL.

| GRUPO 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partidas | Numero de material | Descripción | Cantidad Total |
| 5 y 9 | 50532038 | SET INSTRUMENTAL (DENTAL) | 4 |

| Partida | Cantidad por partida |
| --- | --- |
| 5 | 1 |
| 9 | 3 |

1. ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM. CCB 537.025.0069 (2 PIEZAS)

2. CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM. CCB 513.227.0074 (1 PIEZA)

3. CONTENEDOR ESPECIFICO PARA ESTE INSTRUMENTAL. CCB 537.832.0351 (1 PIEZA)

4. CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17CM DE LONGITUD. CCB 535.260.2154 (4 PIEZAS)

5. ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3MM, ANCHO DE HOJA. CCB 537.327.0452 (4 PIEZAS)

6. ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE. CCB 537.327.0809 (2 PIEZAS)

7. ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE. CCB 537.327.0908 (2 PIEZAS)

8. ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE. CCB 537.327.1534 (2 PIEZAS)

9. ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE. CCB 537.327.1609 (2 PIEZAS)

10. ELEVADOR SELDIN, CON MANGO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO. CCB 537.327.0353 (4 PIEZAS)

11. ESPATULA METALICA DEL NO. 3, DE DOBLE EXTREMO, UNO RECTANGULAR Y OTRO DE PUNTA DE LANZA. CCB 537.370.0029 (4 PIEZAS)

12. ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO SIN AUMENTO NO. 5. CCB 537.383.0081 (36 PIEZAS)

13. EXCAVADOR WHITE NO. 17. CCB 537.397.0168 (18 PIEZAS)

14. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO NO. 5. CCB 535.409.0531 (18 PIEZAS)

15. FORCEPS INFANTIL NO. 151 1/2 S. LISO. CCB 537.426.0015 (4 PIEZAS)

16. FORCEPS NO. 101, LISO. CCB 537.426.0221 (2 PIEZAS)

17. FORCEPS NO. 150, ESTRIADO. CCB 537.426.0197 (4 PIEZAS)

18. FORCEPS NO. 151, ESTRIADO. CCB 537.426.0189 (4 PIEZAS)

19. FORCEPS NO. 17, ESTRIADO. CCB 537.426.0171 (4 PIEZAS)

20. FORCEPS NO. 18 DERECHO, LISO. CCB 537.426.0262 (2 PIEZAS)

21. FORCEPS NO. 18 IZQUIERDO, LISO.  CCB 537.426.0288 (2 PIEZAS)

22. FORCEPS NO. 23, ESTRIADO. CCB 537.426.0023 (4 PIEZAS)

23. FORCEPS NO. 53 DERECHO, LISO. CCB 537.426.0460 (2 PIEZAS)

24. FORCEPS NO. 53 IZQUIERDO, LISO. CCB 537.426.0270 (2 PIEZAS)

25. FORCEPS NO. 69, LISO. CCB 537.426.0411 (2 PIEZAS)

26. FORCEPS NO. 99 C. (UNA RAMA LISA Y OTRA ESTRIADA). CCB 537.426.0213 (2 PIEZAS)

27. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS KLEIN, DEL NO. 3. CCB 537.426.0544 (4 PIEZAS)

28. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS KLEIN, DEL NO. 6. CCB 537.426.0502 (4 PIEZAS)

29. JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE, CALIBRE 27, LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR, HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8ML, DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO OPUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). CCB 537.547.0019 (8 PIEZAS)

30. LEGRA MEAD, MANGO RECTO DOBLE EXTREMO. CCB 535.567.0059 (2 PIEZAS)

31. LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS CRUZADAS.  CCB 537.583.0048 (2 PIEZAS)

32. LIMA MILLER O MILLER - COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 2 O DEL NO. 11, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS HORIZONTALES. CCB 537.583.0253 (2 PIEZAS)

33. MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METALICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA. CCB 537.602.0409 (18 PIEZAS)

34. OBTURADOR BENNET, CUADRUPLE. CCB 537.661.0308 (4 PIEZAS)

35. OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO. CCB 537.661.0357 (4 PIEZAS)

36. OBTURADOR HOLLENBACK NO. 1, PARA AMALGAMA, DE DOBLE EXTREMO. CCB 537.661.0670 (4 PIEZAS)

37. OBTURADOR MORTONSON, PUNTA LISA. CCB 537.661.0035 (4 PIEZAS)

38. OBTURADOR PARA AMALGAMA DEL NO. 3, DE DOBLE EXTREMO. CCB 537.661.0456 (4 PIEZAS)

39. OBTURADOR WESCOTT O USA, DE DOBLE EXTREMO. CCB 537.661.0506 (4 PIEZAS)

40. PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE, TIPO BAYONETA, LONGITUD DE 150 A 155MM. CCB 537.703.9598 (18 PIEZAS)

41. PORTA AMALGAMA IVORY, CON OBTURADOR, DOBLE EXTREMO CON PUNTAS DESMONTABLES. CCB 537.717.0138 (2 PIEZAS)

42. PORTA MATRIZ TOFFEMIRE, UNIVERSAL 5MM. CCB 537.719.0011 (2 PIEZAS)

43. PORTA MATRIZ TOFFEMIRE, UNIVERSAL 7MM. CCB 537.719.0029 (2 PIEZAS)

44. PORTA SERVILLETAS MODELO MARTIN O ADAMS, CON CADENA. CCB 537.720.0018 (2 PIEZAS)

45. PORTA AMALGAMAS IVORY, DE DOBLE EXTREMO, SIN PUNTAS DESMONTABLES. CCB 537.717.0328 (2 PIEZAS)

46. TIJERA QUINBY, CURVA, HOJAS CORTAS, LONGITUD 12.5CM. CCB 535.859.1898 (2 PIEZAS)

47. ELEVADOR APICAL FLOHR, CON BRAZO RECTO, EXTREMO ACANALADO Y PUNTA AGUDA. CCB 537.327.2789 (2 PIEZAS)

48. APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO CCB 537.065.0052 (2 PIEZAS)

49. TIRAPUENTES MILLER, CON TRES PUNTAS DIFERENTES. CCB 537.860.0018 (1 PIEZA)

50. CURETA CK-6, DE DOBLE EXTREMO. CCB 537.251.0098 (2 PIEZAS)

51. BRUÑIDOR WHITE PUNTA EN “T”, MEDIANA. CCB 537.141.0183 (2 PIEZAS)

52. BRUÑIDOR WHITE, MEDIANO, PUNTA EN FORMA DE PERA. CCB 537.141.0217 (2 PIEZAS)

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 1 AL 52.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 50531951 | CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVANZADA | 1 |

1. CUNA TERMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.

2. CON MODOS DE OPERACION: MANUAL Y SERVOCONTROLADO.

3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%.

4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMATICA AL ENCENDER EL SISTEMA.

5. DESPLIEGUES VISUALES DE:

5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE.

5.2. TEMPERATURA DE CONTROL.

5.3. PORCENTAJE DE POTENCIA DEL CALEFACTOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE.

6. CRONOMETRO DE APGAR CON TONO DE ADVERTENCIA PARA REALIZAR LA VALORACION AL MINUTO 1, 5 Y 10.

7. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 38ºC.

7.1. RESOLUCION DE LA TEMPERATURA 0.1°C.

8. FUNCION DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNOSTICO COMPLETO AL ENCENDER EL SISTEMA.

9. ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS O EN RAMPA DE:

9.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA).

9.2. FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE TEMPERATURA DEL PACIENTE.

9.3. FALLA DEL SISTEMA.

9.4. FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACION ELECTRICA.

9.5. VERIFICACION DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL.

9.6. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS.

10. PANEL DE CONTROL CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACION.

11. CONECTOR PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE FACIL REMOCION PARA EL USUARIO.

12. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE.

13. CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES CON AL MENOS 2 PASACABLES EN UN PANEL.

14. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICION DE:

14.1. TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO.

14.1.1. CON UN ANGULO DE  12º DE INCLINACION COMO MINIMO DE MANERA CONTINUA.

15. CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO POR SISTEMA DE PEDAL.

16. BASE RODABLE:

16.1. CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS COMO MINIMO.

16.2. CON ESQUINAS REDONDEADAS.

16.3. DE POLIMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.

17. CON AL MENOS UN CAJON.

18. CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA.

19. LAMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X.

20. LAMPARA O LUZ DE EXAMINACION, EXPLORACION U OBSERVACION.

21. COLCHON RADIOTRANSPARENTE:

21.1. CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.

21.2. DIFUSOR DE PRESION.

22. TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO, UNO COMO MINIMO.

23. CHAROLA O REPISA:

23.1. UNA PARA MONITOR, DEBERA SOPORTAR UN PESO MINIMO DE 5 KG.

23.2. UNA PARA INSTRUMENTAL, DEBERA SOPORTAR UN PESO MINIMO DE 2 KG.

24. ACCESORIOS:

24.1. LAMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE).

24.1.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANOMETROS.

24.1.2. CONTROL VARIABLE DE LA INTENSIDAD DE LUZ.

24.1.3. AJUSTE DE ALTURA.

24.1.4. AJUSTE DE INCLINACION.

24.2. BASCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE QUE SOPORTE EL RANGO DE 300G O MENOR A 7KG O MAYOR.

24.3. CINCO SENSORES REUSABLES O 60 SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL.

24.4. SOPORTE PARA LIQUIDOS Y SOLUCIONES.

24.5. SOPORTE PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO D O E.

24.5. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, BOLSA RESERVORIO Y EXTENSION PARA OXIGENO

25. CONSUMIBLES:

25.1. 100 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA.

25.2. PROTECTOR DE OJOS (20 PIEZAS).

25.3. PROTECTOR DE GENITALES (20 PIEZAS).

26. ALIMENTACION ELECTRICA 120V ±10% @ 60HZ, CLAVIJA POLARIZADA GRADO MEDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 21, 24.3, 24.5, 25.2 y 25.3

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 50532241 | SISTEMA ASPIRACIÓN SECRECIONES TROMBA PARED | 6 |

1. ASPIRADOR MEDICO DE PARED CONTINUO.

2. SISTEMA VENTURI.

3. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO.

4. RANGO DE SUCCIÓN DEL EQUIPO DE 0 A 400 MMHG.

5. VÁLVULA DE APERTURA MANUAL.

6. VACUÓMETRO INTEGRADO CON ESCALA EN MMHG O EQUIVALENTE.

7. CON CONECTOR COMPATIBLE A LA TOMA DE AIRE: TIPO PURITAN BENNET, ENCHUFE RÁPIDO.

8. CON CONEXIÓN DE SALIDA DE ESPIGA O ROSCADA AL SISTEMA DE ASPIRACIÓN.

9. ACCESORIOS:

9.1. RECIPIENTE DE POLICARBONATO GRADUADO EN MILILITROS PARA USAR CON O SIN BOLSAS DE POLIPROPILENO GRADUADAS EN MILILITROS.

9.1.1. CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 1000 MILILITROS.

9.2. TAPA DE HULE CON PIVOTES Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR RETORNO DE FLUIDOS.

9.3. PLACA METÁLICA PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES CON ANCLAJE PARA TORNILLOS.

9.4. CANASTILLA, SOPORTE O DISPOSITIVO METÁLICO O PLÁSTICO PARA COLOCACIÓN DE RECIPIENTES.

9.5. JUEGO DE TUBOS O MANGUERAS TRANSPARENTES FLEXIBLES GRADO ALIMENTICIO, DE 10 METROS DE LONGITUD.

10. TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.

| Partida | Numero de material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50531914 | SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) | 6 |

1. SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES.

2. EVITA EL CONTACTO DE LAS MISMAS CON EL USUARIO.

3. ELIMINA LA CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA Y SU DERRAME DURANTE EL USO Y TRANSPORTE.

4. SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN MEDIANTE VACÍO, INTEGRADO POR:

4.1. RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA CONTENER BOLSAS DE PROPILENO.

4.2. GRADUADAS EN MILÍMETROS CON SOPORTE ENSAMBLADO AL RECIPIENTE.

4.3. VÁLVULA DE ABRIR Y CERRAR VACÍO CON TUBO DE PLÁSTICO FLEXIBLE, CON CONECTOR DE PLÁSTICO RÍGIDO (TIPO MACHO) PARA ADAPTARSE AL PUERTO DE VACÍO.

4.4. CAPACIDAD OPCIONAL DE 1000, 1500 Y 3000ML.

4.5. TUBO PARA CONEXIÓN A SISTEMA DE VACÍO DE PLÁSTICO LONGITUD DE 3 METROS Y DIÁMETRO DE 8MM.

4.6. SISTEMA PARA DISTRIBUCIÓN DE VACÍO, CON OPCIÓN DE TUBOS PARA 2, 3 Y 4 RECIPIENTES.

4.7. PLACAS DE PLÁSTICO PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES CON ANCLAJE PARA TORNILLOS.

4.8. INCLUYE CARRO MÓVIL PARA SOSTENER HASTA 4 RECIPIENTES, RESISTENTE E INASTILLABLE, CON MÁSTIL DE 75CM DE ALTURA.