| Partida | No. Material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 50532338 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 1 |

1. Estación de trabajo para procedimientos de exploración y tratamiento otorrinolaringológico que consta de:

2. Sillón para otorrinolaringología para el paciente, mecanismo electrohidráulico o eléctrico.

2.1. Asiento estándar, ergonómico.

2.2. Fijo o con 4 ruedas antiestáticas, con sistema de frenado en al menos 2 ruedas.

2.3. Forrado en material plástico lavable, color neutro.

2.4. Capacidad mínima de carga de 150kg.

2.5. Movimientos motorizados de elevación y/o inclinación.

2.6. Control de elevación del sillón por medio de interruptores:

2.6.1. De pedal.

2.6.2. Teclado o panel de control.

2.7. Rotación del asiento (izquierda y derecha) de 200° o mayor. Sin pasos.

2.8. Elevación del asiento de 74cm o mayor.

2.9. Respaldo reclinable de 90° a 180° (horizontal) o mayor.

2.10. Soporte móvil o extensible, abatible y ajustable para cabeza.

2.11. Ambos descansabrazos abatibles.

2.12. Descansapiés ajustable y abatible con o sin escalón integrado.

3. Silla de trabajo para médico:

3.1. Con sistema neumático para ajuste de altura.

3.2. Tapizado de plástico o tela resistente y lavable.

3.3. Con respaldo ergonómico.

3.4. Con ruedas y descansapiés.

4. Gabinete de trabajo con control de instrumentos y fuente de energía que consta de:

4.1. Sistema de control de succión continua.

4.1.1. Caudal regulable de 0 a 40l/min o mayor.

4.1.2 Libre de vibración.

4.2. Pistola o dispositivo de irrigación integrado a la unidad

4.3. Depósito de secreciones de 1.5l como mínimo, con filtro antibacteriano.

4.4. Unidad de aire comprimido (compresor).

4.5. Sistema para regulación de presión analógico o digital con escala de 0 a 4 kg/cm2 o equivalente.

4.6. Con al menos dos atomizadores para medicamentos líquidos, acuosos o en polvo.

4.7. Con suministro de agua integrado y/o toma de agua.

4.8. Sistema eléctrico de calentamiento con indicador de temperatura para agua y soluciones.

4.9. Con al menos cuatro cajones configurables y área o espacio destinado a instrumental sucio.

4.10. Con multicontacto para conexión de accesorios de la estación.

4.11. Soporte para los mangos de irrigación, aire comprimido y de succión.

4.12. Soporte para el cabezal del sistema de endoscopía.

4.13. Soporte para los accesorios del punto 6.

5. Sistema de endoscopia:

5.1. Cámara de alta definición alámbrica o inalámbrica para captura de datos.

5.1.1. Cabezal de cámara:

5.1.1.1. Con adquisición digital de imagen.

5.1.1.2. Cabezal de un CCD de 1/3".

5.1.1.3. Que sea preferentemente esterilizable y/o sumergible en soluciones recomendadas por el fabricante en su manual.

5.1.1.4. Con control de mano o de pie con mínimo dos botones programables para las siguientes funciones:

5.1.1.4.1. Balance de blancos.

5.1.1.4.2. Toma de imágenes fijas.

5.1.1.4.3. Inicio y detención de video.

5.1.1.4.4. Control de brillo o ganancia.

5.1.1.5. Zoom óptico con anillo o digital.

5.1.1.6. Resolución de alta definición de 1920x1080p, como mínimo.

5.2. Procesador de video / unidad de control de cámara con:

5.2.1. Control de funciones digitales de la cámara desde el panel frontal, pedal, cabezal o por teclado.

5.2.2. Salida digital de video HDMI.

5.3. Fuente de luz:

5.3.1. LED, con temperatura de color mínimo de 5500°.

5.3.2. Control de intensidad de luz de forma manual.

5.3.3. Con entrada universal para endoscopios o adaptador de revolver.

5.4. Monitor grado médico:

5.4.1. Con pantalla LCD a color de 19" o mayor, de alta definición.

5.4.2. Con opción de entrada de video digital HDMI, DVI y/o VGA.

5.4.4. Resolución estándar de 1920 x 1080.

6. Accesorios.

6.1. Nasofaringoscopio flexible de fibra óptica:

6.1.1. Para adulto, de 3.5mm de diámetro o menor y longitud de 30cm o mayor. Con deflexión arriba/abajo de 125° como mínimo. Con canal de trabajo.

6.1.2. Bandeja de desinfección.

6.1.3. Soporte para nasofaringoscopio.

6.2. Laringoscopio rígido.

6.2.1. Con hojas de números: 0, 1, 2, 3 y 4.

6.2.2. Con fuente de iluminación de luz LED.

6.3. Jeringa de Reiner para irrigación del oído.

6.3.1. Con dos adaptadores.

6.3.2. Placa protectora.

6.3.3. Capacidad de 50ml.

6.4. Lámpara frontal de luz blanca con:

6.4.1 Cable de fibra óptica con 2 metros como mínimo, en caso de que la tecnología lo requiera.

6.4.2. Peso de 500 gr como máximo.

7. Consumibles:

7.1. Con 20 filtros antibacterianos como mínimo.

8. Alimentación eléctrica 120V +/- 10%, 60Hz.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS:  4.4, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1

| Partida | No. Material | Descripción | Cantidad total |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 50532339 | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 |

1. Descripción:

1.1. Campo magnético con capacidad de 1.5 teslas.

1.2. Apertura de paciente, gantry o bore de 70cm o mayor.

1.3. Con tecnología de ahorro de helio o similar.

1.4. Campo de visión (FOV) de 50cm o mayor.

1.5. Homogeneidad del campo garantizada de 1ppm o menor en un volumen de 40cm o mayor.

1.6. Espesor de corte en 2D y 3D de 0.1mm o menor.

1.7. Gradientes:

1.7.1. Gradiente por eje de 30 mT/m o mayor y slew rate 120 T/m/s o mayor

1.7.2. Tecnología de adquisición o sistema de RF o tecnología de RF de 64 canales o mayor

1.7.3. Con método o técnica de reducción de tiempo de adquisición o incremento de la velocidad de adquisición.

1.8. Estación de adquisición o estación de control:

1.8.1. Un monitor:

1.8.1.1. Pantalla plana, LCD o TFT, a color de 23" o mayor, grado médico. Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor.

1.8.2. Capacidad de almacenamiento en disco duro de 470GB o mayor.

1.8.3. Programas para reconstrucción y matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor.

1.8.4. DICOM 3.0 (Print Management, Query/Retrieve, Storage, Storage Commitment, Worklist, Media Storage, MPPS, Verification).

1.8.5. Quemador de CD y/o DVD.

1.8.6. UPS para el equipo de cómputo.

1.9. Mesa del paciente que soporte un peso de 250kg o mayor.

1.10. Programas:

1.10.1. Método de supresión de grasa espectral.

1.10.1.1. Estudios para análisis de cartílago con mapas de color.

1.10.2. Despliegue de bolo de contraste para sincronización de angiografías contrastadas.

1.10.3. Perfusión o TTP, MTT, t0, in. Aplicados a T1 y cerebral T2.

1.10.3.1. Perfusión cuantitativa para cerebro (ASL o 3D ASL).

1.10.3.2. Programa de realce de contraste o constrast enhancement.

1.10.4. Sincronización de la adquisición con pulso periférico, respiración y ECG.

1.10.4.1. Técnica de reducción de artefactos metálicos.

1.10.5. Paquete dark fluid o flair.

1.10.6. Espectroscopía univoxel y multivoxel. Aplicada a cerebro.

1.10.7. Cuantificación de grasa en hígado

1.10.8. Programa para angiografía periférica o vascular periférica con y sin medios de contraste.

1.10.9. Programa de corrección de movimiento.

1.10.10. Protocolos dedicados a pediatría.

1.11. Programas de aplicación clínica:

1.11.1. Opciones para cardiología:

1.11.1.1.  Programa de imágenes cardiacas.

1.11.1.1.1. Dark blood o black blood.

1.11.1.1.2. Estudio anatómico cardiaco, medición de volúmenes.

1.11.1.1.3. Perfusión miocárdica.

1.11.1.1.4. Coronarias.

1.11.1.1.5. Reforzamiento tardío/MDE.

1.11.1.1.6. Mapas T1 y T2 de miocardio.

1.11.1.1.7. Tractografía y tensor de difusión con opción de crecimiento a futuro de “estudios funcionales bold”.

1.11.2. Estudios de la difusión aplicados a cuerpo entero (ADC, eADC).

1.11.3. Difusión.

1.11.3.1. Programa de corrección de movimiento para difusión multidisparo en cerebro o art o focus.

1.11.4. Spin echo en 3D.

1.11.5. Eco de gradiente (GRE o FFE) en 3D.

1.11.6. Paquete de recuperación inversión: inversion recovery.

1.11.7. Paquete de spin echo.

1.11.8. Fast spin echo o turbo spin echo.

1.11.9. Paquete para angio resonancia con time of flight (TOF) o inflow.

1.11.10. Magnetización transfer (MTC).

1.11.11. Estudios para cuerpo completo aplicados a oncología y angiografía.

1.12. Bobinas:

1.12.1. De 16 canales o mayor para cabeza / cuello, con aplicación para neurovascular.

1.12.2. De 24 canales o mayor para columna cervical - torácica - lumbar o CTL o columna completa.

1.12.3. De 16 canales o mayor para hombro.

1.12.4.  De 16 canales o mayor para rodilla.

1.12.5. De 32 canales o mayor para cuerpo, con cobertura de 50x50 cm o mayor.

1.12.6. Antena de pie/tobillo de 8 canales o mayor.

1.12.7. De 16 canales o mayor para propósito general o flexible o extremidades.

1.12.8. Antena de 8 canales o mayor para pediatría (neuro) cabeza/cuello.

2. Accesorios:

2.1. Una camilla antimagnética para el transporte del paciente.

2.2. Una (1) sillas de ruedas, un (1) banco y un (1) tripié antimagnético.

2.3. Inyector antimagnético de medio de contraste.

2.4. Estación de post- procesamiento o estación de trabajo, con compatibilidad con diferentes modalidades de imagen:

2.4.1. Un (1) monitor de pantalla plana o LCD, a color de 19" o mayor, matriz de despliegue de 1024p x 1024p o mayor.

2.4.2. Capacidad en disco duro de 1 TB o mayor.

2.4.2.1. DICOM 3.0 (Print Management, Query/Retrieve, Storage, Storage Commitment, Worklist, Media Storage, MPPS, Verification).

2.4.2.2. Sistema de almacenamiento de imágenes en CD y/o DVD con visor DICOM.

2.4.3. Programas de post procesamiento de imágenes (licencias permanentes):

2.4.3.1. Para espectroscopía, perfusión, difusión, tractografía, estudios cardiológicos, viabilidad miocárdica o caracterización del tejido o MDE o MDI, morfología cardiaca, reforzamiento tardío (caracterización tisular), análisis o evaluación de bold, cálculo de mapa T2 musculoesquelético o articulaciones con cuantificación de T2.

2.4.4. Quemador de CD y/o DVD.

2.4.5. UPS para el equipo de cómputo.

2.5. Circuito cerrado de televisión antimagnético para visualizar o unidad de supervisión al paciente.

2.6. Sistema de enfriamiento (chiller)

2.7. Jaula de Faraday que incluya acabados internos.

2.8. Juegos de sujetadores ajustable o diferentes tamaños.

2.9. Muebles para posicionamiento de bobinas, insumos y sujetadores compatible con la resonancia magnética.

2.10. Cojines o almohadillas para posicionamiento.

2.11. Sistema de comunicación:

2.11.1. Sistema de comunicación paciente-operador de dos vías.

2.11.2. Receptor de música en el túnel o conexión a sistema estéreo.

2.12. Robot quemador de CD y DVD.

2.13. Monitor de signos vitales antimagnético para saturación de oxígeno o pulso oximetría, ECG y presión no invasiva.

2.14. Unidad de energía ininterrumpida UPS para todo el equipo de resonancia magnética

3. Consumibles:

3.1. Treinta (30) frascos de 15ml de medio de contraste paramagnético (gadolinio 0.5 mmol/ml).

3.2. Treinta 30 frascos de 7.5 ml de medio de contraste paramagnético (gadolinio 0.5 mmol/ml).

3.3. Cien (100) jeringas para inyector, compatibles con el equipo.

3.4. Cincuenta (50) unidades de CD o DVD.

3.5. Trescientos (300) electrodos compatibles con la resonancia magnética.

3.6. Audífonos de aislamiento acústico antimagnéticos

4. Instalación y puesta en marcha:

4.1. Voltaje eléctrico de 400V-480V +/- 10%, 60Hz.

4.2. Suministro de la capacidad total requirente de helio para el óptimo funcionamiento del equipo.

4.3. Sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética y componentes del sistema (cuarto de máquinas)

4.4. Sistema de tierras independiente para la unidad de resonancia magnética.

4.5. Instalación de tubo QUENCH al exterior del edificio y tubo de ventilación en caso de que la tecnología lo requiera.

4.6. Soporte en línea para corrección de fallas y monitoreo del sistema vía remota.

4.7. El software de los equipos deberá de estar en idioma español.

DEBERÁ CONSIDERAR ENTREGAR LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS VIGENTES:

1. CERTIFICADO FDA O CE O JIS O EL EQUIVALENTE DEL PAÍS DE ORIGEN.

1.1.- RESONANCIA MAGNÉTICA

1.2.- MONITOR DE SIGNOS VITALES

1.3.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE

2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO:13485:2016

2.1- RESONANCIA MAGNÉTICA

2.2- MONITOR DE SIGNOS VITALES

2.3.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE

3.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS

3.1.- RESONANCIA MAGNÉTICA

3.2.- MONITOR DE SIGNOS VITALES

3.3.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 1.8.6, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5, 1.12.6, 1.12.7, 1.12.8, 2.3, 2.4.5, 2.6,2.12, 2.13, 2.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.