| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| 1. CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. QUE SOPORTE UN PESO DE 225 KG. COMO MINIMO O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. QUE PERMITA LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA HIDRAULICO Y/O NEUMATICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. TRENDELEMBURG 12° COMO MINIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. TRENDELEMBURG INVERTIDO 12° COMO MINIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. SECCION DE ESPALDA O FOWLER CON SISTEMA NEUMATICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 87º COMO MINIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. ALTURA VARIABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 56 A 86 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHON). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SUPERFICIE DE LA CAMILLA RIGIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 190CM DE LARGO X 64 CM DE ANCHO. TOLERANCIA +/-5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL 215CM, ANCHO TOTAL 82 CM. TOLERANCIA +/-5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. TOPE PROTECTOR CONTRA GOLPES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 UNO EN CADA ESQUINA DE LA CAMA, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. QUE GIRE SOBRE SU PROPIO EJE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 FABRICADA EN POLIMERO MACIZO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. COLCHON DE POLIURETANO DE 6 CM DE ESPESOR COMO MINIMO, DE ALTA DENSIDAD, ANTIESTATICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LIQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA Y DIMENSIONES ACORDE AL MODELO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXIGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. RUEDAS ANTIESTATICAS O CONDUCTIVAS DE 20 CM DE DIAMETRO, COMO MINIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCION DE LA CAMILLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. CON SISTEMA DE FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. CINTURONES DE SUJECION PARA EL PACIENTE, AL MENOS DOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. GANCHOS PARA BOLSAS DE DRENAJE EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. ACCESORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 POSTE DE INFUSIONES (PORTAVENOCLISIS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |