## JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 40051001-062-23 (CAGEG-038/2023) SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO JUNTA DE ACLARACIONES
JUNTA DE ACLARACIONES
NO. DE PREGUNTA | LICITANTE | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCION DEL BIEN | PARTIDA | PUNTO | PREGUNTA | RESPUESTA
1 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | Sí | No | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | g | Con relación al inciso g) Lugar y tiempo de entrega Solicitamos amablemente a la convocante nos clerifique si la entrega a más tardar el 15 de diciembre de 2023 puede ser en cajas dentro del hospital ¿se acepta? | Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 1 será a más tardar el día 15 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
2 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | Sí | No | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | g | En caso de que la anterior pregunta sea respondida negativamente, solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar el equipo instalado y funcionando durante la cuarta semana de Enero 2024, toda vez que el equipo estaría arribando físicamente al hospital, a más tardar el 15 de Diciembre 2023 y de ahí se comenzaría con la instalación y puesta en marcha del mismo ¿se acepta? | Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 1 será a más tardar el día 15 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
3 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | No | Sí | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | 1.10.1 | Con relación al punto de la ficha técnica Anexo I-A con numeral 1.10.1. Método de supresión de grasa espectral. Solicitamos amablemente a la convocante que, por temas de referenciación textual, nos permita cumplir este punto con: Saturación de grasas y agua. Pulsos de RF selectivos de frecuencia adicionales utilizados para suprimir la señal brillante del tejido adiposo. Dos modos seleccionables: débil, fuerte. SPAIR: supresión robusta de grasa para imágenes del cuerpo y el tórax mediante un pulso de inversión selectiva de frecuencia. Excitación del agua grasa. Pulsos de RF espectralmente selectivos para excitación exclusiva de agua grasa. Toda vez que con este alcance cumplimos lo requerido en el punto técnico ¿se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
4 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | No | Sí | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | 1.11.3.1 | Con relación al punto de la ficha técnica Anexo I-A con numeral 1.11.3.1 Programa de corrección de movimiento para difusión multidisparo en cerebro o art o focus. Solicitamos amablemente a la convocante que, por temas de referenciación textual, nos permita cumplir este punto con: Secuencia EPI ponderada por difusión y segmentada de lectura (disparos múltiples) para DWI insensible a la susceptibilidad de alta resolución. Toda vez que este alcance es equivalente y lo requerido en este punto técnico ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
5 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | No | Sí | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | 1.12.5 | Con relación al punto de la ficha técnica Anexo I-A con numeral 1.12.5. De 32 canales o mayor para cuerpo, con cobertura de 50x50cm o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante que, para permitir la libre participación y no promover un cierre técnico a una casa comercial en específico, nos permita cumplir este punto con nuestra bobina BioMatrix Body 12 que opera de manera integrada con nuestra bobina BioMatrix Spine 24 para así generar imagen de cuerpo, y con esta solución cumplir con 32 canales de bobina independientes, generando una cobertura de área de 38.5 cm de largo por 59 cm de ancho, cubriendo así un área de contacto de 2271.5 cm2, generando imágenes de alta resolución para la parte de tórax y abdomen al realizar adquisiciones anteroposteriores para el correcto y preciso diagnóstico clínico de las distintas áreas anatómicas ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
6 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | No | Sí | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | 1.12.5 | En caso de que la anterior pregunta sea respondida negativamente, solicitamos a amablemente a la convocantes nos permita cumplir este punto técnico con una combinación de bobinas BioMatrix Body 12 y UltraFlex Large 18, toda vez que con la conexión de ambas bobinas de manera simultánea conseguiríamos una suma de 30 canales en la parte anterior más 24 canales en la parte posterior, excediendo así el requisito de canales solicitado y excediendo también la cobertura de área requerida de 50x50 cm ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | No | Sí | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | 1.12.6 | Con relación al punto de la ficha técnica Anexo I-A con numeral 1.12.6. Antena de pie/tobillo de 8 canales o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que esta bobina puede ser una bobina flexible para imagen de pie/tobillo, en nuestro caso particular cumpliendo con la bobina UltraFlex Large 18, toda vez que con esta bobina se puede generar una imagen de alta resolución y con una gran relación Señal-Ruido, promoviendo un alcance de canales superior al solicitado y con la posibilidad de realizar exámenes con una gran calidad de imagen ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
8 | Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. | No | Sí | No | Resonador Magnético INT 1.5T | 1 | 2.4.3.1 | Con relación al punto de la ficha técnica Anexo I-A con numeral 2.4.3.1 Para espectroscopía, perfusión, difusión, tractografía, estudios cardiológicos, viabilidad miocárdica o caracterización del tejido o MDE o MDI, morfología cardiaca, reforzamiento tardío (caracterización tisular), análisis o evaluación de bold, cálculo de mapa T2 musculoesquelético o articulaciones con cuantificación de T2. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita cumplir los alcances de: viabilidad miocárdica o caracterización del tejido o MDE o MDI, morfología cardiaca, reforzamiento tardío (caracterización tisular), cálculo de mapa T2 musculoesquelético o articulaciones con cuantificación de T2, en la estación de adqusición y poder visualizarlos y hacer mediciones y manejo de imagen en la estación de postprocesamiento, toda vez que estos alcances indicados son secuencias que se ejecutan durante la adquisición y la generación de los mismo es propia del protocolo de adquisición y no de un postprocesamiento dedicado, además de que una vez realizadas las adquisiciones de este tipo de imágenes, se pueden manipular y observar dichas imágenes en la estación de postprocesamiento para un correcto diagnóstico clínico por parte del cuerpo médico ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
1 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | 1.20 FC1 | DEDIDO A QUE LOS FABRICANTE EXTRANJEROS CUENTAN CON FILIALES EN MÉXICO AUTORIZADAS PARA EMITIR Y OTORGAR EL APOYO O RESPALDO A LOS DISTRIBUIDORES ASIGNADOS EN MÉXICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO JUNTO CON CARTA DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DONDE SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARÁ. ¿SE ACEPTA? | Podrán presentar el documento solicitado con la firma del representante del fabricante o filial en México o distribuidor autorizado en México siempre y cuando adjunte documento de respaldo del fabricante en el que acredite al representante del fabricante o filial en México o distribuidor autorizado en México, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | 1.20 FC1 FC6 | DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA? | Para los documentos solicitados en el numeral 1.20 (FC1, FC5, FC6 y FC7) podrá presentarlas de esta manera.
3 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | 1.20 FC1 FC6 | DEBIDO A LO OCURRIDO EN AÑOS ANTERIORES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, ACTUALMENTE LOS FABRICANTES O FILIALES EN MÉXICO, EMITEN CARTAS DE APOYO O LAS CARTAS NECESARIAS PARA LOS EVENTOS LICITATORIOS DE MANERA ELECTRÓNICA O DIGITAL, ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO Y/O CARTAS NECESARIAS DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO IMPRESAS A COLOR DE LA CARTAS EN ORIGINAL DIGITALES EMITIDAS. ¿SE ACEPTA? | Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
4 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | ESCRITOS, FORMATOS, CARTAS | ENTENDEMOS QUE LOS ESCRITOS, CARTAS O FROMATOS DEBERÁN DIRIGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTE ¿ES ESTO CORRECTO? | Podrá presentarla de esta manera.
5 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | ESCRITOS, FORMATOS, CARTAS | EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL UNIFICAR LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y DIRIGIDOS ACORDE A LA PREGUNTA ANTERIOR DE MI REPRESENTADA ¿ES ESTO CORRECTO? | Podrá presentarla de esta manera.
6 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | 1.20 FC7 | DEBIDO A QUE EL RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA ANTE EL INSTITUTO POR LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁ EL LICITANTE, SOLCIITAMOS SE PERMITA INTEGRAR ESCRITO PARA ESTE NUMERAL EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO DONDE SE MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOVIGILANCIA. ¿SE ACEPTA? | Podrán presentar el documento solicitado de esta manera, siempre y cuando demuestre el respaldo del fabricante que acredite a la persona responsable de las actividades de tecnovigilancia, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.6 | PUNTO 1.6.- ESPESOR DE CORTE EN 2D Y 3D DE 0.1MM O MENOR. DADO A QUE LAS ADQUISICIONES EN 2D SON SECUENCIAS BIDIMENSIONALES Y 3D SON SECUENCIAS TRIDIMENSIONALES ISOTRÓPICAS LOS ESPESORES ENTRE AMBAS SECUENCIAS SON TOTALMENTE DIFERENTES, POR LO CUAL SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE AL SOLICITAR DE 0.1 MM O MENOR, EL PUNTO HACE REFERENCIA A ESPESORES DE CORTE DE 0.5 MM PARA LAS SECUENCIAS 2D Y UN ESPESOR DE CORTE DE 0.05 MM PARA LAS SECUENCIAS 3D LO CUAL ES MENOR Y CUMPLE CON LO SOLICITADO Y QUE EN LAS RECONSTRUCCIONES MULTIPLANARES SE PUEDAN REALIZAR CORTES MÁS DELGADOS Y PREFERENTEMENTE CON VÓXELES ISÓTROPOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS SECUENCIAS ADQUIRIDAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.8.1.1 | 1.8.1.1.- PANTALLA PLANA, LCD O TFT, A COLOR DE 23" O MAYOR, GRADO MÉDICO. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 1024 X 1024 O MAYOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL SOLICITAR UN PANTALLA DE COLOR DE 23” O MAYOR, GRADO MEDICO ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UNA PANTALLA GRANDE Y CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920X1200 SUPERANDO LO SOLICITADO Y OFRECIENDO AL MEDICO UNA IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN PARA UNA MAYOR PRECISIÓN DIAGNOSTICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto tales como pantalla LCD o TFT a color, grado médico.
9 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.12.5 | 1.12.5. DE 32 CANALES O MAYOR PARA CUERPO, CON COBERTURA DE 50X50 CM O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UNA ANTENA PARA CUERPO DE 32 CANALES Y CON COBERTURA DEL CAMPO DE VISIÓN (FOV) 50X50 O MAYOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.12.8 | 1.12.8. ANTENA DE 8 CANALES O MAYOR PARA PEDIATRÍA (NEURO) CABEZA/CUELLO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE AL SOLICITAR UNA ANTENA PEDIÁTRICA DE 8 CANALES O MAYOR CON COBERTURA DE NEURO CABEZA Y CUELLO, SE REQUIERE DE UNA ANTENA QUE CUMPLA CON LOS ESTUDIOS DE PEDIATRÍA DESDE EL CEREBRO Y TODA LA COLUMNA TENIENDO COMO VENTAJAS UN COLCHÓN ENVOLVENTE Y UNA CAMPANA ACÚSTICA PARA PROTECCIÓN AUDITIVA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.3 | 1.3. CON TECNOLOGÍA DE AHORRO DE HELIO O SIMILAR. EL 80 % DE LAS RESONANCIAS SON SUSCEPTIBLES A EVENTOS DE QUENCH, NUESTRA TECNOLOGÍA BLUESEAL HACE REFERENCIA A UN MAGENTO COMPLETAMENTE SELLADO CON UN SISTEMA DE MICRO-ENFRIAMIENTO, OCUPANDO ÚNICAMENTE 7 LITROS DE HELIO EN TODA SU VIDA ÚTIL SIN REQUERIR LA INSTALACIÓN DE TUBO DE QUENCH Y RECARGAS ADICIONALES DE HELIO, DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE LOS RIESGOS DE EVENTOS DE QUENCH LOS CUALES TIENEN UN COSTO APROXIMADO DE MXN 3,000,000. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE OFERTAR UN EQUIPO DE ESTA NATURALEZA O SIMILAR SEA REQUISITO PARA TODOS LOS RESONADORES OFERTADOS. | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.5 | 1.5. HOMOGENEIDAD DEL CAMPO GARANTIZADA DE 1PPM O MENOR EN UN VOLUMEN DE 40CM O MAYOR. DADO A QUE LA HOMOGENEIDAD NOS GARANTIZA LA CALIDAD DE LA IMAGEN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA HOMOGENEIDAD QUE SE REQUIERE EN UN VOLUMEN DE 40 CM DEBE SER DE IGUAL O MENOR A 0.55 PPM CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN PARA UN HOSPITAL DE ESTE NIVEL | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.6 | 1.6. ESPESOR DE CORTE EN 2D Y 3D DE 0.1MM O MENOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN ESPESOR DE CORTE DE 0.5 MM PARA LAS SECUENCIAS 2D Y UN ESPESOR DE CORTE DE 0.05 MM PARA LAS SECUENCIAS 3D DADO A QUE LAS ADQUISICIONES EN 2D SON SECUENCIAS BIDIMENSIONALES Y 3D SON SECUENCIAS TRIDIMENSIONALES ISOTRÓPICAS LOS ESPESORES ENTRE AMBAS SECUENCIAS SON TOTALMENTE DIFERENTES, CON EL BENEFICIO DE QUE EN AMBAS SECUENCIAS SE PUEDAN REALIZAR RECONSTRUCCIONES MULTIPLANARES CON CORTES MÁS DELGADOS Y PREFERENTEMENTE CON VÓXELES ISÓTROPOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS SECUENCIAS E IMÁGENES ADQUIRIDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.7.2 | 1.7.2. TECNOLOGÍA DE ADQUISICIÓN O SISTEMA DE RF O TECNOLOGÍA DE RF DE 64 CANALES O MAYOR ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR UNA TECNOLOGÍA DE 64 CANALES O MAYOR PODEMOS OFERTAR UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE NÚMERO DE CANALES DE RECEPCIÓN INDEPENDIENTES Y CON DIGITALIZACIÓN DESDE LA BOBINA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas.
15 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.7.3 | 1.7.3. CON MÉTODO O TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE ADQUISICIÓN O INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN. DADO QUE SE TRATA DE UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EL CUAL SE REQUIERE DE UN FLUJO DE TRABAJO MUY ALTO Y UNA CARGA DE PACIENTES DEMASIADO ELEVADO ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN EQUIPO QUE PERMITA REDUCIR LOS TIEMPOS DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTUDIOS Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO, POR LO TANTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO A OFERTAR CUENTE CON UN FACTOR DE ACELERACIÓN DE 15 O MAYOR Y QUE UN EQUIPO CON ESTA TECNOLOGÍA O SIMILAR SEA REQUISITO PARA TODOS LOS RESONADORES OFERTADOS. | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
16 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.8.1.1 | 1.8.1.1. PANTALLA PLANA, LCD O TFT, A COLOR DE 23" O MAYOR, GRADO MÉDICO. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 1024 X 1024 O MAYOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL SOLICITAR UN PANTALLA DE COLOR DE 23” O MAYOR, GRADO MEDICO ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UNA PANTALLA GRANDE Y CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920X1200 SUPERANDO LO SOLICITADO Y OFRECIENDO AL MEDICO UNA IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN PARA UNA MAYOR PRECISIÓN DIAGNOSTICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto tales como pantalla LCD o TFT a color, grado médico.
17 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.10.1 | 1.10.1. MÉTODO DE SUPRESIÓN DE GRASA ESPECTRAL. ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR MÉTODO DE SUPRESIÓN DE GRASA ESPECTRAL SE REFIERE A IMÁGENES LIBRES DE GRASA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo de esta manera, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
18 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.10.3 | 1.10.3. PERFUSIÓN O TTP, MTT, T0, IN. APLICADOS A T1 Y CEREBRAL T2. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA CONFIRMACIÓN QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A T2* PERFUSIÓN PARA OBTENCIÓN DE MAPAS Y MEAN TRANSIT TIME (MTT), TIME TO PEAK (TTP), TIME OF ARRIVAL (T0), NEGATIVE INTEGRAL (NI) AND INDEX. | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
19 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.10.3.1 | 1.10.3.1. PERFUSIÓN CUANTITATIVA PARA CEREBRO (ASL O 3D ASL). DADO A QUE ESTE TIPO DE SOFTWARE NO AYUDAN CON LOS BUENOS FLUJOS DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD POR SUS TIEMPOS PROLONGADOS DE ADQUISICIÓN VS PERFUSIÓN T2* SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER CUMPLIR CON EL PUNTO 1.10.3 DONDE SE SOLICITA LA PERFUSIÓN T2* CON VALORES CUANTITATIVOS MTT, TTP, T0, NI. | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I y I-A de la presente licitación.
20 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.10.6 | 1.10.6. ESPECTROSCOPÍA UNIVOXEL Y MULTIVOXEL. APLICADA A CEREBRO. DADO A QUE SE TRATA DE UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN DONDE SE ATIENDEN VARIAS ESPECIALIDADES SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PAQUETE DE ESPECTROSCOPIA APLICADA A CEREBRO, MAMA, HÍGADO Y PRÓSTATA Y TODAS LAS OFERTAS PUEDAN OFRECER ESTE BENEFICIO PARA MANTENER UN ALTO NIVEL DE ESPECIALIDAD EN EL HOSPITAL | Podrán ofertarlo sin se obligatorio para los demás licitantes.
21 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.10.7 | 1.10.7. CUANTIFICACIÓN DE GRASA EN HÍGADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA ESPECTROSCOPIA DE HÍGADO OBTENIENDO GRÁFICAS Y TABLAS DE RESULTADOS DE AGUA Y LÍPIDOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
22 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.11.1.1.7 | 1.11.1.1.7. TRACTOGRAFIA Y TENSOR DE DIFUSIÓN CON OPCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO DE “ESTUDIOS FUNCIONALES BOLD”. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA ESTE PUNTO 1.11.1.1.7 SERÁ SUFICIENTE CON REFERENCIAR QUE EL EQUIPO PUEDE LLEGAR HACER ESTA FUNCIÓN EN CASO DE QUERER ADQUIRIRLO EN EL FUTURO ¿ES CORRECTO? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I y I-A de la presente licitación. Deberá ofertar tractografía y tensor de difusión, la opción de crecimiento a futuro es para estudios funcionales BOLD.
23 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.11.2 | 1.11.2. ESTUDIOS DE LA DIFUSIÓN APLICADOS A CUERPO ENTERO (ADC, EADC). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LAS IMÁGENES DE DIFUSIÓN CORPORAL Y PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES DE DIFUSIÓN CON MAPAS ADC & EADC. | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de funciones en sus manuales y/o catálogos para efectos de evaluación.
24 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.12.5 | 1.12.5. DE 32 CANALES O MAYOR PARA CUERPO, CON COBERTURA DE 50X50 CM O MAYOR. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UNA ANTENA PARA CUERPO DE 32 CANALES Y CON COBERTURA DEL CAMPO DE VISIÓN (FOV) 50X50 O MAYOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
25 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.12.6 | 1.12.6. ANTENA DE PIE/TOBILLO DE 8 CANALES O MAYOR. LA ANATOMÍA DE PIE/TOBILLO ES CONSIDERADA COMO EXTREMIDADES POR LO TANTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE OMITIR ESTE PUNTO Y PODER CUMPLIR CON EL PUNTO 1.12.7 DONDE SE SOLICITA UNA ANTENA DE 16 CANALES DE PROPÓSITO GENERAL O FLEXIBLE O EXTREMIDADES. | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
26 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 1.12.8 | 1.12.8. ANTENA DE 8 CANALES O MAYOR PARA PEDIATRÍA (NEURO) CABEZA/CUELLO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE AL SOLICITAR UNA ANTENA PEDIÁTRICA DE 8 CANALES O MAYOR CON COBERTURA DE NEURO CABEZA Y CUELLO, SE REQUIERE DE UNA ANTENA QUE CUMPLA CON LOS ESTUDIOS DE PEDIATRÍA DESDE EL CEREBRO Y TODA LA COLUMNA TENIENDO COMO VENTAJAS UN COLCHÓN ENVOLVENTE Y UNA CAMPANA ACÚSTICA PARA PROTECCIÓN AUDITIVA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
27 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 2.12 | 2.12. ROBOT QUEMADOR DE CD Y DVD. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFORME SI SE REQUIERE DE 2 QUEMADORES DE CD Y DVD O EXISTE LA POSIBILIDAD DE OMITIR EL PUNTO 1.8.5. DONDE TAMBIÉN SE SOLICITA UN QUEMADOR DE CD Y/O DVD. | Se aclara que se requiere un robot quemador para el punto 2.12 con productividad de 40 discos o más por hora. Para el punto 1.8.5 y 2.4.4., deberá ofertar un grabador de CD y/o DVD integrado o interconstruido a las estaciones.
28 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 4.2 | 4.2. SUMINISTRO DE LA CAPACIDAD TOTAL REQUIRENTE DE HELIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE AL TENER ESTA PREOCUPACIÓN DEL SUMINISTRO DE HELIO PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA REQUIEREN DE UNA TECNOLOGÍA DE MICRO ENFRIAMIENTO QUE SOLO OCUPE 7 LITROS DE HELIO Y QUE DEBERÁ SER REQUISITO INDISPENSABLE PARA TODOS LOS RESONADORES OFERTADOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
29 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 4.5 | 4.5. INSTALACIÓN DE TUBO QUENCH AL EXTERIOR DEL EDIFICIO Y TUBO DE VENTILACIÓN EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA LO REQUIERA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A LA TECNOLOGÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA QUE NO OCUPE TUBO DE QUENCH ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
30 | INTEGRACION TECNOLOGICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | PARTIDA 1 | 2.4.3 2.4.3.1 | ESTACIÓN DE TRABAJO 2.4.3. PROGRAMAS DE POST PROCESAMIENTO DE IMÁGENES (LICENCIAS PERMANENTES): 2.4.3.1. PARA ESPECTROSCOPÍA, PERFUSIÓN, DIFUSIÓN, TRACTOGRAFÍA, ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS, VIABILIDAD MIOCÁRDICA O CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO O MDE O MDI, MORFOLOGÍA CARDIACA, REFORZAMIENTO TARDÍO (CARACTERIZACIÓN TISULAR), ANÁLISIS O EVALUACIÓN DE BOLD, CÁLCULO DE MAPA T2 MUSCULOESQUELÉTICO O ARTICULACIONES CON CUANTIFICACIÓN DE T2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE EL SOFTWARE DE TRACTOGRAFIA Y EVALUACIÓN BOLD SERIAN OPCIONALES AL IGUAL QUE EL PUNTO 1.11.1.1.7 DONDE ES SOLICITADO CON CRECIMIENTO A FUTURO Y AL MISMO TIEMPO QUE SEA SUFICIENTE CON REFERENCIAR QUE EL EQUIPO PUEDE LLEGAR HACER ESTA FUNCIÓN EN CASO DE QUERER ADQUIRIRLO EN EL FUTURO ¿ES CORRECTO? SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS CONFIRME QUE T2 MUSCULOESQUELÉTICO O ARTICULACIONES CON CUANTIFICACIÓN DE T2 HACE REFERENCIA A LOS MAPAS DE CARTÍLAGO. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y I-A de la presente licitación. Deberá ofertar tractografía y tensor de difusión, la opción de crecimiento a futuro es para estudios funcionales BOLD. En cuanto a la pregunta referente si T2 musculoesquelético o articulaciones con cuantificación de T2 hace referencia a los mapas de cartílago, podrán ofertarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
1 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.7.3 | Dado a que el ruido producido por los sistemas de Gradientes de los sistemas de Resonancia Magnética es una de las preocupaciones más comunes de los pacientes y el personal médico; ponemos a su amable consideración con la finalidad de que el área usuaria cuente con la mejor tecnología, se solicite un sistema que permita obtener secuencias con reducción de sonido. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.8.1.1. | Solicitan "Pantalla plana, LCD o TFT, a color de 23" o mayor, grado médico. Matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor." Dado que la computadora que utiliza nuestra tecnología es de 24 pulgadas, solicitamos se nos permita ofertar una matriz de despliegue de 1920x1200 pixeles, lo cual garantiza mayor resolución a la solicitada pero en un arreglo diferente ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto tales como pantalla LCD o TFT a color, grado médico.
3 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.8.2. | Solicitan "Capacidad de almacenamiento en disco duro de 470GB o mayor. ". Dado que las tecnologías actuales requieren de equipos con por lo menos 1TB de almacenamiento en disco duro, ponemos a su amable consideración para que el área usuaria cuente con la mejor tecnología se solicite un disco duro de 1TB o mayor. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.8.3. | Solicitan "Programas para reconstrucción y matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor ". Dado que las tecnologías actuales han avanzado en el procesamiento de imágenes y para obtener mejor calidad de imagen en menor tiempo, ponemos a su amable consideración se deba ofertar "Programas para reconstrucción y matriz de reconstrucción de 1024 x 1024 o mayor para obtención de muestras ("sampleo") y matriz de reonstrución de imagen por interpolación de por lo menos 2048x2048", ya que lo anterior garantiza la mejor calidad de imagen en el menor tiempo. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los paramás licitantes.
5 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.12.3. | En el punto 1.12.3. se solicita una bobina de 16 canales o mayor para hombro; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen por medio de reducción inteligente de ruido y artefactos por medio de DeepRecon basado en reconstrucción de imagen por medio de un modelo matemático moderno (Deep Learning) el cuál utiliza millones de datos anatómicos entrenados manteniendo la información real del espacio K con nuestra bobina de hombro de 12 canales, obteniendo imágenes de alta resolución y excelente calidad. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina dedicada a hombro con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
6 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.12.4. | En el punto 1.12.4. se solicita una bobina de 16 canales o mayor para rodilla; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen por medio de reducción inteligente de ruido y artefactos por medio de DeepRecon basado en reconstrucción de imagen por medio de un modelo matemático moderno (Deep Learning) el cuál utiliza millones de datos anatómicos entrenados manteniendo la información real del espacio K con nuestra bobina de rodilla de 12 canales, obteniendo imágenes de alta resolución y excelente calidad. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina dedicada a rodilla con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
7 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 1.12.5. | En el punto 1.12.5. se solicita una bobina de 32 canales o mayor para cuerpo; sin embargo, dado a los avances en los procesos de reconstrucción de la imagen por medio de reducción inteligente de ruido y artefactos por medio de DeepRecon basado en reconstrucción de imagen por medio de un modelo matemático moderno (Deep Learning) el cuál utiliza millones de datos anatómicos entrenados manteniendo la información real del espacio K con nuestra bobina de cuerpo de 12 canales, obteniendo imágenes de alta resolución y excelente calidad. Adicionalmente con nuestra tecnología que permite la conexión simultanea de las bobinas, por lo que se puede combinar la bobina de columna de 24 canales de RF (3 elementos por sección, con un total de 8 secciones) con la bobina de cuerpo de 12 canales, dando un total de 36 canales. Por esta razón solicitamos a la convocante nos permita ofertar la bobina de cuerpo con 12 canales que en conjunto con la bobina de columna incrementa las capacidades clínicas para los estudios solicitados ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
8 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 2.12. | Se solicita amablemente a la Convocante nos permita ofertar un Robot quemador con Bandeja de entrada para una capacidad de 20 discos e impresión por medio de inyección térmica para una mejor calidad de impresión, ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
9 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 3.2. | Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar Treinta (30) frascos de 15 mL de medio de contraste paramagnético (gadolinio 0.5 mmol/ml) siendo esta cantidad mayor a la cantidad solicitada, ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes.
10 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 4.4, 4.5, 4.6 | Se solicita amablemente a la convocante nos permita entregar como referencia a los puntos 4.4, 4.5, 4.6 y sus subpuntos carta compromiso de cumplimiento, ¿se acepta? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
11 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 | 4.7 | En el punto 4.7. se solicita el software de los equipos en idioma español; se solicita a la Convocante nos permita entregar como referencia a este punto una Carta Compromiso indicando que el sistema se instalará con el software en idioma español, ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación. El licitante deberá asegurar que el software del equipo esté en idioma español para el funcionamiento óptimo del servicio dentro de la unidad médica.
12 | Electrónica Y Medicina, S.A. |  | X |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5 T | 1 |  | Se solicita amablemente a la Convocante indicar si es posible reutilizar el transformador actual de la Resonancia. | El licitante adjudicado podrá reutilizar el transformador existente de 112.5KVA exclusivo para el servicio de resonancia magnética, si la capacidad del transformador no es suficiente para la tecnología del equipo ofertado, deberá considerar el cambio del transformador como parte de su propuesta. De igual manera, deberá considerar en su propuesta económica el cambio del cableado de transformador hacia el cuarto del equipo de la resonancia magnética.
1 | GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V. |  | X |  | EQUIPO PARA DESINOZAR AGUA | 1 | ANEXO I | Con el fin de poder cotizar los equipos de purificación de agua. Se solicita amablemente a la convocante nos aclare lo siguiente: ¿Qué tipo de agua tiene de suministro y qué características requiere obtener al final del purificador? | El suministro es agua potable, el objetivo es obtener agua libre de minerales para estabilizar procesos de vinificación
2 | GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V. |  | X |  | EQUIPO PARA DESINOZAR AGUA | 1 | ANEXO I | ¿ Que aplicación que tendrá el agua producto | El agua sera utilizada en con diversos propositos en laboratorio de quimica, la aplicación del agua sera con fines alimenticios, es decir se utilizara en productos que pueden ser de consumo humano.
3 | GLOBALCENTER S. DE R.L. DE C.V. |  | X |  | EQUIPO PARA DESINOZAR AGUA | 1 | ANEXO 1 | Volumen requerido del agua producto | Se aclara que el máximo el indicado en su descripción, 38L/H
1 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.12 | Todos los equipos modernos utilizan antenas de forma modular, de manera que ya no hay antenas dedicadas de columna o abdomen sino más bien combinaciones de antenas (con nombres distintos en cada fabricante) que se combinan entre sí para formar antenas capaces de hacer adquisiciones de columna completa, neuroeje, tórax, abdomen y angiografía periférica entre otras. Entendemos que la convocante está solicitando este tipo de tecnología, disponible con todos los fabricantes de equipos de resonancia magnética en sus equipos más avanzados, y que algunas antenas solicitadas, tales como la de columna completa y abdomen, y que las antenas correspondientes podrán ser referenciadas de esta manera. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
2 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 2.12 | Un equipo de resonancia magnética usado a tope no puede realizar mucho más de 6 estudios por hora, por lo que un robot quemador de discos con capacidad de 40 discos por hora está sobrado en demasía. Solicitamos a la convocante se nos permita participar con un robot quemador con capacidad de 30 discos por hora. ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
3 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 3.1 | ¿Se permite surtir frascos de gadolinio con un volumen superior manteniendo la concentración solicitada? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la cantidad de 30 frascos.
4 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 3.2 | ¿Se permite surtir frascos de gadolinio con un volumen superior manteniendo la concentración solicitada? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con la cantidad de 30 frascos.
5 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.10.3 | Hay parámetros como el Tiempo de Tránsito Promedio (MTT) que no son aplicables a la perfusión T1, que está más orientada a encontrar parámetros de permeabilidad como la ktrans. Proponemos se permita participar con métodos de adquisición y posproceso para perfusión T2 y T2* cerebral con cálculo de de Flujo Sanguíneo Cerebral (CBF), Volumen Sanguíneo Cerebral (CBV) y MTT y métodos de adquisición y posproceso para perfusión T1 cerebral con cálculo de Constante de Transferencia entre el Espacio Intravascular al Extravascular (ktrans), Volumen del Espacio Extravascular (Ve) y Constante de Transferencia entre el Espacio Extravascular Celular al Plasma (Kep); que son estándar en perfusión y pueden ser provistos por todos los fabricantes. ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado para esta partida en el Anexo I-A de la presente licitación.
6 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.14 Carta de fabricante | Es correcto entender que dicha carta puede ser emitida y firmada por la entidad matriz global, controladora de las plantas filiales que manufacturan los equipos? Acompañando la misma de la certificación respecto a dichas filiales de la entidad matriz global. Se acepta? | Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la entidad matriz global, siempre y cuando mencione que es controladora de las plantas filiales que manufacturan el equipo a ofertar. De igual manera deberá presentar carta de respaldo expedida por la entidad matriz global acreditando al licitante.
7 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.16 Gula mecánica definitiva | Solicitamos a la convocante se nos permita entregar guía mecánica tipo con los requerimientos necesarios de espacios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de voz y datos y layout con la propuesta arquitectónica (en PDF), en el entendido que el proveedor asignado deberá entregar la guía mecánica definitiva en (dwg) y el proyecto arquitectónico para su aprobación por la unidades receptoras | Apegarse a lo solicitado en el numeral 1.16 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente licitación. Deberá entregar guía mecánica definitiva para la partida 1 del Anexo I y I-A de forma impresa y en formato digital (.dwg).
8 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.3 Original de Ia Opinión del Cumplimiento | Entendemos que para cumplir este punto, se tiene que entregar impresión a color de la opinión digital. Es correcta nuestra apreciación? | Podrá presentarla de esta manera.
9 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.6 Documentos legales con los que acredite su personalidad jurídica … | Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita que la propuesta sea firmada por cualquier otro representante legal de nuestra empresa no siendo el mismo que esté inscrito en el Padrón Estatal de Proveedores, pero que de igual forma cumpla con la documentación solicitada en el numeral 1.6 de las presentes Bases, esto con el fin de que si se presenta cualquier eventualidad y la persona registrada no le sea posible firmar, se tenga más opciones y podamos cerrar nuestra propuesta en tiempo y forma. ¿Se acepta? | Podrá presentarla de esta manera, siempre y cuando, en caso de resultar adjudicado deberá inscribir al representante legal que firme su propuesta en el Padrón Estatal de Proveedores del Estado de Guanajuato.
10 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 1.6 Documentos legales con los que acredite su personalidad jurídica … | El poder del apoderado legal no cuenta con registro publico de comercio, ya que la dirección del registro publico de la propiedad no obliga a las empresas registrarlo. Solicitamos a la convocante que este requisito sea optativo, se acepta? | Apegarse al numeral 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
11 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | 2.4.3 | Todas nuestras licencias son permanentes, pero no tenemos forma de referenciarlo. Solicitamos a la convocante se nos permita anexar una carta bajo protesta de decir verdad de que todas las licencias provistas tendrán vigencia permanente. ¿Se acepta? | En caso de que no pueda referenciar el punto, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
12 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM | Favor de confirmar que los equipos a desinstalar estarán disponibles al proveedor asignado, al día siguiente del fallo establecido en la presente convocatoria. | Posterior al fallo, el licitante adjudicado deberá coordinar los trabajos de desintalación e instalación con el personal de la unidad médica correspondiente, sin afectación al servicio.
13 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM | Entendemos que el espacio donde se realizo la visita, es considerado como definitivo para la instalación de los bienes, por lo cual no existirá ningún cambio o modificación en su lugar de instalación. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Es correcta su apreciación.
14 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Se solicita a la convocante aclarar cual es la concentración de acero en kg/m2 de las dos parrillas en la losa de la sala de examen, así como indicar las distancias a la que están ambas parrillas con respecto del nivel de piso terminado | La información solicitada se encuentra en el Anexo T Plano estructural (cimentación).
15 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Solicitamos a la convocante aclarar cual es la concentración de acero en kg/m2 de las trabes bajo la losa | La información solicitada se encuentra en el Anexo T Plano estructural (cimentación).
16 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Se solicita a la convocante indique si para la desinstalación del equipo existente ¿llevara embalaje de madera? ¿se almacenará dentro de la institución? | Es correcta su apreciación, el embalaje deberá ser en una estructura tipo tarima de material madera y deberá considerar la maniobra de almacenamiento dentro del Hospital en planta baja, en la ubicación que indique la unidad médica.
17 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Respecto a la mención de reutilizar el transformador de 112.5 kvas existente, consideramos que, para garantizar el correcto funcionamiento de este equipo, es necesario suministrar e instalar uno nuevo y así todos los concursantes estemos en igualdad de condiciones al cotizar. ¿podemos considerar esta propuesta? | El licitante adjudicado podrá reutilizar el transformador existente de 112.5KVA exclusivo para el servicio de resonancia magnética, si la capacidad del transformador no es suficiente para la tecnología del equipo ofertado, deberá considerar el cambio del transformador como parte de su propuesta. De igual manera, deberá considerar en su propuesta económica el cambio del cableado de transformador hacia el cuarto del equipo de la resonancia magnética.
18 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Se solicita a la convocante indicar; Respecto a la mención de reutilizar la puerta y cristal de la jaula de Faraday existente, consideramos que, para garantizar el correcto funcionamiento de este, es necesario suministrar e instalar la puerta y cristal nuevo y así todos los concursantes estemos en igualdad de condiciones al cotizar. ¿podemos considerar esta propuesta? | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas. Referente a la puerta y vidrio RF podrá ser reutilizados siempre y cuando se proporcione el certificado de hermeticidad que garantiza los requisitos de atenuación de energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) solicitados por el fabricante, sin comprometer el interior de sala de exámen, exterior de sala de exámen y calidad de imágenes médicas; cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes.
19 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Durante la visita Se menciono que hay variaciones de voltaje dentro de la institución, ¿podría la convocante aclarar si habrá una solución por parte del hospital o si se debe ofertar una solución que para la instalación eléctrica del equipo ofertado? | Se aclara que las variaciones observadas en el suministro eléctrico en el hospital son de +/-5% , cualquier solución necesaria adicional deberá ser considerada en su propuesta técnico económica.
20 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Durante la visita se solicitó entregar una prueba bacteriológica a las tomas de gases medicinales ¿podrían especificar qué tipo de prueba o pruebas solicitan? | Se aclara que son pruebas de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en las líneas de gases medicinales.
21 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Se solicita a la convocante aclarar, si el cuarto de control puede cerrarse por medio de una puerta para tener mayor control de temperatura, se acepta? | Podrá ofertarla sin ser obligatorio a los demás licitantes, siempre y cuando no afecte el funcionamiento del área ni el flujo del personal y del mobiliario rodable. Deberá respetar los acabados actuales o similares con los que se cuenta en la unidad médica
22 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Solicitamos a la convocante aclarar, si esta proyectado el paso de cables de alimentación eléctrica próximos al área de la sala de examen de la resonancia o incluso bajo esta o sobre de esta. | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas.
23 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Solicitamos a la convocante aclarar, si tienen considerado la instalación futura de equipos, transformadores o elevadores cercanos a la sala de examen de la resonancia, tomando en cuenta que esto puede afectar el funcionamiento del equipo , debido a las vibraciones. | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas.
24 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | En el plano arquitectónico hay una plataforma de madera para ingreso de magneto. Se solicita a la convocante aclarar si esta plataforma ya la tiene el hospital o si será responsabilidad del adjudicado | Se aclara que el ISAPEG no cuenta con la plataforma originalmente utilizada para la maniobra del equipo actualmente instalado, por lo que será responsabilidad del licitante adjudicado proporcionar la solución del tipo plataforma para poder acceder al equipo.
25 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | En el plano arquitectónico , en la sala de control, se observa una mesa de lo que parece ser una estación de trabajo y una guarda de material. Estos aditamentos deberán ser considerados en los alcances del adjudicado? | Se aclara que estos elementos no pertenecen a los alcances establecidos en el presente proyecto.
26 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | La salida de tubo de quench puede ser direccionado al jardín que esta a un costado de la sala de resonancia? | Se aclara que la trayectoria del tubo de quench deberá ser la misma, ya que la salida se encuentra en un área de acceso limitado garantizando la integridad física de los transeúntes por el servicio de resonancia magnética en el caso de un quench.
27 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Durante la visita se solicito hacer mantenimiento al transfer, debe ser considerado en los alcances? Que adecuaciones se deben considerar? | Se aclara que los alcances de mantenimiento para el transfer de camillas deberá considerar resanado , reemplazo de pintura y protecciones contra impacto de camillas en ambos flujos de trabajo (recepeción-transfer con camilla normal / transfer - sala de exámen con camilla antimagnética) considerando conservar los acabados actuales.
28 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Se solicita a la convocante aclarar; ¿Qué tipo de equipo de aire acondicionado se considerará en las áreas a adecuar? es conveniente que los concursantes coticemos el mismo equipo para que todos estemos en igualdad de condiciones al cotizar, la experiencia previa nos indica que el equipo, tipo paquete es el adecuado. | Se aclara que el aire acondicionado deberá ser de tipo paquete para el sistema de aire acondicionado para la unidad de resonancia magnética y componentes del sistema (cuarto de máquinas)y será en función de la disipación de calor emitida por los elementos del sistema de resonancia magnética de cada casa comercial y dimensiones de los locales indicados anteriormente.
29 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Se solicita a la convocante aclarar; respecto a la mención de reutilizar el cableado existente de la subestación el cual, tiene 13 años de antigüedad, consideramos que, para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y equipos, es necesario instalar cableado nuevo y así todos los concursantes estemos en igualdad de condiciones al cotizar. ¿podemos considerar esta propuesta? | Es correcta su apreciación, deberá considerar en su propuesta económica el cambio del cableado de transformador hacia el cuarto del equipo de la resonancia magnética.
30 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo GM / Visita | Es correcto entender que la convocante proporcionara un lugar viable y cercano para la colocación del UPS | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando considere en su propuesta económica llevar a cabo las adecuaciones necesarias y requerimientos específicos solicitados por parte del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento y protección a la intemperie. En caso de requerir elaborar y/o modificar vanos para el paso de cableado y/o suministros, deberá considerar el reemplazo del sistema de impermeablizante de la azotea.
31 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo H | Solicitamos a la convocante , que este escrito pueda ser firmado por la empresa titular de los Registros Sanitarios | Podrán presentar el documento solicitado con la firma de la empresa del titular del registro sanitario en México, siempre y cuando adjunte documento de respaldo del fabricante que acredite a la empresa del titular del registro sanitario en México, sin ser obligatorio para los demás licitantes.
32 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo I-A ultimo párrafo de identificación de partes | La identificación de partes se refiere a que se deberá de colocar al numero de ITEM de acuerdo a cada casa comercial, es correcto? | Podrán presentarlo de esta manera. Los números de identificación de las partes, hacen referencia a los números, códigos o claves de identificación de cada una de las partes que integran el equipo.
33 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo I-A ultimo párrafo de identificación de partes | Entendemos que cuando no exista numero de parte, se podrá colocar el modelo del equipo. Es correcta nuestra apreciación? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
34 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | De acuerdo a la solicitud de tener un soporte en línea para corrección de fallas y monitoreo del sistema vía remota, en caso de que se realice la atención y/o solución de la falla, esta se considerará dentro de la respuesta solicitada de 48 horas ¿Es correcta nuestra apreciación? | La atención mediante soporte en línea debe ser solucionada dentro de las 24 horas y en caso de requerirse un mantenimiento correctivo deberá atenderse conforme a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
35 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Se entiende que las 48 horas para la atención es para iniciar el proceso de solución de la falla, ¿Es correcta nuestra apreciación? | La atención mediante soporte en línea debe ser solucionada dentro de las 24 horas y en caso de requerirse un mantenimiento correctivo deberá atenderse conforme a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
36 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Se entiende que los 48hrs de atención se refieren a días hábiles, ¿Es correcta nuestra apreciación? | No es correcta su apreciación, en caso de requerirse un mantenimiento correctivo, el licitante adjudicado tiene la obligación de respuesta en un tiempo máximo de 48 horas, conforme a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
37 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Favor de precisar a mi representada que en los casos donde los equipos demanden un mantenimiento correctivo y se encuentren funcionando; y que por necesidades de la unidad hospitalaria se limite el acceso al mismo, se extenderá los tiempos de atención | Deberá apegarse a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
38 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | En caso de reportes o solicitudes de servicio que sean solucionadas vía remota, es posible documentarlas a través de un correo electrónico por el especialista en línea para documentar el cierre de la solicitud | Es correcta su apreciación.
39 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Solicitamos a la convocante especificar que tipos de mantenimientos correctivos detonarían el reemplazo del equipo. | En caso de que el equipo y componentes solicitados presenten más de 3 mantenimientos correctivos durante el periodo de garantía derivados de defectos de fabricación, vicios ocultos, materiales y/o instalación, el proveedor será notificado y deberá hacer efectiva la garantía, cambiando el equipo en cuestión por tecnología funcional y nueva, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.
40 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Se entiende que el reemplazo del equipo solo se dará cuando se den la cantidad de fallas definidas en el mismo componente del equipo lo que se dictamine que la falla no ha sido solucionada y se requiera el reemplazo del equipo | En caso de que el equipo y componentes solicitados presenten más de 3 mantenimientos correctivos durante el periodo de garantía derivados de defectos de fabricación, vicios ocultos, materiales y/o instalación, el proveedor será notificado y deberá hacer efectiva la garantía, cambiando el equipo en cuestión por tecnología funcional y nueva, sin que esto implique ningún gasto adicional al ISAPEG.
41 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Tomando en cuenta que la presencia magnética es un sistema complejo compuesto de varios subsistemas y el reemplazo de todos estos alargaría a una solución eficiente, se pide no proceder con el reemplazo del equipo en su totalidad y si de subsistemas donde se encuentre la reiteración de falla para tener una solución más rápida | Deberá apegarse a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
42 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Listado de problemas mas comunes o frecuentes y su posible solución . ¿Es correcto entregar el listado descrito en el manual de operador donde se encuentran los procedimientos mas comunes para problemas de uso? | Podrán presentarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando contenga toda la información necesaria para resolución de problemas más comunes por el área usuaria.
43 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Solicitamos a la convocante nos confirme si ante una visita programada para la ejecución de mantenimientos preventivos, el instituto necesite cancelar el acceso, mi representada podrá reprogramar de acuerdo de la disponibilidad de la agenda del licitante sin que esto ocasione una pena convencional y que sea obligación de ambas partes la firma de una orden de servicio donde se documente cualquiera de estos supuestos. | El licitante adjudicado deberá coordinar los mantenimientos preventivos con el personal de la unidad médica sin afectación al servicio.
44 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Se entiende que la subrogación de estudios se dará siempre y cuando el equipo se encuentre fuera de funcionamiento total, ¿Es correcto esa apreciación? | Es correcta su apreciación.
45 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Se solicita definir un tiempo a partir de cuando se procederá con la subrogación de estudios | Deberá apegarse a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
46 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | ¿Es posible que la subrogación de estudios se detone una vez que el equipo ha tenido un paro de servicio total mayor al 5% de funcionamiento anualizado? | Deberá apegarse a lo establecido en la CARTA COMPROMISO Y GARANTÍA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ESPECIALIZADO 1 AÑO) Resonador Magnético (Anexo N).
47 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | Anexo N | Dado que la tecnología de los equipos médicos actuales tienen diferentes requerimientos sobre la necesidad de mantenimientos preventivos, se puede ajustar la recurrencia de acuerdo a lo mencionado en manual de servicio por equipo independientemente si son más o menos de los 2 mantenimientos solicitados por manual, se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.18. de la presente licitación (Anexo N).
48 | GE Sistemas Médicos de México |  | x |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | II.Información especifica de Ia Licitación g) Lugar y tiempo de entrega | Debido a la situación mundial, donde las cadenas de suministro han sido impactadas en la disponibilidad de materia prima, componentes y demás insumos necesarios para la fabricación de los bienes, solicitamos a la convocante considerar que el plazo de entrega de los bienes sea el día 31 de Diciembre 2023 ¿Se acepta? | Se aclara que la fecha máxima de entrega para la partida 1 será a más tardar el día 15 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada en el inciso g) Lugar y tiempo de entrega del apartado III. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación.
49 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | III PRESENTACION DE OFERTAS | Solicitamos a la convocante que se nos permita entregar la propuesta , mediante una persona diferente al representante legal, debidamente identificada con carta poder con firma autógrafa del representante legal que firmó la propuesta, acompañado de su identificación, Se acepta? | Podrá presentarla de esta manera.
50 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | IV Contrato Fianza por el 12% | Entendemos que las penas convencionales estarán topadas al valor de la fianza. Es correcta nuestra apreciación? | Es correcta su apreciación.
51 | GE Sistemas Médicos de México | x |  |  | RESONADOR MAGNÉTICO INT 1.5T | 1 | VII Condiciones Inciso (m) | Para el tema de facturación, Solicitamos a la convocante que nos proporcione los siguientes datos para no tener problemas futuros con la facturación: Régimen Fiscal Uso del CDFI | La información solicitada será proporcionada al licitante adjudicado en el pedido correspondiente.