## JA
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-064-23 (CAGEG-064/2023), para la Adquisición de Equipo e Instrumental médico y de laboratorio
JUNTA DE ACLARACIONES
NO. DE PREGUNTA | LICITANTE | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCION DEL BIEN | PARTIDA | PUNTO | PREGUNTA | RESPUESTA
1 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. |  | X |  | LAMPARA DE EXAMINACION LED | 23 | 8 | SOLICITAN EN ESTE PUNTO DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN VARIABLE EN EL RANGO DE 4 A 25 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM. PREGUNTA: ¿EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UN DIÁMETRO FIJO DE ILUMINACIÓN DE 26 CM QUE SUPERA POR MUCHO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, POR LO ANTERIOR DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA (FAVOR DE ACLARAR)? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
2 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. |  | X |  | LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19 | 24 | 4.3 | SOLICITAN EN ESTE PUNTO TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y AJUSTABLE ELECTRÓNICO DENTRO DEL RANGO DE 4,200 A 6,000° KELVIN. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS CON UNA TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE Y/O AJUSTABLE, ENTRE LOS VALORES DE 3700°K Y LOS 4700°K QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO, POR LO ANTERIOR SABMOS QUE CONTAMOS CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA DEL CONVOCANTE, ¿ES CORRECTO? (FAVOR DE ACLARAR) | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. |  | X |  | LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE LED V19 | PARA TODOS LOS RENGLONES A PARTICIPAR | 4.1 | SOLICITAMOS PARA TODAS LAS PARTIDAS, QUE PARA EL CASO DE REFERNCIACIÓN, PODER REFERNCIAR EL PUNTO EN UNA IMAGEN QUE DEMUESTRA LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO. | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
4 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. | X |  |  |  |  | FC1 DEL 1.23 | SOLICITAN EN LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA DE LAS BASES AUTORIZADAS EN LA FRACCIÓN FC1 DEL PUNTO 1.23 LA CARTA SOLIDARIA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE, PREGUNTA: ¿PODEMOS ENTREGAR LAS MISMAS IMPRESAS A PARTIR DEL FORMATO ELECTRÓNICO Y ENTREGAR LAS ORIGINALES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO? (FAVOR DE ACLARAR) | Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
5 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. | X |  |  |  |  | FC3 DEL 1.23 | SOLICITAN EN LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA DE LAS BASES AUTORIZADAS EN LA FRACCIÓN FC3 DEL PUNTO 1.23 LA COPIA DEL REGISTRO SANITARIO, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE NO DEBEMOS ENTREGAR EL REGISTRO SANITARIO ORIGINAL SINO EL REGISTRO SANITARIO YA SEA CON PRÓRROGA O ACOMPAÑADO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL ÚLTIMO REGISTRO SANITARIO QUE SE TENGA DEL PRODUCTO(S) A OFERTAR? (FAVOR DE ACLARAR) | Apegarse a lo señalado en el numeral 1.23 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación.
6 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. | X |  |  |  | PARA TODOS LOS RENGLONES A PARTICIPAR | FC1 DEL 1.23 | PARA EL CASO DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE SOLICITAN EN LA FC3 DEL PUNTO 1.23 DE LAS BASES AUTORIZADAS DE LA LICITACIÓN, ¿ENTENDEMOS QUE PARA EL CASO DE QUE EL EQUIPO MÉDICO SE COMPONGA DE VARIOS ACCESORIOS O CONSUMIBLES, SOLAMENTE SE DEBERÁ DE PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES? (FAVOR DE ACLARAR) | Apegarse a lo señalado en el Anexo J y en el numeral 1.23 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación.
7 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14 | 3.3 | SOLICITAN EN ESTE PUNTO ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA DE 2.5 VOLTS COMO MÍNIMO. PREGUNTA: EN NUESTRA TECNOLOGÍA CONTAMOS, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ENTRE 2.5 Y 3.5 VOLTS DE TIPO HALÓGENA DE LUZ BLANCA, POR LO ANTERIOR DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA (FAVOR DE ACLARAR)? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
8 | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A. DE C.V. | X |  |  |  | PARA TODOS LOS RENGLONES A PARTICIPAR | FC5 Y FC6 DEL 1.23 | SOLICITAN EN EL PUNTO 1.23 DE LAS BASES SE PRESENTEN LOS ANEXOS VT Y U REFERENTES A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE Y LA DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. PREGUNTA: ¿LA VIGENCIA PEDIDA PARA ESTOS ANEXOS SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS O ABIERTA, EJEMPLO POR 10 O 25 AÑOS? (FAVOR DE ACLARAR) | La carta solicitada deberá contar con una vigencia mínima de 10 años a partir de la presentación de propuestas.
1 | CONSORCIO HERMES | X |  |  | PROPUESTA TECNICA | TODAS | GENERAL | EN CASO DE QUE ALGÚN SUB NUMERAL DEL NUMERAL III NO APLIQUE A MI REPRESENTADA SE DEBERÁ ENTREGAR ESCRITO EN EL QUE INDIQUE “NO APLICA”. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes.
2 | CONSORCIO HERMES | X |  |  | PROPUESTA TECNICA | TODAS | 1.22 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE USAR MANUALES NOS PERMITA REFERENCIAR ÚNICAMENTE EN LAS HOJAS CORRESPONDIENTES ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo señalado en el numeral 1.22 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación.
3 | CONSORCIO HERMES | X |  |  | PROPUESTA TECNICA | TODAS | 1.22, 1.23 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR IMPRESIÓN DIGITALIZADA DE LAS CARTAS DE FABRICANTE SOLICITADAS Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAR ORIGINALES ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
4 | CONSORCIO HERMES |  | X |  | ULTRASONIDO (COLOR BÁSICO) | 41 | 16 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW O DVD Y USB Solicitamos a la convocante que el almacenamiento sea únicamente por USB, ya que el almacenamiento a través de CD-RW O DVD se realiza con una unidad externa que aumenta el costo del equipo sin que sea indispensable, ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
5 | CONSORCIO HERMES |  | X |  | ULTRASONIDO (COLOR BÁSICO) | 41 | 18.6 | IMPRESORAS TÉRMICAS, INTEGRADAS AL GABINETE: 18.6.1. BLANCO Y NEGRO. 18.6.2. DE COLOR. Solicitamos a la convocante considere eliminar las impresoras térmicas , ya que es un accesorio costoso que genera gastos a futuro por el consumible y el equipo de ultrasonido puede compensar esta función enviando las imágenes a través de la comunicación DICOM ó grabandolas en USB e imprimirlas en impresoras con un menor costo de consumible, ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
6 | CONSORCIO HERMES |  | X |  | ULTRASONIDO (COLOR BÁSICO) | 41 | 18.9. | UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS (CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA ALIMENTAR EL EQUIPO Y LA IMPRESORA). Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un UPS de 1500VA con función de regulación automática de voltaje cumpliendo y superando el tiempo de respaldo solicitado, ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7 | CONSORCIO HERMES |  | X |  | ULTRASONIDO (COLOR BÁSICO) | 41 | 18.10. | FUNDA PROTECTORA PARA EL EQUIPO. Solicitamos a la convocante sea opcional este accesorio, ya que no es indispensable y no agrega una ventaja diagnóstica, ¿se acepta | Podrán no ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA | 15 | 1 | DICE: "PROFUNDIDAD DE ESCANEADO DE 2.0 A 3.0 MM". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE OFREZCA ESCANEADO DENTRO DE ESE RANGO; SIENDO DE 2.0 A 2.9 MM Y QUE A SU VEZ OFRECE PROFUNDIDAD EN CÁMARA ANTERIOR DE HASTA 5.8MM ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para lo demás licitantes.
2 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA | 15 | 6 | DICE: "RESOLUCIÓN TRANSVERSAL ENTRE 15 Y 20μm EN EL TEJIDO". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR UN EQUIPO CON RESOLUCIÓN DE 12 μm DE TEJIDO EN VIRTUD DE QUE SIENDO MENOR LA RESOLUCIÓN TRANSVERSAL DE TEJIDO, SE TENDRÁ MAYOR DEFINICIÓN DEL CORTE PERMITIENDO OBTENER MAYOR DETALLE EN LAS CAPAS DE LA RETINA. SIENDO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para lo demás licitantes.
1 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, SA CV. |  | X |  | MICROSCOPIO METALOGRAFICO | 2 y 3 | ANEXO I, SOLICITUD 7900002076 | LA CONVOCANTE SOLICITA AL FINAL DE LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA "LAMINILLA DE CALIBRACION", LA CUAL SOLO SE UTILIZA CUANDO EL EQUIPO INCLUYE CAMARA POR LO QUE SOLICITAMOS NOS ACLARE: 1.- REQUIEREN QUE INCLUYA CAMARA. 2.- DE QUE RESOLUCION (3, 6, 8 o 16 megapixeles). Favor de aclararnos. | Se aclara que si se requiere cámara de mínimo 6 megapíxeles y máximo 8 megapíxeles.
3 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, SA CV. |  | X |  | VITRINA TIPO GABINETE | 7 | ANEXO I, SOLICITUD 7900002076 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ESQUEMAS DE LO SOLICITADO | Como parte de esta junta de aclaraciones se entrega anexo I-B con imagen de referencia de la partida 7.
4 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, SA CV. |  | X |  | MESA PUENTE | 29 | ANEXO II, SOLICITUD 7900002075 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ESQUEMAS DE LO SOLICITADO | El esquema de la mesa solicitada se puede encontrar en el Anexo II, página 25.
1 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, SA CV. |  | X |  | MICROSCOPIO METALOGRAFICO | 2 y 3 | ANEXO I, SOLICITUD 7900002076 | LA CONVOCANTE SOLICITA AL FINAL DE LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA "LAMINILLA DE CALIBRACION", LA CUAL SOLO SE UTILIZA CUANDO EL EQUIPO INCLUYE CAMARA POR LO QUE SOLICITAMOS NOS ACLARE: 1.- REQUIEREN QUE INCLUYA CAMARA. 2.- DE QUE RESOLUCION (3, 6, 8 o 16 megapixeles). Favor de aclararnos. | Se aclara que si se requiere cámara de mínimo 6 megapíxeles y máximo 8 megapíxeles.
3 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, SA CV. |  | X |  | VITRINA TIPO GABINETE | 7 | ANEXO I, SOLICITUD 7900002076 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ESQUEMAS DE LO SOLICITADO | Como parte de esta junta de aclaraciones se entrega anexo I-B con imagen de referencia de la partida 7.
4 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, SA CV. |  | X |  | MESA PUENTE | 29 | ANEXO II, SOLICITUD 7900002075 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE ESQUEMAS DE LO SOLICITADO | El esquema de la mesa solicitada se puede encontrar en el Anexo II, página 25.
| Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. | X |  |  |  |  | 1.3 | Solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto nos permita entregar como ORIGINAL el documento arrojado por la página del SAT impresa a color. ¿Se acepta? | Podrá presentarlo de esta manera.
2. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. | X |  |  |  |  | GENERAL PUNTO 3 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar cartas de fabricante en copia simple, en caso de resultar adjudicado se deberá entregar original. ¿Se acepta nuestra propuesta? | Para las partidas 8, 15 y 16 del Anexo I, debera apegarse a lo solicitado en el punto 1.15 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación. Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas usuarias previo al acto de fallo de la presente licitación.
3. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. | X |  |  |  |  | FC7 | Entendemos que la carta solicitada en este punto puede ser expedida por el fabricante, titular del registro sanitario, o por el representante legal de la empresa licitante. ¿Es correcto? | Podrá presentar la carta solicitada con la firma del titular del registro sanitario, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite al titular del registro sanitario.
4. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. | X |  |  |  |  | FC5 | Solicitamos a la convocante nos aclare si el “Anexo U” debe ir firmado por el fabricante, licitante o de manera conjunta (fabricante y licitante) Favor de aclarar. | La carta deberá ser emitida por el fabricante ya que éste debe respaldar la capacidad que tiene el licitante de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados, por lo que deberá apegarse al formato del Anexo U y a lo solicitado en este punto de la convocatoria de la presente licitación.
5. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V | x |  |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | PUNTO II INCISO I LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | Debido a la escases de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 49 Rayos X cielitica , al 29 de diciembre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
6. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V | x |  |  | Monitor de signos vitales avanzado | 31 | PUNTO II INCISO I LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | Debido a la escases de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 31, al 29 de diciembre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
7. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V | x |  |  | Ultrasonografo color básico | 41 | PUNTO II INCISO I LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | Debido a la escases de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 41, al 29 de diciembre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
8. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V | x |  |  | Monitor de signos vitales básico | 32 | PUNTO II INCISO I LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | Debido a la escases de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 32, al 29 de diciembre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
9. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V | x |  |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | PUNTO II INCISO I LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | En caso de que la pregunta anterior sea negativa, Debido a la escases de componentes electrónicos a nivel mundial y aunado a que los equipos ofertados son fabricados en el extranjero, solicitamos de la manera más atenta a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega partida 49 Rayos X cielitica , al 29 de diciembre de 2023 ¿Se acepta nuestra propuesta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
| Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. | X |  |  |  |  | 1.1 | Entendemos que el “Anexo AB” se debe de entregar firmado por el representante legal con todos los numerales ahí señalados y no debemos entregar una carta por cada numeral solicitado en dicho Anexo. ¿Es correcto? | Es correcta su apreciación
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | Página 14, III. Presentación de ofertas, Punto 1.22 | Entendemos que en caso del licitante opte por entregar manuales, folletos y hojas técnicas solo de forma digital, únicamente se entregara impresa el índice de conformidad al anexo Q¿ Es Correcta nuestra apreciación.? | Apegarse a lo señalado en el numeral 1.22 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | Página 14 III. Presentación de ofertas, Punto 1.22 | Solicitamos a la convocante que donde no sea suficiente el texto para comprobar las características solicitadas nos permita comprobar mediante imágenes en catálogos y Manuales ¿Se acepta? | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | 1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA | Recomendamos a la convocante, con la finalidad de asegurar que el generador sea de alta frecuencia, se solicite a todos los licitantes que cuente con una frecuencia mínima de 400 kHz. ¿Se acepta nuestra propuesta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | 1.2.- CON 500 mA O MAYOR | Considerando la potencia del generador, se sugiere se solicite una corriente mayor, que permita tener un equipo con mayor penetración en pacientes obesos, por lo que recomendamos a la convocante solicitar a todos los licitantes una corriente de al menos 630 mA. | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | 4.- ROTACIÓN DEL COLIMADOR DE AL MENOS +/- 45º O MAYOR. | Entendemos que la característica solicitada refiere a la rotación del conjunto tubo-colimador, por lo que podemos referenciar este punto como “Rotación del tubo” Ya que en ningún equipo de RX gira el colimador sin que gire el tubo ¿Es correcta nuestra apreciación? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | 10.- CON SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE DE AL MENOS 250 KG. | La capacidad de peso solicitada para la mesa es muy limitada para los equipos de Rayos X actuales, y más para la cantidad de pacientes obesos con la que cuentan los sistemas de salud, por lo cual sugerimos a la convocante se solicite para todos los licitantes un soporte de peso del paciente de al menos 360kg ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | ¿Quién será responsable del desmonte y retiro del equipo existente en sala? ¿Cuáles serán los alcances de dichos trabajos? | Se aclara que el proveedor adjudicado deberá desinstalar el equipo actualmente instalado considerando mantener las condiciones actuales, desarmar y proporcionar los elementos del rayos X siendo posicionados en algun tipo de estructura, protegido con plástico, etiqueta con información del elemento y con maniobra de resguardo dentro del mismo hospital que será indicado por personal responsable de mantenimiento y/o administación.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Solicitamos se nos proporcionen los diagramas de instalación eléctrica del Hospital para revisar trayectorias eléctricas y calibres de cable instalados y los planos arquitectónicos. Ya que en la visita al área no fue posible definirlas. | Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones el Anexo X, con los planos arquitectónicos, diagrama unifilar y memoria estructural, así como el reporte del último levantamiento de la sala de rayos X del Hospital General de Celaya.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | ¿Cuál será el horario y los días de trabajo en la unidad hospitalaria para realizar trabajos de adecuación, instalación y entrega de equipos? | Se aclara que los horarios de trabajo del Hospital General Celaya serán de lunes a viernes de 08:00 a 20:00hrs.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | En el caso de nuestros equipos, requerimos de 65 KVA para el equipo. En caso que el hospital no cuente con la capacidad eléctrica requerida entendemos que el Hospital será responsable de suministrar la capacidad necesaria en el trasformador en el sitio para conexión del equipo de Rayos X ¿es correcta nuestra apreciación? | Es correcta su apreciación. Actualmente, en el Hospital General Celaya el suministro eléctrico proviene de un transformador que tiene una capacidad de 750 KVA y que cuenta con una capacidad disponible del 50%.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | ¿será el Hospital el responsable de proporcionar la instalación eléctrica y voltajes, solicitados en guía mecánica para la conexión del equipo en sala? Y ¿Las líneas eléctricas existentes son dedicadas e independientes para cada equipo? | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas y cualquier adecuación necesaria para poder llevar a cabo una correcta instalación de la tecnología ofertada, deberá ser considerada por parte de los licitantes. Actualmente, en el Hospital General Celaya el suministro eléctrico proviene un transformador que tiene una capacidad de 750 KVA y que cuenta con una capacidad disponible del 50%. El cableado de transformador a sala de examen, deberá ser reemplazado como parte de los alcances del anexo GM BIS.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Entendemos que para el equipo que se va a retirar se reubicará dentro del hospital y nos proporcionaran un área de resguardo para el equipo en caja cerrada. Se requiere un área segura de 3 x 3 m libres de humedad ¿es correcto nuestra apreciación. ? | Es correcta su apreciación.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | ¿Será el Hospital el responsable que cada sitio cumpla con los requerimientos ambientales tales como temperatura y humedad relativa, indicados en guías mecánicas del equipo? | Se aclara que se solicita un sistema de enfriamiento tipo mini split para la sala de rayos x, como auxiliar al sistema general que actualmente cuenta el Hospital para garantizar las temperaturas recomendadas por el fabricante de cada tecnología a ofertar, en función del calor que genere el sistema y personas, así como las dimensiones y geometría de sala.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | En el caso de los acabados se entiende que deberá ser similar al existente. En caso de que el hospital tenga catálogo de conceptos de materiales instalados existentes en el sitio.¿ Nos será proporcionado el catálogo para considerarlo? En caso de que el acabado, material etc. se encuentre descontinuado ¿Se podrá colocar un similar? | Es correcta su apreciación, se proporcionará al proveedor adjudicado el expediente de catálogo de conceptos de materiales instalados, así mismo se confirma que se acepta porporcionar opciones de acabados similares previamente propuestos al Hospital y Dirección de Ingeniería Biomédica.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Favor de proporcionarnos las especificaciones actuales del blindaje e sala y últimos levantamientos de niveles de radiación. | Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones el Anexo X, con los planos arquitectónicos, diagrama unifilar y memoria estructural, así como el reporte del último levantamiento de la sala de rayos X del Hospital General de Celaya.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Nuestro equipo requiere Una losa de concreto armado mínimo de 10cm de espesor con resistencia f´c=250kg/cm², Favor de confirmar si la loza de concreto en sala cumple con este requerimiento. | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas. El proveedor adjudicado deberá realizar las pruebas, estudios y/o mediciones en el área para la correcta instalación del equipo.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | De acuerdo a la visita al área se informo que la única opción para la instalación del transformador es dentro de la subestación, considerando un área de 2 x 2 m para su instalación. ¿Es correcto nuestra apreciación? | Es correcta su apreciación.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | De acuerdo a la visita, se nos informo que el área tiene tierra física independiente para los equipos, Entendemos que cualquier situación con la tierra física será responsabilidad del hospital corregirla. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Se aclara que deberán considerar en su propuesta técnico económica la instalación de una tierra física y/o electrónica de acuerdo a los requerimientos establecidos por parte del fabricante de la tecnología a ofertar, en el caso que la tierra actualmente instalada con su configuración actual sea funcional y compatible con su tecnología, podrá reutilizarla siempre y cuando garantice el correcto funcionamiento del equipo.
| SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | De acuerdo a la visita se nos informo que el área de interpretación actual será la misma que se utilizara para el nuevo equipo, ¿Es correcta nuestra interpretación? | Es correcta su apreciación.
30. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Del equipo existente si algún elemento es utilizable y servible para la instalación del equipo a instalar se puede utilizar (interruptores, cableado, trasformador, canalización existente etc.)¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIASIÓN? | No es correcta su apreciación. Deberá considerar los alcances establecidos en el Anexo GM BIS y lo señalado durante la visita al Hospital.
31. 1 | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Entendemos que el Hospital será el encargado de proporcionar el escritorio para ubicar la estación de adquisición del equipo. Es correcta nuestra apreciación. | Es correcta su apreciación.
32. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Se entiende que la instalación eléctrica desde subestación eléctrica tiene trayectoria entre losa y plafón. es correcta la apreciación? | Es correcta su apreciación.
33. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | De acuerdo a las visitas realizadas, se observaron fisuras y/o golpes en muros, detalles de puertas y manijas, etc.; ¿Se harán mejoras?; ¿Quién será responsable de los trabajos de mejoras en cada sala?, ¿Cuál será el alcance de los trabajos? | El licitante adjudicado será el responsable de las reparaciones en los muros, piso, puertas, manijas, etc. por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes o de acuerdo a las indicaciones del Hospital.
34. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | De acuerdo a la visita realizada, se observó que hay canalizaciones en cada sala, ¿en caso de requerir trayectorias diferentes a las existentes de quien será responsabilidad las canalizaciones para el equipo nuevo? ¿se pueden hacer las ranuras necesarias en piso con la condicionante que se suministre e instale un piso similar al existente? ¿se acepta? | En el caso de requerir elaborar una trayectoria diferente a la existente, será responsabilidad del proveedor adjudicado, considerando piso similar en características y acabado, en caso de no conseguirse, podrá presentar opciones similares para visto bueno del Hospital y Dirección de Ingenería Biomédica.
35. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | De acuerdo a las visitas se entiende que se podrá reutilizar la instalación eléctrica, canalizaciones, focos rojos e instalaciones en general que puedan ser útiles para la instalación del nuevo equipo, ¿es correcto? | Deberá considerar los alcances establecidos en el Anexo GM BIS y lo señalado durante la visita al Hospital. Referente a las condiciones actuales del foco rojo (canalizaciones, instalación eléctrica e indicador) podrá reutilizarlo siempre y cuando sea compatible con la tecnología del fabricante. El foco rojo indicador debe ser configurado de tal manera que al disparo del equipo, deberá de encenderse.
36. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Cuentan con planos actualizados del área e instalaciones que pasan o intervienen en las salas ¿pueden proporcionarnos copia de estos?, para en caso de requerir perforar o hacer algún ajuste las instalaciones se tenga conocimiento de sus trayectorias. | Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones el Anexo X, con los planos arquitectónicos, diagrama unifilar y memoria estructural, así como el reporte del último levantamiento de la sala de rayos X del Hospital General de Celaya.
37. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Se requiere del anclaje del equipo en piso, ¿Qué tipo de piso se tiene? ¿Espesor de piso?, ¿resistencia del piso? En caso de requerir un mejoramiento del piso para anclar el equipo ¿Quién será responsable? | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas. El proveedor adjudicado deberá realizar las pruebas, estudios y/o mediciones en el área para la correcta instalación del equipo.
38. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Al retirar el equipo y algunas instalaciones en sala, posiblemente queden marcas y/o parches en los acabados, en muros y piso; ¿Quién será responsable de hacer las reparaciones? ¿Se pueden hacer reparaciones similares solo en partes dañadas? | El licitante será el responsable de las reparaciones (marcas y/o parches) en los muros y piso por causas de maniobras y/o trabajos de instalación. Deberá considerar dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes, con visto bueno del Hospital y Dirección de Ingenería Biomédica.
39. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | ¿La línea eléctrica existente es dedicada e independiente para el equipo, nos podrían confirmar el calibre del cable ? | Actualmente, en el Hospital General Celaya el suministro eléctrico proviene un transformador que tiene una capacidad de 750 KVA y que cuenta con una capacidad disponible del 50%. El cableado de transformador a sala de examen, deberá ser reemplazado como parte de los alcances del anexo GM BIS.
40. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Para evitar ranurar muros y dañar protección radiológica, ¿se aceptan instalaciones visibles en muros? | Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando no afecte el funcionamiento del área ni el flujo del personal y del mobiliario rodable. Deberá respetar los acabados actuales o similares con los que se cuenta en la unidad médica, manteniendo la estética y ergonomía de la sala.
41. | SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | ¿Es necesario un paro de emergencia y arrancador para cada equipo de Rayos X? | Es correcta su apreciación, cada equipo deberá contar con un sistema de paro de emergencia.
42. 4 | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales avanzado universal | Partida 31 | 6.14 | Detección de por lo menos 10 arritmias. Entendemos que por seguridad de los pacientes, facilidad de interpretación y disminución de falsas alarmas, se deberá ofertar un equipo con la capacidad de detección de al menos 25 tipos distintos de arritmias, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. Se aclara que el punto 6.1.4. debe decir "DETECCIÓN DE POR LO MENOS 20 ARRITMIAS", dejando sin efecto "6.1.4. DETECCIÓN DE POR LO MENOS 10 ARRITMIAS." para esta partida.
43. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales avanzado universal | Partida 31 | 6.5.2 | Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Entendemos que al solicitar "automática" debemos ofertar un equipo con la capacidad de toma manual, por intervalos de tiempo y además con función totalmente automatizada por detección de cambios súbitos de presión en el paciente mediante la onda de pulso, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
44. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales avanzado universal | Partida 31 | 9 | Con batería interna recargable con duración de al menos 2 hora, con cargador Inter construido e indicador de bajo nivel en pantalla. Entendemos por seguridad de los pacientes se deberá ofertar un equipo con batería interna recargable con duración de al menos 6 horas, con cargador Inter construido e indicador de niveles en pantalla, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
45. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales avanzado universal | Partida 31 | 23.1 | Un cable troncal y tres sensores multisitio reusable para oximetría de pulso. Nuestra tecnología y desarrollo de sensores permite que se utilicen distintos tipos de sensores para cubrir a todo tipo de pacientes con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar tres sensores multisitio para oximetría de pulso que pueda ser utilizado con el mismo cable troncal de los sensores para adulto-pediátrico, ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
46. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales avanzado universal | Partida 31 | 22.3 | JUEGO DE BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA: (1) ADULTO, (1) PEDIÁTRICO. TODOS CON CONECTOR COMPATIBLE PARA USO EN LA MANGUERA REUSABLE PNI ENTREGADA Y MANGUERA REUSABLE. Nuestra tecnología, desarrollo de sensores y garantía de durabilidad, permite que se utilicen distintos tipos de brazaletes para cubrir a todo tipo de pacientes con la misma manguera doble con conector para nuestros brazaletes, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar una manguera con conector para los brazaletes, un brazalete reusable para medición de la presión no invasiva adulto y un brazalete reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico, ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
47. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales avanzado universal | Partida 31 | 22.4 | (1) CABLE TRONCAL Y (2) CABLES DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.. Nuestra tecnología, desarrollo de sensores y garantía de durabilidad, permite que se utilicen distintos tipos de latiguillos para cubrir a todo tipo de pacientes en distintas áreas hospitalarias con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas adulto-pediátrico, ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
48. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales Básico | Partida 32 | 9 | Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Entendemos que al solicitar "automática" debemos ofertar un equipo con la capacidad de toma manual, por intervalos de tiempo y además con función totalmente automatizada por detección de cambios súbitos de presión en el paciente mediante la onda de pulso, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
49. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales Básico | Partida 32 | 12 | Con batería interna recargable con duración de al menos 1 hora, con cargador Inter construido e indicador de bajo nivel en pantalla. Entendemos por seguridad de los pacientes se deberá ofertar un equipo con batería interna recargable con duración de al menos 6 horas, con cargador Inter construido e indicador de niveles en pantalla, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
50. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales Básico | Partida 32 | 19 | Detección de arritmias básicas, que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular. Entendemos que por seguridad de los pacientes, facilidad de interpretación y disminución de falsas alarmas, se deberá ofertar un equipo con la capacidad de detección de al menos 25 tipos distintos de arritmias, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. Se aclara que el punto 19. debe decir "DETECCIÓN DE POR LO MENOS 20 ARRITMIAS", dejando sin efecto "19. DETECCION DE ARRITMIAS BASICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACION VENTRICULAR. " para esta partida.
51. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Monitor de Signos Vitales Básico | Partida 32 | 21.1 | Un cable troncal y un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso. Nuestra tecnología y desarrollo de sensores permite que se utilicen distintos tipos de sensores para cubrir a todo tipo de pacientes con el mismo cable troncal, por lo que para ahorrar costos para el instituto, solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar un sensor multisitio para oximetría de pulso que pueda ser utilizado con el mismo cable troncal de los sensores para adulto-pediátrico, ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
52. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Cardiotocografo | Partida 9 | 8.1 | ¿Solicitamos se permita ofertar limites superior e inferior configurados directamente de fabrica para la Frecuencia Cardiaca, se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
53. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Cardiotocografo | Partida 9 | 8.3 | Solicitamos se permita ofertar Función de habilitación o des habilitación del sonido de alarma configurable por el usuario, se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
54. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Cardiotocografo | Partida 9 | 13.3 | Solicitamos se permita referenciar dicha característica en fotos y/o dibujos del manual y/o catalogo del equipo, sin ser motivo de desechamiento, se acepta? | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
55. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Electrocardiografo Mult V19 | Partida 15 | 1.7 | Solicitamos se permita ofertar un filtro con capacidad de 75 a 150 Hz, considerando que la mayor parte de la información del complejo QRS esta contenida por debajo de los 100 Hz, se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
56. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Electrocardiografo Mult V19 | Partida 15 | 4.1 | Solicitamos se permita ofertar un tamaño de las hojas de 210 mm x 295mm, se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
57. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Electrocardiografo Mult V19 | Partida 15 | 4.3 | Solicitamos se permita ofertar carta compromiso donde se indique que el software, menús y mensajes del equipo serán configurados y entregados en idioma español, se acepta? | En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
58. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | Electrocardiografo Mult V19 | Partida 15 | 6.5 | Solicitamos se permita referenciar dicha caracteristica en fotos y/o dibujos del manual y/o catalogo del equipo, sin ser motivo de desechamiento, se acepta? | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres características.
59. | Suministro para uso Médico y Hospitalario, S.A. de C.V. |  | x |  | UNIDAD RX DIGITAL CIELITICA | 49 | II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN Inciso a) Visita a las instalaciones | Se recuerda por este medio confirmar la profundidad de las trincheras existentes actualmente en sala de Rayos-X, ya que no se pudieron abrir en la visita al área. Favor de compartir | La profundidad de las trincheras en sala de exámen es de 6.5 cm. En caso de ser necesaria alguna ampliación, deberá ser considerada por parte de los proveedores en su propuesta técnico económica.
1 | Medica Siller S. A. de C. V. | X |  |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | i) Lugar y tiempo de entrega del punto - II. Información especifica de la licitación. | Mencionan que los bienes del Anexo II deberán ser entregados libre a bordo en piso y en su caso armados, instalados y puestos en operación en las unidades médicas señaladas en el Anexo M (Matriz de distribución), quedando como fecha de entrega más tardar el 28 de noviembre de 2023. Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la libre participación ampliar el tiempo de entrega a 120 días a partir de la notificación del fallo, esto debido a que los bienes a ofertar son de origen extranjero. ¿Se acepta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
2 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto 1.3 Intervalo de 40KV o menor a 150KV o mayor en pasos seleccionables por el usuario. | Debido a que cada casa comercial maneja en sus documentos una nomenclatura diferente, solicitamos de la manera más atenta a la convocante que para cumplir con lo solicitado en este punto nos permita referenciarlo como Intervalo de 40KV o menor a 150KV o mayor (incrementos de 1 KV). ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
3 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto 2.6 Capacidad de disipación de calor del ánodo de 40 KHU/MIN. | Debido a que cada casa comercial maneja en sus documentos una nomenclatura diferente, solicitamos de la manera más atenta a la convocante que para cumplir con lo solicitado en este punto nos permita referenciarlo en su equivalente con las unidades que maneja la casa comercial que son HU/s ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando puedan referenciar en manuales, catálogos o documentación del fabricante del equipo.
4 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto 13.5 DICOM 3.0 (STORE, STORAGE COMMITMENT, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, MPPS, PRINT) | Se solicita a la convocante de la manera más atenta que para cumplir con lo solicitado en el punto 13.5 se nos permita presentar una carta emitida por el fabricante donde se detalle que se cumple con lo solicitado, documento adicional a la carta del fabricante solicitada en el punto 1.22 de las bases. ¿Se acepta? | En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
5 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto 1.22 Los documentos que se presenten en idioma diferente al español | Se solicita a la convocante de que en el caso de los puntos a referenciar se encuentren en manuales, folletos, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes en idioma diferente al español, se nos permita presentar traducción simple solo de las páginas donde se detalla el punto requerido. ¿Se acepta? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes.
6 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto 14.1 Autotransformador de 380/480v (en caso de que la unidad lo requiera). | Favor de confirmar si el autotransformador de 380/480 v se debe ofertar solo para las unidades médicas que sea necesario según la visita a las unidades ¿Es correcto? | Es correcta su apreciación.
7 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto 14.1 Autotransformador de 380/480v (en caso de que la unidad lo requiera). | Se solicita a la convocante de la manera más atenta que no se requiera la referenciación para el punto 14.1 Autotransformador de 380/480v ya que este punto solo aplicaría en caso de que la unidad donde se instalara lo requiera. ¿Se acepta? | Deberá referenciar en su propuesta técnica (Anexo A) autotrasformador de 380/480V, únicamente en caso de que la tecnología ofertada por el licitante así lo requiera.
8 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II | Punto “5.6 DQE DE 67% O 3.5LP/MM o mayor” | ¿Es correcto entender que se podrán referenciar equipos que superen un DQE de 67% para dar cumplimiento a este punto entendiendo que seria un valor superior al solicitado en la convocatoria? | Es correcta su apreciación.
9 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II |  | Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indique la capacidad por metro cuadrado de carga de la losa donde se instalara el equipo de rayos X Cielitico. | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas. El proveedor adjudicado deberá realizar las pruebas, estudios y/o mediciones en el área para la correcta instalación del equipo.
10 | Medica Siller S. A. de C. V. |  | X |  | Unidad rx Digital (Cielitica) | 49 Anexo II |  | Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos proporcione los planos del Hospital General de Celaya donde se detalle recorrido de ducterias electricas que vayan de la subestación hasta el area donde se instalara la sala de rayos X. | Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones el Anexo X, con los planos arquitectónicos, diagrama unifilar y memoria estructural, así como el reporte del último levantamiento de la sala de rayos X del Hospital General de Celaya.
1. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. | X |  |  |  |  | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.2 | DICE: IDENTIFICACIÓN PERSONAL OFICIAL VIGENTE EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE (PASAPORTE, LICENCIA DE CONDUCIR O CREDENCIAL DE ELECTOR) DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE LAS PROPUESTAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE SE PERMITA QUE QUIEN ENTREGUE LA PROPUESTA PUEDA SER OTRO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, CON CARTA PODER Y LA IDENTIFICACIÓN QUE SE INCLUYA EN LA PROPUESTA SEA DE QUIEN PRESENTE LA PROPUESTA, NO SIENDO LA MISMA PERSONA QUE QUIEN LAS FIRME. ¿SE ACEPTA? | Podrán presentar las proposiciones una persona distinta a quien las firme, sin embargo deberá presentar el requisito tal y como se solicita en el numeral 1.2 del apartado III de las bases de la presente licitación, esto es, presentar copia simple y original o copia certificada para cotejo de quien suscriba las propuestas.
2. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  |  | X |  |  | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.6 | DICE: SALVO LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, TODOS LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS PREVIAMENTE, DEBERÁN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y/O DEL COMERCIO, DEBIENDO SER ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA INSCRIPCIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEBERÁ INCLUIR EL APARTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y/O DE COMERCIO, ¿ES ESTO CORRECTO? | Es correcta su apreciación
3. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. | X |  |  |  |  | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS | PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA QUE EL REPRESENTANTE QUE ENTREGUE LA PROPUESTA PUEDA SER DISTINTO A QUIEN LAS FIRME ¿SE ACEPTA? | Podrán presentar las proposiciones una persona distinta a quien las firme, siempre y cuando las propuestas técnicas y económicas sean firmadas por el representante o apoderado legal acreditado. Deberá considerar que es responsabilidad de los licitantes registrar el ANEXO R en el reloj checador, que deberá anexar en la parte exterior del sobre de la propuesta técnica presentada, así como también registrarse en la lista emitida para el acto de apertura de ofertas en la Sala de Juntas de la Dirección General.
4. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  |  |  | X | TODAS LAS PARTIDAS | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.22 | DICE: LA CONVOCANTE PODRÁ VERIFÍCAR EL MANUAL O CATÁLOGO EN EL SITÍO WEB DEL FABRÍCANTE, EL CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL QUE PROPORCIONÓ EL LICITANTE DE FORMA IMPRESA O DIGITAL.… PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SE DEBERÁ ENTREGAR UNA USB O CD QUE CONTENGA LOS MAUALES EMITIDOS POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS ¿ES ESTO CORRECTO? | Podrá presentar impresas únicamente las hojas de manuales, catálogos y/u hojas técnicas de los bienes donde se encuentren las referencias, siempre y cuando presente de manera digital para el equipo médico especializado los manuales, catálogos y/u hojas técnicas completos de los bienes, de acuerdo a lo indicado en el apartado III. Presentación de ofertas, numeral 1.22.
5. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  |  | X |  | TODAS LAS PARTIDAS | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.23 FC1, FC5, FC6 Y FC7 | PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE SE PERMITA PRESENTAR LAS CARTAS DEL FABRICANTE O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DE LA FILIAL EN MÉXICO O DEL REPRESENTANTE DEL FABRICANTE EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA? | Podrá presentar la carta solicitada con la firma del titular del registro sanitario o de la filial en México o del representante del fabricante en México, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite al titular del registro sanitario o de la filial en México o del representante del fabricante en México.
6. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.23 FC4 | PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL CERTIFICADO FDA O EL CERTIFICADO CE O EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. ¿ES ESTO CORRECTO? | Para equipos de importación deberá entregar copia simple del Certificado FDA o CE, dependiendo de su origen, con los datos del fabricante y del modelo ofertado. Si los equipos son de fabricación nacional deberá presentar el certificado de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, aviso de funcionamiento y aviso del responsable sanitario expedido por COFEPRIS a favor del fabricante del bien ofertado.
7. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.23 FC5 | DICE: DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO … PREGUNTA: EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SON LOS PROVEEDORES QUIENES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, MOTIVO POR EL QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA ENTREGAR EL ANEXO U CON LA INFORMACIÓN Y FIRMA DEL LICITANTE, ¿SE ACEPTA? | La carta deberá ser emitida por el fabricante ya que éste debe respaldar la capacidad que tiene el licitante de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados, por lo que deberá apegarse al formato del Anexo U y a lo solicitado en este punto de la convocatoria de la presente licitación.
8. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. | X |  |  |  |  | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.22 | PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA ENTREGAR LAS CARTAS DEL FABRICANTE A NOMBRE DEL FABRICANTE O DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DEL REPRESENTANTE DE LA MARCA EN MÉXICO. ¿SE ACEPTA? | Podrá presentar la carta solicitada con la firma del titular del registro sanitario o del representante del fabricante en México, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite al titular del registro sanitario o del representante del fabricante en México.
9. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. | X |  |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | III. PRESENTACIÓN DE OFERTAS NUMERAL 1.23 FC3 | DICE: SOLICITUD DE PRÓRROGA Y/ O COMPROBANTE DE TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO, MIENTRAS HAYA SIDO TRAMITADO DURANTE EL AÑO 2022 Y 2023, EL CUAL DEBERÁ IR ACOMPAÑADO DEL REGISTRO SANITARIO DE ORIGEN O DE LA PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO PREGUNTA: EN CASO DE HABER INICIADO EL TRÁMITE DE PRORRÓGA DEL REGISTRO SANITARIO DURANTE EL AÑO 2021, Y ÉSTA NO HA SIDO EMITIDA POR COFEPRIS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PRESENTAR EL TRÁMITE MENCIONADO, ACOMPAÑADO DE CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DÓNDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL TRÁMITE NO HA SIDO EMITO POR COFEPRIS ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo señalado en el numeral 1.23 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación.
10. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.1 | ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR, COMO LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO PARA MOSTRAR 18 DERIVACIONES. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando el equipo tenga la capacidad para adquirir de forma simultánea doce derivaciones.
11. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.4 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE EN ESTE CASO SE PERMITA OFERTAR UNA FRECUENTA DE MUESTREO DE 1000 HZ O 500 M/S. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
12. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.5 | DADO QUE UN ELECTROCARDIÓGRAFO ES UN EQUIPO QUE SIEMPRE ESTÁ CONECTADO AL TOMACORRIENTE Y SOLO SE DESCONECTA PARA REALIZAR ALGÚN ESTUDIO, Y DADO QUE LOS ESTUDIOS DE ECG NO SUELEN DURAR MÁS DE 30 MINUTOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE RESPALDO DE 180 MINUTOS, YA QUE ESTO NO AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
13. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.7 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
14. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.7 | ENTENDEMOS QUE LA FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR DEBE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE 120 A 300 HZ. ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
15. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.8 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A CONVOCANTE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTE PUNTO DE ACUERDO CON LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
16. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 1.8 | ENTENDEMOS QUE LA FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO DEBE ENCONTRARSE DENTRO DEL RANGO DE 0.01 A 0.3 HZ. ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
17. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | ELECTROCAR DIOGRAFO MULT V19 | 15 / ANEXO II | 6.5.1 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE NOS PERMITA REFERENCIAR CON UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE, DE QUE EL EQUIPO CUENTA CON, FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS DEL CARRO DE TRASLADO. ¿SE ACEPTA? | En caso de que no pueda referenciarlo, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
18. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL) | 31 / ANEXO II | 1 | PREGUNTA: SABEMOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL MERCADO, POR LO CUAL ENTENDEMOS QUE SE SOLICITA UN MONITOR DE SIGNOS DE SIGNOS VITALES CON TECNOLOGÍA DE TIPO MODULAR O MICROMODULAR. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
19. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL) | 31 / ANEXO II | 9 | PREGUNTA: DADO QUE EL MONITOR SIEMPRE DEBE ESTAR CONECTADO AL TOMACORRIENTE PUESTO QUE NO ES UN MONITOR DE TRASLADO, Y QUE ADEMÁS EL MONITOR ESTÁ PENSADO PARA ESTAR FIJO A PARED COMO SE INDICA EN EL PUNTO 16. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA BATERÍA DE 60 MINUTOS COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
20. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 | 32 / ANEXO II | 20.4 | EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSOS FABRICANTES POR TANTO DIFERENTES TECNOLOGÍAS, POR LO QUE EXISTEN MARCAS QUE LOS DISEÑOS DE LOS CABLES SON EN 2 PIEZAS O BIEN EN UNA SOLA PIEZA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE DE ECG DE AL MENOS 3 PUNTAS O BIEN COMO OPCIÓN UN CABLE DE PACIENTE DE ECG DE AL MENOS 3 PUNTAS EN UNA SOLA PIEZA. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
21. | INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 | 32 / ANEXO II | 21.4 | EN EL MERCADO EXISTEN DIVERSOS FABRICANTES POR TANTO DIFERENTES TECNOLOGÍAS, POR LO QUE EXISTEN MARCAS QUE LOS DISEÑOS DE LOS CABLES SON EN 2 PIEZAS O BIEN EN UNA SOLA PIEZA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE DE ECG DE AL MENOS 3 PUNTAS O BIEN COMO OPCIÓN UN CABLE DE PACIENTE DE ECG DE AL MENOS 3 PUNTAS EN UNA SOLA PIEZA. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR DE SV AVANZADO UNIVERSAL) | ANEXO II, PARTIDA 31 | 5 | PARA GARANTIZAR UNA OPTIMA ATENCION CLINICA CON LOS PACIENTES, ADEMAS DE BRINDAR AL PERSONAL CLINICO LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE ANALISIS PARA UN MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE OFERTEN AL MENOS 12 CURVAS SIMULTANEAS. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL) | ANEXO II, PARTIDA 31 | 6.1.4 | CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR ATENCION AL PACIENTE Y GARANTIZAR SU ATENCION INMEDIATA ANTE UN EVENTO DE CRISIS, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE OFERTEN AL MENOS 20 ARRITMIAS, LO CUAL RESALTARA EL NIVEL DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. Se aclara que el punto 6.1.4. debe decir "DETECCIÓN DE POR LO MENOS 20 ARRITMIAS", dejando sin efecto "6.1.4. DETECCIÓN DE POR LO MENOS 10 ARRITMIAS." para esta partida.
3 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL) | ANEXO II, PARTIDA 31 | 7 | PARA FAVORECER UN MEJOR FLUJO DE INFORMACION DEL PACIENTE, ASI COMO BRINDAR AL PERSONAL CLINICO MAS INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES, PROPONEMOS SE OFERTEN 72 HORAS DE TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR DE SV (AVANZADO UNIVERSAL) | ANEXO II, PARTIDA 31 | 25 | ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CABLE DE ALIMENTACION DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD GRADO MEDICO. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto.
5 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) | ANEXO II, PARTIDA 32 | 3 | DEBIDO A QUE LA SALIDA ANALOGICA DE ECG, ES MAS UTILIZADA EN AREAS COMO HEMODINAMIA, TOMOGRAFIA O ELECTROFISIOLOGIA, Y NO ASI PARA UN MONITOR BASICO; SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PERMITA OFERTAR DE FORMA OPCIONAL ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
6 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) | ANEXO II, PARTIDA 32 | 10 | PARA FAVORECER UN MEJOR FLUJO DE INFORMACION DEL PACIENTE, ASI COMO BRINDAR AL PERSONAL CLINICO MAS INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES, PROPONEMOS SE OFERTE MINIMO 72 HORAS DE TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) | ANEXO II, PARTIDA 32 | 12 | CON EL FIN DE MEJORAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE OFERTE BATERIA CON AL MENOS 3 HORAS DE RESPALDO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
8 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) | ANEXO II, PARTIDA 32 | 19 | CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR ATENCION AL PACIENTE Y GARANTIZAR SU ATENCION INMEDIATA ANTE UN EVENTO DE CRISIS, PONEMOS A SU CONSIDERACION SE OFERTEN AL MENOS 10 ARRITMIAS. ¿SE ACEPTA? | Se aclara que el punto 19. debe decir "DETECCIÓN DE POR LO MENOS 20 ARRITMIAS", dejando sin efecto "19. DETECCION DE ARRITMIAS BASICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA Y FIBRILACION VENTRICULAR. " para esta partida.
9 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) | ANEXO II, PARTIDA 32 | 23 | ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR CABLE DE ALIMENTACION DE 3 PATILLAS, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO, PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD GRADO MEDICO. ¿ES CORRECTO? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
10 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | 2.8 | ASUMIMOS QUE LA FILTRACION TOTAL SOLICITADA, CORRESPONDE A LA SUMA DE LA FILTRACION DEL TUBO DE RX, MAS LA FILTRACION DEL COLIMADOR, DE TAL FORMA QUE SEA DE 2.5 MM AL O MAYOR. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
11 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | 3.1.3 Y 3.1.4 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE SE ACEPTA OFERTAR RANGO DE ROTACIÓN EN EL EJE VERTICAL DE +170° A -155°, Y EN EL EJE HORIZONTAL DE +175° -175°. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
12 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | 4 | LA ROTACION DEL COLIMADOR QUE SOLICITAN APLICA PARA EL SOPORTE DE PISO, SIN EMBARGO PARA EL SOPORTE CIELITICO NO APLICA DICHO MOVIMIENTO, YA QUE LA GAMA DE MOVIENTOS SE REALIZA CON EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL, TRANSVERSAL, LA ROTACION VERTICAL Y ROTACION HORIZONTAL, TODA VEZ QUE EL TUBO DE RAYOS X SE PUEDE MOVER DE FORMA SIMULTANEA EN TODOS LOS MOVIMIENTOS, LOGRANDO EL POSICIONAMIENTO IDEAL. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE SE ACEPTE OMITIR ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
13 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | 5 | PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RAYOS X, ASI COMO LA CONECTIVIDAD Y EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, ASUMIMOS QUE LOS DETECTORES DIGITALES DEBEN SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RAYOS X. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
14 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | 11 | ASUMIMOS QUE PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FLUJO DE TRABAJO Y LA ATENCION EXPEDITA DE LOS PACIENTES, EL SISTEMA DE RAYOS X DEBE CONTAR CON PROGRAMAS ANATOMICOS ILIMITADOS. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
15 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | 13.3 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA OFERTAR DISCO DURO DE 500 GB O MAYOR, O CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 5,000 IMAGENES. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
16 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | X |  |  | N/A | N/A | NUMERAL II, INCISO C, PARRAFOS 10 Y 11 | CONFORME A LOS PARRAFOS 10 Y 11, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE ENTREGA DE MUESTRA, DEBEN ESTAR INCLUIDOS ACCESORIOS COMO SIMULADORES DE SIGNOS VITALES, HERRAMIENTA, O ALGUN INSTRUMENTO DE MEDICION EN CASO DE OCUPARSE; ADEMAS DICHOS ACCESORIOS PERMANECERAN RESGUARDADOS EN CAJAS CERRADAS, HASTA EL DIA DE LA EVALUACION DE LA MUESTRA. ¿ES CORRECTO? | Los bienes para los cuales se solicitan muestras deberán ser entregados etiquetados para su identificación, armados y funcionalmente preparados para realizar pruebas de operación durante la revisión, por lo que se entregan con el todos los medios necesarios para llevar a cabo las pruebas tales como, clavijas estándar para conexión eléctrica, circuito de paciente, pulmón de prueba, etc. así como los accesorios requeridos para ello. Los simuladores de signos vitales y herramientas de medición, podrán ingresarse el día de la evaluación de muestras.
17 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | X |  |  | N/A | N/A | NUMERAL II, INCISO D, ANEXO L | ENTENDEMOS QUE EL ANEXO L SERA PROPORCIONADO Y REQUISITADO POR PERSONAL DEL ISAPEG. ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
18 | CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. |  | X |  | UNIDAD RX DIGITAL (CIELITICA) | ANEXO II, PARTIDA 49 | NUMERAL 1.19 DE LAS BASES | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, NOS FACILITEN EL ARCHIVO DE LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL (.dwg), CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA PARTIDA 49, CON DESTINO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CELAYA. FAVOR DE FACILITAR MEDIANTE USB. | Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones el Anexo X, con los planos arquitectónicos, diagrama unifilar y memoria estructural, así como el reporte del último levantamiento de la sala de rayos X del Hospital General de Celaya.
1 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 2.1 | 2.1. PANTALLA TÁCTIL LED, LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR, INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA PARA EL DESPLIEGUE Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. Entendemos que lo que se requiere es que en el panel de mando de la suspensión cielítica se puedan seleccionar los parametros de operación, como son la rotación del tubo, frenado lateral y vertical, inclinación para la angulación del tubo, etc. y que se despliegue en pantalla los grados de rotación del Tubo RX, el valor fuente-imagen (SID), así como mensajes de error que señalan las condiciones de operación de la unidad ¿Es correcto? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
2 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 2.5 y 2.6 | En el punto 2.5, especifican una capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 300 KHU. En el punto 2.6, solicitan una disipación de 40 KHU/min. Sin embargo, esta disipación es propia de un tubo con una capacidad térmica de 600 KHU. Por lo tanto, solicitamos que se permita ofrecer un tubo con una capacidad de almacenamiento de calor de 300 KHU y una disipación de 16 KHU/min, que es acorde al tubo solicitado en el punto 2.5.¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
3 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 3 | Numeral 3. COLUMNA PORTATUBOS. Con base en la visita a instalaciones realizada en la unidad médica y con la finalidad de no comprometer la estructura del techo de la sala actual con la suspensión cielítica e incrementar los costos de obra y mantenimiento. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante se nos permita ofertar una tecnología con soporte del tubo en columna con fijación en rieles en piso. Esto, siempre y cuando se cuente con los desplazamientos que permitan una cobertura total del paciente (En nuestro caso tablero con dimensiones de 220 x 70 más desplazamiento longitudinal de +/- 42 cm, más desplazamiento de la columna sobre rieles de 300 cm). ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
4 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 5.6 | En las especificaciones, solicitan un DQE de 67% o una resolución de 3,5 LP/mm o mayor. Con el fin de no limitar la participación de la proveeduría, solicitamos que se permita ofrecer una resolución de 3.4 LP/mm o un DQE de 66%. La diferencia con lo solicitado es prácticamente indistinguible, considerando que el detector que ofertaremos cumple cabalmente con los 150 micrones y la matriz de 2300x2800 solicitadas. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
5 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 6.2 | TABLERO DE LA MESA CON RECORRIDO TRANSVERSAL DE +/-14CM O MAYOR. con el fin de no limitar la participación de la proveeduría, solicitamos se permita ofertar mesa con recorrido transversal o lateral de+/-11.5 considerando que al contar con una columna con desplazamiento longitudinal en rieles de 300 cm o suspensión cielítica con desplazamiento de 300 o mayor se cuenta con una cobertura total del paciente ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
6 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 6.3 | 6.3. ALTURA AJUSTABLE DE 55CM O MENOR A 82CM O MAYOR. Solicitamos se permita ofertar una altura ajustable de 60 a 90 cm considerando que es un rango superior, sin que esto sea obligatorio para el resto de los licitantes, ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 12 | Solicitamos que el punto 12, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA EN ESTACIÓN DE TRABAJO Y/O EQUIPO, sea opcional. El equipo requerido no es telecomandado ni se solicita ningún movimiento automatizado. Por lo tanto, el usuario tiene control en todo momento de los movimientos del equipo al activar los pedales en la mesa o los botones en el panel del soporte del tubo. Basta con que el usuario no toque el equipo para que este no tenga movimiento. ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
8 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 13.6.1 | 13.6.1. HERRAMIENTAS PARA AJUSTE DE CONTRASTE, REDUCCIÓN DE RUIDO Y ARTEFACTOS.Solicitamos poder referir este punto de acuerdo con la literatura de cada fabricante que en nuestro caso es Control de brillo y contraste y reducción de ruido considerando que al reducir el ruido los artefactos de la imagen tambien desaparecen ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
9 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 14.2 y 16 | 14.2. CINTURÓN DE COMPRESIÓN Y AGARRADERAS PARA PACIENTEY SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DESDE LA CONSOLA DE CONTROL CON EL PACIENTE, los accesorios solicitados son usados en equipos telemando ya que estos equipos basculan y se manejan remotamente, en el sistema radiográfico que estan solicitando no son necesarios, favor de confirmar si aun así se deben ofertar o se pueden omitir | Se aclara que el punto 14.2. queda sin efecto para esta partida. Para el punto 16, debera apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
10 | Electrónica y Medicina, S. A. | x |  |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | i) Lugar y tiempo de entrega | Con el fin de no limitar la proveeduría para la partida 49 y, dado que el equipo actualmente instalado en el Hospital General de Celaya se encuentra en funcionamiento. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega a la cuarta semana del mes de enero 2024. ¿Se acepta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
11 | Electrónica y Medicina, S. A. | x |  |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 | 1.19 | 1.19 Guía mecánica definitiva. Solicitamos a la convocante nos facilite los planos arquitectónicos de la sala de Rayos X para facilitar la elaboración de la guía mecánica definitiva acorde al área de la unidad médica. | Se entrega como parte de la presente junta de aclaraciones el Anexo X, con los planos arquitectónicos, diagrama unifilar y memoria estructural, así como el reporte del último levantamiento de la sala de rayos X del Hospital General de Celaya.
12 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 |  | Durante la visita a instalaciones para la partida 49 se detectaron algunas grietas en los muros de la sala de Rayos X. Entendemos que el alcance de los trabajos de adecuación para la instalación del equipo ofertado no incluye el blindaje de la sala, por lo tanto, en caso de algún detalle con el blindaje en las pruebas de seguridad radiológica y/o levantamiento de niveles no será responsabilidad del licitante adjudicado. ¿Es correcto? | Es correcta su apreciación. Sin embargo en caso de ser afectado el blindaje derivado de los trabajos y/o maniobras de instalación, el proveedor adjudicado deberá dejar todos los acabados y pintura del área similares a los existentes, con visto bueno del Hospital y Dirección de Ingenería Biomédica.
13 | Electrónica y Medicina, S. A. |  | x |  | UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL (CIELÍTICA) | 49 |  | Solicitamos el invaluable apoyo de la convocante para aclarar la capacidad de peso que puede sostener la losa para la configuración de suspensión cielítica solicitada. | Se aclara que las condiciones y configuración de la infraestructura observada en la unidad médica durante la visita, son las definitivas. El proveedor adjudicado deberá realizar las pruebas, estudios y/o mediciones en el área para la correcta instalación del equipo.
1 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 2.1 | PUNTO 2.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN EN NUESTROS CATÁLOGOS, NOS PERMITA MOSTRARLO COMO: PANTALLA LCD EN CONSOLA ESTÁNDAR QUE MUESTRA SID, ÁNGULO DE ROTACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X, MENSAJES DE ERROR, CON CONTROLES ERGONÓMICOS PARA SU OPERACIÓN. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
2 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 2.4.1 | PUNTO 2.4.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO QUE CUENTA CON VELOCIDAD DE 3,200 RPM LO CUAL ES SUFICIENTE PARA REALIZAR GAMA AMPLIA DE ESTUDIOS SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN PARA NINGUNA DE LAS APLICACIONES CLÍNICAS PARA LAS QUE SE ENCUENTRA DESTINADO EL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
3 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 2.8 | PUNTO 2.8. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO FILTRACIÓN INHERENTE + FILTRACIÓN ADICIONAL OBTENIENDO LA FILTRACIÓN TOTAL DE 2.7 MM AL, LO CUAL ES SUFICIENTE PARA REALIZAR UNA GAMA AMPLIA DE ESTUDIOS PROTEGIENDO AL PACIENTE DE LOS FOTONES POCO ENERGÉTICOS QUE NO FAVORECEN EN LA FORMACIÓN DE IMÁGENES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 3.1 | PUNTO 3.1 DE ACUERDO AL ANEXO GM, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTA CON SOPORTE DE TUBO A PISO SOBRE RIELES, LO CUAL OPTIMIZA EL ESPACIO PERMITIENDO REALIZAR UNA AMPLIA GAMA DE ESTUDIOS, SIN CARGAS ADICIONALES A LOZA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación. Como parte del desarrollo de la presente junta de aclaraciones se entrega el Anexo GM Partida 49 BIS dejando sin efecto el Anexo GM Partida 49.
5 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 3.1 | SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES ACEPTADA SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON SOPORTE A PISO CON RIELES LONGITUDINALES DE 248 CM, ANGULO DE ROTACIÓN DEL TUBO SOBRE EL EJE HORIZONTAL DE +/-135° Y ANGULO DE ROTACION DEL TUBO SOBRE EL EJE VERTICAL DE +/- 90°. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
6 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 3.1.3 | PUNTO 3.1.3. CON FINES DE REFERENCIA EN NUESTROS CATÁLOGOS, SOLICITAMOS NOS PERMITA EVIDENCIARLO COMO ROTACIÓN DE LA COLUMNA CON RESPECTO EJE VERTICAL CON RANGO DE +200° /-135° ¿SE ACEPTA?. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación y a lo acordado en la presnente Junta de Aclaraciones.
7 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 3.1.4 | PUNTO 3.1.4. CON FINES DE REFERENCIA EN NUESTROS CATÁLOGOS, SOLICITAMOS NOS PERMITA EVIDENCIARLO COMO ROTACIÓN DEL TUBO COLIMADOR CON RESPECTO AL EJE TRANSVERSAL CON RANGO DE +120°/-200° ¿SE ACEPTA?. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
8 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 5.4 | PUNTO 5.4 CON FINES DE REFERENCIA EN NUESTROS CATÁLOGOS, SOLICITAMOS NOS PERMITA EVIDENCIARLO COMO TAMAÑO DEL DETECTOR DE 43 CM X 43 CM (17”X 17”) LO CUAL SUPERA A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?. | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando sean detectores digitales inalámbricos.
9 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 5.6 | PUNTO 5.6. CON FINES DE REFERENCIA EN NUESTROS CATÁLOGOS, SOLICITAMOS NOS PERMITA EVIDENCIARLO COMO DQE DE 66% EL CUAL NO DEMERITA LA CALIDAD DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
10 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 6.2 | PUNTO 6.2. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON TABLERO DE LA MESA CON RECORRIDO TRANSVERSAL DE +/- 13 CM. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
11 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 6.3 | PUNTO 6.3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON ALTURA FIJA DE 75 CM ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
12 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | Unidad radiológica digital (Cielítica) | 49 | 10 | PUNTO 10. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR ESTE PUNTO CON SOPORTE DE MESA DE PACIENTE DE 250 KG O MAYOR ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
13 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA DE MÚLTIPLES POSICIONES | 5 | 8.8 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES EN DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE: 224.5 CM DE LARGO X 87 CM DE ANCHO, SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
14 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA DE MÚLTIPLES POSICIONES | 5 | 9 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES EN DIMENSIONES DE LA CAMA: LONGITUD TOTAL 245.5 CM, ANCHO TOTAL 102 CM | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
15 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA DE USO HOSPITALARIO | 6 | 4.3 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DE 70.7 A 110.7, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
16 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTE | 10 | 3.4 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR ALTURA VARIABLE DE 58 A 88.7 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO TOLERANCIA MINIMA SOLICITADA POR NUESTRA PARTE, SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
17 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 2 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: CON 1024 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, SIMULTÁNEOS O INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: FORMADOR DE HACES DE BANDA ANCHA COMPLETAMENTE DIGITAL, CON 65.536 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, ORIENTACIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
18 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 4.1 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTANEO. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: EMPLEA UNA IMAGEN 2D COMO BASE PARA EL ANÁLISIS EN MODO M MEDIANTE CURSOR INDEPENDIENTE DE LA ORIENTACIÓN DEL TRANSDUCTOR. CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, PERO DESCRITA EN UNA FORMA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
19 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 4.3 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: MODO DE IMAGEN, COLOR POWER ANGIO (CPA). SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
20 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 4.5 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: TRIPLEX EN TIEMPO REAL. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: MODO TRÍPLEX: MUESTRA EL MOVIMIENTO TISULAR Y EL FLUJO SANGUÍNEO EN 2D, COLOR O CPA Y DOPPLER PULSADO SIMULTÁNEAMENTE. CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, PERO DESCRITA EN UNA FORMA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
21 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 5 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: ZOOM EN TIEMPO REAL CON AL MENOS SEIS NIVELES. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: ZOOM DIGITAL RECONSTRUIDO DE 16 NIVELES EN FORMATO PANORÁMICO. ZOOM DE ALTA DEFINICIÓN CON NIVEL VARIABLE. CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, PERO DESCRITA EN UNA FORMA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
22 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 12 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS POR EL USUARIO CON UN MÍNIMO DE 15 PRE-ESTABLECIDOS. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: PROTOCOLOS SMARTEXAM GUIADOS EN EL SISTEMA. PROTOCOLOS TOTALMENTE PERSONALIZABLES PARA APLICACIONES CLÍNICAS QUE SE PUEDAN REALIZAR EN EL SISTEMA CON FLEXIBILIDAD PARA REALIZAR EL PROTOCOLO DE EXAMEN EN CUALQUIER SECUENCIA. • PROTOCOLOS PRECONFIGURADOS: – ABDOMINAL. – GINECOLOGÍA. – EXTREMIDADES INFERIORES. EXÁMENES BASADOS EN LAS RECOMENDACIONES DE ACREDITACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR. CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, PERO DESCRITA EN UNA FORMA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
23 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 13 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: TRAZO AUTOMÁTICO DEL ESPECTRO DOPPLER CON CÁLCULOS DE ÍNDICE DE PULSATILIDAD, RESISTIVIDAD COMO MÍNIMO. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: ANÁLISIS DOPPLER AUTOMÁTICO DE ALTA CALIDAD HIGH Q. TRAZADO AUTOMÁTICO RETROSPECTIVO Y EN TIEMPO REAL DE: - PROMEDIO TIEMPO-VELOCIDAD (O FRECUENCIA) MEDIA. - ÍNDICE DE RESISTENCIA. - ÍNDICE DE PULSATILIDAD. CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, PERO DESCRITA EN UNA FORMA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
24 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.1.1. | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: TRANSDUCTOR LINEAL, QUE INCLUYA EL RANGO DE 5MHZ O MENOR A 13MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARES, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELÉTICO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: TRANSDUCTOR LINEAL DE BANDA ANCHA CON RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 4 Y 12 MHZ. PARA APLICACIONES SUPERFICIALES, COMO VASCULARES, DE PARTES BLANDAS Y MUSCULOESQUELÉTICAS. ADMITE 2D, COLOR, IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES, DOPPLER PULSADO Y COLOR POWER ANGIO. SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
25 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.1.2 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 2MHZ O MENOR A 5MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: TRANSDUCTOR CURVO DE BANDA ANCHA CON RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 2 Y 5 MHZ. IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA APLICACIONES ABDOMINALES Y OBSTÉTRICAS/GINECOLÓGICAS. ADMITE 2D, MODO M, COLOR, DOPPLER PULSADO (PW), IMÁGENES ARMÓNICAS TISULARES Y COLOR POWER ANGIO. SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
26 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.1.3 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: TRANSDUCTOR ELECTRÓNICO INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4MHZ O MENOR A 9MHZ O MAYOR, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: TRANSDUCTOR CURVO DE BANDA ANCHA, PARA APLICACIONES ENDOVAGINALES. CON RANGO EXTENDIDO DE FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 4 Y 9 MHZ. ADMITE 2D, MODO M, COLOR, DOPPLER PULSADO (PW) Y COLOR POWER ANGIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
27 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.2 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: DISPONE DE UN KIT PARA BIOPSIA. SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para evaluación.
28 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.3 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: ACCESORIOS PARA TOMA DE BIOPSIA DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: DISPONE DE UN KIT PARA BIOPSIA. SIENDO LA MISMA CARACTERÍSTICA, PERO NOMBRADA DE FORMA DISTINTA DEBIDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para evaluación.
29 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.8.1 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: RUEDAS CON SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUATRO RUEDAS GIRATORIAS. FRENO Y BLOQUEO EN DOS RUEDAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
30 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.8.4 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: PORTA BOTE DE GEL. DEBIDO A QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA QUE POCOS FABRICANTES DE ULTRASONIDO TIENEN Y CON EL FIN DE QUE NO SE VEA LIMITADA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, QUE ESTÁ CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL, DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
31 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 20 | EN LA CÉDULA TÉCNICA MENCIONAN: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10% @ 60HZ. DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LA NOMENCLATURA DEL FABRICANTE ES DISTINTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE FORMA: TENSIÓN. 100 A 240 V CA. FRECUENCIA 50 A 60 HZ CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA FUNCIÓN SOLICITADA, PERO DESCRITA EN UNA FORMA DISTINTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
32 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | NUMERAL 1.15, NUMERAL 1.23 FC1 | DEDIDO A QUE LOS FABRICANTE EXTRANJEROS CUENTAN CON FILIALES EN MÉXICO AUTORIZADAS PARA EMITIR Y OTORGAR EL APOYO O RESPALDO A LOS DISTRIBUIDORES ASIGNADOS EN MÉXICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO JUNTO CON CARTA DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DONDE SE ESPECIFIQUE EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE MI REPRESENTADA PARTICIPARÁ. ¿SE ACEPTA? | Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la filial en México o distribuidor autorizado en México, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite a la filial en México o distribuidor autorizado en México.
33 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | NUMERAL 1.15, NUMERAL 1.23 FC1 Y FC6 | DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE UTILIZAN LA FIRMA DIGITAL PARA LA FIRMA DE CUALQUIER CARTA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-151-SCFI-2016 PARA LOS DOCUMENTOS DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO QUE DEBAMOS PRESENTAR. ¿SE ACEPTA? | Podrá presentarlas de esta manera.
34 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | NUMERAL 1.15, NUMERAL 1.23 FC1 Y FC6 | DEBIDO A LO OCURRIDO EN AÑOS ANTERIORES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, ACTUALMENTE LOS FABRICANTES O FILIALES EN MÉXICO, EMITEN CARTAS DE APOYO O LAS CARTAS NECESARIAS PARA LOS EVENTOS LICITATORIOS DE MANERA ELECTRÓNICA O DIGITAL, ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA DE APOYO Y/O CARTAS NECESARIAS DEL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO IMPRESAS A COLOR DE LA CARTAS EN ORIGINAL DIGITALES EMITIDAS. ¿SE ACEPTA? | Para las partidas 8, 15 y 16 del Anexo I, debera apegarse a lo solicitado en el punto 1.15 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación. Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas usuarias previo al acto de fallo de la presente licitación.
35 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | ESCRITOS, FORMATOS, CARTAS | ENTENDEMOS QUE LOS ESCRITOS, CARTAS O FORMATOS DEBERÁN DIRIGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PRESENTE ¿ES ESTO CORRECTO? | Podrá presentarlo de esta manera.
36 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | ESCRITOS, FORMATOS, CARTAS | EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL UNIFICAR LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE Y DIRIGIDOS ACORDE A LA PREGUNTA ANTERIOR DE MI REPRESENTADA ¿ES ESTO CORRECTO? | Podrá presentarlo de esta manera.
37 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | 1.23 FC7 | DEBIDO A QUE EL RESPONSABLE DE TECNOVIGILANCIA ANTE EL INSTITUTO POR LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁ EL LICITANTE, SOLCIITAMOS SE PERMITA INTEGRAR ESCRITO PARA ESTE NUMERAL EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN MÉXICO DONDE SE MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOVIGILANCIA. ¿SE ACEPTA? | Podrá presentar la carta solicitada con la firma de la filial en México o distribuidor autorizado en México, siempre y cuando adjunten el documento de respaldo del fabricante que acredite a la filial en México o distribuidor autorizado en México.
38 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | INCISO D) EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y NUMERAL 1.17 | ENTENDEMOS QUE LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN PRESENTACIÓN DE MUESTRAS SON LAS INDICADAS EN EL ANEXO J COMO "SI REQUIERE". ¿ES ESTO CORRECTO? | Las partidas que requieren presentación de muestras se encuentran indicadas en el Anexo J con una "✓" en la columna de MUESTRA.
39 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | INCISO I) LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, SOLICITAMOS S EPERMITA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA LAS PARTIDAS . ¿SE ACEPTA? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
40 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | ANEXO I | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS PARTIDAS QUE SE REQUIEREN EN EL PRESENTE EVENTO SON ÚNICAMENTE LAS SEÑALADAS EN EL ANEXO I Y ANEXO I-A PROPORCIONADOS O SON LAS ENLISTADAS EN EL ANEXO II. FAVOR DE ACLARAR | Las partidas solicitadas son las señaladas en los anexos I y II de la presente licitación.
41 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. |  | X |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | NUMERAL 1.23 FC8 | EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES QUE NO REQUIEREN DE ESTE CERTIFICADO, ENTENDEMOS QUE PODREMOS CUBRIR ESTE PUNTO ENTREGANDO UN ESCRITO EN EL QUE INDIQUE QUE NO NOS APLICA. ¿ES ESTO CORRECTO? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes.
42 | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO, S. DE R. L. DE C.V. | X |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | TODAS LAS PARTIDAS | PADRÓN DE PROVEEDORES | ENTENDEMOS QUE PARA EL PRESENTE EVENTO NO SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y PODEMOS CUBRIR ESTE PUNTO INTEGRANDO ESCRITO EN EL QUE SE INDIQUE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A TRAMITARLO O ACTUALIZRLO AL 2023. ¿ES ESTO CORRECTO? | El registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Guanajuato, sólo será obligatorio en caso de resultar adjudicado.
1 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 | 32 | 20.4 | SOLICITAN “(1) CABLE TRONCAL Y (1) CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS”. DERIVADO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE ECG DE 5 PUNTAS CON LATIGUILLOS INTEGRADOS ADULTO/PEDIÁTRICO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 | 32 | 21.4 | SOLICITAN “UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS”. DERIVADO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE PARA ECG DE 3 PUNTAS NEONATAL CON LATIGUILLOS INTEGRADOS. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  |  | X |  | 21 y 32 | 1.6 DOCUMENTOS LEGALES | SOLICITAN COPIA DE LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA, CONSIDERANDO QUE ES UNA LICITACIÓN PRESENCIAL Y NUESTRA REPRESENTADA TIENE VARIAS MODIFICACIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTARLAS DE FORMA DIGITAL, EN LA USB QUE SE ENTREGARA ¿SE ACEPTA? | Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
4 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  |  | X |  | 21 y 32 | 1.23 ANEXO FC8 CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO ASME, | ENTENDEMOS QUE ESTE CERTIFICADO APLICA SOLO PARA LAS PARTIDAS QUE INDICA EN ANEXO J ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
1 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 | 32 | 20.4 | SOLICITAN “(1) CABLE TRONCAL Y (1) CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS TRES PUNTAS”. DERIVADO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CABLE DE ECG DE 5 PUNTAS CON LATIGUILLOS INTEGRADOS ADULTO/PEDIÁTRICO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  | X |  | MONITOR SIGNOS VITALES BAS (UNIV) V19 | 32 | 21.4 | SOLICITAN “UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS”. DERIVADO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE PARA ECG DE 3 PUNTAS NEONATAL CON LATIGUILLOS INTEGRADOS. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  |  | X |  | 21 y 32 | 1.6 DOCUMENTOS LEGALES | SOLICITAN COPIA DE LAS MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA, CONSIDERANDO QUE ES UNA LICITACIÓN PRESENCIAL Y NUESTRA REPRESENTADA TIENE VARIAS MODIFICACIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTARLAS DE FORMA DIGITAL, EN LA USB QUE SE ENTREGARA ¿SE ACEPTA? | Deberá apegarse a lo solicitado en el punto 1.6 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
4 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. |  |  | X |  | 21 y 32 | 1.23 ANEXO FC8 CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO ASME, | ENTENDEMOS QUE ESTE CERTIFICADO APLICA SOLO PARA LAS PARTIDAS QUE INDICA EN ANEXO J ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
1 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV |  | X |  | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES | 21 | 3 | PARTIDA 21- FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES Punto: #3. Despliegue digital en pantalla LCD o electroluminiscente de la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardíaco fetal. Pregunta: Entendemos que la pantalla LCD debe ser de 1.7”, para permitir una visualización clara al usuario de la frecuencia cardíaca fetal, la señal visual del latido cardiaco . ¿Es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV |  | X |  | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES | 21 | 4.1 | PARTIDA 21- FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES Punto: #4.1 Cargador de batería Pregunta: Entendemos que se requiere un cargador de baterías para pilas recargables interconstruido al equipo principal e incluir cable de alimentación evitando así que se pierdan las pilas al retirarlas y reduciendo el costo de un segundo equipo para cargar las pilas. ¿Es correcta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV |  | X |  | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES | 21 | 9 | PARTIDA 21- FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES Punto: #9. Procesado de autocorrelación. Pregunta: Con la finalidad de proporcionar mayores herramientas de monitoreo a los usuarios, sugerimos amablemente a la convocante que el equipo cuente con 3 modos de operación para el procesado por autocorrelación: modo manual, modo tiempo real y modo promedio, ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
4 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV |  | X |  | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES | 21 | 6 | PARTIDA 21- FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES Punto: #6. Con apagado automático cuando no está en uso, para mayor duración de la batería Pregunta: Entendemos que este punto se refiere a: Apagado automático después de un minuto de no recibir señal. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
5 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV |  | X |  | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES | 21 | 10 | PARTIDA 21- FONODETECTOR PORTÁTIL DE LATIDOS FETALES Punto: #10. Conector para audífono. Pregunta: Entendemos que para este punto se deberá ofertar el conector para audífonos e incluir los audífonos compatibles con el equipo. ¿Es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
6 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV |  | X |  | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES | 41 | 19.3 | PARTIDA 41- ULTRASONOGRAFO (COLOR BÁSICO) Punto: 19.3. FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA). Pregunta: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SERÁ NECESARIO OFERTAR 50 FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Se aclara que el punto 19.3. debe decir "(100) fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario. (NO PRESERVATIVOS) caducidad mínima de 1 año a partir de la fecha de entrega", dejando sin efecto: "19.3. FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA)."
| INSTRUMENTARIUM, S.A. DE C.V. | X |  |  |  | PARTIDAS DEL ANEXO II | II. Inciso i) | Debido a la complejidad de los equipos solicitados, se requiere un tiempo amplio de fabricación, adicionalmente en el caso de los equipos importados, hay que considerar también, tiempos de traslado, por lo anterior, solicitamos atentamente a la Convocante ampliar el plazo de entrega a 80 días naturales, posteriores a la notificación del fallo de adjudicación ¿Se acepta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
| INSTRUMENTARIUM, S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara Quirúrgica Sencilla de LED V19 | Anexo II - 24 | 4.2.1 | Solicitan fuente de Luz de LED blanco, debemos entender que se refieren a la fuente de Luz sea de LEDs y que además emita luz blanca, ¿es correcto? | Es correcta su apreciación.
| INSTRUMENTARIUM, S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara Quirúrgica Sencilla de LED V19 | Anexo II - 24 | 4.5.1 | Solicitan amplitud del campo de trabajo en el mango, entendemos que además del ajuste de la amplitud del campo de trabajo en el mango, deberá poder ajustarse la intensidad luminosa y la temperatura de color en el mango de la lámpara, ¿es correcto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTARIUM, S.A. DE C.V. |  | x |  | Lámpara Quirúrgica Sencilla de LED V19 | Anexo II - 24 | 4.9.4 | Solicitan control de temperatura de color de al menos 2 temperaturas, el contar solo con dos opciones de temperatura de color limita las opciones de iluminación para los distintos procedimientos quirúrgicos, por lo que proponemos que se soliciten por lo menos 5 valores de temperatura de color, ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. | X |  |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | III.2 Inciso 1.23 FC1, FC5 Y FC6 | DICE: FC1: Carta solidaria original del fabricante, FC5 Carta de declaración de la Capacidad Instalada para Servicio de Mantenimiento y FC6: Carta original de vigencia de tecnología del fabricante. PREGUNTA: Solicitamos atentamente poder presentar estas cartas y/o declaraciones digitalizadas e impresas, debido a que por la Pandemia por SARS-CoV2 COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, los tiempos de entrega de los envíos son más tardados de lo habitual y en algunos casos incierto, por lo que dichas cartas no llegarían a tiempo para la apertura y presentación de propuestas ¿Se acepta? | Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
2 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. | X |  |  |  | TODAS LAS PARTIDAS | III.2 Inciso 1.23, FC5 | DICE: FC5: Carta de declaración de la Capacidad Instalada para Servicio de Mantenimiento. Documento que mencione claramente, bajo protesta de decir verdad, cual es la capacidad que posee el fabricante y licitante para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía (Anexo X) PREGUNTA: Entendemos que en caso de que el fabricante de los bienes ofertados sea extranjero, la carta de declaración de la capacidad instalda para servicio de manteneniento podrá ser emitida por el licitante, quién cuenta con centros de servicio dentro de la República Mexicana y será éste quien otorgue los servicios de mantenimiento. ¿Es correcto? | La carta deberá ser emitida por el fabricante ya que éste debe respaldar la capacidad que tiene el licitante de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados, por lo que deberá apegarse al formato del Anexo U y a lo solicitado en este punto de la convocatoria de la presente licitación.
3 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. |  |  | X |  | TODAS LAS PARTIDAS | Anexo N Carta Compromiso y Garantía | DICE: Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifestamos que en caso de resultar adjudicados nos comprometemos a: • Que el equipo ofertado cuenta con 2 años de garantía a partir de la instalación, capacitación y puesta en marcha, por defectos de fabricación, materiales y/o instalación … PREGUNTA: Entendemos que la garantía será válida, siempre y cuando el representante de la empresa proveedora, se encuentre presente durante la apertura, entrega instalación y puesta en marcha de los equipos, ya que en caso de que el personal del área usuaria decida abrir e instalar los equipo sin haber dado aviso al proveedor y éste se encuentre ausente por motivos no imputables al proveedor, la garantía mencionada, ya no será válida ¿Es Correcto nuestra apreciación? | La entrega de lo bienes se deberá llevar a cabo de conformidad a lo establecido en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación y al Anexo N.
4 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. |  | X |  | FLUJOMETRO 0-15 LPM | Partida 20 Anexo II | Todos los puntos | Debemos entender que ofertar características superiores a las solicitadas no es motivo de descalificación en virtud que se está ofreciendo un bien de mejor calidad. ¿Es esto correcto? | Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
5 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. |  | X |  | FLUJOMETRO 0-15 LPM | Partida 20 Anexo II | 1.4 | DICE: CUERPO DE MATERIAL EN LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO MINIMO 6061T, PREGUNTA: Debemos entender que en caso de ofertar la opción del cuerpo en material en Latón, el latón deber ser cromado al igual que se menciona en el punto 2.2, creemos que por error de dedo no se menciona cromado. Favor de aclarar. | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
6 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. |  | X |  | FLUJOMETRO 0-15 LPM | Partida 20 Anexo II | 2.4. | Para fines de referenciación solicitamos nos permitan indicar burbujeador en lugar de borboteador, lo cual es su sinónimo, y no afecta o demerita la calidad, así como tampoco afecta el funcionamiento del bien ofertado. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7 | ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. |  | X |  | FLUJOMETRO 0-15 LPM | Partida 20 Anexo II | 3 | Solicitamos se nos permita ofertar manguera flexible anti-aplastamiento grado médico y de uso específico para terapia de Oxígeno, en virtud que es la indicada más allá de la manguera grado alimenticio que es de uso general, así como la que solicitamos poder ofertar previene con su característica anti-aplastamiento que sea obstruida y se limite el flujo de oxígeno. ¿Se Acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) Unidad rx digital (cielítico) | 41 Y 49 | Toda la ficha | Se entiende que las características solicitadas son las mínimas requeridas y ofertar equipos con características superiores no será motivo de desechamiento. ¿es correcto? | Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
2 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 4.3 | Dice: “SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR.” Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como doppler poder el cual es equivalente a sistema de angio o mapeo de perfusión a color. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
3 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 19.1 | Dice: "DOS GALONES DE GEL PARA ULTRASONIDO (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA)" Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir con este punto, en lo que respecta a la caducidad, con una carta compromiso, de que se entregara con la caducidad requerida en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes.
4 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 19.3 | Dice: FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA). Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir con este punto, , en lo que respecta a la caducidad, con una carta compromiso, de que se entregara con la caducidad requerida en caso de resultar adjudicados. ¿Se acepta? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes. Se aclara que el punto 19.3. debe decir "(100) fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario. (NO PRESERVATIVOS) caducidad mínima de 1 año a partir de la fecha de entrega", dejando sin efecto: "19.3. FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA)."
5 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) | 41 | 18.8 | Dice: "CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO" INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS 18.8. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cumplir este punto con el mismo modelo del equipo. Ya que el carro esta interconstruido al equipo ofertado y no tiene un numero de identificación diferente. ¿Se acepta? | Se aclara que el punto 18.8 debe de decir "GABINETE INTERCONSTRUIDO PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO", dejando sin efecto "18.8. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO."
6 | Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V. | X |  |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) Unidad rx digital (cielítico) | 41 Y 49 | III Numeral 1.7 | SOLICTAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PRESENTAR UNA LA CONSTANCIA DEL IMSS POSITIVA DE AL MENOS DOS DIAS NATURALES ANTERIORES AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
7 | Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V. | X |  |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) Unidad rx digital (cielítico) | 41 Y 49 | III Numeral 1.20 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ESCRITO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL (ANEXO S) DEBERA DE ESTAR SUSCRITO POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES Y/O EL PROPIETARIO DEL REGISTRO SANITARIO, EL CUAL PARA ESTE CASO ES EL RESPONSABLE Y CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA PARA REALIZAR LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUPO | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes.
8 | Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V. | X |  |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) Unidad rx digital (cielítico) | 41 Y 49 | III Numeral 1.23 FC3 | SOLICTAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS DE ADJUNTAR EL REGISTRO SANITARIO DE ORIGEN DEL BIEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES ELABORADAS A ESTE REGISTRO DE ORIGEN AUNQUE SU ULTIMA PRORROGA ESTE VIGENTE ¿ES CORRECTO? | En caso de que el registro sanitario o modificación de registro no estén vigentes y presente prórroga del registro sanitario emitido por la COFEPRIS, ésta deberá coincidir con las características solicitadas del producto, con la marca, modelo, fabricante y procedencia y dicho documento tendrá́ que acompañarse de la copia legible del registro sanitario de origen, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.23 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación.
9 | Radiología y Electrónica de México, S.A. de C.V. | X |  |  | ULTRASONOGRAFO (COLOR BASICO) Unidad rx digital (cielítico) | 41 Y 49 | III Numeral 1.23 FC8 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CERTIFICADO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NO LE APLICA A LAS PARTIDAS 41 Y 49. ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
10 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | Unidad rx digital (cielítico) | 49 | 2.8 | Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar filtración de 2 mm Al o mayor debido a que es una dimensión suficiente para reducir la exposición innecesaria a la radiación durante la obtención de imágenes por rayos X. ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
11 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | Unidad rx digital (cielítico) | 49 | 5 | Entendemos que al ofertar un detector inalámbrico, se está ofertando un detector móvil debido a que se puede extraer del portadetector, ¿es correcto? | Podrán ofertar para este punto detectores digitales inalámbricos fijos y/o móviles.
12 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | Unidad rx digital (cielítico) | 49 | 6.2 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar recorrido transversal de +/-13 cm o mayor, dado que la diferencia de desplazamiento no demerita el correcto funcionamiento del equipo, flujo de trabajo de paciente ni su capacidad para la obtención de imágenes de rayos X de tipo general, con fines de diagnóstico. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
13 | Radiologia y Electronica de Mexico, S.A. de C.V. |  | X |  | Unidad rx digital (cielítico) | 49 | 16 | Solicitamos amablemente a la convocante que este punto sea opcional debido a que para este tipo de equipo no se requiere dado que no se hacen estudios dinámicos y no se necesita interactuar con el paciente, ¿se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  |  | Requisitos para todas las partidas del Anexo II: | 1.1.7 | En el anexo J de las presentes bases se menciona que no se requieren muestras para las partidas 17, 24 y 25, y en el apartado de Requisitos para todas las partidas del Anexo II: Punto 1.17 solicitan se presente copia simpe del recibo de muestras (Anexo F). ¿debemos de presentar escrito manifestando que para las partidas mencionadas no se requiren muesta? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes. El Anexo F se integrará a la propuesta del licitante en caso de participar en las partidas que requieren muestras.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  |  | Requisitos para todas las partidas del Anexo II: | 1.1.7 | En el anexo J de las presentes bases se menciona que no se requieren muestras para las partidas 17, 24 y 25, y en el apartado de Requisitos para todas las partidas del Anexo II: Punto 1.17 solicitan se presente copia simpe del recibo de muestras (Anexo F). ¿Es correcto que se deben de presentar muestras de las partidas antes mecnionadas? | No es correcta su apreciación, apegarse a lo solicitado en en Anexo J y en las bases de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  |  | Requisitos para todas las partidas del Anexo II: | 1.18 | Se solicita copia simple de la contancia de visita emitida por la dependencia. ¿Dónde sera entregada el acta mencionada? | La visita para las partida 15 del Anexo I y 17, 24, 25 y 49 del Anexo II, se llevaron a cabo conforme a lo establecido en el inciso a) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente Licitación, proporcionándose al final de dichas visitas una constancia a los participantes que asistieron.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  |  | Requisitos para todas las partidas del Anexo II: | 1.18 | ¿Cómo se coordinaran la o las visitas para su verificación? | La visita para las partida 15 del Anexo I y 17, 24, 25 y 49 del Anexo II, se llevaron a cabo conforme a lo establecido en el inciso a) del apartado II. Información específica de la Licitación. De las bases de la presente Licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  |  | Requisitos para todas las partidas del Anexo II: | 1.18 | ¿A que correo, numero telefonico y funcionario ahí que dirigirse para coordinar la o las visitas correspondientes a las partidas 17, 24 y 25? | La visita para las partida 15 del Anexo I y 17, 24, 25 y 49 del Anexo II, se llevaron a cabo conforme a lo establecido en el inciso a) del apartado II. Información específica de la Licitación. De las bases de la presente Licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | Numeral II | Todas | Inciso i | Debido a la situación por la que estamos pasando a nivel mundial, en donde se están viendo afectados tanto la disponibilidad de materias primas para la producción de diversos productos, así como los tiempos de transporte de los bienes de origen extranjero, solicitamos amablemente a la convocante amplíen el tiempo de entrega a 90 días hábiles posteriores al fallo. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | Fichas Técnicas | Todas | General | Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar tecnología equivalente o superior, y así no limitar la libre participación. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | Fichas Técnicas | Todas | General | Algunas de las características no vienen de forma textual en nuestros catálogos, folletos y/o manuales, por lo que le pedimos amablemente a la convocante nos permita referenciar a través de imágenes que estén en los catálogos, folletos y/o manuales del fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud? | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | Fichas Técnicas | Todas | General | Pedimos amablemente a la convocante que para aquellos puntos que no nos sean posible referenciar en catálogos, folletos y/o manuales, nos permitan presentar carta del fabricante o distribuidor autorizado donde se manifieste que cumple con las características solicitadas. ¿Se acepta nuestra solicitud? | En caso de que el manual, catálogo o documentación técnica no indique alguna característica solicitada por la convocante, el licitante deberá acreditar la misma mediante carta original del fabricante firmada por el representante legal, donde manifieste y demuestre el cumplimiento de dicha característica, pudiendo presentarla en copia simple debiendo entregar el original en caso de resultar adjudicado. Cabe señalar que se aceptará un máximo de 3 características no mencionadas en la documentación a que refiere este punto, acreditadas mediante la carta del fabricante.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 4 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar este parámetro con una tolerancia de +/- 100 luxes, lo cual no demerita el buen funcionamiento de la lámpara. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Si se refiere al punto 3. Intensidad de luz de 20,000 luxes como mínimo a una distancia entre 40 y 60 cm, podrá oferatrlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto. Si se refiere al punto 4. Temperatura de color de 4500 grados kelvin como mínimo, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 4 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar temperatura de color de por lo menos 4400 K, que es suficiente para la iluminación durante exámenes médicos, garantizando el rendimiento constante en cualquier aplicación (pequeñas heridas, suturas, exámenes clínicos, diagnósticos, etc.). ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 7 | Con el fin de no limitar la libre participación de empresas, pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar longitud del brazo flexible de por lo menos 70 cm, con lo que se tendría una distancia suficiente para la visualización de heridas, suturas, diagnósticos, etc. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 8 | Debemos entender que se refieren a un diámetro de iluminación de 14 cm como mínimo, ya que el solicitar 4 cm la luz se concentraría en un circulo muy pequeño que distorsionaría los colores de los tejidos a observar. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 8 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar iluminación variable en el rango de 14 a 20 cm como mínimo. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 9.2 | Le pedimos amablemente a la convocante con el fin de no limitar la libre participación de empresas, no permitan ofertar eje de la lámpara con capacidad de giro de 300° como mínimo, lo cual no demerita la funcionalidad de la lámpara. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara de examinación LED | Anexo II Partida 23 | 9.3 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar ajuste de altura mínima de por lo menos 78 cm, lo cual brinda ergonomía al momento de su utilización para la visualización de tejidos, diagnósticos, etc. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.1 | Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar reducción de sombras a la interposicion, ya que ningun fabricante elimina las sombras por la naturaleza de la emisión de luz. ¿Seacepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.6 | Entendemos que para este punto podremos ofertar Irradiancia de por lo menos 525 W/m2, siempre y cuando no sobrepase los 600 W/m2. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.6 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente nos permita ofertar energía de radiación de máximo 590 W/m2, lo cual cumple con la norma IEC 60601-2-41 que establece una energía de radiación de menos de 1000 W/m2. ¿Se acepta nuestra solicitud? | No aplica su pregunta en virtud a no ser negativa la respuesta a la pregunta anterior.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.9.5 | Debemos entender que como en el punto 4.5.1 se requiere de un diámetro de campo luminoso fijo, este punto no aplica. ¿Es correcta nuestra apreación? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.9.5 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar ajuste de acuerdo a la tecnología y diseño de cada fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.9.5 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar ajuste mediante el mango de la lámpara (girando de él). ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.10.1 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar diseño de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, simpre y cuando sea compatible con el flujo laminar, limitando así el riesgo de infección y contribuyendo a aumentar la seguridad del paciente. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Lámpara quirúrgica sencilla de LED | Anexo II Partida 24 | 4.10.1 | Con el fin de no limitar la libre participación de empresas, pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar cabezal compuesto por tres módulos con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección, con superficie de salida de iluminación de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente contra impactos mecánicos, ralladuras. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Partida 25 Lavacomodo de vapor | Anexo II Partida 25 | 6 | Debemos entender que podemos ofertar un rango de temperatura en la cual el equipo funcione, simper y cuando se pueda ajustar a 85°. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Partida 25 Lavacomodo de vapor | Anexo II Partida 25 | 6 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo que trabaje dentro del rango de 65° a 95°C. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Partida 25 Lavacomodo de vapor | Anexo II Partida 25 | 11.4 | Le pedimos amablemente a la convocante nos permitan ofertar presión de agua equivalente en bar, lo cual no demerita el buen funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra solicitud? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Partida 25 Lavacomodo de vapor | Anexo II Partida 25 | 11.4 | En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa le pedimos amablemente a la convocante nos permita ofertar presión de agua de por lo menos 1.7 bar. ¿Se acepta nuestra solicitud? | No aplica su pregunta en virtud a no ser negativa la respuesta a la pregunta anterior.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Partida 25 Lavacomodo de vapor | Anexo II Partida 25 | 16,16.1 | De las dimensiones solicitadas en este punto, es correcto entender que las siguientes medidas: Ancho 50 cm, Profundidad 49 cm y Alto de 124 cm, cumplen las dimensiones solicitadas. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes. Se aclara que el punto 16.1. debe decir "ALTO 145 A 175 CM", dejando sin efecto "16.1. ALTO 1.45 A 1.75 CM"
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 3 Y 15 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CONTROL POR MICROCOMPUTADOR, QUE EN ESCENCIA ES UN MICROPROCESADOR | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 7 | EN CONGRUENCIA CON EL PUNTO 5, DEBEMOS ENTENDER QUE LA CAMISA (CHAQUETA) DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 316L. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | GENERAL | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR MEDIANTE IMÁGENES, AQUELLOS PUNTOS DONDE NO SEA POSIBLE HACERLO DE MANERA TEXTUAL. ¿SE ACEPTA? | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 9 | EN CONGRUENCIA CON EL PUNTO 5, DEBEMOS ENTENDER QUE LA PUERTA DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 316L. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 12.1 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: GRAVEDAD 121 °C, 132 °C, DEBIDO A QUE ASÍ LO INDICA EL FABRICANTE EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS; SIN EMBARGO, EL USUARIO LO PUEDE CONFIGURAR A 134 °C, CON LO CUAL, EL EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 12.2 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA ELIMINADO U OPCIONAL YA QUE EL ESTERILIZADOR SOLICITADO Y DE ACUERDO CON LA VISITA A LAS INSTALACIONES, ES DE USO HOSPITALARIO, NO DE LABORATORIO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | x |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 12.4 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: PREVACÍO 121 °C, 132 °C, DEBIDO A QUE ASÍ LO INDICA EL FABRICANTE EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS; SIN EMBARGO, EL USUARIO LO PUEDE CONFIGURAR A 134 °C, CON LO CUAL, EL EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 12.5 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: INSTRUMENTAL 132 °C, DEBIDO A QUE ASÍ LO INDICA EL FABRICANTE EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS; SIN EMBARGO, EL USUARIO LO PUEDE CONFIGURAR A 134 °C, CON LO CUAL, EL EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 12.6 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO: TEXTILES 132 °C, DEBIDO A QUE ASÍ LO INDICA EL FABRICANTE EN SUS DOCUMENTOS TÉCNICOS; SIN EMBARGO, EL USUARIO LO PUEDE CONFIGURAR A 134 °C, CON LO CUAL, EL EQUIPO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 14.2 Y 14.3 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTOS PUNTOS SEAN OPCIONALES O DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, YA QUE EN LA TECNOLOGIA OFERTADA POR MI REPRESENTADA, NO SE REQUIEREN ESTOS PUNTOS, YA QUE AL TÉRMINO DE LOS CICLOS, ES SUGURO PARA EL USUARIO LA APERTURA DE LA PUERTA Y LA DESCARGA DE LOS MATERIALES ESTERILIZADOS, LO QUE RESULTA EN UN MENOR TIEMPO DEL CICLO Y UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LA CEYE. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 19.8 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "FALLA EN EL SUMINISTRO DE VAPOR", YA QUE EL EQUIPO LO QUE SENSA ES EL VAPOR QUE ENTRA A LA CÁMARA, CUANDO HAY UNA AUSENCIA DE AGUA, HAY UNA AUSENCIA DE VAPOR. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 20 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE VAPOR DE ACERO AL CARBÓN. ESTE MATERIAL HA DEMOSTRADO SER MUY RESISTENTE EN LOS GENERADORES DE VAPOR Y ES MÁS ECONÓMICO QUE EL DE ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 26 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "SISTEMA ELECTRÓNICO DE AHORO DE AGUA", QUE SE TRATA DE UN SISTEMA QUE DISMINUYE EL CONSUMO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE VACÍO A TRAVÉS DE SENSORES DE TEMPERATURA EN EL DRENAJE DEL EQUIPO, LO QUE RESULTA EN UN CONSUMO MENOR DE AGUA POR CADA CICLO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 27 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA ELIMINADO O SEA OPCIONAL, DEBIDO A QUE EN EL PUNTO 23 YA SE ESTÁ SOLICITANDO UN SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA. ¿SE ACEPTA? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTGENERADO 250 LT | ANEXO II PARTIDA 17 | 29.5 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUEDA INDICAR LA CANTIDAD DE INDICADORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS, YA QUE LA CANTIDAD DEPENDE DE LA CANTIDAD DE PAQUETES QUE SE INTRODUZCAN POR CADA CICLO Y DE SI SE REALIZA UN MONITOREO CON BIOLÓGICO UNA VEZ AL DIA O EN CADA CICLO. POR FAVOR ACLARE | Podrá ofertar el kit de controles químicos y biológicos de acuerdo a la tecnólogia de cada fabricante, siempre y cuando lo garantice para por lo menos 100 ciclos de esterilización, considerando que se introducen alrededor de 10 paquetes por ciclo.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | ANEXO II PARTIDA 5 | 4.6.1 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, EN EL ENTENDIDO QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | ANEXO II PARTIDA 5 | 10 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, DEBIDO A QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y POR OTRO LADO ES UN EQUIPO YA INTRODUCIDO EN EL MERCADO Y POR LO MISMO CUMPLE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | ANEXO II PARTIDA 5 | 13 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE EL COLCHÓN PUEDA OFERTARSE CON UNA TOLERANCIA DE +- 10%, DEBIDO A QUE SE TIENE TECNOLOGÍA QUE NO REQUIEE EL ESPESOR SOLICITADO, ASIMISMO ES UN EQUIPO YA INTRODUCIDO EN EL MERCADO Y POR LO MISMO CUMPLE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | ANEXO II PARTIDA 5 | 17 | Es correcto entender que esta batería es para todos los movimientos que realiza la cama, es correcto? | Es correcta su apreciación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | ANEXO II PARTIDA 5 | 17.1 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ES UN EQUIPO YA INTRODUCIDO EN EL MERCADO Y POR LO MISMO CUMPLE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | ANEXO II PARTIDA 5 | 19 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ES UN EQUIPO YA INTRODUCIDO EN EL MERCADO Y POR LO MISMO CUMPLE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | TODAS LAS PARTIDAS | TODOS LOS PUNTOS | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE DADO QUE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS NO PUEDEN REFERENCIARSE TEXTUALMENTE O CON IMÁGENES, PERMITA QUE PUEDA ENGREGARSE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE QUE SE CUMPLE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, SE ACEPTA? | El licitante deberá acreditar claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, pudiendo referenciar con texto y/o imagen la característica solicitada por la convocante siempre y cuando sea de manera clara y concisa. En caso de que no pueda referenciar el punto en los catálogos y manuales de operación o servicio para efectos de evaluación, podrá presentar carta original del fabricante firmada por el representante legal donde manifieste y demuestre el cumplimiento de máximo tres caracterísitcas.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO CAMILLA ADU | ANEXO II PARTIDA 10 | 6 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONFIRMACIÓN QUE EL HECHO DE TENER VENTAJA TECNOLÓGICA, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ES CORRECTO? | Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO CAMILLA ADU | ANEXO II PARTIDA 10 | 6 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO PUEDA TENER UNA TOLERANCIA DE - 5 CM, TODA VEZ QUE SE CUMPLE CON EL PUNTO 5 SOLICITADO Y EL HECHO DE TENER UN ANCHO MENOR ES UNA VENTAJA TECNOLÓGICA, PORQUE PUEDE CUMPLIR DE MEJOR MANERA LA FUNCIÓN DE TRASLADO AÚN POR PASILLOS ESTRECHOS, SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO CAMILLA ADU | ANEXO II PARTIDA 10 | 8.2 | COMO LO MENCIONA EL PUNTO, ESTA CARACTERÍSTICA PUEDE OFERTARSE ACORDE A LA CARACTERÍSTICA DE CADA FABRICANTE, ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO CAMILLA ADU | ANEXO II PARTIDA 10 | 8.3 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ES UN EQUIPO YA INTRODUCIDO EN EL MERCADO Y POR LO MISMO CUMPLE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en el punto 8 y subpuntos.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPL | ANEXO II PARTIDA 14 | 1.2.2 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, DADO QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO REPERCUTE CLÍNICAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPL | ANEXO II PARTIDA 14 | 1.9.1 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO SEA ACORDE A LAS CARACTERÍSICAS DE CADA FABRICANTE, EN EL ENTENDIDO QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPL | ANEXO II PARTIDA 14 | 3.2, 3.2.1, 3.2.3 | ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CARGADOR Y BATERÍAS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA DEL LARINGOSCOPIO PARA ASEGURAR MEJOR FUNCIONAMIENTO, ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en los puntos.
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPL | ANEXO II PARTIDA 14 | 3.3.2 | SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA QUE ESTE PUNTO PUEDA OFERTARSE DE HALÓGENO, EN EL ENTENDIDO QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
1 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | Numeral III Punto 1.15 | Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta? | Para las partidas 8, 15 y 16 del Anexo I, debera apegarse a lo solicitado en el punto 1.15 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación. Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas usuarias previo al acto de fallo de la presente licitación.
2 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. | x |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO II | TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO II | Numeral III Punto 1.23 DOCUMENTOS FC1,FC5,FC6 Y FC7 | Se solicita amablemente a la convocante que derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta? | Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por el ISAPEG previo al acto de fallo de la presente licitación.
3 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO II SEGÚN APLIQUE | TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO II SEGÚN APLIQUE | Numeral III Punto 1.22 Tercer parrafo ANEXO Q | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, QUE EN EL ANEXO Q, EN LA COLUMNA LLAMADA "REFERENCIA (PUNTOS SOLICITADOS)", SE MENCIONE SOLO LAS PAGINAS UTILIZADAS PARA REFERENCIAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE CADA DOCUMENTO; YA QUE LAS REFERENCIAS FORMALES SE DETALLAN EN LA PROPUESTA TECNICA DE CADA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo señalado en el numeral 1.22 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente Licitación.
4 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO II SEGÚN APLIQUE | TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO II SEGÚN APLIQUE | Numeral III Punto 1.23; DOCUMENTOS FC5, FC6, FC7 | ENTENDEMOS QUE EN CASO DE TENER EL RESPALDO DE UN DISTRIBUIDOR MAYORISTA DEL FABRICANTE, LAS CARTAS SEÑALADAS (FC5, FC6 Y FC7) TAMBIEN PUEDEN SER EMITIDAS POR EL DISTRIBUIDOR MAYORISTA. ¿ES CORRECTO? | La carta deberá ser emitida por el fabricante ya que éste debe respaldar la capacidad que tiene el licitante de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ofertados, por lo que deberá apegarse al formato del Anexo U y a lo solicitado en este punto de la convocatoria de la presente licitación.
5 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | TODOS LOS QUE INDICAN EN LAS PARTIDAS 17,23,24,25,30, 33, 44,DEL ANEXO II | 17,23,24,25,30, 33, 44,DEL ANEXO II | Numeral III punto 1.23; DOCUMENTO FC4 iii | Se solicita amablemente a la convocante poder presentar la carta bajo protesta de decir verdad que el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación en productos de procedencia nacional no le aplica, ya que en la actualidad COFEPRIS no emite dicho documento en aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, lo anterior con fundamento en los Artículo 194 Bis II y 262 Ley General de Salud y Articulo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud., Se acepta? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Aspirador gástrico para succión continua e intermitente | 1 ANEXO II | 9 y 10 | DICE: 9. CON AL MENOS DOS RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADO REUSABLES, 10. CAPACIDAD DE CADA RECIPIENTE 600 ML COMO MINIMO, PREGUNTA: Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar 2 frascos de 2 litros de vidrio reusable de alto impacto Graduado y esterilizables, toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
6 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Báscula con estadímetro mecánica | 3 ANEXO II | 2.3 | Dice:NUMERACION CON CAPACIDAD DE 20 KG, Se solicita amablemente a la convocante, debido a que la regleta inferior cubre hasta los 210kg la regleta superior por diseño de la marca tiene capacidad de 10kg, permitiendo una mayor precisión en la toma del peso en combinación con ambas regletas, ¿Se permite proponer esta solución? | No aplica su pregunta al no existir este punto en la partida de referencia.
7 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Báscula con estadímetro mecánica | 3 ANEXO II | 3.2 | Dice: LA PARTE SUPERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 20KG. , Se solicita amablemente a la convocante, ofertar en la regleta inferior escala de divisiones de 10kg en 10 kg hasta los 210kg por diseño de la marca., permitiendo una mayor precisión en la toma del peso en combinación con ambas regletas, ¿Se acepta? | No aplica su pregunta al no existir este punto en la partida de referencia.
8 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Báscula con estadímetro mecánica | 3 ANEXO II | 5.1 | Dice:DIAMETRO DE 2.5". Se solicita amablemente a la convocante, considerar que el calibre de la báscula propuesta es CALIBRE 19, el diseño de fabricante es reforzado, para uso rudo, por lo que el diámetro de 2.6 MM esta considerado en diferente proporción, toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta? | No aplica su pregunta al no existir este punto en la partida de referencia.
9 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Báscula electrónica con infantómetro | 4 ANEXO II | 2.5 | Dice: SUJETO AL CUERPO DE LA BÁSCULA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACIÓN.. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar INFANTOMETRO PORTATIL, cumpliendo cabalmente con los PUNTOS 2, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4 Y 2.6, toda vez que no demerita su funcionalidad, ya que en los procedimientos de medicion y pesaje por lo regular se hacen de manera independiente teniendo como resultado una mayor presiocion , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
10 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | Cardiotocógrafo | 9 ANEXO II | SIN PUNTO | Dado que no se menciona en la descripción, pero es necesaria, debemos entender que el equipo debe de contar con una pantalla LCD a color de 6.5” o mayor para el despliegue de los valores de frecuencia cardiaca fetal y actividad uterina, ¿es corercto? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
11 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 2.10.1 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, SE PERMITA OFERTAR LINEA DE OXIGENO DESECHABLE, YA QUE PRACTICAMENTE TODAS LAS MARCAS DE REANIMADORES MANUALES MANEJAN DICHAS LINEAS COMO UN CONSUMIBLE. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando oferte 10 líneas de oxígeno desechables para alimentación suplementaria de oxígeno.
12 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 3.2.1 Y 3.2.2 | ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR BATERIA RECARGABLE TIPO C, DE UNA SOLA PIEZA (EN LUGAR DE 2 BATERIAS SUELTAS). ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando cumpla con las demás características solicitadas en los puntos.
13 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 5.1.2 | ASUMIMOS QUE SE DEBE OFERTAR SELECTOR DE NIVEL DE ENERGIA BIFASICA, EN EL RANGO DE 2 O MENOR Y HASTA 270 JOULES. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
14 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 5.1.3 | PARA FAVORECER LA SEGURIDAD TANTO DE USUARIOS Y PACIENTES, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR AUTODESCARGA DE 40 SEGUNDOS O MENOR. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
15 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 5.1.5 | CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION EXPEDITA DEL PACIENTE DURANTE UNA EMERGENCIA, ASUMIMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR TIEMPO DE CARGA DE 4 SEGUNDOS PARA ENERGIA DE 200 JOULES, Y TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS PARA MAXIMA ENERGIA DE 270 JOULES. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligarotio para los demás participantes.
16 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 5.5.1, 5.7.2 Y 5.7.4 | DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDA LA MEDICION DE SPO2 (VALOR NUMERICO Y CURVA), ASUMIMOS QUE SE DEBE OFERTAR IMPRESORA TERMICA CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR VALORES NUMERICOS Y CURVAS TANTO DE ECG COMO SE SPO2, ES DECIR UNA IMPRESORA DE MINIMO 2 CANALES. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
17 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 5.9.2 | PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y LA ATENCION INMEDIATA DEL PACIENTE, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA OFERTAR BATERIA CON CAPACIDAD PARA DAR 100 DESCARGAS A MAXIMA ENERGIA (200 O 270 JOULES), O CAPACIDAD DE 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO. ¿ES CORRECTO? | Podrán ofertarlo sin ser obligarotio para los demás participantes.
18 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO | 14, ANEXO II | 5.12 | CON FINES DE REFERENCIACION, ENTENDEMOS QUE SE ACEPTA DOCUMENTAR CABLE DE ALIMENTACION DE 3 PATILLAS, PARA QUE EL DESFIBRILADOR ESTE CONECTADO A TIERRA DE FORMA AUTOMATICA. ¿ES CORRECTO? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
19 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTA PED UNIV | 16 ANEXO II | 5.2 | DICE: PEDESTAL CON ALTURA AJUSTABLE ENTRE 90 Y 110 CM, , se PREGUNTA: Solicita amablemente a la convocante poder odertar: PEDESTAL CON ALTURA FIJA ENTRE 110-120 CM Toda vez que esta caracteristica no afecta en el funcionamiento del bien, Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligarotio para los demás participantes.
20 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT | 17 ANEXO II | 3 | Solicitamos a la convocante nos permita ofertar para este punto control mediante microprocesador (PLC), lo cual es equivalente a lo solicitado en la ficha tecnica. ¿Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
21 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT | 17 ANEXO II | 4 | Solicitamos a la convocante solo se pueda tomar en cuenta el sistema de remocion de aire mediante bomba de vacio de manera automatica. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
22 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ESTUCHE DIAGNOSTICO BASICO | 19 ANEXO II | 2.2. | Dice:CON ESPECULOS DE 2.5, 3.0, 4.0 Y 5.0 MM REUSABLES (DIEZ DE CADA MEDIDA), Solictamos atentamente a la convocante tener opcion de ofertar ESPECULOS DESECHABLES de las siguintes Medidas: 2.75MM Y 4.25 MM (3 TIRAS CON 34 PZAS DE CADA MEDIDA), que son las estandar (PEDIATRICO Y ADULTO) Toda vez que nuestro fabricante (Welch Allyn ) a dejando de fabricar los reusables por temas de contaminacion cruzada derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
23 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | LAVACOMODO DE VAPOR | 25 ANEXO II | 16 | Solicitamos a la convocante nos permita ofertar las dimensiones del equipo con una tolerancia de ±10% lo cual no afecta el funcionamiento del equipo, esto para permitir la libre participación de las empresas. ¿Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
24 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 37 ANEXO II | 1 | Dice: MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO. Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, ACOJINADOS Y DESMONTABLES, COLOR NEGRO toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
25 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 37 ANEXO II | 1.1 | Dice: PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar PROTECCIONES LATERALES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
26 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 37 ANEXO II | 2.1. | Dice: ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO, Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ESTRIBO DE DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ESTRIADO toda ez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
27 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 37 ANEXO II | 5 | Dice: MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR NEGRO toda ez que no demerita su funcionalidad , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
28 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE | 37 ANEXO II | 8.4 | Dice:CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO., Solicitamos atentamente a la convocante poder ofertar ARO IMPULSOR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA toda vez que no demerita su funcionalidad ademas de no encarecer el bien , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
29 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED | 37 ANEXO II | 4 | Dice: RANGO DE SUCCIÓN DEL EQUIPO DE 0 A 400 MMHG , Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar:RANGO MAXIMO DE SUCCION DE 48 CMHG, Se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para evaluación.
30 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED | 38 ANEXO II | 6 | Dice: VACUÓMETRO INTEGRADO CON ESCALA EN MMHG O EQUIVALENTE ,Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: Tromba de succion con aditamento para Aire con Manometro de 0-14 KG/CM2, FLUJO > 500 LT/MIN (AIRE SECO), Cumpliendo con la función de obtener vacío a través de presión positiva que permita la extracción de líquidos en pacientes, Se acepta? | Podrán ofertarlo de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando demuestre la equivalencia de las funciones acreditando claramente las características solicitadas por la convocante en los catálogos, manuales o documentación del equipo para efectos de evaluación.
31 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED | 38 ANEXO II | 9.1.1. | Dice: CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 1000 MILILITROS Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: RESERVOTIO DE 1500 MILILITROS, Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
32 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED | 38 ANEXO II | 9.2. | DICE: TAPA DE HULE CON PIVOTES Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR RETORNO DE FLUIDOS, Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar:Tapa plastica con pivotes , sello hermetico y mecanismo de cierre/filtro hidrofilico no mecánico, que filtra Staphylococcus Aureus con una eficacia del 99.5%., asi como dispositivo de seguridad para evitar retorno de fluidos, Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
33 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED | 38 ANEXO II | 9.3. | DICE: PLACA METALICA PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES CON ANCLAJE PARA TORNILLOS Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: PLACA DE PLASTICO RIGIDO PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES….. toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
34 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) | 39 ANEXO II | 1 | Dice: SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES, Favo de aclarar si para este punto podemos ofertar un aditamento para vacio con vacuómetro de 2½” rango 0-76 CM HG, Se acepta? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
35 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | SIST ASPIRACION SECRECIONES (VACUOMETRO) | 39 ANEXO II | 4.4 | Dice: CAPACIDAD OPCIONAL DE 1000, 1500 Y 3000ML. Solicitamos de la manera más atenta poder ofertar: 4 Recipientes de capacidad : 1000 o 1500 ml. Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes, siempre y cuando oferte capacidades diferentes.
36 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO | ANEXO II 41 | SIN PUNTO | Dado que no se menciona en la descripción, pero es necesaria, debemos entender que el equipo debe de contar con una pantalla lcd a color de 6.5” o mayor para el despliegue de los valores de frecuencia cardiaca fetal y actividad uterina, ¿es corercto? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
37 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO | ANEXO II 41 | 2 | En la actualidad eun equipo con ese numero de canales mencionado, es un equipo ya obsoleto, por lo que ponemos a consideración de la convocante, el solictar un mínimo de 4,000,000 de canales de procesamiento digitales, simultáneos o independientes para cumplir con este punto. ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
38 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO | ANEXO II 41 | 18.1.1 | Solicitamos atentamente a la convocante, se nos permita ofertar “transductor lineal, que incluye rango de 4 MHZ a 12 MHZ para estudios vasculares, partes pequeñas, musculo esquelético con frecuencias armónicas”, tomando en cuenta se está ofertando el mismo rang en cantidad de mhz y se cumple con lo solicitado. ¿se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
39 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO | ANEXO II 41 | 18.6 | Solicitamos atentamente a la convocante, nos confirme si en realidad se requieren de 2 impresoras en el equipo, ya que solo con la impresora a color se cubre la necesidad de impresión, y solo se estaría encareciendo innecesariamente el equipo de solicitarse 2 impresoras. Favor de aclarar. | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación. Se requieren dos impresoras, una blanco y negro y otra a color.
40 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | ULTRASONOGRAFO | ANEXO II 41 | 18.8 | Este componente del equipo, no tiene un numero de indentificación, ya que el equipo que ofertamos es un dedicado y no una integración de varias partes. Por lo que solicitamos a la convocante poder colocar el modelo del equipo en lugar de un numero de identificación para este punto. ¿se acepta? | Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás licitantes. Se aclara que el punto 18.8 debe de decir "GABINETE INTERCONSTRUIDO PARA EL TRANSPORTE DEL EQUIPO", dejando sin efecto "18.8. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO."
41 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | Numeral III Punto 1.14 | Se solicita amablemnte a la covocante poder presentar Catalogo de los bienes en formato digital(CD o USB), se acepta? | Podrá presentar este requisito en forma impresa o digital (USB o CD). En caso de que se proporcione de forma digital debera incluir el índice y páginas de referencia de manera impresa de las características técnicas de acuerdo a los manuales o catálogos entregados de manera digital de conformidad al Anexo Q.
42 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. | X |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO II | TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | Numeral Inciso G | Se solicita amablemente a la convocante que debido al cierre de año se amplie el plazo de entrega al 15 de diciembre de 2023, se acepta? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
43 | INOVACION E INFRAESTRUCTURA BIOMEDICA S.A. DE C.V. |  | X |  | TRANSILUMINADOR VENOSO | 40 ANEXO II | 4 | Dice: PORTÁTIL, PESO NO MAYOR A 500 G., Se solicita amablemente a la convocante poder ofertar Equipo Portatl con un peso de 750 G, toda vez que no demerita su funcionalidad , Se acepta? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
1 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. |  | XX |  | CARRO PARA CURACIONES | 11 | 8, ANEXO II | DICE: DIMENSIONES GENERALES: 80 X 53 X 105 CM. PREGUNTA : SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: DIMENSIONES GENERALES: 80 X 50 X 105 CM. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
2 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. |  | XX |  | MESA PASTEUR | 28 | 4, ANEXO II | DICE: ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 18, DE 1" DE DIAMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE ½" DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. PREGUNTA : SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR: ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 18, DE 1" DE DIAMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE ½" DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
3 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. | XXX |  |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | 30 | FC2 | FC2, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO13485:2016. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001,DERIVADO A QUE LA CERTIFICACIÓN SOLICITADA SE BASA EN EL ENFOQUE DEL MODELO DE PROCESOS ISO 9001 Y QUE POR EL TIPO DE BIEN SOLICITADO, NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD Y SE ASEGURA LA CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MISMO ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo J para esta partida de la presente licitación.
4 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. | XXX |  |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | 30 | FC4 | FC4, PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, AL SER UN EQUIPO DE ORIGEN NACIONAL, NOS PERMITA PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DEL FABRICANTE, LICENCIA SANITARIA Y NOTIFICACIÓN DE PARTE DE COFEPRIS EN EL CUAL SE SEÑALA QUE LA MESA UNIVERSAL DE EXPLORACIÓN NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO AL NO SER CONSIDERADO EQUIPO MÉDICO. ¿SE ACEPTA? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
5 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. |  | XXX |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN | 30 | PUNTO 4.3.2 ANEXO II | DICE: 4.3.2. ELEVACION DE MIEMBROS INFERIORES DE 0 A 4 CM COMO MINIMO. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ELEVACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES DE 3.3 CM, YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO ¿SE ACEPTA? | Podrán presentarlo de esta manera sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. |  | XXX |  | MESA DE MAYO | 26 | PUNTO 1.1.1 ANEXO II | DICE: DIMENSIONES DE 35 X 48 CM. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR LA MEDIDA 31.2 X 47.7 CM. LA MEDIDA NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
7 | DISTRIBUIDORA MEDICA NOMA, S.A. DE C.V. |  | XXX |  | MESA DE MAYO | 26 | PUNTO 5 | DICE: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2” X 2” DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 14, ACABADO PULIDO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO DE ACERO. PREGUNTA: SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2” X 2” DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NO. 14, ACABADO PULIDO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE CEMENTO, ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
1 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO | X | [5 empty] | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE DIGITALIZADAS Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE ENTREGARAN LAS ORIGINALES ¿SE ACEPTA? | Para las partidas 8, 15 y 16 del Anexo I, debera apegarse a lo solicitado en el punto 1.15 del Apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la presente licitación. Se aclara que se podrán presentar cartas digitalizadas e impresas emitidas por el fabricante, las cuales podrán ser verificadas por las áreas usuarias previo al acto de fallo de la presente licitación.
2 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO | X |  |  |  |  | II. a).- | DICE: SE ENTREGARAN CONSTANCIAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES, MISMAS QUE DEBERAN DE INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA, DEBEMOS DE INCLUIR COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE VISITAS CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CON ESTO DANDO SE POR ENTERADO POR LOS ESPACIOS Y ADECUACIONES A REALIZAR ¿ES CORRECTO? | Podrán presentarlo de esta manera, siempre y cuando anexe a su propuesta la constancia emitida por parte de las entidades.
3 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO | X |  |  |  |  | II. I).- | PARA EL ANEXO II, SOLICITAN TIEMPO DE ENTREGA PARA EL 28 DE NOVIEMBRE, DEBIDO A LA SITUACION MUNDIAL ACTUAL, DONDE LA FALTA DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION, EJEMPLO: ACERO INOXIDABLE, CHIPS, ETC. SOLICITAMOS SE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA HA 120 DIAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL FALLO ¿SE ACEPTA? | Se aclara que para las partidas 31, 32, 41 y 49 del Anexo II, la fecha máxima de entrega será a más tardar el día de 12 de enero de 2024; dejando sin efecto la fecha de entrega mencionada para estas partidas en el inciso i) Lugar y tiempo de entrega del apartado II. Información específica de la licitación, de las bases de la presente licitación. Para las demás partidas deberá apegarse a la fecha señalada en el inciso i) del apartado II. Información específica de la Licitación, de las bases de la presente licitación.
4 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO | X |  |  |  |  | SIN PUNTO | DEBEMOS DE ENTENDER QUE AL SER UNA LICITACION BAJO LA LEY DE ADQUISICIONES ESTATAL, DEBEMOS PRESENTAR LA CARTA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL SATEG (SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO) VIGENTE ¿ES CORRECTO? | No se solicita dicho requisito.
5 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  |  |  | SIN PUNTO | EN EL CASO DE PRESENTACION DE MUESTRAS EN DONDE SE SOLICITAN ACCESORIOS DEBEMOS DE ENTENDER QUE CON PRESENTAR UNA SOLA PIEZA SE DARA POR ENTENDIDO EL CUMPLIENTO DEL PUNTO ¿ES CORRECTO? | Es correcta su apreciación.
6 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  |  |  | SIN PUNTO | ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR TECNOLOGIA SUPERIORES A LAS SOLICITADAS ¿ES CORRECTO? | Se podrán ofertar características superiores a excepción de las características donde se señalen límites máximos, rangos y tolerancias; deberá tomar en cuenta lo acordado en la presente junta de aclaraciones. El licitante deberá referenciar en su catálogo, manual o documento técnico dichas características superiores.
7 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | 5 | 9 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA CAMA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 216.5 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
8 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | CAMA HOSPITALARIA ELECT | 5 | 17.1 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA QUE ESTE PUNTO SE OPCIONAL, YA QUE AL SER UNA CAMA PARA EL AREA DE HOSPITALIZACION Y NO ES UN EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO, ES INECESARIO ESTE INDICADOR ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
9 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | CARRO CAMILLA ADU | 10 | 3.4 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO CAMILLA CON ALTURA VARIABLE SIN COLCHON DE 57 A 90 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
10 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | CARRO CAMILLA ADU | 10 | 5 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO CAMILLA CON DIMENCIONES DE SUPERFICIE DEL PACIENTE DE 197 X 70 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
11 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso | 14 | 1.11 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO ROJO CON TABLA CON DIMENCIONES DE 51 X 41 CM ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
12 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | 5 | PUNTO 5., DICE: CÁMARA, CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316 L, Y EN EL PUNTO 7. DICE: CAMISA DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. ENTENDEMOS QUE LA CHAQUETA Y LA CAMISA SON EL MISMO COMPONENTE DEL ESTERILIZADOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI, ¿LA CHAQUETA O CAMISA TENDRÁ QUE ESTAR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316L O EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304?. | Podrán ofertar la camisa fabricada en acero inoxidable tipo AISI 316L, sin ser obligatorio para los demás participantes.
13 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | 5 | PUNTO 5., DICE: CÁMARA, CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316 L, Y EN EL PUNTO 9. DICE PUERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI, ¿LA PUERTA TENDRÁ QUE ESTAR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 316L O EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304?. | Podrán ofertar la puerta fabricada en acero inoxidable tipo AISI 316L, sin ser obligatorio para los demás participantes.
14 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | SIN PUNTO, ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON DE UNA PUERTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Es correcta su apreciación.
15 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | 10 | PUNTO 10., DICE: PANEL DE CONTROL TOUCH SCREEN O DE MEMBRANA, INDEPENDIENTES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿A QUE SE REFIERE CON LA PALABRA INDEPENDIENTES?. | Se aclara que se deja sin efecto el término "independiente" del numeral 10 para esta partida.
16 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | 12.3 | PUNTO 12.3., DICE: ISOTERMAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿PARA QUE SE UTILIZARA ESTE CICLO O PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN?. | El ciclo isotérmico de baja temperatura es para esterilización de instrumental.
17 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR QUE CUENTE CON TRES VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE VAPOR, UNA PARA LA CÁMARA, OTRA PARA LA RECAMARA O CHAQUETA Y OTRA PARA EL GENERADOR DE VAPOR, ESTO CON EL FIN DE AUMENTAR EL NIVEL DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
18 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ESTERILIZADOR QUE CUENTE CON IMPRESORA TÉRMICA Y QUE NO REQUIERA CARTUCHO DE TINTA PARA PODER FUNCIONAR. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participante, siempre y cuando se integrada al equipo para el registro alfanumérico del ciclo de esterilización y mensajes de error.
19 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE AL TERMINAR UN CICLO DE ESTERILIZACION TENGA CAPACIDAD DE IMPRIMIR UN REPORTE CORTO O LARGO DEL COMPORTAMIENTO DEL CICLO, Y QUE ADEMAS EN CUALQUIERA DE LOS DOS REPORTES IMPRIMA LA GRAFICA DE PRESION Y TEMPERATURA DEL CICLO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
20 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE EN LA PANTALLA TACTIL PUEDE MOSTRAR UN DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO CON INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL Y LAS CONDICIONES DE LOS COMPONENTES DEL ESTERILIZADOR, COMO LAS VALVULAS, BOMBAS, SENSORES, ACTUADORES Y NIVELES DE AGUA, ESTO CON EL FIN DE FACILITAR A LOS USUARIOS Y PERSONAL DE BIOMEDICA O MANTENIMIENTO DETERMINAR POSIBLES CAUSAS DE FALLAS EN EL EQUIPO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
21 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA PUERTA VERTICAL DESLIZABLE ACCIONADA POR UN PISTON NEUMATICO YA QUE ESTE TIPO DE PUERTAS SON MAS SEGURAS, SE CONTROLAN DESDE LA PANTALLA TOUCH Y NO REQUIERE ESFUERZO FISICO POR PARTE DE LOS LOS USUARIOS PARA CERRARLAS, ADEMAS DE QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE REQUIEREN ES MUY POCO Y SENCILLO DE HACERLO. ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
22 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | SIN PUNTO | EN EL ANEXO GM ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 250 L DICE: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE OFERTE UN ESTERILIZADOR QUE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA AL GENERADOR DE VAPOR CUENTE CON UN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA INTEGRADO Y QUE NO REQUIERA ESPACIO NI ADECUACIONES EXTRAS, YA QUE CON ESTO SE ASEGURA UN AGUA LIBRE DE MINERALES Y QUE NO SE PRESENTARAN PROBLEMAS A FUTURO DE INCRUSTACIONES NI SEDIMENTOS POR MINERALES EN EL GENERADOR. ¿SE ACEPTA? | Se aclara que para esta partida, deberá considerar en su propuesta técnica y económica un suavizador de agua.
23 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | ESTERILIZADOR VAPOR AUTOGENERADO 250 LT. | 17 | FC6 | DICE: FC6: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ASME PARA RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN VIGENTE. EL CODIGO ASME RIGE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DISPOSITIVOS SUJETOS A PRESION PRINCIPALMENTE DE PROCEDENCIA NORTE AMERICANA, SIN EMBARGO EN EL CASO DE NUESTRO FABRICANTE LA TECNOLOGIA ES DE PROCEDENCIA EUROPEA, DONDE TAMBIEN EXISTEN LINEAMIENTOS IGUAL O MAS RIGUROSOS QUE EN NORTE AMERICA, NOS REFERIMOS A LA NORMATIVA PED DIRECTIVE 2014/68/EU. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION PRESENTANDO DICHO CERTIFICADO. ¿SE ACEPTA? | Podrá presentar certificado de Directiva europea de equipos a presión (PED) 2014/68/UE de acuerdo a la procedencia de la tecnología ofertada para dar cumplimiento al punto FC8 del numeral 23 del apartado III. Presentación de ofertas de la presente licitación.
24 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN LED | 23 | 8 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LAMPARA CON DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE EN EL RANGO DE 11 A 20 CM A UNA DISTANCIA DE 40 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
25 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 1 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGIA DE NUESTRO FABRICANTE, YA QUE ESTA SOPORTA UN PESO DE 227 KG CON UN COLOR CLARO DE PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
26 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 2.2 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON LONGITUD DE 178 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
27 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 2.3 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON UN ANCHO DE 69 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
28 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 3.1.1 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON UNA ALTURA DE GABINETE DE 74 CM ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
29 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 3.1.4 | ¿NOS PUEDEN ACLARAR CON HA QUE SE REFIEREN CON ZOCLO? | El punto 3.1.4. hace referencia a un complemento de la mesa que recubre el perímetro inferior de la misma para protección contra golpes.
30 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 3.2.1 | SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGIA DE NUESTRO FABRICANTE, YA QUE ESTA TECNOLOGIA SOPORTA UN PESO DE RESPALDO DE 227 KG ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
31 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 3.3 | SOLICITAN 3 CAJONES LATERALES, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN SOLO CAJON DE PLASTICO EXTRA GRANDE CON DIVISORES, EL CUAL PUEDE SALIR POR AMBOS LADOS DE LA MESA ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
32 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 4.1.1 | SOLICITAMO NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CON LAS DIMENCIONES DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE NUESTRA FABRICAN EL CUAL SOPORTA HASTA 227 KG ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
33 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 4.1.3 | SOLICITAMOS NOS PERMITAN UN TOLERANCIA DE +/- 3 CM ¿ SE ACEPTA? | Si se refiere a tolerancia de +/-3°, podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
34 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 4.2.1 | SOLICITAMOS NOS PERMITAN CON LAS DIMENCIONES DE ACUERDO A NUESTRO FABRICANTE, YA QUE NUESTRA MESA ES CAPAZ DE SOPORTAR HASTA 227 KG, ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
35 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 4.2.2 | SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA ANGULACION DE 5° LO CUAL ES MAS QUE SUFICIENTE PARA LLEVAR ACABO LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
36 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION | 30 | 4.3.3 | SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA CHAROLA DE PLASTICO ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo II para esta partida de la presente licitación.
37 |  |  |  |  | MESA PARA EXPLORACION DE USO RUDO | 44 | SIN PUNTO | SOLICITAMOS LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MESA DE EXPLORACION ELECTRICA ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
38 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA PARA EXPLORACION DE USO RUDO | 44 | 3, 3.1, 3.1.1 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, YA QUE AL ELIMINAR ESTA PARTE EN LA MESA DE EXPLORACION SE ASEGURA UN MEJOR ATENCION AL PACIENTE, YA QUE EL DOCTOR SE ENCUENTRA MAS CERCANO A EL ¿SE ACEPTA? | Apegarse a lo solicitado en el Anexo I y II de la presente licitación.
39 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA PARA EXPLORACION DE USO RUDO | 44 | 3.2, 3.2.1 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA ELECTRICA, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLO PODER OFERTAR UN CAJON AL FRENTE DE LA MESA ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.
40 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO |  | X |  | MESA PARA EXPLORACION DE USO RUDO | 44 | 4.2.2 | SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA ANGULACION DE 5° LO CUAL ES MAS QUE SUFICIENTE PARA LLEVAR ACABO LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ¿SE ACEPTA? | Podrán ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.