| UNIDAD FACO Y VITRECTOMÍA (ANT/POST) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 1 |  | 531000002095 |  | 1 |

UNIDAD DE FACOEMULSIFICACIÓN Y VITRECTOMÍA ANTERIOR Y POSTERIOR

1. MODOS DE OPERACIÓN

1.1. IRRIGACIÓN CONTINUA.

1.2. ULTRASONIDO LONGITUDINAL Y/O TORSIONAL:

1.2.1. FRECUENCIA DE 40KHZ O MAYOR.

1.2.2. MODOS DE TRABAJO:

1.2.2.1. CONTINUO (LINEAL Y FIJO)

1.2.2.2. PULSADO (LINEAL Y FIJO)

1.2.2.3. BURST O INCREMENTO (LINEAL Y FIJO)

1.3. IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN (I/A)

1.3.1. BOMBA PERÍSTÁLTICA Y VENTURI CON VACÍO MÁXIMO DE 700MMHG

1.3.1.1. CONTROL DE PRESIÓN POR GRAVEDAD Y/O IRRIGACIÓN FORZADA O CONTINUA.

1.3.2. MÉTODO DE REFLUJO ASISTIDO.

1.4. DIATERMIA BIPOLAR.

1.4.1. ENDOILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA CALIBRE 25G Y SONDA DE ENDOILUMINACIÓN CANDELERO.

1.5. VITRECTOMÍA ANTERIOR Y POSTERIOR.

1.5.1. OCUTOMO O VITRECTOR TIPO GUILLOTINA, CALIBRE 25G.

1.5.1.2. VELOCIDAD Y ASPIRACIÓN REGULABLE Y PROGRAMABLE POR EL OPERADOR

1.5.1.3. FRECUENCIA DE CORTE REGULABLE ENTRE 100 Y 10,000 CORTES POR MINUTO O MAYOR

1.5.1.4. REUSABLE Y ESTERILIZABLE

1.6. CON OPCIÓN PARA CRECIMIENTO PARA LÁSER FOTOCOAGULADOR (LONGITUD DE ONDA DE 532NM).

2. GABINETE DE CONTROL INSTERCONSTRUIDO

2.1. PANTALLA TÁCTIL LED, LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR.

2.1.2. PARA SELECCIÓN DE MODOS DE OPERACIÓN.

2.1.3. DESPLIEGUE DE PARÁMETROS Y MODOS DE OPERACIÓN.

2.2. CON RUEDAS:

2.2.1. FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.

3. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES POR ERROR O FALLA DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.

4. ACCESORIOS:

4.1. PIEZA DE MANO DE TITANIO TIPO PIEZOELÉCTRICO (6 CRISTALES O MAYOR), ESTERILIZABLE PARA FACOEMULSIFICACIÓN:

4.1.1. CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES

4.1.1.1. BYPASS.

4.1.1.2. AIRE.

4.1.1.3. AGUA.

4.1.1.4. PASIVO.

4.1.2. PUNTA DE FACOEMULSIFICACIÓN:

4.1.2.1. RECTA Y ANGULADA.

4.1.2.2. (3) ESTERILIZABLE Y/O (20) DESECHABLE.

4.1.2.3. CON BISEL DE 15° O MAYOR Y 45° O MAYOR.

4.2. PIEZA DE MANO PARA IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN CON O SIN PUNTA INTERCAMBIABLE CON O SIN MANGA O CAMISA DE SILICÓN.

4.2.1. DIÁMETRO DEL PUERTO DE 0.3 A 0.5MM O MAYOR.

4.2.2. PUNTA CURVA DE I/A CON PUERTO.

4.3. PIEZA DE MANO PARA FACOFRAGMENTACIÓN

4.4. TROCARES 25G CON VÁLVULA PARA CONTROL DE PRESIÓN INTRAOCULAR

4.5. CÁNULA RECTA 25G, CON PUNTA DE SILICÓN (CÁNULA DE CHARLES)

4.6. PEDAL PROGRAMABLE CON PROTECCIÓN CONTRA AGUA, QUE CONTROLE LOS MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.

4.7. LLAVE(S) O PINZA(S) PARA PUNTAS DE FACOEMULSIFICACIÓN, IRRIGACIÓN Y/O ASPIRACIÓN.

5. CONSUMIBLES

5.1. MANGAS O CAMISAS DE IRRIGACIÓN CON O SIN ACOPLADOR TÉRMICO, CON CÁMARA DE PRUEBA.

5.2. PUNTAS DE CAUTERIO BIPOLAR

5.3. JUEGO DE TUBERÍA PARA IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN, CON RESERVORIO DE PLÁSTICO O CASSETTE, CON PROTECCIÓN CONTRA AGUA.

6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN 120V +/-10% @60HZ, CON CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

DEBERÁ PRESENTAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS : 4.1,4.2,4.3 Y 4.6

| CENTRÍFUGA DE MESA (24 TUBOS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 2 |  | 531000002092 |  | 1 |

1. CENTRÍFUGA CLÍNICA DE MESA.

2. ROTOR CON CAPACIDAD DE 24 TUBOS DE 15X100MM (10ML).

3. VELOCIDAD DE 4,000RPM COMO MÍNIMO.

4. RCF DE LA CENTRÍFUGA DE 2,500 COMO MÍNIMO.

5. PANEL DE CONTROL O PANTALLA TÁCTIL:

5.1. CONTROL PROGRAMABLE DE TIEMPO DE 1 A 99 MINUTOS O MAYOR.

5.2. CONTROL PROGRAMABLE DE VELOCIDAD.

5.3. SELECCIÓN DE MODO DE CENTRIFUGACIÓN:

5.3.1. MODO CONTINUO.

5.3.2. CICLO CORTO.

5.4. DESPLIEGUE DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO PROGRAMADOS.

6. CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE Y CUBIERTA RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.

7. INDICADOR AUDIBLE Y/O VISIBLE PARA FIN DE CICLO PROGRAMADO O LIBERACIÓN DE LA TAPA PARA FIN DE CICLO PROGRAMADO.

8. SISTEMA DE PARO MANUAL O PERFILES DE FRENO.

9. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA TAPA DURANTE LA OPERACIÓN.

10. PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR.

11. CAMISAS O BUCKETS DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL ROTOR.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN 120V ±10% @60HZ.

| TORRE PARA ENDOUROLOGÍA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 3 |  | 531000002096 |  | 1 |

1. TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA ENDOUROLOGÍA

1.1. CABEZAL:

1.1.1. ADQUISICIÓN DIGITAL DE IMAGEN POR MEDIO DE 1 O MÁS CHIPS (CCD O CMOS).

1.1.2. CON AL MENOS ALTA DEFINICIÓN (HD) O RESOLUCIÓN 4K.

1.1.3. ESTERILIZABLE EN VAPOR (AUTOCLAVABLE) O SUMERGIBLE EN SOLUCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN SU MANUAL Y ESTERILIZACIÓN POR GAS (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO).

1.1.4. CON BOTONES O TECLAS PROGRAMABLES PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1.1.4.1. BALANCE DE BLANCOS.

1.1.4.2. TOMA O CAPTURA DE IMÁGENES FIJAS.

1.1.4.3. INICIO Y DETENCIÓN DE VIDEO.

1.1.4.4. CONTROL DE BRILLO O GANANCIA.

1.1.5. ZOOM ÓPTICO.

1.1.6. RESOLUCIÓN 3840X2160 / RELACIÓN DE ASPECTO 16:9.

1.2. PROCESADOR DE VIDEO / UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CON:

1.2.1. CONTROL DE FUNCIONES DIGITALES DE LA CÁMARA DESDE EL PANEL FRONTAL O POR TECLADO.

1.2.2. MÍNIMO 4 SALIDAS DIGITALES EN ALTA DEFINICIÓN EN FORMATO DVI, SDI Y/O HDMI.

1.3. FUENTE DE LUZ:

1.3.1. FUENTE DE LUZ LED CON TEMPERATURA DE COLOR DE MÍNIMO 6000°K.

1.3.2. CON VIDA ÚTIL DE 30,000 HORAS.

1.3.3. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ AUTOMÁTICO Y/O MANUAL.

1.3.4. CON ENTRADA UNIVERSAL O ADAPTADOR DE REVÓLVER.

1.4. MONITOR DE GRADO MÉDICO:

1.4.1. CON PANTALLA LCD DE MAYOR O IGUAL A 27".

1.4.2. DEFINICIÓN 4K.

1.4.3. CON OPCIÓN DE ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES: DVI, SDI Y HDMI.

1.4.4. RESOLUCIÓN 3840X2160 / RELACIÓN DE ASPECTO 16:9

1.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL.

1.5.1. SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMÁGENES EN USB.

1.5.2. CON ENTRADA DE DATOS DEL PACIENTE, MÉDICO, PROCEDIMIENTO REALIZADO, IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, FECHA Y HORA.

1.5.3. PERMITA GRABACIÓN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS; PARA IMÁGENES FIJAS JPEG, BMP, TIFF, PNG, DICOM; PARA VIDEO: MPEG1, MPG2, MPG4, AVI, MPEG 2 HD.

1.6. CARRO PORTA EQUIPO:

1.6.1. DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O METAL.

1.6.2. CON SISTEMA ACCESORIO DE CONDUCCIÓN.

1.6.3. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS, DE AL MENOS 4" DE DIÁMETRO.

1.6.4. CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS.

1.6.5. CON 3 ENTREPAÑOS COMO MÍNIMO.

1.6.6. CON CAJÓN PARA ALMACENAMIENTO.

1.6.7. CON REGULADOR O TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INCORPORADO DE AL MENOS 6 SALIDAS.

1.6.8. BRAZO GIRATORIO O DE SOPORTE PARA MONITOR DE VIDEO.

1.6.9. PUERTA DELANTERA CON CERRADURA CON LLAVE Y PUERTA TRASERA QUE PERMITA VENTILACIÓN.

1.7. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS COMPONENTES DE LA TORRE DE LA MISMA MARCA.

1.8. CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL.

2. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

2.1. DIRECCIÓN VISUAL DE 0°.

2.2. DIÁMETRO MÁXIMO DE PUNTA DISTAL DE 7.5 FR O CHARR.

2.3. DIÁMETRO MÁXIMO DE PARTE PROXIMAL DE 8.8 FR O CHARR.

2.4. LONGITUD DE TRABAJO DE 65 A 70 CM.

2.5. UN CANAL DE TRABAJO DE 3.6 FR O CHARR

2.6. FLEXIÓN HACIA ARRIBA DE 270° O MAYOR.

2.7. FLEXIÓN HACIA ABAJO DE 270° O MAYOR.

2.8. SUMERGIBLE.

2.9. MALETÍN DE TRANSPORTE.

2.10. CABLE CONDUCTOR DE LUZ.

3. INSTRUMENTAL:

3.1. SEMIFLEXIBLE Y COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO DEL CANAL DE TRABAJO.

3.2. PINZA DE AGARRE REUSABLE.

3.3. PINZA DE BIOPSIA REUSABLE.

3.4. CANASTILLA COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO Y LONGITUD ÚTIL DEL URETEROSCOPIO.

3.5. PINZA TRIDENTE DESECHABLE.

4. DEBE INCLUIR:

4.1. CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL.

4.2. CEPILLO DE LIMPIEZA.

4.3. PROBADOR DE FUGAS.

4.4. TAPÓN DE VENTILACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

4.5. TIJERAS ENDOSCÓPICAS COMPATIBLE CON CANAL DE TRABAJO Y LONGITUD ÚTIL DEL URETEROSCOPIO.

DEBERÁ PRESENTAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS : 1.1,1.2,1.3,1.4,2,2.9,3.2,3.3,3.5 y 4.5

| AGITADOR ELÉCTRICO DE PLATAFORMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 4 |  | 531000000890 |  | 1 |

1. AGITADOR ELÉCTRICO DE PLATAFORMA.

2. EN FORMA ROTATORIA.

3. CON VELOCIDAD DE 10 A 250 RPM.

4. CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 60 MINUTOS.

5. OPERACIÓN CONTINUA INTERMITENTE.

6. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V +/- 10% @ 60HZ.