| BASCULA ELECTRONICA CON INFANTOMETRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 1 |  | 531000000773 |  | 2 |

1. BÁSCULA ELECTRÓNICA

1.1. DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN KILOGRAMOS Y GRAMOS.

1.2. RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 20 KILOGRAMOS.

1.3. AJUSTE AUTOMÁTICO A CERO.

1.4. RESOLUCIÓN DE CINCO GRAMOS O MENOR.

1.5. SENSIBILIDAD DE 5 GRAMOS O MAYOR (2 GRAMOS).

1.6. INDICADOR DE BATERÍA BAJA.

1.7. CHAROLA RESISTENTE AL ALTO IMPACTO PARA COLOCACIÓN DEL BEBÉ.

1.8. FUNCIONES HOLD Y TARA.

1.9. APAGADO AUTOMÁTICO.

2. INFANTÓMETRO:

2.1. RANGO DE MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE 40CM O MENOR HASTA 80CM O MAYOR.

2.2. ESCALA GRADUADA EN CENTÍMETROS.

2.3. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.5CM.

2.4. CURSOR DESLIZABLE PARA AJUSTE DE LA MEDICIÓN.

2.5. SUJETO AL CUERPO DE LA BÁSCULA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACIÓN.

2.6. TOPES A 90° PARA CABEZA Y PIES.

3. INCLUYE:

3.1. CARGADOR DE BATERÍAS.

3.2. REGATONES PARA NIVELACIÓN.

4. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR: 120V ± 10% @ 60HZ.

| CAMA HOSPITALARIA ELECT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 2 |  | 531000000428 |  | 12 |

1. CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA DE MÚLTIPLES POSICIONES.

2. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG COMO MÍNIMO O MAYOR.

3. CONTROL DE FUNCIONES ELÉCTRICOS PARA EL PACIENTE, CLARAMENTE VISIBLE CON SÍMBOLOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES.

4. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA ELÉCTRICA:

4.1. TRENDELENBURG DE 12° MÍNIMO.

4.2. TRENDELENBURG INVERSO DE 12° MÍNIMO.

4.3. POSICIÓN ESPALDA O FOWLER O CON AUTOCONTORNO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 60° COMO MÍNIMO.

4.4. SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 23° COMO MÍNIMO.

4.5. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO 40 CM A 74 CM (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN).

4.6. POSICIÓN MECÁNICA DE RCP A AMBOS LADOS DE LA CAMA.

4.6.1.  MOVIMIENTO DE RCP SUAVE Y AMORTIGUADO.

4.7. POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES.

5. SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS.

6. INDICADOR DEL ÁNGULO DE LA CABEZA (ESTE PODRÁ SER REFERENCIADO CON EL ÁNGULO DE LA ESPALDA O FOWLER).

7.  SUPERFICIE DE LA CAMA RÍGIDA.

8. 8. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE: 203 CM DE LARGO X 88 CM DE ANCHO, TOLERANCIA (+/- 5%).

9. DIMENSIONES DE LA CAMA: LONGITUD TOTAL 230 CM, ANCHO TOTAL 102 CM, TOLERANCIA (+/- 5%).

10. CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES, DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A DESINFECTANTES (SOLVENTES) Y GOLPES.

11. BARANDALES LATERALES ABATIBLES QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DE PACIENTE, DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES.

12. CON PROTECTORES O PARACHOQUES DE POLIURETANO MACIZO EN LAS CUATRO ESQUINAS.

13. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 15 CM (+ / - 5%) DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO Y CON FUNDA REMOVIBLE PARA LAVADO. DE LA MISMA MARCA QUE LA CAMA Y DIMENSIONES DE ACUERDO AL MODELO OFERTADO.

14. CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLISIS) EN LAS CUATRO ESQUINAS.

15. GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMA.

16. CON RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 12.5 CM COMO MÍNIMO:

16.1. SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO EN LAS 4 RUEDAS.

17. CUENTA CON BATERÍA DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS.

17.1. INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA.

18. ACCESORIOS:

18.1. POSTE DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (PORTAVENOCLISIS).

19. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10% @ 60HZ Y CABLE CON CLAVIJA GRADO MÉDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA EL PUNTO: 13

| CAMA CUNA PEDIÁTRICA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 3 |  | 531000000484 |  | 2 |

1. CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA DE USO HOSPITALARIO CON MECANISMOS ELÉCTRICOS QUE PROPORCIONE MOVIMIENTOS COMO AJUSTE DE ALTURA, TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO, ENTRE OTROS.

2. CAPACIDAD DE VISIÓN DEL PACIENTE DE 360°.

3. DIMENSIONES GENERALES:

3.1 SUPERFICIE TOTAL DE LA CAMA: 160 CM X 85 CM (+/- 5%).

3.2 SUPERFICIE DE LA PLATAFORMA DEL COLCHÓN: 131 CM X 71 CM (+/- 10%)

3.3 ALTURA DE LAS BARANDILLAS (A PARTIR DE LA PLATAFORMA DEL COLCHÓN) 80 CM (+/- 5%)

4. CON SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO OPERADO MEDIANTE MEMBRANA O CONTROL REMOTO QUE PERMITA COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:

4.1 TRENDELENBURG MÍNIMO DE 12° Y ANTITRENDELEMBURG MÍNIMO DE -12°.

4.2 FOWLER DE 40° O MAYOR.

4.3 ALTURA AJUSTABLE DE 58 O MAYOR A 110 O MENOR.

5. QUE SOPORTE UNA CARGA DE TRABAJO SEGURA DE 75 KG O MAYOR.

6. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 125 MM DE DIÁMETRO, ELECTROSTÁTICAS.

7. CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO AL COSTADO DE LA CAMA.

8. CON TOPE PROTECTOR EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA CAMA.

9. BARANDILLAS TELESCÓPICAS EN LOS LATERALES DE LA CAMA.

10. PIECERA Y CABECERA CON CAPACIDAD DE SER EXTRAÍDAS, FABRICADAS DE POLICARBONATO Y QUE PERMITAN LA FÁCIL VISIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA.

11. CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS (MEMBRANA O BOTÓN)

12. CON INDICADOR DE BATERÍA.

13. QUE PERMITA MANIOBRAR CON FACILIDAD PARA PROPORCIONAR DE MANERA MANUAL LA RCP.

14. CON POSTE DE SOLUCIONES O PORTA SUEROS.

15. CON COLCHÓN DE 10 CM DE ESPESOR, ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON FUNDA REMOVIBLE, RESISTENTE AL AGUA, A PRUEBA DE FUEGO. (+/-5%).

16. CON BATERÍA DE RESPALDO.

17. DEBERÁ CONTAR CON GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y LÍQUIDOS.

18. LUZ NOCTURNA INTEGRADA

19. CAPACIDAD PARA COLOCAR OBJETOS PERSONALES O EXPEDIENTES CLÍNICOS.

20. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V +/-10% A 50-60 HZ.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA EL PUNTO: 15

| CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL V19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 4 |  | 531000000240 |  | 1 |

1. EQUIPO PARA MANIPULAR MUESTRAS BIOLÓGICAS BAJO UNA ATMOSFERA MICROBIOLÓGICAMENTE CONTROLADA.

2. GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CON VENTANA FRONTAL DESLIZABLE Y ALARMA QUE INDICA EL NIVEL DE APERTURA DE LA VENTANA.

3. FLUJO DE AIRE VERTICAL Y RECIRCULACIÓN DE AIRE FILTRADO.

4. DE ACERO INOXIDABLE.

5. FILTROS ABSOLUTOS DE EFICIENCIA DEL 99.99% (HEPA) Y RETENCIÓN DE PARTÍCULAS DE 0.3 MICRAS.

6. LLAVE PARA TOMA DE OXÍGENO.

7. REJILLAS DE PROTECCIÓN PARA FILTRO ABSOLUTO.

8. MEDIDAS:

8.1. ANCHO DE 110 A 150CM.

8.2. ALTURA DE 220 A 230CM.

8.3. FONDO DE 75 A 90CM.

9. LUZ FLUORESCENTE EN LA ZONA DE TRABAJO. BASE INTEGRADA AL CUERPO DEL EQUIPO.

10. CONTROL DE ENCENDIDO Y DE LUCES.

11. MOTOR DE 1/2HP.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V +/- 10% @ 60HZ.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA EL PUNTO: 5

| CAPNOGRAFO CON OXIMETRO (DE MANO) 19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 5 |  | 531000000246 |  | 2 |

1. CAPNOGRAFÍA CON OXÍMETRO DE MANO CON MEDICIÓN DE FLUJO LATERAL (SIDESTREAM), FLUJO PRINCIPAL (MAINSTREAM) O MICRO FLUJO (MICROSTREAM).

2. EQUIPO PORTÁTIL NO MAYOR A 1KG DE PESO, PARA LA MEDICIÓN Y REGISTRO CONTINUO DE CO2 ESPIRADO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FRECUENCIA CARDIACA O FRECUENCIA DE PULSO. PARA APLICACIÓN EN PACIENTES INTUBADOS: ADULTO, PEDIÁTRICO Y/O NEONATAL.

3. CON CAPACIDAD DE MONITORIZAR EN BAJA PERFUSIÓN Y EN MOVIMIENTO.

4. CON COMPENSACIÓN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA.

5. PANTALLA LCD, LED O TECNOLOGÍA SUPERIOR.

6. TECLADO DIGITAL DE MEMBRANA CON SIMBOLOGÍA EN ESPAÑOL.

7. DESPLIEGUE DIGITAL DE:

7.1. CONCENTRACIÓN DE CO2 EN EL RANGO DE 0 A 70MMHG COMO MÍNIMO.

7.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA.

7.3. SPO2 EN EL RANGO DE 0 A 99 O MAYOR.

7.4. FRECUENCIA DE PULSO EN EL RANGO DE 20 O MENOR A 200 O MAYOR.

7.5. ALARMAS Y/O MENSAJES DE ERROR.

7.6. TENDENCIAS DE CO2 Y DE SPO2.

7.7. GRAFICA DE CAPNOGRAFÍA O PLETISMOGRAFÍA.

8. MUESTREO DE LA SEÑAL CO2 DE 50ML/MIN O 4HZ COMO MÍNIMO.

9. TIEMPO DE REGISTRO DE LA MEDICIÓN DE CO2 DE 30 SEGUNDOS O MENOR.

10. PRECISIÓN DE LA SEÑAL SPO2 DE 70 A 100 ± 2%.

11. ALARMAS:

11.1. VISIBLES Y AUDIBLES:

11.1.1. ALTA/BAJA DE CO2.

11.1.2. ALTA/BAJA DE SPO2.

11.1.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA.

11.1.4. FRECUENCIA DE PULSO O FRECUENCIA CARDIACA.

11.1.5. APNEA.

11.1.6. BATERÍA BAJA.

11.1.7. PARA CADA SENSOR DE SPO2 Y/O DE CO2 DESCONECTADO O EN MAL ESTADO.

11.1.8. MENSAJES DE ERROR.

11.2. SILENCIADAS TEMPORALMENTE.

11.3. AUTO PROGRAMADAS Y/O SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

11.4. OCLUSIÓN DE LA LÍNEA DE CO2 O MENSAJE DE ERROR DEL CO2.

12. PARA USO CON BATERÍAS, CON DURACIÓN DE 4 HORAS EN OPERACIÓN COMO MÍNIMO.

13. CON ALMACENAMIENTO DE DATOS O MEMORIA.

14. SALIDAS ANALÓGICAS O DIGITALES O RS232.

15. CAPACIDAD DE ENVIAR O BAJAR DATOS A UNA COMPUTADORA O IMPRESORA O SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y/O SOFTWARE PARA MANEJO DE DATOS.

16. ACCESORIOS:

16.1. SENSOR SPO2 PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO Y/O NEONATAL.

16.1.1. UNO DE DEDO REUSABLE.

16.1.2. DOS DE MULTISITIO REUSABLE.

16.2. CARGADOR INTERNO O EXTERNO.

16.3. MALETÍN, SOPORTE O ARNÉS PARA SU TRANSPORTACIÓN.

17. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10%, 60HZ.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 16.1,16.1.1,16.1.2

| ELECTROCARDIOGRAFO MULT V19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 6 |  | 531000000239 |  | 1 |

1. ADQUISICIÓN:

1.1. CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR EN FORMA SIMULTANEA DOCE DERIVACIONES.

1.2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO.

1.3. TECLADO QWERTY TIPO COMPUTADORA PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE.

1.4. FRECUENCIA DE MUESTREO DE MÍNIMO 1000HZ.

1.5. FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA A RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE 4 HORAS O QUE PERMITA REALIZAR AL MENOS 100 REGISTROS IMPRESOS.

1.6. FILTROS:

1.6.1. FILTRO DE LÍNEA DE 60HZ.

1.6.2. FILTRO MUSCULAR A 35HZ.

1.6.3. FILTRO DE LÍNEA BASE.

1.7. FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR EN EL RANGO DE 120 A 300HZ.

1.8. FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO EN EL RANGO DE 0.01 A 0.3HZ.

1.9. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR.

1.10. DETECCIÓN DE MARCAPASOS.

2. DESPLIEGUE:

2.1. PANTALLA PARA VISUALIZAR SIMULTÁNEA DE AL MENOS 6 DERIVACIONES.

2.2. AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD:

2.2.1. AL MENOS TRES VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 5, 25 Y 50MM/S.

2.2.2. SENSIBILIDAD DE AL MENOS 5, 10 Y 20MM/MV.

3. ALMACENAMIENTO:

3.1. ALMACENAMIENTO INTERNO DE 40 ESTUDIOS COMO MÍNIMO.

3.2. CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO.

4. IMPRESIÓN:

4.1. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN HOJAS DE TAMAÑO 21.6 X 27.9CM (8.5 X 11 PULGADAS) +/- 10%.

4.2. SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 5 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE E INTERPRETACIÓN.

4.3. DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL.

5. INTERPRETACIÓN:

5.1. MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LA AMPLITUD DE LAS ONDAS (P, Q, R, S Y T).

5.2. MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR).

5.3. SOFTWARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIÁTRICO.

6. ACCESORIOS:

6.1. DOS CABLES PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS CON TERMINACIÓN TIPO BANANA Y ADAPTADOR TIPO LENGÜETA

6.2. UN JUEGO DE ELECTRODOS REUSABLES PARA EXTREMIDADES, TAMAÑO ADULTO PEDIÁTRICO.

6.3. DOS JUEGOS DE ELECTRODOS REUSABLES PRECORDIALES, TAMAÑO ADULTO-PEDIÁTRICO.

6.4. (2) JUEGOS DE ADAPTADORES PARA ELECTRODOS DESECHABLES.

6.5. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA EVITAR CAÍDAS DEL EQUIPO.

6.5.1. FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS DEL CARRO DE TRASLADO.

6.5.2. CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR ACCESORIOS Y PAPEL.

6.6. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES.

7. CONSUMIBLES (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA):

7.1. (2) ENVASES DE GEL O PASTA CONDUCTORA, DE 250ML.

7.2. (300) ELECTRODOS DESECHABLES, TAMAÑO ADULTO-PEDIÁTRICO.

7.3. (500) HOJAS DE PAPEL TÉRMICO.

8. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V +/- 10% @ 60HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 Y 7.3

| ESTUCHE DIAGNOSTICO BASICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 7 |  | 531000000787 |  | 7 |

1. ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED.

2. OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN DE LUZ TIPO LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 VOLTS COMO MÍNIMO.

2.1. LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MÍNIMO.

2.2. CON ESPÉCULOS DE 2.5, 3.0, 4.0 Y 5.0 MM REUSABLES (DIEZ DE CADA MEDIDA)

2.3. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS.

2.4. QUE PERMITA LA INSERCIÓN DE INSTRUMENTOS EXTERNOS.

2.5. VIDA ÚTIL DEL LED 10,000 HORAS COMO MÍNIMO.

2.6. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3500 A 5500 GRADOS KELVIN.

3. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN TIPO LED DE 3.5 V, COMO MÍNIMO.

3.1. CON AL MENOS 6 APERTURAS Y 3 FILTROS.

3.2. CON 28 LENTES PARA DIOPTRÍAS DENTRO DEL RANGO DE -25 A +40.

3.3. TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3,500 A 5,500 GRADOS KELVIN.

4. MANGO METÁLICO DE ACABADO RUGOSO O ESTRIADO.

4.1. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ.

4.2. RECARGABLE A LA CORRIENTE DE FORMA DIRECTA O CON CARGADOR.

4.3. PARA USO CON BATERÍAS RECARGABLES TAMAÑO TIPO “C”.

5. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO POR SISTEMA MECÁNICO.

6. ACCESORIOS:

6.1. CON ESTUCHE PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS.

6.2. BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADOR.

7. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR: 120V +/- 10% @ 60 HZ

| FONODETECTOR PORT LATIDOS FETALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 8 |  | 531000000436 |  | 4 |

1. EQUIPO PARA DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO.

2. TRANSDUCTOR DE 2MHZ O 3MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA. TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA.

3. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL.

4. OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES.

4.1. CARGADOR DE BATERÍA.

5. CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA.

6. CON APAGADO AUTOMÁTICO CUANDO NO ESTÁ EN USO, PARA MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA.

7. BOCINA INTERCONSTRUÍDA AL EQUIPO.

8. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE.

9. PROCESADO POR AUTO CORRELACIÓN.

10. CONECTOR PARA AUDÍFONO.

11. TIEMPO DE OPERACIÓN DE 4 HORAS MÍNIMO O CAPACIDAD MAYOR A 250 EXÁMENES USANDO BATERÍAS.

12. CONSUMIBLES (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA):

12.1. DOS ENVASES DE GEL CONDUCTOR, DE 250 ML.

13. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR 120V ± 10% @60HZ.

| INCUBADORA BACTERIOLOGICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 9 |  | 531000000724 |  | 1 |

1. EQUIPO QUE PERMITE INCUBAR MUESTRAS BIOLÓGICAS Y FAVORECER EL DESARROLLO Y CULTIVO DE MICROORGANISMOS.

2. CONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA.

2.1. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA ENTRE 20°C O MENOR HASTA 60°C O MAYOR.

2.2. EXACTITUD: 0.1 DE GRADO.

3. GABINETE DE ESTRUCTURA METÁLICA.

4. CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

4.1. CÁMARA CON DIMENSIONES GENERALES (TOLERANCIA ± 10%):

4.1.1. ANCHO: 80CM.

4.1.2. ALTO: 90CM.

4.1.3. FONDO: 60CM.

4.2. REJILLAS O ENTREPAÑOS AJUSTABLES.

5. PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO, CON ACABADO ADECUADO, QUE PERMITA LA VISIBILIDAD CORRECTA DE LOS CULTIVOS.

6. DOBLE PUERTA PARA EVITAR VARIACIONES DE TEMPERATURA.

7. CON CHAQUETA DE AGUA PARA MAYOR ESTABILIDAD DE TEMPERATURA.

8. LUZ INTERIOR.

9. ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES.

9.1. TEMPERATURA FUERA DE RANGO.

9.2. PUERTA ABIERTA.

10. PUERTOS PARA MONITOREO DE TEMPERATURA EN HORAS NO LABORABLES.

11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120V @ 60HZ ± 10%.

| NEGATOSCOPIO DOBLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 10 |  | 531000000798 |  | 6 |

1. GABINETE DE ALUMINIO TIPO PLANO CON UN GROSOR DE 45 MM MÁXIMO.

2. PARA EMPOTRARSE EN LA PARED EN FORMA SEGURA.

3. PANTALLA DE ACRÍLICO RESISTENTE, EN COLOR BLANCO OPALESCENTE, DE 2 MM COMO MÍNIMO.

4.  ILUMINACIÓN MEDIANTE MATRIZ DE LEDS DE COLOR BLANCO PURO Y SU ILUMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS.

5. LA ILUMINACIÓN EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERÁ VARIAR MENOS QUE UN 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA.

6. CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA INDEPENDIENTE PARA CADA CAMPO.

7. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,000 CD / M2 O 3,333 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CAMPO VISUAL.

8. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL INDEPENDIENTE PARA CADA CAMPO.

9. SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PLACAS EN LA PARTE SUPERIOR CON SOLO DESLIZAR LA PELÍCULA EN EL BORDE SUPERIOR.

10. VISUALIZACIÓN DE DOS PLACAS DE HASTA 14 X 17 PULGADAS CADA UNA, SIMULTÁNEAMENTE EN FORMA VERTICAL.

11. ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN: JUEGO DE TORNILLOS Y TAQUETES ADECUADOS PARA SU COLOCACIÓN.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120 V + / - 10% @ 60 HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

| SELLADORA DE BOLSAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo no médico |  | 11 |  | 531000001412 |  | 1 |

1. EQUIPO ELÉCTRICO PARA EL SELLADO DE BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA ESTERILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN.

2. BASE DE ACERO INOXIDABLE.

3. ÁREA DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60CM DE LARGO.

4. FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO O CON MICROPROCESADOR.

5. CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOR A 180 O MAYOR.

6. CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA BANDAS TRANSPORTADORAS.

7. SELLADO POR RODILLOS DE PRESIÓN, ESTRIADO UNO Y DE PLÁSTICO EL OTRO.

8. ANCHURA DEL SELLADO OBTENIDO 19 MM (3/4").

9. CUENTA CON UN CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA POR MEMBRANAS.

10. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.

11. INCLUYE MESA DE SOPORTE CON ADITAMENTOS PARA SOPORTE DE ROLLOS DE BOLSAS.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V +/- 10% @ 60HZ.

| SILLA DE RUEDAS PLEGABLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Mobiliario clínico |  | 12 |  | 531000000768 |  | 2 |

1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS, DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, FIJOS, COLOR GRIS O NEGRO.

1.1. PROTECCIONES LATERALES DE LÁMINA DE ACERO.

2. DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LÁMINA DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA TELESCÓPICO PARA ELEVACIÓN A DIFERENTES ALTURAS, CON CINTAS DE TALÓN.

2.1. ESTRIBO DE ALUMINIO ACABADO PULIDO ESTRIADO.

3. ELEVAPIERNAS

3.1. SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS O NEGRO.

3.2. TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERÁ SER ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA.

4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y 7/8” DE DIÁMETRO ACABADO CROMO BRILLANTE.

4.1. SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 10 DE 5/8” DE DIÁMETRO.

5. MANERAL, ACABADO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) COLOR GRIS.

6. RESPALDO Y ASIENTO DE LONA PLÁSTICA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RETARDANTE AL FUEGO.

7. RUEDA GIRATORIA DELANTERA

7.1 RIN DE ABS DE ALTO IMPACTO DE 8” DE DIÁMETRO.

7.2. LLANTA DE HULE MACIZO COLOR GRIS DE ½” DE HUELLA.

7.3. REFORZADAS Y GIRATORIAS DE 360°.

8. RUEDA TRASERA

8.1. DE HULE SINTÉTICO MACIZO.

8.2. DE 24” DE DIÁMETRO.

8.3. RIN DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, COLOR NEGRO.

8.4. CON ARO IMPULSOR DE ALUMINIO.

9. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO EN SISTEMA DE TIJERA.

10. SOPORTE DE PESO: 150 KG O MAYOR

11. DIMENSIONES GENERALES: 120 X 70 X 92 CM.

| SIST ASPIRACION SECRECIONES TROMBA PARED |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 13 |  | 531000000441 |  | 14 |

1. ASPIRADOR MEDICO DE PARED CONTINUO.

2. SISTEMA VENTURI.

3. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO.

4. RANGO DE SUCCIÓN DEL EQUIPO DE 0 A 400 MMHG.

5. VÁLVULA DE APERTURA MANUAL.

6. VACUÓMETRO INTEGRADO CON ESCALA EN MMHG O EQUIVALENTE.

7. CON CONECTOR COMPATIBLE A LA TOMA DE AIRE: TIPO PURITAN BENNET, ENCHUFE RAPIDO.

8. CON CONEXION DE SALIDA DE ESPIGA O ROSCADA AL SISTEMA DE ASPIRACION.

9. ACCESORIOS:

9.1. RECIPIENTE DE POLICARBONATO GRADUADO EN MILILITROS PARA USAR CON O SIN BOLSAS DE POLIPROPILENO GRADUADAS EN MILILITROS.

9.1.1. CAPACIDAD DE RESERVORIO DE 1000 MILILITROS.

9.2. TAPA DE HULE CON PIVOTES Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR RETORNO DE FLUIDOS.

9.3. PLACA METALICA PARA ADAPTAR LOS RECIPIENTES CON ANCLAJE PARA TORNILLOS.

9.4. CANASTILLA, SOPORTE O DISPOSITIVO METALICO O PLASTICO PARA COLOCACION DE RECIPIENTES.

9.5. JUEGO DE TUBOS O MANGUERAS TRANSPARENTES FLEXIBLES GRADO ALIMENTICIO, DE 10 METROS DE LONGITUD.

10. TORNILLERIA NECESARIA PARA SU INSTALACION.

| TRANSILUMINADOR VENOSO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 14 |  | 531000000979 |  | 4 |

1. EQUIPO PARA IDENTIFICAR ACCESOS VASCULARES MEDIANTE HAZ LUMINOSO.

2. FUENTE DE ILUMINACIÓN DE LED.

3. PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES.

4. PORTÁTIL, PESO NO MAYOR A 500 G.

5. BATERÍA INTERNA RECARGABLE.

6. CON PANTALLA QUE MUESTRE:

6.1 MENSAJE DE FALLA DEL EQUIPO.

6.2 INDICADOR DEL ESTADO DE LA CARGA DE LA BATERÍA.

7. ACCESORIOS

7.1 ESTUCHE PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.

8. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V +/- 10% @ 60 HZ.

7.2 (50) FUNDAS DE PLÁSTICO DESECHABLES.

| EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 15 |  | 532000000426 |  | 1 |

1. EXOFTALMOMETRO DE PRISMAS PARA FACILITAR LA DETERMINACION DEL GRADO. DE PROPTOSIS ORBITARIA CON ESCALA MILIMETRICA.

2. CON CORRECCION DE PARALELAJE PARA DETERMINAR PROTUBERANCIA.

3. ELABORADO DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE.

4. PRISMA VERTICAL B-14.

5. PRISMA HORIZONTAL#B-15.

6. PRISMA 5-16.

7. PRISMA 5-22

| LUPA MAGNIFICADORA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 16 |  | 531000000635 |  | 1 |

1. LUPAS MAGNIFICADORAS:

1.1. PROTECCION DE OBJETIVO

1.2. PROTECCION ANTI CONTACTO ESTERILIZABLE.

1.3. PROTECTORES LATERALES

1.4. SISTEMA OPTICO ABATIBLE (ARRIBA Y ABAJO)

1.5. AJUSTE SIMULTANEO DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR A TRAVES DE PERILLAS

1.6. SISTEMA OPTICO DE 2 A 2.5X

1.7. APOYO PARA LA NARIZ

1.8. SISTEMA (ARMAZON) FABRICADO EN TITANIO CON SISTEMA DE FIJACION#AJUSTABLE PARA EL PERIMETRO CEFALICO

2. LAMPARA FRONTAL DE LED CON BATERIAS RECARGABLES.

2.1. LAMPARA DE LED DE LUZ BLANCA.

2.2. CON CINTA O BANDA CRANEAL LIGERA, RESISTENTE CON CUBIERTA ACOJINADA#Y LAVABLE.

2.3. MOVIMIENTO DE LA LAMPARA EN EL EJE VERTICAL.

2.4. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACION

2.5. INTENSIDAD DE LUZ DE 11,000 LUXES COMO MINIMO A UNA DISTANCIA DE 25 CM COMO MINIMO

2.6. TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 GRADOS KELVIN COMO MINIMO.

2.7. TIEMPO DE VIDA UTIL DE LA LAMPARA LED 50,000 HORAS COMO MINIMO.

2.8. BATERIA(S) RECARGABLE(S) CON DURACION DE AL MENOS 4 HORAS.

2.9. CARGA DE LA BATERIA A TRAVES DE CARGADOR DE ESCRITORIO DE LA MISMA#MARCA, O MIENTRAS EL EQUIPO ESTE CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA.

2.10. INDICADOR DEL NIVEL DE BATERIA.

2.11. PAÑO DE LIMPIEZA PARA OCULARES

3. PESO MAXIMO TOTAL NO MAYO A 350 GR.

4. ESTUCHE O MALETIN DE MATERIAL RIGIDO PARA GUARDA Y TRANSPORTE.

5. ALIMENTACION ELECTRICA DEL CARGADOR 120V +/- 10 % @ 60 HZ.

| SET INSTRUMENTAL SUTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Instrumental |  | 17 |  | 532000000416 |  | 8 |

1. PINZA DE DISECCION ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. CCB 535.701.0544 (1 PIEZA)

2. PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. CCB 535.716.0372 (1 PIEZA)

3. TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. CCB 535.859.2417 (1 PIEZA)

4. VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. CCB 513.950.0101 (1 PIEZA)

5. PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. CCB 535.701.0833 (6 PIEZAS)

6. CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE, DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. CCB 513.227.0116 (1 PIEZA)

7. CONTENEDOR. CCB 537.832.0351 (1 PIEZA).

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: DEL 1 AL 7