| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| 1. Cama hospitalaria electrica de multiples posiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Con capacidad de carga de 200 kg como minimo o mayor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Control de funciones electricos para el paciente, claramente visible con simbolos interconstruidos o integrados en barandales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Que permita dar las siguientes posiciones en forma electrica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Trendelenburg de 12º minimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Trendelenburg inverso de 12º minimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Posicion espalda o fowler o con autocontorno, que cubra el rango de 0 a 60º como minimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Seccion de rodilla que cubra el rango de 0 a 23º como minimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Altura y descenso ajustable que cubra el rango 40 cm a 74 cm (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchon). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Posicion mecanica de rcp a ambos lados de la cama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Movimiento de rcp suave y amortiguado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Posicion vascular o elevacion de pies. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sistema de bloqueo de los movimientos electricos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Indicador del angulo de la cabeza (este podra ser referenciado con el angulo de la espalda o fowler). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Superficie de la cama rigida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 8. Dimensiones de la superficie del paciente: 203 cm de largo x 88 cm de ancho, tolerancia (+/- 5%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Dimensiones de la cama: longitud total 230 cm, ancho total 102 cm, tolerancia (+/- 5%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Cabecera y piecera desmontables, de material de alta resistencia a desinfectantes (solventes) y golpes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Barandales laterales abatibles que permitan la transferencia segura de paciente, dos barandales en seccion de cabeza y dos en seccion de pies. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Con protectores o parachoques de poliuretano macizo en las cuatro esquinas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Colchon de poliuretano de 15 cm (+ / - 5%) de espesor, de alta densidad, con diseño para reduccion de presion, antiestatico, recubrimiento de material lavable, repelente a liquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado. De la misma marca que la cama y dimensiones de acuerdo al modelo ofertado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Capacidad de colocar el poste para soluciones intravenosas (portavenoclisis) en las cuatro esquinas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Con ruedas antiestaticas de 12.5 cm como minimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Sistema de freno centralizado en las 4 ruedas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Cuenta con bateria de seguridad en caso de falla electrica para todos los movimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Indicador de nivel de carga de la bateria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Accesorios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Poste de altura variable para soluciones intravenosas (portavenoclisis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Alimentacion electrica 120 v + / - 10% @ 60 hz y cable con clavija grado médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Licitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |