| ASPIRADOR GASTRICO SUCCION CONTINUA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 1 |  | 531000000228 |  | 7 |

1. ASPIRADOR PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE

2. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO E INTERMITENTE

3. FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE BOMBA: DE PISTÓN, DIAFRAGMA O VENA ROTATORIA.

4. CON UN FLUJO:

4.1. PARA MODO CONTINUO 20 L/MIN O MAYOR.

4.2. PARA MODO INTERMITENTE 3 L/MIN O MAYOR.

5. CONTROLES PARA:

5.1. ENCENDIDO Y APAGADO.

5.2. REGULACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN.

5.3. SELECCIÓN DE SUCCIÓN CONTINUA O INTERMITENTE.

5.4. AJUSTE DE TIEMPO PARA SUCCIÓN INTERMITENTE

6. REGULACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN POR VÁLVULA O CONTROL ELECTRÓNICO.

7. AJUSTE DE LA PRESIÓN DE SUCCIÓN

7.1. PARA MODO CONTINUO 250 MMHG O SU EQUIVALENTE (33 KPA, 333 MBAR O 9.8INHG) O MAYOR.

7.2. PARA MODO INTERMITENTE 200 MMHG O SU EQUIVALENTE (26 KPA, 266 MBAR O 7.9 INHG) O MAYOR.

8. NIVEL MÁXIMO DE RUIDO 60 DB

9. CON AL MENOS DOS RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADO REUSABLES.

10. CAPACIDAD DE CADA RECIPIENTE 600 ML COMO MÍNIMO.

11. CON PROTECCIÓN DE SOBRE FLUJO Y FILTRO HIDROFÓBICO.

12. CON FILTRO ANTIBACTERIAL HIDROFÓBICO EN LA SALIDA DEL AIRE.

13. CON CARRO DE TRANSPORTE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.

14. CON MANGUERAS, CONECTORES Y ADAPTADORES QUE PERMITAN EL USO INMEDIATO DEL ASPIRADOR.

15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V +/- 10% @ 60 HZ.

| CAMA CUNA PEDIÁTRICA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 2 |  | 531000000484 |  | 2 |

1. CAMA ELÉCTRICA PEDIÁTRICA DE USO HOSPITALARIO CON MECANISMOS ELÉCTRICOS QUE PROPORCIONE MOVIMIENTOS COMO AJUSTE DE ALTURA, TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO, ENTRE OTROS.

2. CAPACIDAD DE VISIÓN DEL PACIENTE DE 360°.

3. DIMENSIONES GENERALES:

3.1 SUPERFICIE TOTAL DE LA CAMA: 160 CM X 85 CM (+/- 5%).

3.2 SUPERFICIE DE LA PLATAFORMA DEL COLCHÓN: 131 CM X 71 CM (+/- 10%)

3.3 ALTURA DE LAS BARANDILLAS (A PARTIR DE LA PLATAFORMA DEL COLCHÓN) 80 CM (+/- 5%)

4. CON SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO OPERADO MEDIANTE MEMBRANA O CONTROL REMOTO QUE PERMITA COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS:

4.1 TRENDELENBURG MÍNIMO DE 12° Y ANTITRENDELEMBURG MÍNIMO DE -12°.

4.2 FOWLER DE 40° O MAYOR.

4.3 ALTURA AJUSTABLE DE 58 O MAYOR A 110 O MENOR.

5. QUE SOPORTE UNA CARGA DE TRABAJO SEGURA DE 75 KG O MAYOR.

6. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE 125 MM DE DIÁMETRO, ELECTROSTÁTICAS.

7. CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO AL COSTADO DE LA CAMA.

8. CON TOPE PROTECTOR EN TODAS LAS ESQUINAS DE LA CAMA.

9. BARANDILLAS TELESCÓPICAS EN LOS LATERALES DE LA CAMA.

10. PIECERA Y CABECERA CON CAPACIDAD DE SER EXTRAÍDAS, FABRICADAS DE POLICARBONATO Y QUE PERMITAN LA FÁCIL VISIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA.

11. CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS (MEMBRANA O BOTÓN)

12. CON INDICADOR DE BATERÍA.

13. QUE PERMITA MANIOBRAR CON FACILIDAD PARA PROPORCIONAR DE MANERA MANUAL LA RCP.

14. CON POSTE DE SOLUCIONES O PORTA SUEROS.

15. CON COLCHÓN DE 10 CM DE ESPESOR, ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE CON FUNDA REMOVIBLE, RESISTENTE AL AGUA, A PRUEBA DE FUEGO. (+/-5%).

16. CON BATERÍA DE RESPALDO.

17. DEBERÁ CONTAR CON GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y LÍQUIDOS.

18. LUZ NOCTURNA INTEGRADA

19. CAPACIDAD PARA COLOCAR OBJETOS PERSONALES O EXPEDIENTES CLÍNICOS.

20. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V +/-10% A 50-60 HZ.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA EL PUNTO: 15

| CARDIOTOCOGRAFO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 3 |  | 531000000909 |  | 5 |

1. TRANSDUCTOR CON AL MENOS 7 CRISTALES, PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL, A PRUEBA DE AGUA.

2. TRANSDUCTOR PARA DETECCIÓN DE ACTIVIDAD UTERINA (TOCOTRANSDUCTOR), A PRUEBA DE AGUA.

3. INTENSIDAD DEL ULTRASONIDO NO MAYOR A 20MW/CM².

4. PROCESADOR DE SEÑAL POR AUTO CORRELACIÓN.

5. DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL EN LATIDOS / MINUTO.

5.1. RANGO DE 50 O MENOR, A 240 O MAYOR.

5.2. CUENTA CON AMPLIFICADOR DE AUDIO, PARA ESCUCHAR EL LATIDO FETAL (DOPPLER), CON CONTROL DE VOLUMEN.

6. DESPLIEGUE GRÁFICO Y NUMÉRICO DE LA ACTIVIDAD UTERINA, CON REGISTRO DE LA DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA (ACTOGRAMA), CON INDICADOR DE LA HORA DE EVENTOS.

6.1. RANGO DE MEDICIÓN DE ACTIVIDAD UTERINA (TOCOTRANSDUCTOR) DE 0 A 100 EN UNIDADES.

6.2. REGISTRO DE FECHA Y HORA COMO MÍNIMO.

7. AJUSTE DE LÍNEA BASAL.

8. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

8.1. FRECUENCIA CARDIACA: ALTA Y BAJA, CONFIGURABLES POR EL USUARIO.

8.2. INDICADOR DE PERDIDA DE LA SEÑAL O SEÑAL INSUFICIENTE.

8.3. CON FUNCIÓN DE RETARDO DE ALARMA O INTERVALO DE TIEMPO PARA ACTIVACIÓN DE ALARMAS CONFIGURABLES POR EL USUARIO.

9. CON INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL.

10. CON PUERTO O INTERFAZ PARA COMPUTADORA PARA COLECCIÓN DE DATOS Y ALMACENAJE CON UNA ESTACIÓN CENTRAL, COMPUTADORA PERSONAL O SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (PUERTOS VGA, RS232)

11. REGISTRADOR TÉRMICO CON DOS CANALES UNO PARA ACTIVIDAD UTERINA (TOCO) Y OTRO PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL CON IMPRESIÓN DE DATOS GRÁFICOS Y ALFANUMÉRICOS.

11.1. CON TRES VELOCIDADES DE REGISTRO COMO MÍNIMO, DENTRO DEL RANGO 1 A 3CM/MIN.

12. CON FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTO VERIFICACIÓN DEL EQUIPO.

13. ACCESORIOS:

13.1. MARCADOR REMOTO DE SUCESOS Y EVENTOS.

13.2. DOS CINTURONES REUSABLES PARA SUJECIÓN DE TRANSDUCTORES.

13.3. CARRO DE SOPORTE CON FRENO AL MENOS EN DOS RUEDAS.

13.3.1. DISEÑO ESPECÍFICO PARA EL EQUIPO OFERTADO.

14. CONSUMIBLES (CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA).:

14.1. GEL CONDUCTOR (UN GALÓN).

14.2. CAJA DE PAPEL TÉRMICO DE (40 PAQUETES).

15. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V + / - 10% @ 60HZ Y CABLE CON CLAVIJA GRADO MÉDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 1,2

| CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA AVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 4 |  | 531000000230 |  | 5 |

1. CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.

2. CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y SERVOCONTROLADO.

3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%.

4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA.

5. DESPLIEGUES VISUALES DE:

5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE.

5.2. TEMPERATURA DE CONTROL.

5.3. PORCENTAJE DE POTENCIA DEL CALEFACTOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.

6. CRONOMETRO DE APGAR CON TONO DE ADVERTENCIA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN AL MINUTO 1, 5 Y 10.

7. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 38°C.

7.1. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C.

8. FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO COMPLETO AL ENCENDER EL SISTEMA.

9. ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS O EN RAMPA DE:

9.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA).

9.2. FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE TEMPERATURA DEL PACIENTE.

9.3. FALLA DEL SISTEMA.

9.4. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

9.5. VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL.

9.6. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS.

10. PANEL DE CONTROL CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN.

11. CONECTOR PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE FÁCIL REMOCIÓN PARA EL USUARIO.

12. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE.

13. CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES CON AL MENOS 2 PASACABLES EN UN PANEL.

14. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE:

14.1. TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO.

14.1.1. CON UN ÁNGULO DE 12° DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA.

15. CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO POR SISTEMA DE PEDAL.

16. BASE RODABLE:

16.1. CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS COMO MÍNIMO.

16.2. CON ESQUINAS REDONDEADAS.

16.3. DE POLÍMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.

17. CON AL MENOS UN CAJÓN.

18. CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA.

19. LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X.

20. LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN.

21. COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE:

21.1. CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.

21.2. DIFUSOR DE PRESIÓN.

22. TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO, UNO COMO MÍNIMO.

23. CHAROLA O REPISA:

23.1. UNA PARA MONITOR, DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 5 KG.

23.2. UNA PARA INSTRUMENTAL, DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 2 KG.

24. ACCESORIOS:

24.1. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE).

24.1.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANÓMETROS.

24.1.2. CONTROL VARIABLE DE LA INTENSIDAD DE LUZ.

24.1.3. AJUSTE DE ALTURA.

24.1.4. AJUSTE DE INCLINACIÓN.

24.2. BASCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE QUE SOPORTE EL RANGO DE 300G O MENOR A 7KG O MAYOR.

24.3. CINCO SENSORES REUSABLES O 60 SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL.

24.4. SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES.

24.5. SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO D O E.

24.6. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, BOLSA RESERVORIO Y EXTENSIÓN PARA OXIGENO

25. CONSUMIBLES:

25.1. 100 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA.

25.2. PROTECTOR DE OJOS (20 PIEZAS).

25.3. AL MENOS 6 PROTECTORES DE GENITALES REUSABLES EN AL MENOS TRES TAMAÑOS DIFERENTES (NO PAÑALES).

26. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ±10% @ 60 HZ, CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 24.3, 24.5(RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON#MASCARILLA, BOLSA RESERVORIO Y EXTENSION PARA OXIGENO), 25.2 y 25.3

| ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (NEONATAL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 5 |  | 531000000294 |  | 4 |

1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO.

1.1. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO.

2. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES.

3. UN TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE 50CM COMO MÍNIMO.

4. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO.

4.1. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO.

4.2. CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA.

5. CÁPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO DE 1.8 A 2.8CM DE DIÁMETRO.

5.1. MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA DE EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO.

5.2. ANILLO DE GOMA, SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MEDICO CON ROSCA.

6. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 1.6 A 2.2CM DE DIÁMETRO.

6.1. CON ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO.

| INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 6 |  | 531000000243 |  | 2 |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 15 |  | 531000000243 |  | 2 |

1. INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL RECIÉN NACIDO.

2. CONTROLES:

2.1. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

2.2. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 23°C O MENOR A MÁXIMO 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA DE MÁS DE 37°C HASTA 39°C.

2.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA EN EL RANGO DE 37°C A MÁXIMO 37.5°C.

2.4. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.1°C EN CONTROL Y DESPLIEGUE.

2.5. SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% O MAYOR CON INCREMENTOS DE 1%.

2.6. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN INTERCONSTRUIDO CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 40% O MENOR A 95% O MAYOR CON INCREMENTOS NO MAYORES A 5%.

3. MONITOREO DE PARÁMETROS:

3.1. DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

3.1.1. TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA.

3.1.2. TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA.

3.1.3. CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE.

3.1.4. HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA.

3.1.5. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA.

3.2. INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA.

3.3. CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR.

3.4. DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRAFICAS DE AL MENOS 24 HORAS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

3.4.1. TEMPERATURA AIRE.

3.4.2. TEMPERATURA DEL PACIENTE.

3.4.3. HUMEDAD RELATIVA.

3.4.4. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO.

3.5. REGISTRO DEL PESO DEL PACIENTE DE AL MENOS 7 DÍAS.

4. ALARMAS:

4.1. CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS O DE TONOS O CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA.

4.2. CON SILENCIADOR TEMPORAL.

4.3. CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

4.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE (ALTA Y BAJA).

4.3.2. TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE (ALTA Y BAJA).

4.3.3. FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD.

4.3.4. FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO.

4.3.5. CONCENTRACIÓN DE OXIGENO (ALTA Y BAJA).

4.3.6. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

4.3.7. FALLA DEL SISTEMA.

4.3.8. FALLA DEL SENSOR DE PIEL.

4.3.9. FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE AIRE.

5. GABINETE:

5.1. CON SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES O INSTRUMENTAL.

5.2. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.

5.3. CON ESQUINAS REDONDEADAS.

5.4. DE POLÍMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO.

5.5. CON AL MENOS UNA PUERTA O CAJÓN.

5.6. CAPACETE TRANSPARENTE.

5.7. DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED.

5.8. DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE.

5.9. QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA.

5.10. CAPACETE DESMONTABLE O REMOVIBLE PARA SU LIMPIEZA.

5.11. CON AL MENOS CINCO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE.

5.12. CON AL MENOS SEIS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE.

5.13. BASE DESLIZABLE DE COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE.

5.14. CON CHAROLA O BANDEJA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X.

5.15. CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO.

5.15.1. CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12°.

5.16. CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO POR SISTEMA DE PEDALES.

5.17. COLCHÓN:

5.17.1. MATERIAL LAVABLE E IMPERMEABLE.

5.17.2. HIPOALERGÉNICO.

5.17.3. DIFUSOR DE PRESIÓN.

5.18. FILTRO DE AIRE.

5.19. NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 50DBA.

6. HUMIDIFICADOR:

6.1. INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA, ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE.

6.2. QUE FUNCIONE POR EBULLICIÓN.

7. BÁSCULA:

7.1. ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA.

7.2. QUE PESE EN EL RANGO DE 200 GRAMOS O MENOR A 7KG O MAYOR.

7.3. RESOLUCIÓN DE 10 GRAMOS O MENOR.

8. ACCESORIOS:

8.1. CINCO SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES O 50 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESECHABLES.

8.2. POSTE O SOPORTE PARA SOLUCIONES.

8.3. 100 PARCHES ADHERIBLES REFLEJANTES.

8.4. CELDA O SENSOR DE OXIGENO ADICIONAL AL INCLUIDO EN EL EQUIPO, CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. 	1

8.5. MANGAS PARA PORTILLOS.

8.6. DOS FILTROS DE AIRE ADICIONALES AL QUE SE SUMINISTRA CON EL EQUIPO.

9. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ±10%, 60HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 8.1, 8.4

| NEGATOSCOPIO DOBLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 7 |  | 531000000798 |  | 5 |

1. GABINETE DE ALUMINIO TIPO PLANO CON UN GROSOR DE 45 MM MÁXIMO.

2. PARA EMPOTRARSE EN LA PARED EN FORMA SEGURA.

3. PANTALLA DE ACRÍLICO RESISTENTE, EN COLOR BLANCO OPALESCENTE, DE 2 MM COMO MÍNIMO.

4.  ILUMINACIÓN MEDIANTE MATRIZ DE LEDS DE COLOR BLANCO PURO Y SU ILUMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS.

5. LA ILUMINACIÓN EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERÁ VARIAR MENOS QUE UN 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA.

6. CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA INDEPENDIENTE PARA CADA CAMPO.

7. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,000 CD / M2 O 3,333 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL, MEDIDO EN EL CENTRO DEL CAMPO VISUAL.

8. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO MANUAL INDEPENDIENTE PARA CADA CAMPO.

9. SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE PLACAS EN LA PARTE SUPERIOR CON SOLO DESLIZAR LA PELÍCULA EN EL BORDE SUPERIOR.

10. VISUALIZACIÓN DE DOS PLACAS DE HASTA 14 X 17 PULGADAS CADA UNA, SIMULTÁNEAMENTE EN FORMA VERTICAL.

11. ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN: JUEGO DE TORNILLOS Y TAQUETES ADECUADOS PARA SU COLOCACIÓN.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN: 120 V + / - 10% @ 60 HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

| SIERRA PARA CORTAR YESO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 8 |  | 531000000197 |  | 1 |

1. SIERRA OSCILATORIA.

2. CABEZAL DE LA SIERRA CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO O METÁLICO.

3. MOTOR ELÉCTRICO.

4. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO.

5. VELOCIDAD OSCILANTE DE 15000 RPM COMO MÍNIMO.

6. PESO NO MAYOR A 2 KG.

7. SISTEMA O TOPE DE PROTECCIÓN DE PACIENTE.

8. INCLUYE SISTEMA O LLAVE PARA CAMBIO DE DISCOS DE SIERRA.

9. ACCESORIOS:

9.1.  (3) HOJAS CIRCULARES PARA VENDAJES DE FIBRA DE VIDRIO Y VENDAJES DUROS, DIÁMETROS ENTRE 50 Y 65 MM.

9.2. CABLE DE ALIMENTACIÓN DE TRES METROS, MÍNIMO.

10. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 V ± 10% @ 60 HZ, CON Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

| BAÑO DE FLOTACIÓN PARA TEJIDOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 9 |  | 531000002124 |  | 1 |

1. BAÑO DE FLOTACIÓN PARA MUESTRAS DE TEJIDO EN PARAFINA.

2. INTERVALO DE TEMPERATURA DE TRABAJO DE 30 A 70°C, O MAYOR.

2.1. PRECISIÓN DE +/-2° O MAYOR.

2.2. DESPLIEGUE DIGITAL O ANALÓGICO (TERMÓMETRO) DE TEMPERATURA.

3. RECIPIENTE CON CAPACIDAD DE 2 A 3.5 LITROS.

3.1. FABRICADO EN MATERIAL QUE EVITA QUE LAS MUESTRAS DE ADHIERAN A LAS PAREDES.

4. PANTALLA LCD O LED CON O SIN MEMBRANA Y/O BOTONES PARA VISUALIZACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y TIEMPO.

5. CON LUZ LED PARA ILUMINACIÓN DEL CORTE.

6. CON PROTECCIÓN EN CASO DE SOBRECALENTAMIENTO DEL EQUIPO.

7. POTENCIA DE 300 A 350W.

8. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN 120V +/-10% @60HZ.

| CONGELADOR HORIZONTAL DE 5.2 PIES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 10 |  | 531000000473 |  | 1 |

1. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE.

2. TAPA HERMÉTICA ABATIBLE TIPO COFRE.

3. RANGO DE TEMPERATURA -18 °C A 4 °C (RANGOS MÍNIMOS).

4. INTERIOR ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE.

5. UNA CANASTILLA INTERIOR.

6. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.

7. TAPÓN DE DRENADO Y JALADORA ERGONÓMICA.

8. CON GAS REFRIGERANTE R600A.

| ESPIROMETRO (ULTRASONICO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 11 |  | 531000000834 |  | 2 |

1. EL ESPIRÓMETRO ES LIBRE DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

EL EQUIPO CONTIENE:

2. UN SENSOR DE FLUJO TIPO MANGO

3. SOFTWARE DE INTERPRETACIÓN

3.1. SOFTWARE CON INCENTIVOS PEDIÁTRICOS

3.2. CON VALORES PREDICHOS NORMALES.

4. CUATRO BOQUILLAS SPIRETTE.

5. UNA PINZA DE NARIZ.

6. MANUAL DE USUARIO.

7. GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA Y CERTIFICADO DE ESTABILIDAD.

8. UNA LAPTOP.

9. CAPACIDAD VITAL FORZADA.

9.1. VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO DE 0.25 A 6 SEG.

| REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 12 |  | 531000000915 |  | 1 |

1. APARATO QUE REALIZA AUTORREFRACCIÓN Y QUERATOMETRÍA EN DIFERENTES TIPOS DE PACIENTES (AUN CON CATARATA O CON LENTE INTRAOCULAR)

2. AUTORREFRACTOR Y QUERATÓMETRO CON PANEL DE CONTROL A 90 O 180 GRADOS, CON ALINEAMIENTO AUTOMÁTICO.

3. MEDICIÓN DE ESFERA DENTRO DEL RANGO DE -17D A +20D, EN PASOS DE 0.12D Y 0.25D.

4. MEDICIÓN DEL CILINDRO EN EL RANGO DE -7D A +7D, CON PASOS DE 0.12D A 0.25D.

5. MEDICIÓN DEL RANGO DEL EJE DE 0 A 180º EN PASOS DE 1 GRADO.

6. LÍNEAS DE AGUDEZA DE 20/15 A 20/400, DISTANCIA AL VÉRTICE DE 0.0, 10.5, 12.0, 13.5, 16.5MM.

7. RANGOS DE QUERATOMETRÍA DE 30.00D A 60.00D EN PASOS DE 0.12D.

8. CONTROL DE ENFOQUE QUE PERMITE DETERMINAR EL MISMO POR SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES.

9. EJE DE 0 A 180º EN PASOS DE 1 GRADO.

10. CON IMPRESORA INTEGRADA.

11. CON MENTONERA INTEGRADA. PANTALLA DE 5” CRT.

12. INTERFASE RS-232C Y VIDEO

13. ACCESORIOS:

13.1. MESA CON AJUSTE DE ALTURA MOTORIZADA.

13.2. REGULADOR DE VOLTAJE.

14. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ±10% @ 60HZ.

| TONÓMETRO PORTÁTIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 13 |  | 531000002058 |  | 2 |

1. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN INTRAOCULAR.

1.1. PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS.

2. RANGO DE MEDICIÓN DE 7MMHG O MENOR A 50MMHG O MAYOR.

3. RESOLUCIÓN DE 1MMHG.

4. PRECISIÓN DE MEDICIÓN.

4.1. DE 1.5MMHG O MAYOR EN VALORES ≤25MMHG.

4.2. DE 2.5MMHG O MAYOR EN VALORES ≥25MMHG.

5. PANTALLA LED O LCD O LCD TFT PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS.

6. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE VALOR DE PRESIÓN INTRAOCULAR EN PANTALLA.

7. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL.

8. ALARMA VISUAL Y/O AUDIBLE DE MEDICIÓN ERRÓNEA.

9. DIMENSIONES 24-30 X 35-95 X 215MM (±5%).

10. PESO MÁXIMO DE 300GR CON BATERÍAS.

11. CON FRENTONERA AJUSTABLE.

12. ACCESORIOS:

13. CARGADOR DE BATERÍAS.

14. ESTUCHE PARA GUARDA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS.

15. CONSUMIBLES:

15.1. SONDAS DESECHABLES (100 PIEZAS).

16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CARGADOR DE 110V +/-10% @60HZ.

| ULTRASONIDO A/B/UBM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio general |  | 14 |  | 531000002127 |  | 1 |

1. EQUIPO CON TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA CAPAZ DE REALIZAR ESTUDIOS DE:

1.1. BIOMETRÍA OCULAR.

1.2. UBM PARA REVISIÓN DE SEGMENTO ANTERIOR.

1.3. MODO A PARA CÁLCULO DE LENTE INTRAOCULAR.

1.4. MODO B PARA LESIONES POSTERIORES.

2. SONDA PARA MODO A CON FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 10MHZ A 12MHZ.

2.1. CÁLCULO LIO CON FÓRMULAS DE TRABAJO SRK-T, SRK-II, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS.

2.2. PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN DE 40 A 80MM.

2.3. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIO DE BIOMETRÍA.

3. SONDA PARA MODO B CON FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 12MHZ A 15MHZ.

3.1. CON ÁNGULO DE EXPLORACIÓN ENTRE 50° Y 60°.

4. SONDA PARA BIOMICROSCOPÍA (UBM) CON FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 48MHZ Y 50MHZ.

5. MEDICIONES DE TIPOS PREDETERMINADOS DE OJOS: MEDICIÓN AXIAL FÁQUICO, RELLENO DE SILICONA, PSEUDOFÁQUICO DE SILICONA/PMMA/SILICONA Y AFÁQUICO.

6. PANTALLA TÁCTIL DE 14" O MAYOR, INSTERCONSTRUIDA, PARA SELECCIÓN Y DESPLIEGUE DE PARÁMETROS.

7. PUERTOS USB PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

8. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O MÁS RECIENTE PARA FUNCIONES UBM.

9. DICOM.

10. ALMACENAMIENTO INTERNO DE ESTUDIOS DE 512GB HDD COMO MÍNIMO

11. IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA.

12. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE OPERACIÓN 110V +/-10% @60HZ, CON CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO.

INDICAR NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA LOS PUNTOS: 2, 3, 4

| BISTURÍ PIEZOELÉCTRICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 16 |  | 531000002093 |  | 1 |

1. DISPOSITIVO PIEZOELÉCTRICO:

1.1. FRECUENCIA DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO DE 24KHZ A 36 KHZ.

1.2. POTENCIA DE ENTRADA 100-240V- 50HZ/60HZ 600MA.

1.3. MODOS DE TRABAJO:

1.3.1. PERIODONTAL.

1.3.2. ENDODONTAL.

2. CONSOLA CON PANTALLA DIGITAL.

3. SISTEMA DE IRRIGACIÓN.

4. PIEZA DE MANO:

4.1. CON CORDÓN DE SILICONA.

4.2. CON LUZ LED.

4.3. ESTERILIZABLE.

5. SOPORTE PARA PIEZA DE MANO.

6. ESTUCHE O MALETÍN PARA TRASLADO.

7. PEDAL.

8. KIT DE INSERTOS O PUNTAS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL.

8.1. ESTERILIZABLES.