| PARTICIPANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| 1. INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL RECIÉN NACIDO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. CONTROLES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 23°C O MENOR A MÁXIMO 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA DE MÁS DE 37°C HASTA 39°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA EN EL RANGO DE 37°C A MÁXIMO 37.5°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.1°C EN CONTROL Y DESPLIEGUE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% O MAYOR CON INCREMENTOS DE 1%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN INTERCONSTRUIDO CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 40% O MENOR A 95% O MAYOR CON INCREMENTOS NO MAYORES A 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MONITOREO DE PARÁMETROS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRAFICAS DE AL MENOS 24 HORAS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. TEMPERATURA AIRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. TEMPERATURA DEL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. HUMEDAD RELATIVA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. REGISTRO DEL PESO DEL PACIENTE DE AL MENOS 7 DÍAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ALARMAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS O DE TONOS O CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. CON SILENCIADOR TEMPORAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE (ALTA Y BAJA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE (ALTA Y BAJA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. CONCENTRACIÓN DE OXIGENO (ALTA Y BAJA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7. FALLA DEL SISTEMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8. FALLA DEL SENSOR DE PIEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9. FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE AIRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. GABINETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. CON SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES O INSTRUMENTAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. CON ESQUINAS REDONDEADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. DE POLÍMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. CON AL MENOS UNA PUERTA O CAJÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. CAPACETE TRANSPARENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. CAPACETE DESMONTABLE O REMOVIBLE PARA SU LIMPIEZA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. CON AL MENOS CINCO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. CON AL MENOS SEIS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. BASE DESLIZABLE DE COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. CON CHAROLA O BANDEJA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15.1. CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12°. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16. CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO POR SISTEMA DE PEDALES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17. COLCHÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17.1. MATERIAL LAVABLE E IMPERMEABLE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17.2. HIPOALERGÉNICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17.3. DIFUSOR DE PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18. FILTRO DE AIRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19. NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 50DBA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. HUMIDIFICADOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA, ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. QUE FUNCIONE POR EBULLICIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. BÁSCULA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. QUE PESE EN EL RANGO DE 200 GRAMOS O MENOR A 7KG O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. RESOLUCIÓN DE 10 GRAMOS O MENOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ACCESORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. CINCO SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES O 50 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESECHABLES. |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE PARTE : |  |  |
| 8.2. POSTE O SOPORTE PARA SOLUCIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. 100 PARCHES ADHERIBLES REFLEJANTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. CELDA O SENSOR DE OXIGENO ADICIONAL AL INCLUIDO EN EL EQUIPO, CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE PARTE : |  |  |
| 8.4. CELDA O SENSOR DE OXIGENO ADICIONAL AL INCLUIDO EN EL EQUIPO, CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. MANGAS PARA PORTILLOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. DOS FILTROS DE AIRE ADICIONALES AL QUE SE SUMINISTRA CON EL EQUIPO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ±10%, 60HZ Y CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Participante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |