| PARTICIPANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  |  |  | MODELO: |  |  | FECHA: |  |  |  |
| PUNTOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN: |  |  |  | MARCAR CON (✔) |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CUMPLE | SE VERIFICARÁ CONTRA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| 1. CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y SERVOCONTROLADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. DESPLIEGUES VISUALES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. TEMPERATURA DE CONTROL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. PORCENTAJE DE POTENCIA DEL CALEFACTOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. CRONOMETRO DE APGAR CON TONO DE ADVERTENCIA PARA REALIZAR LA VALORACIÓN AL MINUTO 1, 5 Y 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 34 A 38°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO COMPLETO AL ENCENDER EL SISTEMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS O EN RAMPA DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE TEMPERATURA DEL PACIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. FALLA DEL SISTEMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. PANEL DE CONTROL CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. CONECTOR PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE FÁCIL REMOCIÓN PARA EL USUARIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES CON AL MENOS 2 PASACABLES EN UN PANEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1. CON UN ÁNGULO DE 12° DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO POR SISTEMA DE PEDAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. BASE RODABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. CON ESQUINAS REDONDEADAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. DE POLÍMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. CON AL MENOS UN CAJÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE O QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. DIFUSOR DE PRESIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. TOMACORRIENTE ADICIONAL INTERCONSTRUIDO, UNO COMO MÍNIMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. CHAROLA O REPISA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. UNA PARA MONITOR, DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 5 KG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. UNA PARA INSTRUMENTAL, DEBERÁ SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 2 KG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. ACCESORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA (NO RODABLE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1. EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANÓMETROS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.2. CONTROL VARIABLE DE LA INTENSIDAD DE LUZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.3. AJUSTE DE ALTURA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.4. AJUSTE DE INCLINACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. BASCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE QUE SOPORTE EL RANGO DE 300G O MENOR A 7KG O MAYOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. CINCO SENSORES REUSABLES O 60 SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL. |  |  |  |  |  |  |  |  | N.º DE PARTE: |  |  |
| 24.4. SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO D O E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL REUSABLE CON MASCARILLA, BOLSA RESERVORIO Y EXTENSIÓN PARA OXIGENO |  |  |  |  |  |  |  |  | N.º DE PARTE : |  |  |
| 25. CONSUMIBLES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. 100 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. PROTECTOR DE OJOS (20 PIEZAS). |  |  |  |  |  |  |  |  | N.º DE PARTE: |  |  |
| 25.3. PROTECTOR DE GENITALES (20 PIEZAS). |  |  |  |  |  |  |  |  | N.º DE PARTE: |  |  |
| 26. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120V ±10% @ 60 HZ, CLAVIJA POLARIZADA GRADO MÉDICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Es motivo de revisión y evaluación aspectos relacionados con la funcionalidad y seguridad en la operación del bien ofertado: - Acabados sin bordes filosos ni rebabas. - Ensamble adecuado de accesorios. - Sistemas de seguridad que eviten riesgos al paciente y/o personal usuario. - Materiales en mal estado (rotos, oxidación, corrosión, etc.) - Calidad de soldaduras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTES |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del representante del Participante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador del ISAPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |