## Hoja 1
NO. DE PREGUNTA | LICITANTE | CARÁCTER ADMINISTRATIVA | CARÁCTER TÉCNICO | CARÁCTER LEGAL | DESCRIPCION DEL BIEN | PARTIDA | PUNTO | PREGUNTA | RESPUESTA
1 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | ESTUFA DE INCUBACIÓN | 18 | 3 | Dice: "3. ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: 􀀂 ±0.2 °C." Solciitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo son estabilidad de temperatura de ±0.3 °C. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | ESTUFA DE INCUBACIÓN | 18 | 5 | Dice: "5. DIMENSIONES DE LA CÁMARA(ANCHO X ALTO X FONDO): 40 x 45 x 40 CM". Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones 44x40x47 CM. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
2 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | ESTUFA DE INCUBACIÓN | 18 | 6 | Dice: "6. DIMENSIONESEXTERIORES (ANCHO X ALTO X FONDO): 55 x 75 x 55" Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones 62x56x84 CM. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO LOS 84 CM QUE OFERTA NO CORRESPONDAN A LA MEDIDA DE FONDO, LA CUAL NO DEBE EXCEDER LOS 75 CM. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO | 13 | 2024-03-05 | 5.3 Dice: "Temperatura de color constante". Solicitamos amablemente a la convocante nos indique por favor a qué hace referencia este punto solicitado. | LA FUNCIONALIDAD SE REFIERE A QUE NO BAJE LA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN SI SE CALIENTA EL MICROSCOPIO POR EL FOCO. PODRÁ CONTAR CON UNA FUNCIONALIDAD QUE APAGUE LA LUZ CUANDO SE CALIENTE EL FOCO COMO PROTECCIÓN.
5 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV |  | X |  | MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO | 13 | 2024-01-06 | 6.1 Dice: "Con pinzas sujeta objetos". Solicitamos amblemente a la convocante nos permita ofertar un microscopio estereoscópico sin pinzas sujetaobjetos en virtud de que el uso habitual de estos equipos es para piezas de mayor tamaño que no es posible sujetar con dichas pinzas. Particularmente el uso de sujetaobjetos se presenta en microscopios para observar laminillas. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA DE EQUIPO SIN PINZAS SUJETAOBJETOS. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6 | SURTIDOR QUÍMICO DEL CENTRO, SA DE CV | X | [5 empty] | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcta la apreciación acerca de la obligatoriedad de presentar toda la presentación digitalizada en formato PDF independientemente de la propuesta física. ¿Es correcto? | SE SOLICITA PREFERENTEMENTE, PARA CERTEZA DE LOS PARTICIPANTES.
1 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. |  | X |  | TODAS | 1 A LA 30 | ANEXO I | Del Anexo I especificaciones tecnicas, entendemos que son las especificaciones tecnicas minimas requierdas por lo que podemos ofertas bienes con las mismas caracteristicas o supeririores? Favor de aclarar | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTO DE ACUERDO AL APARTADO IX.CONDICIONES INCISO C. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
2 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. | X |  |  | LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA | 1 A LA 30 | INCISO f) | Se menciona en bases un tiempo de entrega para todas las partidas de 1 a la 30 que de entregarse a mas tardar el 13 de diciembre , debido a que los bienes requieridos pos su tecnologia son bienes de importacion ¡ solicitamos a la concovancte reconsidere una apliacion minimo a los 60 dias posteriores a la notifiacion de fallo? favor de aclarar | PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 PODRÁ ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 11 DE FEBRERO DE 2025, PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS DEBERÁ APEGARSE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL INCISO f) DEL APARTADO III. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
3 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. |  | X |  | AURTOCLAVE MANUAL 40LT | 2 | DESCRIP | las especificaciones se mencionan algunas caracteristicas del modelo automatico digital y algunas del equipo manual: solicitamos a la convocante nos aclare si requiere del modelo automatico ó Manual ? Favor de aclarar | PODRÁ OFERTAR MODELO SEMIAUTOMÁTICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. |  | X |  | MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO | 13 | 2024-01-08 | Camara dgital de 3 megapixeles, proponemos camoara digital 2.048 X 1.532 PIXELES equivalente a 3.13megapixeles | SE ACEPTA SU PROPUESTA DE CÁMARA DIGITAL DE 3.13 MEGAPIXELES. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
[7 empty] | 2024-04-08 | Estuche de transportacion, el equipo es un modelo de mesa no es para campo ya que requiere de un suminitro electrico para su operecion, sollicitamos a la convocante que esta especificion sea sin estuche sin ser obligatorio para los demas? Favor de aclarar | SE ACEPTA PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5 | Lab tech Instrumentacion, S.A. De C.V. |  | X |  | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | GENERAL | Requieren un sistema basado en filtros o uno con monocromador para la selección libre de longitud de onda | PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON MONOCROMADOR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO PERMITA LA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA DE 405, 450, 492 y 630 nm, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A.
[7 empty] | GENERAL | Necesitan que el instrumento opere solo en el rango visible o también en el ultravioleta? Un rango espectral más alto nos permitirá incluir un mayor número ensayos, como lecturas ácidos nucleicos o proteínas, los cuales se pueden leer con la placa uDrop incluida con el equipo | SE REQUIERE UN EQUIPO QUE PERMITA LAS SIGUIENTES LONGITUDES DE ONDA 405, 450, 492 y 630 nm OBLIGATORIAMENTE, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A. PUEDE OFRECER UN RANGO ESPECTRAL MÁS AMPLIO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
[7 empty] | GENERAL | Requieren un equipo con incubación? | NO SE REQUIERE EQUIPO CON INCUBACIÓN.
6 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. |  | X |  | INCUBADORA REFRGERADA 50-90 | 16 | 1 | solicitamos proponer a la convocante un modelo con volumen de 6.3 pies3, con dimensiones : EXTERNAS 64 ANCHO X 92 DE ALTURA X 73CM DE FONDO, INTERNAS 46 ANCHO X 70 DE ALTO X 54CM FONDO | PODRÁ OFERTAR CON LAS MEDIDAS PROPUESTAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
[7 empty] | 3 | LAS DIMENSIONES SON INTERIORES O EXTERIORES? | EN EL PUNTO 3 SE REFIERE A DIMENSIONES EXTERNAS MÁXIMAS.
8 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. |  | X |  | BALANZA ANALITICA DE 320g | 30 | 4 | solicitan una linearidad de +/- 0.0002g (0.2mg), en este sentido de +/- se entiende que podewmos proponer una linearidad de +/- 0.0003 (0.3mg) que en realidad estamos hablando de una 10milesima de gramo que no le afecta a su rutina de pesas con precision y exactitud, solicitamos a la convocante se proponga esta especificacion de 0.3mg y no incurrir a un modelo y marca especifica con la caracteristica solicitada? favor de aclarar | NO SE ACEPTA PROPUESTA. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA LINEARIDAD DE +/- 0.0002g (0.2mg).
9 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. | X |  |  | III.2 PROPSICION TECNICA |  | 14 | solicitan origianal de Carta de distribuidor autorizado , solicitamos a la convocante nos permita presentar la carta correspondiente en copia y en caso de adjudicacion presentar el original a firma de contaro? Favor de aclarar | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
[7 empty] | FC1 | solicitan origianal de Carta solidaria del Fabricante conforme anexo P , solicitamos a la convocante nos permita presentar la carta correspondiente en copia y en caso de adjudicacion presentar el original a firma de contaro? Favor de aclarar | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
[7 empty] | FC2 | Solcitan Certificado de calidad ISO 9001:2015 conforme anexo M , actualmente los fabricantes garantizan la calidad con el certificado ISO 13485:2016 que garantiza una mayor calidad superior al ISO 9001:2015 , solicitamos a la convocante considere aceptar el certifificado ISO 13485:2016? favor de aclarar | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
10 | Lab tech Instrumentacion, S.A. de C.V. |  | X |  | TODAS | 1 | ANEXO I | Incubadora de Baja Temperatura: solicitamos a la convocante nos pueda indicar de que capacidad de botellas requiere su incubadora de 60 o 80 botellas, esta especificación es muy importante independientemente de la capacidad en litros de la incubadora? Favor de aclarar | Se aclara que se solicta de 60 botellas.
1 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Foroptor manual profesional con lentes au | 9 | 6 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un foroptor manual con dimensiones 323 (ancho), 99 (profundidad) y 293 (alto) mm, esto sin afectar la función principal del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Foroptor manual profesional con lentes au | 9 | 7 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un foroptor manual con un peso de 4.3 kg, esto sin afectar la función principal del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Tonómetro de rebóte portátil | 10 | 1 | Solicitamos amablemente a la convocante, sin limitar nuestra libre participación, nos permita ofertar un tonómetro de aplanación el cual funciona mediante un transductor que convierte la fuerza aplicada en señal eléctrica. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
4 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Tonómetro de rebóte portátil | 10 | 1 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un tonómetro de aplanación con un rango de medición de 5 mmHg a 55 mmHg, siendo que la presión intraocular promedio del ojo humano es de 10 a 22 mmHg. Por lo que no afecta en las mediciones finales del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
5 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Tonómetro de rebóte portátil | 10 | 3 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un paquete de 150 capuchones que recubren el transductor de medición del tonómtro de aplanació portatil. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
6 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Tonómetro de rebóte portátil | 10 | 3 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un tonómetro de aplananciónc on maletín rígido y sistema ergómico que permite realizar mediciones en cualquier posición que se encuente el paciente, por lo que no requiere collarín, base para sonda y muñequera. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
7 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 1 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal que adicionalmente realice biometría ocular, queratometría, cálculo de lentes intraoculares y OCT ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
8 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 3 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permitar ofertar un topógrafo corneal con dimensiones de (Al x An x Pr) 480x560x460 mm, esto sin afectar la función principal de equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
9 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 4 | Solicitamos amablemente a la convocante nos permitar ofertar un topógrafo corneal con un peso de 31 kg, esto sin afectar la función principal de equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
10 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 6 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permitar ofertar un topógrafo corneal el cual realiza OCT con un rango de longitud de 1080 nm. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
11 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 6 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permitar ofertar un topógrafo corneal el cual realiza OCT con un rango de longitud de 1080 nm. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
12 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 7 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permitar ofertar un topógrafo corneal el cual reliza pupilometría con LED infrarrojo y blancos cálidos de longitud de onda de 850 nm. ¿Se acepta nuestra propuesta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
13 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 8 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal que realice un escaneo Mandala. A diferencia de los escaneos radiales o en línea clásicos, que escanean cada punto solo una vez (excepto el ápice), las trayectorias del escaneo Mandala están alineadas en un patrón entrelazado y altamente denso, tanto en el centro como en la periferia. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
14 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 9 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal que realice un escano en Mandala y OCT, que en combinación resulta en un conjunto de datos tridimensional detallado y altamente preciso. ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
15 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Topógrao corneal | 11 | 10 | Solicitamos amablemente a la convocante, como mejora tecnológica, nos permita ofertar un topógrafo corneal con cobertura topográfica de 12 mm . ¿Se acepta nuestra solicitud? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
16 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Microscopio Binocular | 15 | 1 | Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo de nuestra marca con sus propias características, a fin de no limitar la libre participación y dar apertura a nuevas tecnologías ¿se acepta? | NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I, PARA LA PARTIDA 15.
17 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Microscopio Binocular | 15 | 2 | Solicitamos a la convocante nos permita ofertar iluminación únicamente LED, esto como mejora tecnológica y una vida útil más larga, además de que no limita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I, PARA LA PARTIDA 15.
18 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Microscopio Binocular | 15 | 6 | Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar una platina con accionamiento coaxial y desplazamiento de 76 x 50 mm, ya que al solicitar 75x50 mm se esta limitando la participación ¿se acepta? | NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I, PARA LA PARTIDA 15.
19 | Dewimed, S.A. de C.V. |  | X |  | Microscopio Binocular | 15 | 10 | Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con oculares WF 10x/20, ya que son suficientes para su uso incluso en usuarios con gafas. ¿se acepta? | NO SE ACEPTA PROPUESTA. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN APEGARSE A LA MARCA Y MODELO ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I, PARA LA PARTIDA 15.
1 | RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS |  | X |  | Autoclave manual de 40 lts | 2 | ANEXO I PAGINA 1 | No se menciona el diámetro ni el largo de la cámara. ¿Queda a criterio del fabricante o el solicitante cuenta con las medidas requeridas? | PODRÁ OFERTAR MEDIDAS A CRITERIO DEL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA.
2 | RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS |  | X |  | Autoclave manual de 40 lts | 2 | ANEXO I PAGINA 1 | Se solicita "selección de idioma y unidades de operación", ¿Qué idiomas y unidades requieren para el control? o ¿Se puede ofertar sólo un idioma y un tipo de unidades? | Se solicita el equipo con idioma español e inglés y unidades de operación del sistema internacional y sistema inglés
3 | RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS |  | X |  | Autoclave manual de 40 lts | 2 | ANEXO I PAGINA 1 | Siendo que la autoclave se solicita con algunos controles automáticos ¿Se puede ofertar una autoclave de operación automática? | PODRÁ OFERTAR MODELO SEMIAUTOMÁTICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4 | RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS |  | X |  | Autoclave manual de 40 lts | 2 | ANEXO I PAGINA 1 | ¿La disposición de la autoclave es vertical u horizontal? | SE REQUIERE AUTOCLAVE VERTICAL
5 | RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS |  | X |  | Autoclave manual de 40 lts | 2 | ANEXO I PAGINA 1 | ¿Los paneles son inoxidables o en acero al carbon? | SE DEBERÁ OFERTAR ACERO INOXIDABLE
6 | RAUL ALAN HERNANDEZ CAMPOS |  | X |  | Autoclave manual de 40 lts | 2 | ANEXO I PAGINA 1 | Se solicita una autoclave MANUAL, sin embargo dentro de la descripción se solicita "alarmas para limites alto y bajo de temperatura, detección de fallas, bajas de voltaje, timer hasta 99.59 minutos, selección de idioma y unidades de operación" lo que correspondería a una autoclave con controles automáticos ¿Es una autoclave de operación manual o automática, o semi automática? | PODRÁ OFERTAR MODELO SEMIAUTOMÁTICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
1 | JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO |  | X |  | CAMPANA DE EXTRACCIÓN | 22 | ANEXO 1 | Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione las Dimensiones internas y externas, y nos indique si se requiere de hacer visita al lugar. | DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CAMPANA: 120 CM X 75CM X 140 CM +/5 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). LAS DIMENSIONES INTERNAS DEBERÁN SER PROPORCIONALES A LAS EXTERNAS EN UN 10%. NO SE REQUIERE REALIZAR VISITA A LA UNIDAD.
2 | JOSE MIGUEL URIBE ALVAREZ TOSTADO |  | X |  | CAMPANA UV PCR | 26 | ANEXO 1 | Solicitamos amablemente a la convocante nos proporciones las dimensiones interna y externa y tipo de control | SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EXTERNAS: ANCHO NOMINAL (PIES): 2 FT MÍNIMO A 4 FT MÁXIMO, ALTO (CM): 100 MÁXIMO, FONDO (CM): 70 MÁXIMO; MEDIDAS INTERNAS PROPORCIONALES A LAS EXTERNAS EN UN 10% MÁXIMO. DEBERÁ CONTAR CON: 1.FILTRO HEPA 99.99% EFICIENCIA, 2. FLUJO LAMINAR, 3. NO SE REQUIERE CON BASE (EQUIPO DE SOBREMESA).
1 | R.G. Representaciones Para Laboratorio |  | X |  | LECTOR DE MICROPLACAS Filtros ópticos: 405, 450, 492 y 630 nm (rango 405-630 minimo 0.0001 A*Visualización: Pantalla de 8 pulgadas*Almacenamiento: Más de 300 programas de prueba o resultados de 50 microplacas de 96 pozos*Longitud de onda: 330 - 800 nm +-5%*Dimensiones: 525 x 420 x 260 mm +-5%*Interfaz: USB. RS232, VGA y LAN*Alimentación: 110V -240V*Fuente de iluminación: Lámpara de Halógeno, Tungsteno de 6V*Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A*Peso neto: 9 kg +-5%*Velocidad de medición: <3s, microplaca de 96 pozos | 14 | FILTROS | La tecnología que actualmente solicitan (filtros) es muy antigua, hoy en día la tecnología que se utiliza es con monocromador, ¿podemos ofertar esta tecnología? | SE ACEPTA PROPUESTA DE EQUIPO CON MONOCROMADOR, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO PERMITA LA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA DE 405, 450, 492 y 630 nm, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A.
2 | R.G. Representaciones Para Laboratorio |  | X |  | Incubadora refrigerada 700 L Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas.##2.Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros.##3. Rango detemperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. ##4. Sistema de convecciónmecánica o superior.##5. Con resolución del indicador de la temperatura: 0,1°C.##6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID.##7.Pantalla digital doble para mostrar temperatura.##8. Interior de lacámara de acero inoxidable.##9. Entrepaños en la cámara interior:deberá contar con al menos 3 niveles para colocar rejillas, yaincluidas.##10. Material del exterior: lámina de acero.##11. Puertainterior de cristal.##12. Puerta exterior sólida.##13. Base con ruedasgiratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos.##14Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz. | 17 | CONVECCIÓN | Por el tamaño de la incubadora recomendamos que sea convención mecánica, esto ayuda a tener una recuperación de temperatura muy rapida cada que se abre la incubadora en comparación a la conveccion por gravedad, ¿podemos ofertar esta característica? | EN EL PUNTO 4 SE ESPECIFICA QUE DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CONVECCIÓN MECÁNICA O SUPERIOR, POR LO QUE PUEDE OFRECER DICHA CARACTERÍSTICA.
3 | R.G. Representaciones Para Laboratorio |  | X |  | Incubadora refrigerada 700 L Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas.##2.Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros.##3. Rango detemperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. ##4. Sistema de convecciónmecánica o superior.##5. Con resolución del indicador de la temperatura: 0,1°C.##6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID.##7.Pantalla digital doble para mostrar temperatura.##8. Interior de lacámara de acero inoxidable.##9. Entrepaños en la cámara interior:deberá contar con al menos 3 niveles para colocar rejillas, yaincluidas.##10. Material del exterior: lámina de acero.##11. Puertainterior de cristal.##12. Puerta exterior sólida.##13. Base con ruedasgiratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos.##14Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz. | 17 | VOLTAJE | Recomendamos que el equipo sea a 220V, tiene mejor desempeño y durabilidad, si la limitante es que no se cuenta con energía 220V, podemos integrar un convertidor de energía para que el equipo tenga este desempeño, ¿podemos ofrecer esta característica? | NO SE ACEPTA PROPUESTA, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS REFERIDAS EN EL PUNTO 14: Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz.
4 | R.G. Representaciones Para Laboratorio |  | X |  | CAMPANA DE EXTRACCCIÓN 1. CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES ORGÁNICOS Y ÁCIDOS. ##2. CONSTRUIDAEN TODO SU INTERIOR CON ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE18, EXTERIOREN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 RECUBIERTO CON PINTURA.##3. TODAS SUSPARTES PROTEGIDAS CONTRA LA CORROSION.##4. CON GABINETE Y BASEREFORZADA.##5. INSTALACION ELECTRICA PROTEGIDA A PRUEBA DE EXPLOSION,CONTACTOS Y APAGADORES EXTERNOS, ILUMINACION ENCAPSULADA.##6. PUERTA DEGUILLOTINA VERTICAL CON CONTRAPESAS PARA RECORRIDO DE APERTURA Y CIERRE, CRISTAL O ACRILICO DE SEGURIDAD.##7. DIMENSIONES CAMPANA: 120 CM X75CM X 140 CM +/5 CM (FRENTE X FONDO X ALTO).##8. CONSTRUIDA PARAEXTRACTOR REMOTO, INCLUIDO CON POTENCIA ADECUADA PARA UNA EXTRACCIÓN DE0.3 – 0.8 M/S. CON BOTON DE PARO DE EMERGENCIA.##9. ACCESORIOS EINSTALACION COMPLETA, CONEXION A DUCTO DE SALIDA Y PRUEBASINDISPENSABLES. ##10. ALIMENTACION CON CORRIENTE EN RANGO DE 120 VOLTS+/-10% @ 50/60HZ | 22 | PINTURA TARJA CONEXIONES DUCTERIA | 1. Queremos preguntar si podemos ofrecer una cubierta de resina fenólica (tienen mas resistencia química que el acero inoxidable) 2. En la misma cubierta quieren tener una mini-tarja para controlar derrames? 3. No menciona si necesita servicios de agua y gas, ¿los necesita? 4. ¿Cuantos metros de ducteria, necesitamos contemplar?, normalmente se considera 6 metros | 1.- SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES 2.- NO SE REQUIERE TARJA O ESCUDILLA 3.- DEBERÁ OFERTAR TOMA DE GAS CON ESPIGA EN INTERIOR Y TOMA PARA CONEXIÓN A TUBERÍA EXTERNA 4.- SE DEBEN CONTEMPLAR COMO MÍNIMO 6 M DE DUCTERÍA PARA CONEXIÓN DE EXTRACTOR REMOTO.
5 | R.G. Representaciones Para Laboratorio |  | X |  | Incubadora refrigerada 700 L 1. Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas.##2.Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros.##3. Rango detemperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. ##4. Sistema de convecciónmecánica o superior.##5. Con resolución del indicador de la temperatura: 0,1°C.##6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID.##7.Pantalla digital doble para mostrar temperatura.##8. Interior de lacámara de acero inoxidable.##9. Entrepaños en la cámara interior:deberá contar con al menos 3 niveles para colocar rejillas, yaincluidas.##10. Material del exterior: lámina de acero.##11. Puertainterior de cristal.##12. Puerta exterior sólida.##13. Base con ruedasgiratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos.##14Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz | 27 | CONVECCIÓN | Por el tamaño de la incubadora recomendamos que sea convención mecánica, esto ayuda a tener una recuperación de temperatura muy rapida cada que se abre la incubadora en comparación a la conveccion por gravedad, ¿podemos ofertar esta característica? | EN EL PUNTO 4 SE ESPECIFICA QUE DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CONVECCIÓN MECÁNICA O SUPERIOR, POR LO QUE PUEDE OFRECER DICHA CARACTERÍSTICA.
6 | R.G. Representaciones Para Laboratorio |  | X |  | Incubadora refrigerada 700 L 1. Incubadora refrigerada para determinaciones microbiológicas.##2.Capacidad mínima de la cámara interior de 700 Litros.##3. Rango detemperatura de: 0°C a 60°C como mínimo. ##4. Sistema de convecciónmecánica o superior.##5. Con resolución del indicador de la temperatura: 0,1°C.##6. Sistema de control de temperatura: microprocesador PID.##7.Pantalla digital doble para mostrar temperatura.##8. Interior de lacámara de acero inoxidable.##9. Entrepaños en la cámara interior:deberá contar con al menos 3 niveles para colocar rejillas, yaincluidas.##10. Material del exterior: lámina de acero.##11. Puertainterior de cristal.##12. Puerta exterior sólida.##13. Base con ruedasgiratorias y sistema de freno para evitar deslizamientos.##14Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz | 27 | VOLTAJE | Recomendamos que el equipo sea a 220V, tiene mejor desempeño y durabilidad, si la limitante es que no se cuenta con energía 220V, podemos integrar un convertidor de energía para que el equipo tenga este desempeño, ¿podemos ofrecer esta característica? | NO SE ACEPTA PROPUESTA, EL EQUIPO DEBDERÁ CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS REFERIDAS EN EL PUNTO 14: Especificaciones eléctricas: 120 V +/- 10% @ 50/60 Hz.
1 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. | x |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | 1 A LA 12 | 14 NUMERAL III.2 | Se solicita amablemente a la convocante , se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
2 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. | x |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | 13 A LA 30 | 20 FC1 NUMERAL III.2 | Se solicita amablemente a la convocante , se permita presentar Cartas Digitalizadas emitidas por el fabricante o distribuidor mayorista según sea el caso las cuales podran ser verificadas por el area usuaria de los bienes y en caso de resultar adjudicado presentaremos las originales tal y como fueron presentadas en nuestra oferta tecnica, como condicion de firmar el contrato, se acepta? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
3 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. | x |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | TODAS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | Numeral III Inciso f) | Se solicita amablemente a la convocante ampliar el plazo a por lo menos 60 dias naturales posteriores al fallo de adjudicacion, se acepta? | PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 PODRÁ ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 11 DE FEBRERO DE 2025, PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS DEBERÁ APEGARSE A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL INCISO f) DEL APARTADO III. FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
4 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. | x |  |  | TODOS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | TODAS LOS QUE INDICAN LAS PARTIDAS DEL ANEXO I | SIN PUNTO | Se solicita amablemente a la convocante aclarar si es posible ofertar productos de procedencia extranjera, toda vez que no en tdos los bienes existen fabricantes nacionales, se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
5 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  | x |  | INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA | 1 | S/P | DICE:TIMER HASTA DESDE 1MIN 99.59 HRS Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :TIMER DESDE 1MIN HASTA 166.65 HRS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
6 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  | x |  | INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA | 1 | S/P | DICE:POTENCIA, 300WATTS. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : POTENCIA, 800WATTS. lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
7 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  | x |  | INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA | 1 | S/P | DICE: CAPACIDAD DE 113 LTS. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : CAPACIDAD DE 150 LTS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
8 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA | 1 | S/P | DICE: UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA 0/ +- 0.7°C. ESTABILIDAD DE 0/+-0.35°C. RANGO DE TEMPERATURA DE 0-50°C. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :RANGO DE TEMPERATURA DE 0-65°C y una UNIFORMIDAD/ ESTABILIDAD DE TEMPERATURA 0.5°C +-1 °C, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
9 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | AUTOCLAVE MANUAL DE 40 LTS | 2 | S/P | DICE:CAPACIDAD 40 LTS Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :CAPACIDAD 50 LTS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
10 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | AUTOCLAVE MANUAL DE 40 LTS | 2 | S/P | DICE:TIMER HASTA 99.59 MINUTOS Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :TIMER HASTA 99 MINUTOS, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
11 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | AUTOCLAVE MANUAL DE 40 LTS | 2 | S/P | DICE:TEMPERATURA MAXIMA DE 132°C Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :TEMPERATURA MAXIMA DE 134°C, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
12 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | Rotoevaporador (evaporador rotatorio) | 4 | S/P | DICE:Velocidad de agitación:de 20 a 180 rpm; para el límite superior hay tolencia hasta 315 rpm, Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si debio decir: "tolerancia" en lugar de" tolencia" ? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
13 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | Rotoevaporador (evaporador rotatorio) | 4 | S/P | En caso de que la pregunta anterior no sea correcta la observacion, Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :Velocidad de agitación:de 20 a 200 rpm, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | NO APLICA SU PREGUNTA EN VIRTUD DE LA RESPUESTA DADA A SU PREGUNTA ANTERIOR.
14 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | Potenciómetro p/alimentos- Medidor de Ph | 5 | S/P | DICE:Intervalo de pH -1.00 a 15.00 pH ±2°C Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :Rango de pH -2.00 a 16.00 pH Resolución pH 0.01 pH y Rango de Temperatura -5.0 a 105.0°C Resolución Temperatura 0.1°C, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
15 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | Analizador fibra cruda | 7 | S/P | DICE:Opera 110 V ±10V Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :Equipo que Opera 220V, 50 Hz, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
16 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | S/P | DICE:Visualización: Pantalla de 8 pulgadas Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar : Pantalla de 7 pulgadas, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
17 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | S/P | DICE: Almacenamiento: Más de 300 programas de prueba Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar :Almacenamiento: 200 programas y 100,000 registros de pruebas , lo cual no demeria en la funcionalidad del equipo, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
18 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | S/P | DICE:Longitud de onda: 330 - 800 nm +-5% Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar :Longitud de onda: 340 - 750 nm , lo cual no demeria en la funcionalidad del equipo, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA PROPUESTA DE RANGO, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO PERMITA LA SELECCIÓN ESPECÍFICA DE LONGITUDES DE ONDA DE 405, 450, 492 y 630 nm, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS METODOLOGÍAS A EMPLEAR Y CUMPLA CON EL PARÁMETRO DE: Repetibilidad: <0.1% ó ±0.0025 A.
19 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | S/P | DICE:Dimensiones: 525 x 420 x 260 mm +-5% Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar :Dimensiones: 440 x 295 x 225 mm, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
20 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | S/P | DICE:Fuente de iluminación: Lámpara de Halógeno, Tungsteno de 6V Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar : Fuente de iluminación: Lámpara de Cuarzo-Halógenoo de 6V, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
21 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | LECTOR DE MICROPLACAS | 14 | S/P | DICE: Velocidad de medición, Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar :Tiempo de Lectura <6s, lo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
22 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN | 19 | S/P | DICE: 2. CON AGITACIÓN MAGNÉTICA. VELOCIDAD 50 – 1500 RPM Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar : CON AGITACIÓN MAGNÉTICA. VELOCIDAD 100 – 1500 RPMlo cual no demerita en la funcionalidad del equipo, Se acepta? | SE ACEPTA PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
23 | Pronos Proveduría Especializada S. DE R.L. DE C.V. |  |  | x | Centrífuga refrigerada p/tubos 50 ml | 28 | 5 | DICE:Con rotor fijo o basculante y adaptador para 8 plazas mínimo de tubos cónicos de 50 ml Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la participacion poder ofertar : Con rotor fijo o basculante y adaptador para 6 plazas mínimo de tubos cónicos de 50 ml, Se acepta? | APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO I. DESCRIPCIÓN
1 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | X |  |  |  |  | III.2 | ¿Si la propuesta técnica se entregará digital, también se debe entregar impresa? ¿Debe ser de ambas formas? | SE SOLICITA ENTREGA DE PROPUESTA DE MANERA IMPRESA Y DE PREFERENCIA PROPUESTA DIGITALIZADA PARA CERTEZA DE LOS PARTICIPANTES.
2 | EQUIPAR S.A. DE C.V. |  |  | X |  |  | III.1 | ¿Si el apoderado legal se presentara en la la entrega de propuesta con que solo presente su INE original y copia simple es suficiente? | LAS PROPUESTAS PODRÁN SER ENTREGADAS POR CUALQUIER PERSONA QUE EL PARTICIPANTE DESIGNE.
3 | EQUIPAR S.A. DE C.V. |  | x |  | Kjeldahl combinado, 6 unidades. | 6 |  | ¿Requieren la vidriería? De ser así ¿de qué volumen requieren los tubos? | NO SE REQUIERE VIDRIERÍA, SIN EMBARGO EN CASO DE OFERTARLO CONSIDERAR DE 800ML