## Equipos con registro COFEPRIS
Anexo I-B Especificaciones de Equipos para Pruebas de Banco de Sangre y Centros de Colecta de Sangre
I. Equipos que requieren registro COFEPRIS
1) SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN BS
Características: Equipo automatizado para pruebas de serología de tecnología de vanguardia que tenga la capacidad de procesar los marcadores de hepatitis C, HIV, HBsAg, Tripanozoma Cruzi y Sífilis
Tecnología: Quimilouminicencia.
Calibración: Con capacidad de pre-calibrarse un número ilimitado de lotes o mantener un mínimo de 100 curvas de calibración en la memoria del equipo.
Ecológico: Que utilice aguja de acero inoxidable que reduce la cantidad de desechos biológicos peligrosos.
Resultados: Capaz de procesar mínimo de 200 pruebas por hora. Totalmente automatizado, con capacidad de utilizar tubo primario o copillas para identificación por código de barras, muestras y reactivos. Capacidad de las muestra a bordo: de 135 a 200 muestras en Bandejas de Muestras. Con capacidad de aceptar muestras identificadas como urgentes o emergentes. Flujo de datos de resultados en tiempo real.
Almacenamiento: Refrigeración de reactivos.
Interface del operador: Capacidad de interface con el sistema de Banco de Sangre y con capacidad de lector de código barras. Con Pantalla e impresora adicional
Almacenamiento de datos: Capacidad de almacenar mínimo 10,000 resultados de muestras, capacidad de archivar y recuperar información a través de CD-ROM
Control de calidad: Control de Calidad integrado y que tenga la capacidad de realizar el control de calidad con gráficas de Levy-Jenning.
Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo. Contar con Regulador/ No Breack integrado o adicional con capacidad de carga por 15 minutos mínimo para respaldo.
Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Nota 1: El marcador de HIV debe detectar antígeno y anticuerpo
Nota 2: El equipo no requiere la utilización de puntas desechables.
2) EQUIPO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA PARA EL CEMT
Sistema eléctrico fijo automatizado, para la realización de la citometría Hemática, de 22 a 25 parámetros.
Perfiles mínimos: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC, MONO %, EOS %, BASO %, NEU %, LINFO %, PLT, PCT, MPV, PDW, NEU #. LINF #, MONO #, EOS # BASO #, RETIC%, RETIC#. (Células blancas, Células rojas, plaquetas y reticulocítos).
Principio de medición: Rayo láser con cuatro ángulos para lectura de células blancas y doble para plaquetas.
Capacidad: Procesamiento por muestra mínimo 80 pruebas por hora. Capacidad de remoción de obstrucciones de forma automática. Capacidad de almacenamiento de datos
Volumen de muestra: Debe se no mayor de 250 micro litros
Interface: Con capacidad de interface Los resultados se puedan ver tanto en papel como en pantalla, en gráficos, número absolutos y %
Control de calidad: Grafica de control de calidad integrada
Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: Pantalla touch scren integrada Impresora integrada o adicional De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
3) EQUIPO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA PARA CENTRO DE COLECTA DE SANGRE Y BANCO DE SANGRE CELAYA
Sistema eléctrico fijo automatizado, para la realización de la citometría Hemática, con un mínimo de 18 parámetros.
Perfiles mínimos: WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV, y LYMPH % y #, MON % y #,NEUTR % y #,EOS % Y #.
Con puerto de comunicación para interface
Reactivo para determinación de hemoglobina libre de cianuro.
Papel para impresora
Diferencial en tres partes
Histogramas en pantalla y en papel
Volumen de 5 a 250 microlitros
Que cuente con alarmas cuando los valores sean fuera de rango
Método de muestreo por tubo abierto y/o tubo cerrado
Contar con control de calidad interno en forma de gráficas de Levey- Jennings.
Pantalla e impresora adicionales.
Con capacidad de interface
Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo
4) EQUIPO DE RESPALDO Y PARA CAMPAÑAS DE DONACIÓN PARA LOS BANCOS DE SANGRE
Sistema eléctrico fijo automatizado, para la realización de la citometría Hemática, de 18 a 22 parámetros.
Características: Lectura de 18 a 22 parámetros y 5 partes diferenciales: Eritrocitos, hemoglobina, HTO, VCM, CMH, CMHC, ADE, leucocitos, plaquetas, VPM, ADP, Plaquetocrito, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, % Y Absolutos.
Principio de medición de rayo láser con 3 ángulos para lectura de células blancas, impedancia o cianometahemoglobina.
Capacidad de procesamiento por muestra máximo de 70 segundos.
Volumen de muestra de 30 a 55 micro litros para la lectura de todos los parámetros en modalidad normal.
Pantalla touch screen integrada.
Impresora integrada o adicional.
Capacidad de remoción de obstrucciones de forma automáticas.
Que los resultados se puedan ver tanto en papel como en la pantalla, en gráficos, número absolutos y %.
Capacidad de almacenamiento de datos.
Control de calidad integrado.
Con capacidad de interfasarse.
Facilidad de trasportarse fuera de la unidad en caso de requerirse
Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
5) EQUIPO AUTOMATIZADO PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETAS DE GEL.
Equipo totalmente automatizado para realizar las técnicas de Inmunohematología.
Características: Metodología por tarjetas de gel para las pruebas de grupos sanguíneo ABO directo e inverso. Factor Rh, fenotipo Rh, Coombs directo.
Capacidad de rastreo e identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad.
Proceso automatizado continuo e integrado que identifica reactivo y muestra.
Dilución y dispensado de muestras y reactivos.
Incubación, centrifugación, lectura e interpretación de resultados.
Procesamiento de muestras urgentes.
Detección de atasco de aguja por coágulos.
Gradilla de muestras con adaptador de tubo universal y detección automática del diámetro del tubo.
Carrusel para 48 muestras.
Software gráfico en español en ambiente Windows.
Con capacidad de interfasarse.
Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
6) MAQUINA PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS.
Sistema automatizado para la recolección de componentes sanguíneos.
Características: Equipo que trabaje con sistema flujo continuo y/o sistema de flujo discontinuo (bipunción o unipunción).
Plaquetas leucorreducidas igual o mayor a < 5 x10 a la 6.
Con opción a obtención de otros componentes sanguíneos.
Que cuente con sensores ópticos y detectores para seguridad del donador.
Que cuente con pantalla táctil.
Que el equipo tenga de 5 a 8 balanzas y/o válvulas.
Que el equipo desechable sea sistema cerrado
Que cuente de 3 a 6 bombas y que se ajusten automáticamente durante el proceso.
Que cuente con 4 pinzas mecánicas y/o multiples sensores de aire.
Refacciones: de acuerdo a marca y modelo.
Accesorios: de acuerdo a marca y modelo.
Consumibles: de acuerdo a marca y modelo.
Instalación: corriente eléctrica 105 -125 V / 60 Hz
Nota: Los procedimientos de aféresis que se realizarán son: recolección de plaquetas, plaquetaféresis, recambio plasmático, procesamiento de médula ósea, recolección de células tallo, recolección de células mononucleares, recolección de células polimorfonucleares y Leucoferesis.
7) FRACCIONADOR AUTOMATIZADO
Extractor automatizado para fraccionar la sangre en sus componentes, con las siguientes características:
Que cuente con prensa neumática o eléctrica con sensor que regule el flujo de los componentes sanguíneos.
Con pinzas y/o cabezas automáticas para control del flujo de salida.
Sistema de bolsas múltiples compatibles.
Accesorios y Refacciones, deberán ser proporcionadas por el proveedor.
Corriente eléctrica 120V/60 Hz
Nota: En caso de que el manual, folleto o inserto no indique alguna de las características solicitadas en este anexo, el proveedor participante deberá indicar expresamente bajo protesta de decir verdad en su propuesta técnica, que incluye dichas especificaciones, de lo contrario quedará descalificada su propuesta.

## Equipos sin registro Cofepris
Anexo I-B Especificaciones de Equipos para Pruebas de Banco de Sangre y Centros de colecta de sangre
II. Equipos que No requieren registro COFEPRIS
1) EQUIPO MANUAL PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETAS DE GEL
Equipo manual para realizar pruebas de Inmunohematología.
Características: Capacidad de realizar grupo sanguíneo ABO directo e inverso, factor Rh, COOMBS directo, y el rastreo e identificación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad.
Centrífuga automática e incubador para tarjetas de gel.
Capacidad para centrifugar de manera automática 24 tarjetas de gel por ciclo.
Programa de centrifugado de 9 minutos de 990 a 1100 rpm.
Capacidad para incubar de manera controlada 24 tarjetas de gel por ciclo.
Temperatura de incubación 37°C.
Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.
2) SILLÓN DE DONADOR DE SANGRE
Sillón de funcionamiento electromecánico para posicionamiento del donante como terapia en caso de malestar, para ser operado por personal médico y de enfermería, con las siguientes características:
Con cubierta y forro de vinil, repelente a manchas de sangre, de fácil limpieza con solución clorada y/o jabón.
Operable manualmente con soporte posiciónable para descansar ambos brazos del donador acojinado.
Requiere instalación y corriente alterna 110-120 V / 50-60 Hz.
Refacciones y accesorios, deberán ser proporcionados por el proveedor.
3) SELLADOR DIELÉCTRICO
Sellador eléctrico para tubos de bolsas para donación de sangre, que permita el sellado por calentamiento y presión sobre elementos plásticos con la finalidad de cerrado hermético y que cuente con las siguientes características:
Operable automaticamente y/o manualmente.
Pinza para sellar el tubo de plástico opcional
Tiempo de sellado de 1.0 a 2.0 segundos, sellado automático, separación de segmentos sin uso de tijeras.
Refacciones y accesorios, deberán ser proporcionados por el proveedor.
4) AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA
Agitador de plaquetas con incubadora incluida, con las siguientes características:
Debe agitar y mover bolsas con concentrados plaquetarios a una velocidad uniforme.
Con incubadora de plaquetas, digital y controlada por microprocesador.
Capacidad para incubar de 4 a 8 anaqueles.
Temperatura en el rango de 20 a 24 grados centígrados.
Con alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de movimiento.
Refacciones y accesorios, deberán ser proporcionados por el proveedor.
Consumibles, no requiere.
Instalación, no requiere.
5) RECOLECTOR DE SANGRE
Instrumento automático para medición del volumen sanguíneo extraído en gramos o mililitros, con capacidad de dar movimientos a la bolsa contenedora.
Panel de control, encendido y apagado, con opción de guardar y borrar programaciones anteriores.
Programar el volumen a extraer.
Pantalla de cristal líquido que permita desplegar los siguientes datos: peso en gramos y volumen en mililitros, incrementos en mililitros.
Capacidad minima 700 mililitros.
Sistema de alarmas audiovisuales ajustables para: indicar flujo lento e indicar el momento en el que el volumen programado se ha completado.
Sistema de calibración.
Sistema de movimiento oscilatorio y/o 3D constante, que permita la mezcla del anticoagulante con la sangre extraída.
Charola de aluminio o plástico integrada al sistema oscilatorio, para la colocación de la bolsa recolectora.
Refacciones y accesorios, en caso de requerir deberán ser proporcionados por el proveedor.
Que incluya masa patrón para su calibración
Consumibles, no requiere.
Instalación, no requiere.
Corriente eléctrica 110-120 V/60 HZ.
6) REFRIGERADOR PARA REACTIVOS
Equipo para preservar muestras biológicas, medios de cultivo y reactivos de diagnóstico clínico en general, a temperatura de 2 a 8º C. Con las Siguientes Características:
Temperatura ajustable con termo registrador automático.
Con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente.
Escala, perilla y/o pantalla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 ºC.
Alarma acústica (operado con pila) y visual en caso de falla corriente con bateria recargable para fallas en la corriente y en la temperatura con duración mínima de 6 horas.
Compresor de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo.
Graficador externo fijo de temperatura para 7 días con registro gráfico de temperatura en forma automática diario/semanal automático, con rango adecuado a la temperatura del refrigerador.
Cubierta exterior de acero galvanizado electrolíticamente cubierto con pintura epóxica.
Cubierta interior plástica resistente a alto impacto inerte y no reactivo o acero inoxidable con guías para introducción de entrepaños. Sistema de alarma con posibilidad de conectar a varias alarmas remotas.
Aislamiento de alto grado presurízado.
Sistema de alarma en donde el operador puede seleccionar límites de temperatura e indicador audible y visual cuando la temperatura sale de los límites seleccionados.
Alarma audible y visual cuando la puerta del refrigerador se quede abierta más tiempo del necesario.
Alarma audible y visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente
7) CONGELADOR DE CONTACTO (CHOQUE)
Tecnología de contacto. Congelación de choque horizontal para el plasma sanguíneo,
Cumple con las directrices de NOM 253 para la preparación de plasma sanguíneo a una temperatura interna de <-30 ° C.
Temperatura de funcionamiento: de -50 a -70 ° C (predeterminado y recomendado). Congela hasta en 30 minutos a temperatura central de -30 ° C las bolsas de plasma de 300 a 500 ml (225 a 450 ml de contenido): Capacidad de 12 unidades en 40 min. Datos técnicos:
Tipo de Congelador: Congelador de contacto
Dimensiones externas (H x W x D) (mm) 1600 x 970 x 770 +/- 10
Superficie de trabajo (W x D) (mm) 490 x 640
Capacidad de congelación - bolsas de plasma (de 300 a 450 ml) 12 x 300 a 450 ml
Peso neto (kg) 300
Voltaje (V) 3~400
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 1800
Ciclo de consumo / congelación de energía (kWh/24h) 4
Tipo de refrigerante R507
Clase climática N (16 ° C - 32 ° C)
8) CONECTOR ESTÉRIL
Equipo de conexión estéril Con las siguientes características:
Equipo de conexión estéril para unir las líneas plásticas de las bolsas de recolección de sangre y sus componentes.
Equipo eléctrico para conectar en condiciones estériles las líneas plásticas de las bolsas de recolección de sangre y sus componentes, en condiciones húmedas o secas, útil para unir líneas plásticas entre 3.9 y 4.6 mm de diámetro.
Refacciones: de acuerdo a la marca y modelo del equipo.
Accesorios: de acuerdo a la marca y modelo del equipo.
Consumibles: tarjetas electrónicas dispensadoras de conexiones o navajas selladoras de cobre para corte y unión estéril de tubo plástico. Instalación: no requiere.
Operación: por personal calificado y de acuerdo al manual de operación.
Mantenimiento: preventivo y correctivo por personal calificado.
9) BASCULA (BALANZA) DE DOS PLATILLOS
Metálica en casi su totalidad
Lavable y desinfectable.
Para uso rudo
Sin necesidad de mantenimiento.
Capacidad para entre 2.0 a 3.0 Kg por platillo
10) CENTRÍFUGA SEMIAUTOMÁTICA PARA PRUEBAS CRUZADAS
NOMBRE GENÉRICO: CENTRÍFUGA SEROLÓGICA
Función: Equipo que permite el lavado y la separación de los elementos sanguíneos a velocidad y tiempos específicos.
NOMBRE: CENTRÍFUGA DE LABORATORIO DE PROPÓSITO GENERAL
Definición: Equipo de laboratorio que se utiliza para separar los componentes de suspensiones por la aplicación de la fuerza centrífuga. Consiste de una unidad impulsora fijada a un eje vertical y un rotor horizontal unido al extremo superior. Este equipo está diseñado para centrifugar las muestras de paciente, por ejemplo, los fluidos corporales, ya sea sola o después de la adición de reactivos y otros aditivos antes de medir los analitos. Es típicamente una centrífuga de baja velocidad (hasta 6000 rpm) o de media velocidad (hasta 12000 rpm).
Descripción:
1.- Centrífuga para procedimientos de análisis serológico.
2.- Rotor con capacidad de 8 tubos como mínimo.
3.- Para tubos de 13 x 75 mm o equivalente a 5 ml.
4.- Control de velocidad de 0 a 3000 rpm como mínimo.
6.- Sistema de paro manual.
7.- Controlada por microprocesador.
8.- Número de camisas de acuerdo a la capacidad del rotor.
9.- Reloj digital de 0 a 99 minutos.
10.- Despliegue digital de la velocidad.
Accesorios: Serán determinados o elegidos de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. No aplica.
Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las Unidades Médicas. No aplica.
Opcionales: Serán determinados o elegidos de acuerdo a las necesidades operativas de las Unidades Médicas. Adaptadores para tubos de 12 x 75 mm o equivalente a 5 ml de acuerdo a la capacidad del rotor. Adaptadores para tubos de 10 x 75 mm o equivalente a 3 ml de acuerdo a la capacidad del rotor. Cojines o cojinetes para adaptadores.
Refacciones: Según marca y modelo.
Instalación: 110V, 60 Hz. ±10%.
Operación: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
Mantenimiento: Preventivo y correctivo por personal calificado.
11) INCUBADORA DE “BAÑO MARÍA”
Uso: Realización de pruebas de compatibilidad sanguínea en la fase de incubación a 37ºC Características:
Capacidad: de 3 a 5 lt. (49 tubos)
Cámara de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 x 11 cm.
Lavable y desinfectable.
Rango de Temperatura: de 5°C a 100°C +/-10
Exactitud: +-1°C para altas temperaturas
Gradilla metálica y tapa
Control de temperatura (ambiente a 60°C)
Refacciones: Según marca y modelo
Instalación: 120V.
12) AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT
Características: las adecuadas para cada una de las áreas a donde se instalará (Cuarto de refrigeradores y/ o Sala de donadores) Se valorará en las visitas.
Mantenimiento: El recomendado por fabricante y quedará a cargo del proveedor asignado
13) BÁSCULA DE MESA
Uso: Peso de los productos sanguíneos para su control de calidad. Características:
Energía: Eléctrica 120V
Pantalla de display con resolución de dos decimales
Capacidad: de 50 gms. hasta 1.5 kg.
Material: Plástico de alta resistencia y plato de acero inoxidable que facilite su limpieza y esterilización.
Mantenimiento y refacciones: por proveedor adjudicado y según marca y modelo.
14) REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE DE 100 U
Equipo eléctrico, fijo para preservar especímenes biológicos, muestras biológicas, medios de cultivos y reactivos de diagnóstico clínico en general.
Sin congelador.
Vertical con capacidad de 10 a 14+/- pies cúbicos.
Con al menos 4 entrepaños de alambrón cromado o similar.
Control de temperatura ajustable con termoregistrador automático.
Deshielo automático.
Alarma acústica y visual en caso de que la puerta del refrigerador permanezca abierta periodos prolongados
Escala, pantalla o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8°C.
Compresor de 1/8 H.P. o de la potencia adecuada.
Alarma audible o visual cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente.
Con registro diario/semanal automático de la temperatura.
Cubierta exterior de acero galvanizado cubierto con pintura epóxica.
Refrigerante libre de CFC.
Papel gráfico circular para registro de temperatura.
Corriente eléctrica 120V/60 Hz.
15) REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE PARA 250 UNIDADES
Equipo eléctrico utilizado para preservar muestras biológicas, componentes sanguíneos o hemoderivados a temperatura de 4 a 8° C. Características:
Panel de temperatura digital.
Sistema de alarma audible y visual con alimentación independiente del refrigerador para cambios de temperatura, fallas en la corriente y limites de temperatura.
Registrador circular externa de la temperatura.
Capacidad de 20 a 23+/-2 pies cúbicos, con 4 a 8 repisas, para el almacenaje de bolsas de 450 ml., libre de CFC.
Con registro grafico automático de temperatura diario/semanal, con manejo adecuado a la temperatura del refrigerador y punta de pluma para el graficador y aislamiento de alto grado.
Con alarma audible y visible cuando el sensor de la temperatura no funcione correctamente.
Refacciones y Accesorios, en caso de requerir deberán ser proporcionados por el proveedor.
Consumibles, no requiere.
Corriente eléctrica 120V/60Hz
16) CONGELADOR PARA BANCO DE SANGRE
Equipo que permite preservar especímenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación de menos -37 a -76 grados centígrados
Con rango de temperatura de -15 hasta -37 °C.
Vertical u horizontal.
Capacidad de mínima de 13 +/-1 pies cúbicos.
Cuatro repisas o charolas interiores de acero inoxidable.
De tres a cinco puertas internas.
Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica.
Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo.
Con registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador.
Refrigerante libre de CFC.
Papel gráfico circular para registro de temperatura.
Corriente eléctrica 120V/60 Hz. / 220-240 V /50 Hz.
17) CENTRIFUGAS REFRIGERADAS
Centrifuga de piso con gabinete refrigerada.
Controlada por microprocesador.
Unidad impulsadora sin escobillas.
Rango de temperatura programable de -20 a 40 °C ± 2°C.
Rotor horizontal con capacidad de cuatro o seis plazas para bolsas de plástico.
Número de buckets o camisas y adaptadores de acuerdo a la capacidad del rotor para bancos con alta productividad deberá ser de 6
Velocidad de la centrífuga con rotor que cubra el rango de 1 hasta 4,500 rpm o mayor.
RCF de la centrifuga con rotor de 6,450g como mínimo.
Panel de control digital con teclas específicas para: Velocidad del rotor, tiempo, temperatura, velocidad programada, tiempo restante.
Tiempo transcurrido de la corrida: Opcional
Número de programa configurado por el usuario: Opcional
Temperatura programada actual.
Perfiles o rampas automáticas de freno y aceleración: Opcional.
Capacidad de almacenar 10 programas como mínimo.
Tecla para alternar el despliegue de condiciones actuales y programadas: Opcional.
Capacidad de programación del reloj de 1 a 99 minutos como mínimo.
Indicador audible y visible de terminación de ciclo.
Sistema de seguridad: Que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación.
Interfase para descarga de datos a computadora y/o impresora.
Sistema de documentación de datos.
Consumibles: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Accesorios: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Refacciones: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Instalación: 220 V/60Hz.
Operación: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
Mantenimiento: Preventivo y correctivo por personal calificado.
Nota: En caso de que el manual, folleto o inserto no indique alguna de las características solicitadas en este anexo, el proveedor participante deberá indicar expresamente bajo protesta de decir verdad en su propuesta técnica, que incluye dichas especificaciones, de lo contrario quedará descalificada su propuesta.