| COLPOSCOPIO AVANZADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio especializado |  | 1 |  | 531000000253 |  | 6 |

1. Colposcopio avanzado.

2. Equipo con visión estereoscópica binocular o tridimensional.

3. Estativo rodable.

4. Características generales:

4.1. Características del sistema de video:

4.1.1. Sistema de video en alta definición.

4.1.2. Cámara de video HD.

4.1.3. Adaptable al colposcopio por medio de divisor de haces.

4.1.4. Pantalla alta definición de 22" o mayor.

4.1.5. Con salida de video digital HDMI o HD-SDI o DVI. Para conectar uno o más monitores externos.

4.1.6. Pedal de control para captura de imágenes.

4.1.7. Con capacidad de congelar la imagen en pantalla.

4.1.8. Con sistema de documentación:

4.1.8.1. Que permita ingresar datos del paciente.

4.1.8.2. Con capacidad para realizar la captura de imágenes fijas y/o secuencias de video.

4.1.8.3. Que permita extraer la información del sistema a algún medio de almacenamiento externo.

4.2 sistema que permita adaptar accesorios como cámara digital y adaptador para laser (incluya ambos adaptadores).

4.3. Sistema que permita múltiples posicionamientos.

5. Características del estativo:

5.1. Columna estativa rodable:

5.1.1. Primer brazo, brazo de soporte o brazo móvil:

5.1.1.1. Longitud de al menos 400mm.

5.1.1.2. Ángulo de giro de al menos 300° o ± 150°.

5.1.2. Segundo brazo, brazo basculante o brazo auto compensado:

5.1.2.1. Longitud de al menos 450mm.

5.1.2.2. Angulo de giro de al menos 270° o ± 135°.

5.1.2.3. Sistema auto compensado.

5.1.2.4. Sistema de balanceo manual.

5.1.2.5. Carrera vertical de al menos 300mm o ± 150mm.

5.2. Características de la base:

5.2.1. Base con al menos 5 ruedas.

5.2.2. Sistema de frenos en al menos 2 ruedas.

6. Características del microscopio o cabezal:

6.1. Características de la óptica:

6.1.1. Apocromática de gran campo.

6.1.2. Sistema de aumento (o zoom) manual en 5 magnificaciones (factores).

6.1.3. Sistema de enfoque fino de 18 mm o mayor.

6.2. Características del tubo binocular:

6.2.1. Tubo binocular angular o inclinable.

6.2.2. Con ajuste de la distancia interpupilar 45 - 75mm.

6.2.3. Oculares 10x o 12.5x.

6.2.4. El sistema de aumentos o magnificaciones desde 3.5x hasta el 21.5x.

6.2.5. Con compensación de ametropías de ± 5 dioptrías o mayor.

6.2.6. Concha ocular integrada.

6.3. Distancia de trabajo de 250mm con objetivo 12.5x y hasta 400mm como mínimo.

6.4. Con opción para adaptar un accesorio laser para cirugía.

7. Características del sistema de iluminación:

7.1. Luz LED.

7.2. Filtro verde integrado.

7.3. Sistema de iluminación por medio de fibra óptica (luz fría).

7.4. Interruptor de encendido automático de iluminación al colocar el colposcopio en posición de trabajo. En la posición de reposo se apaga la fuente de luz.

8. Alimentación eléctrica 120V +/-10%, 60Hz.

9. Accesorios:

9.1. Medio de almacenamiento externo incluido (memoria extraíble).

9.2. Funda contra polvo para cubrir el microscopio.

9.3. Video cámara HD con matriz de pixeles 1920 x 1080.

9.4. Software de captura de imágenes.

9.5. Respaldo de energía eléctrica (UPS) de al menos 30 minutos en caso de corte de suministro eléctrico.