| MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 1 |  | 531000002120 |  | 1 |

1. Microscopio triocular para fluorescencia.

2. Tubo de observación triocular:

2.1. Ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm como mínimo.

2.2. Ajuste dióptrico. 2.3. Corrección de óptica.

2.4. Inclinación de 30° o 45°. 2.5. Fototubo para el uso simultáneo de sistema de microfotografía.

3. Oculares 3.1. 10x con campo de observación de 20mm como mínimo.

3.2. De alto punto focal para uso cono sin lentes

4. Revolver para objetivos

4.1. Cuádruple como mínimo

4.2. Tipo de sistema de giro manual o rodamiento de balines.

5. Objetivos 5.1. 4X O 5X, 10X, 40X o 60X, 100X como mínimo.

5.2. Corrección de óptica al infinito.

5.3. Plan acromático (corrección de aberraciones esférica y cromática). 5.4. Identificación de parámetros en cada objetivo y código de color.

6. Platina

6.1. Pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.

6.2. Control de posicionamiento coaxial “X” “Y”.

7. Condensador

7.1. Apertura numérica 1.25 como mínimo

7.2. Tipo de condensador ABBE

8. Sistema de enfoque coaxial

8.1. Macrométrico

8.2. Micrométrico

9. Sistema de iluminación

9.1. Iluminación LED.

9.2. Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).

9.3. Iluminación Koehler.

9.4. Diafragma de campo.

10. Sistema de fluorescencia

10.1. Fuente de luz de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

10.2. Filtro para ISITIOSINATO DE FLUORESCEINA, filtro azul.

11. Adaptador de montura tipo “C” factor 0.5X. 12. Cámara digital:

12.1. Tamaño de pixel 3.45 x 3.45 micras como máximo.

12.2. Transmisión de imágenes a través de fireware y/o USB.

12.3. Software de captura de imagen y/o video, edición y medición. 13. Consumibles: 13.1. Papel limpia óptica 13.2. Frasco de aceite de inmersión

14.Respaldo de energía eléctrica (UPS) que de 30 minutos de suministro eléctrico. 15. Alimentación eléctrica de operación 110V ±10%, @60Hz.

| ESTUFA DE INCUBACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 2 |  | 531000002134 |  | 1 |

1. Incubadora con sistema de convección por gravedad o equivalente.

2. Rango de temperatura: ambiente + 5°c a mínimo 75°c.

3. Estabilidad de temperatura: ≤ ±0.2 °c.

4. Capacidad de la cámara interna 50 a 75litros, fabricada en acero inoxidable.

5. Dimensiones de la cámara (ancho x alto x fondo): 40 x 45 x 40 cm +/- 10 cm.

6. Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 55 x 75 x 55 +/- 5 cm.

7. Pantalla para visualización de datos y ajuste de temperatura.

8. Control por microprocesador.

9. Puerta interior de vidrio y exterior sólida.

10. Con al menos un estante sólido o parrilla/rejilla en el interior.

11.Alimentación eléctrica de operación: 120 v +/- 10% @ 50/60 hz.

| CENTRIFUGA REFRIGERADA P TUBOS 50 ML |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 3 |  | 531000002254 |  | 1 |

1. Centrífuga de sobremesa.

2. Refrigerada con rango de temperatura de -5 a 40 °C.

3. Velocidad máxima de al menos 4 000 rpm, ajustable por el usuario.

4. Fuerza centrífuga (FCR) mínima de 3 000 x g.

5. Con rotor fijo o basculante y adaptador para 8 plazas mínimo de tubos cónicos de 50 ml.

6. Con pantalla digital que indique temperatura, velocidad y tiempo de operación.

7. Nivel de ruido menor a 60 Db

8. Temporizador programable de al menos 99 min.

9. Alimentación eléctrica de 120 V +/-10% @ 50-60 Hz.

| AGITADOR DE TUBOS VORTEX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 4 |  | 531000001212 |  | 3 |

AGIT-VORT-1.1-CB-14 1.

1. Agitador de tubos y frascos (Vortex)

2. Operación en modo continuo y por contacto

3. Control de velocidad variable

4. Control de velocidad analógico o digital

5. Velocidad de mezclado de 0 a 2500 rpm, al menos

6. Con temporizador, que apague el equipo una vez que finaliza el ciclo solicitado

7. Peso, no mayor a 4 kg

8. Alimentación eléctrica de operación: 120+/- 10 % "60 hz

| REFRIGERADOR PARA MUESTRAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 5 |  | 531000002132 |  | 3 |

1. Capacidad de 15 ft3 como mínimo.

2. Sin congelador, con deshielo automático.

3. Temperatura controlada capaz de mantener temperatura interna de +2 a +8 °c como intervalo de control.

4. Controles para ajuste de temperatura.

5. Con puerta de cristal.

6. Empaque con sellado hermético.

7. Cubierta exterior de lámina galvanizada electrolíticamente cubierta con pintura epóxica o acero inoxidable.

8. Compresor de la potencia adecuada, según tamaño y capacidad del equipo.

9. Funcionamiento con gas refrigerante ecológico.

10. Interior con al menos 4 parrillas, de altura ajustable.

11. Iluminación interior con luz led o similar, que se encienda al abrir la puerta.

12. Base con regatones o ruedas con seguro.

13. Alimentación eléctrica de operación: 120 v + / - 10% @ 50/60 hz.

| CONGELADOR VERTICAL PARA MUESTRAS 400 L |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 6 |  | 531000000609 |  | 1 |

1.- Ultracongelador vertical con capacidad mínima de 400 litros

2.- Con rangos de temperatura de hasta -80°c ,

3.- Con display LCD touchscreen, mínimo un puerto USB.

4.- Alarma audible de puerta abierta, mínimo cuente con dos puertas de acceso

5.- Requerimientos eléctricos 120v,

6.- Dimensiones externas rangos alto 1.75m a 2.00m, ancho 70cm a 1.20m profundidad 50cm a 80cm.

| MICROSCOPIO CON COOBSERVADOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 7 |  | 531000002121 |  | 1 |

1.- Microscopio binocular con óptica para co-observación o multivisión.

2.- Tubos de observación:

2.1.- Ajuste de distancia interpupilar (de55 a 75mm como mínimo).

2.2.- Ajuste dióptrico

2.3.- Corrección de óptica 2.4. Inclinación de 30° o 45°.

3.- Oculares:

3.1.- 10X con campo de observación mínimo 20 mm.

3.2.- De alto punto focal para uso con o sin lentes

4.- Revolver para objetivos

4.1.- Cuádruple como mínimo.

4.2.- Sistema de giro manual o con rodamiento de bolas.

5.Objetivos: 5.1. 4X o 5X, 10X, 40X o 60X, 100X (como mínimo).

5.2.- Corrección de óptica al infinito.

5.3.- Plan acromático (corrección de aberraciones esférica y cromática).

5.4.- Identificación de parámetros en cada objetivo y código de color.

6.- Platina:

6.1.- Pinza sujeta objetos para una o dos laminillas.

6.2.- Control de posicionamiento coaxial “X” y “Y”.

7.- Condensador:

7.1.- Apertura numérica 1.25 como mínimo.

7.2.- Tipo de condensador ABBE.

8. Sistema de enfoque coaxial:

8.1. Macrométrico.

8.2. Micrométrico.

9. Sistema de iluminación

9.1. Luz LED.

9.2. Corrección o balanceo de luz de día (filtro azul).

9.3. Iluminación Koehler.

9.4. Diafragma de campo.

10. Sistema de co-observación, multivisión.

10.1. Tubo para co-observador con acoplelado a lado

10.2. Distancia del observador principal de 120cm como mínimo.

10.3. Cabezal del segundo observador.

10.3.1. Cabezal conóptica apocromática de gran campo. Oculares 10X o 12.5X. 11. Consumibles:

11.1. Papel limpia óptica

11.2. Frasco de aceite de inmersión

12. Respaldo de energía eléctrica (UPS) que de 30 minutos de suministro eléctrico.

13. Alimentación eléctrica de operación 110V±10% @60Hz.

| BAUMANOMETRO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio e instrumental |  | 8 |  | 532000000354 |  | 4,000 |

Descripción adicional: Monitor portátil y automático de T/A de brazo, por método oscilometrico; con botón para inflar el brazalete y desinflado automático.

Cuenta con: monitor, brazalete: circunferencia de brazo de 22 a 42cm del brazalete, tamaño del brazalete: aproximadamente 152 mm (ancho), tubo del brazalete 600 mm (alto), estuche, instrucciones y pilas.

Pantalla: Pantalla digital LCD. Rango de medición: Presión: 0 a 299 mmHg, Pulso: 40 a 180/min.

Precisión/Calibración: Presión: ±3mmHg. Pulso: ±5% de lectura.

Inflado: Automático por bomba eléctrica.

Desinflado: Válvula de liberación automática de presión. Liberación rápida de presión: Válvula de liberación automática de presión.

Fuente de alimentación: 4 pilas “AA” o “AAA”.

Contiene: Unidad principal, Brazalete, 4pilas alcalinas “AA” o “AAA” y un repuesto, Manual de instrucciones, Estuche. F

| TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL CFXOPUS96 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación |  | Partida |  | No. Material |  | Cantidad total |
| Equipo médico y laboratorio |  | 9 |  | 531000002140 |  | 1 |

Termociclador en tiempo real CFX opus 96, marca BIO-RAD®,

especificaciones técnicas

• Capacidad: 96 tubos de 0.2 ml.

• Rango de excitación/emisión: 450 a 730 nm.

• Excitación a través de 6 leds con filtros.

• Detección a través de 6 fotodiodos con filtros.

• Calibración de fábrica (no requiere calibraciones adicionales).

• Sensibilidad: detecta hasta 1 copia de la secuencia blanco de dna genómico humano.

• Rango dinámico: hasta 10 órdenes de magnitud.

• Análisis múltiplex: hasta 5 blancos por pozo.

• Pantalla touch a color screen ajustable con ángulo de 12-55° que permite editar, almacenar y visualizar datos en tiempo real.

• Volumen de reacción: 1- 50 ll (recomendado 10 -50 ll).

• Método de calentamiento y enfriamiento: peltier.

• Tapa caliente: 30 a 100°c, con apertura y cierre retráctil motorizado.

• Bloque rápido reducido en masa patentado por BIO-RAD(“honeycomb”).

• Rango de temperatura: 4 - 100°c.

• Precisión: ±0.2°cde la temperatura programada a 90 °c.

• Uniformidad: ±0.3°c pozo apozo dentro de los siguientes 10 segundos al alcanzar 90°c.

• Velocidad máxima de rampeo: 5 °c/seg.

• Velocidad promedio de rampeo:3.3 °c/seg.

• Rango del gradiente térmico: 30-100°c.

• Rango diferencial en gradiente térmico: 1 -24°c.

• Sistemas operativos: cfxmaestrotm software y los que se requieran de soporte