- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MÉDICO

El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), requiere el Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo Médico, para las unidades médicas relacionadas, el cual tiene como objetivo, mantener una relación óptima entre la calidad del funcionamiento y el desgaste normal del equipo, previniendo el deterioro progresivo por el uso, prolongando su vida útil y aumentando la eficiencia de la tecnología médica en las unidades médicas de ISAPEG, el periodo de prestación de servicios será dentro del período comprendido entre la firma del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2026.

El proveedor adjudicado deberá entregar un cronograma de ejecución del (os) mantenimiento(s) según las partidas en que participe acorde al Anexo 1_Criterios de Priorización, como parte de su propuesta técnica.

  - Clasificación y Priorización del Equipamiento Médico

Para efectos del presente procedimiento de licitación pública, el universo de equipos médicos objeto del servicio de mantenimiento fue clasificado y priorizado mediante la aplicación de modelos reconocidos internacionalmente propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), específicamente el Modelo de Fennigkoh y Smith y el Algoritmo de Wang-Levenson, los cuales permitieron establecer niveles de prioridad de atención conforme a la criticidad funcional y operativa de cada equipo en la prestación de los servicios de salud.

Como resultado de dicha clasificación, el equipamiento médico se integra en diez (10) partidas estructuradas conforme al nivel de prioridad asignado a cada grupo de equipos. Las partidas que conforman el presente procedimiento son las siguientes:

| No. de Partida | Descripción | Categoría |
| --- | --- | --- |
| I | Equipo de Reanimación Cardíaca | Apoyo Vital |
| II | Equipo de Ventilación | Apoyo Vital |
| III | Equipo de Monitoreo y Diagnóstico | Apoyo Vital |
| IV | Equipo de Especialidades Quirúrgicas | Cirugía y Cuidados Intensivos |
| V | Equipo de Esterilización | Cirugía y Cuidados Intensivos |
| VI | Equipo de Atención Neonatal | Cirugía y Cuidados Intensivos |
| VII | Equipo de Imagen | Control Fisiológico y Diagnóstico |
| VIII | Campanas de Flujo Laminar | Análisis de Laboratorio |
| IX | Equipo de Refrigeración Clínica | Accesorios de Laboratorio |
| X | Camas y Camillas | Control Fisiológico / Otros |

NOTA: El proveedor adjudicado deberá verificar la prioridad individual de cada tipo de equipo y combinarla con la categoría de unidad médica y zona geográfica correspondiente, a fin de determinar el orden de ejecución de los servicios.

En caso de que a un proveedor se le adjudique más de una partida derivada del presente procedimiento de licitación, éste deberá garantizar la ejecución de los servicios de mantenimiento respetando el orden de prioridad señalado en las presentes bases, con la finalidad de asegurar la capacidad técnica, operativa y administrativa necesaria para la correcta prestación de los servicios requeridos, en apego a las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.

  - Clasificación de Unidades Médicas

Para efectos de la programación, ejecución y seguimiento de los servicios de mantenimiento, las unidades médicas objeto del presente contrato se clasifican conforme a la siguiente categorización:

| Sigla | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HE | Hospital de Especialidad | 1 |
| HG | Hospital General | 2 |
| HC | Hospital Comunitario | 3 |
| JS | Unidades de 1er Nivel bajo responsabilidad Jurisdiccional | 4 |

El licitante adjudicado deberá observar el orden de atención de las unidades médicas conforme a la clave asignada, otorgando prioridad en primer término a los Hospitales de Especialidad, posteriormente a los Hospitales Generales, en seguida a los Hospitales Comunitarios y, finalmente, a las Unidades de Primer Nivel bajo responsabilidad Jurisdiccional.

  - Distribución Territorial y Orden de Ejecución

Con el propósito de garantizar una cobertura territorial ordenada, eficiente y alineada a los criterios de prioridad establecidos, el ámbito geográfico de prestación del servicio se estructura territorialmente conformado por la agrupación de las Jurisdicciones Sanitarias correspondientes, de acuerdo al detalle siguiente:

| Zona | Jurisdicciones Sanitarias | Municipios Comprendidos |
| --- | --- | --- |
| 1 | JS1 y JS2 | Dolores Hidalgo, Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, Xichú. |
| 2 | JS3 y JS4 | Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Villagrán, Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao. |
| 3 | JS5 y JS6 | Jaral del Progreso, Moroleon, Salamanca, Uriangato, Valle de Santiago, Yuriria, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo. |
| 4 | JS7 y JS8 | León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón, Silao de la Victoria. |

El orden de ejecución de los servicios de mantenimiento deberá determinarse considerando de manera conjunta y en el orden los criterios siguientes:

1. Prioridad del equipo médico, conforme a la clasificación establecida mediante los modelos de la OMS referidos en el apartado anterior.

2. Categoría de la unidad médica, atender la clave asignada a la prioridad, conforme a la tabla de clasificación de unidades médicas.

3. Zona geográfica, abarcar todo el territorio acorde a la prioridad de las categorías de equipo y unidad médica, salvo que por razones de urgencia operativa o instrucción expresa de la convocante se establezca un orden diferente.

Lo anterior, con el objeto de asegurar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de mantenimiento de equipo médico, en beneficio de la población que acude a las unidades de la red de servicios del ISAPEG y en cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.

La ejecución de los servicios se otorgará, por el licitante, de conformidad a lo siguiente:

| Número de servicios por Equipo Médico | Periodo de ejecución |
| --- | --- |
|  | Dentro del período comprendido entre la firma del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2026. |

Para cubrir las necesidades de cada unidad médica, el licitante deberá otorgar los servicios con personal capacitado, en materia de mantenimiento a equipo médico (eléctrico, electrónico, mecánico, hidráulico, neumático, etc.), según la o las partidas en que participe como se detalla a continuación:

PARTIDA I EQUIPOS DE REANIMACIÓN CARDIACA

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO | 212 |

Para la partida I Equipos de Reanimación Cardíaca es necesario cumplir con los siguientes certificados:

    - Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación de desfibrilación a nombre del técnico o licitante participante.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración de analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante respecto del equipo, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración o factura del simulador de pacientes, que utilizará para la prestación del servicio, a nombre del licitante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración o factura del multímetro a nombre del licitante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de desfibrilador a nombre del licitante participante respecto del equipo, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA II EQUIPOS DE VENTILACIÓN

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL | 64 |
| VENTILADOR DE TRASLADO | 10 |

Para la partida II Equipos de Ventilación es necesario cumplir con los siguientes certificados:

    - Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación en ventilación a nombre del técnico o licitante participante.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de ventilación a nombre del licitante participante vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del simulador de pacientes que utilizará para la prestación del servicio, a nombre del licitante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA III EQUIPOS DE MONITOREO Y DIAGNÓSTICO

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN | 73 |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO | 17 |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO | 42 |

Para la partida III Equipos de Monitoreo y Diagnóstico es necesario cumplir con los siguientes certificados:

    - Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación en calibración de módulos de capnografía a nombre del técnico o licitante participante.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del simulador de pacientes que utilizará para la prestación del servicio, a nombre del licitante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del multímetro, a nombre del licitante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA IV EQUIPOS DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| MÁQUINA DE ANESTESIA BASICA | 33 |
| MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA | 9 |
| LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE | 40 |
| MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA | 44 |
| MESA QUIRÚRGICA MECANICOHIDRAULICA | 28 |
| UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA GENERAL | 85 |
| ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE | 48 |

Para la partida IV Equipos de Especialidades Quirúrgicas es necesario cumplir con los siguientes certificados:

    - Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación en ventilación a nombre del técnico o licitante participante.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación en mantenimiento de máquinas de anestesia a nombre del técnico o licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple de Factura del TEST TOOL para máquinas de anestesia compatibles con al menos una marca de los equipos de esta partida a nombre del licitante participante.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de ventilación a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración o factura del simulador de pacientes que utilizará para la prestación del servicio, a nombre del licitante vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración de luxómetro con medición de temperatura a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración del analizador de electrocirugía a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

    - Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA V EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| ESTERILIZADOR DE GAS ÓXIDO DE ETILENO | 13 |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 450 L | 5 |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 250 L | 22 |
| ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 100 L | 2 |

Para la partida V Equipos de Esterilización es necesario cumplir con los siguientes certificados:

- Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del multímetro, a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA VI EQUIPOS DE ATENCIÓN NEONATAL

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| CUNA CALOR RADIANTE | 75 |
| CUNA CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA BÁSICA | 23 |
| INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES | 25 |
| LÁMPARA DE FOTOTERAPIA | 63 |
| SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE MANTA | 32 |

Para la partida VI Equipos de Atención Neonatal es necesario cumplir con los siguientes certificados:

- Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración de las pesas patrón a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura de los termómetros que utilizará para la prestación del servicio a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración o factura de los decibelímetros que utilizará para la prestación del servicio a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del simulador de pacientes que utilizará para la prestación del servicio a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura de los luxómetros con medición de temperatura de color que utilizará para la prestación del servicio a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura de los multímetros que utilizará para la prestación del servicio a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA VII EQUIPOS DE IMAGEN

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| RAYOS X FIJO | 16 |
| RAYOS X MÓVIL | 29 |
| ULTRASONÓGRAFO (COLOR AVANZADO) | 9 |

Para la partida VII Equipos de Imagen es necesario cumplir con los siguientes certificados:

- Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración del analizador de seguridad radiológica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del multímetro a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA VIII CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | 27 |

Para la partida VIII Campanas de Flujo Laminar es necesario cumplir con los siguientes certificados:

- Copia simple del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación en equipo de laboratorio a nombre del técnico o licitante participante.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración o factura de equipo nuevo para anemómetros, a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA IX EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CLÍNICA

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| CONGELADOR DE BANCO DE SANGRE | 2 |
| REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | 47 |
| REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS | 29 |
| REFRIGERADOR PARA VACUNAS | 68 |
| ULTRACONGELADOR VERTICAL | 3 |

Para la partida IX Equipos de Refrigeración Clínica es necesario cumplir con los siguientes certificados:

- Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de los tipos de equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de capacitación en mantenimiento de refrigeración a nombre del técnico o licitante participante.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del termómetro a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del multímetro a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura de manómetros a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura de bomba de vacío, a nombre del licitante participante, vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

PARTIDA X CAMAS Y CAMILLAS

| EQUIPO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| CARRO CAMILLA RADIOTRANSPARENTE | 62 |
| CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO (ELÉCTRICA) | 15 |
| CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA) | 479 |
| CARRO CAMILLA PARA ADULTO | 106 |

Para la partida X Camas y Camillas es necesario cumplir con los siguientes certificados:

- Copia simple legible del certificado de capacitación en mantenimiento de equipo médico (DC3), expedido para cualquiera de las marcas de los equipos a los que se les solicita el servicio, independientemente de la marca de los equipos del servicio, a nombre de al menos uno de los técnicos señalados en el numeral 1.14.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del certificado de calibración del analizador de seguridad eléctrica a nombre del licitante participante vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

- Original o copia certificada para cotejo y copia simple del Certificado de calibración o factura del multímetro a nombre del licitante participante vigente al acto de apertura de la presente licitación y durante la prestación del servicio.

El licitante proporcionará todas las facilidades de información y disponibilidad para que supervisores de mantenimiento del ISAPEG, entrevisten a su personal y pueda verificar su información técnica antes, durante y después de otorgar los servicios en las unidades médicas.

El licitante deberá contemplar la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo Médico, en la totalidad de los equipos descritos en el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos según la partida en que participe.

El licitante para elaborar su propuesta técnica y económica deberá considerar los servicios en los siguientes periodos y horarios:

- Servicio de 8 hrs. de lunes a viernes (El horario de inicio de labores será acordado en cada unidad médica de acuerdo a sus necesidades).

- Cinco días de periodo de servicio máximo por cada equipo médico, excepto cuando sea necesario hacer el cambio de una refacción o componente del equipo, para este caso, el servicio podrá ser reprogramado sin ser causal de penas convencionales para el proveedor.

- Debiendo considerar lo señalado en el numeral 1.42 del apartado III. Presentación de ofertas de las bases de la licitación.

Para efectos del cumplimiento de los contratos que se pudieran derivar del presente, los licitantes deberán contar con el personal necesario, los materiales e instrumentos de medición para ejecutar los servicios de conformidad al periodo de ejecución del mantenimiento señalado en el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos, según la o las partidas en que participe.

En caso de que el supervisor técnico de la Unidad Médica detecte un incumplimiento en la ejecución de la rutina de servicio, deberá asentarlo en el apartado, Observaciones y Recomendaciones de uso, limpieza y seguridad del Equipo Médico al Personal Responsable, del Anexo G Orden de servicio. En caso de que el licitante no subsane las observaciones del Anexo G Orden de servicio dentro del periodo de ejecución señalado en el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos según la o las partidas en que participe y el equipo no se encuentre completamente funcional a entera satisfacción del ISAPEG, no se procederá al pago del servicio.

- DEBERES Y OBLIGACIONES:

  - Los servicios de mantenimiento se realizarán en función de las rutinas de servicio, Anexo K Rutinas de Mantenimiento (K-I, K-II, K-III, K-IV, K-V, K-VI, K-VII, K-VIII, K-IX, K-X) según la o las partidas en que participe y en los tiempos establecidos en el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos según la o las partidas en que participe.

  - En caso de que existan motivos por los cuales no se pudieron llevar a cabo los servicios contratados dentro del periodo de ejecución señalado en el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos, el licitante deberá plasmar en el apartado de observaciones del Anexo G Orden de servicio los motivos por los cuales no se realizó el mantenimiento.

  - El licitante deberá enviar a los correos señalados para cada unidad médica, señaladas en el Anexo M Directorio de Unidades Médicas, y a la Dirección de Ingeniería Biomédica (dib_isapeg@guanajuato.gob.mx), las fechas en las que acudirá a la unidad a realizar el mantenimiento, al menos, 48 horas anteriores a la visita. Posteriormente la unidad médica, confirmará las fechas, proporcionará el acceso, horario de atención y la persona responsable de mostrarle la ubicación de cada uno de los equipos.

  - El personal técnico del licitante, deberá registrar su entrada a la unidad médica y reportarse con la persona designada por la unidad médica, la cual le indicará la ubicación de los equipos de conformidad al Anexo 2 Matriz de distribución de equipos, según la o las partidas en que participe, dicho personal deberá conducirse en la prestación del servicio de manera adecuada.

  - En caso de que la unidad médica del ISAPEG se encuentre utilizando el equipo médico para dar atención a la población, el licitante no podrá realizar el mantenimiento y en este caso deberá realizar las anotaciones correspondientes en el Anexo G Orden de servicio, mismo que no será considerado como incumplimiento.

  - En caso de que la información recibida mediante el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos, presente discrepancias en la marca, modelo y/o número de serie, o cualquier otra circunstancia (equipo no encontrado en la unidad) que no permita su plena identificación, deberá plasmar en el apartado de observaciones del Anexo G orden de servicio los motivos por los cuales no se prestará el servicio, mismo que será reprogramado en fecha posterior. Cualquier servicio preventivo no ejecutado por las causas señaladas en supra líneas no será considerado como incumplimiento.

  - El licitante asegurará que su personal proveerá una adecuada atención a los usuarios en función de responder eficientemente a las necesidades y consultas que éstos puedan llegar a realizar con relación al mantenimiento de equipos médicos.

  - El personal designado por el licitante tiene la responsabilidad de mostrar al personal asignado por la unidad médica, el gafete de identificación con fotografía reciente, que lo acredite como empleado de la empresa. Este deberá portarlo en un lugar visible y de forma permanente.

  - El licitante instruirá a sus técnicos a que guarden la debida disciplina y el mayor orden en su trabajo, mientras se encuentren laborando en las instalaciones del ISAPEG, observando el debido respeto, atención y cortesía con los servidores públicos.

  - El personal designado por el licitante al concluir el servicio deberá dejar etiquetado el equipo  con la siguiente información: Nombre del equipo, número de inventario y/o número de serie, fecha del servicio. Deberá contener la información completa y ser validada por el personal de la unidad médica.

  - En caso de que el equipo médico al cual, se le otorgará el servicio, se encuentre parcial o totalmente disfuncional por necesidad de mantenimiento correctivo, el licitante deberá indicar en el Anexo G Orden de servicio en el apartado “Descripción Inicial del Equipo”, indicando que el equipo requiere un mantenimiento correctivo, mismo que será reprogramado en fecha posterior. Cualquier servicio preventivo no ejecutado por las causas señaladas en supra líneas no será considerado como incumplimiento.

En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.

  - Es obligación del licitante responder por los daños o vicios ocultos que pueda causar la mala calidad de los materiales, refacciones y equipos utilizados en el mantenimiento preventivo, y que afecten directa e indirectamente la calidad del servicio. La garantía de los servicios prestados será de seis meses.

  - Es obligación del licitante responder por los mantenimientos preventivos que ya hayan sido ejecutados y que, a pesar de ello, presentan disfuncionalidad en su operación. Quedan exceptuados los casos que deriven del mal uso de los equipos por parte de la Unidad Médica.

  - El licitante se obliga a prestar el servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico con los instrumentos, analizadores, simuladores y todo el equipo necesario que permita obtener resultados que garanticen la eficiencia y calidad en el servicio.

  - Para la validación del soporte documental, deberá solicitar cita previa a la Dirección de Ingeniería Biomédica, mediante el correo electrónico dib_isapeg@guanajuato.gob.mx, por este mismo medio recibirá la notificación de fecha y hora de recepción, la cual tendrá lugar en las instalaciones de la Dirección General de Planeación, ubicadas en Camino Antiguo a Marfil número 12, Colonia Marfil, C.P.36250, Guanajuato, Gto. La validación del soporte documental se llevará a cabo de la siguiente manera:

El licitante conforme a su cronograma de ejecución deberá presentar dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la ejecución, a la Dirección de Ingeniería Biomédica, la documental de los servicios ejecutados, como se indica en el apartado 4. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE SERVICIO, PARA EL PROCESO DE PAGO del presente anexo. No se aceptarán documentos que presenten ralladuras, tachaduras o enmendaduras.

  - El licitante deberá atender las observaciones y acuerdos plasmados en el formato de minuta que realizará con la Dirección de Ingeniería Biomédica Anexo S Minuta de revisión de servicios, derivados de la revisión del soporte documental en un periodo no mayor a 3 días hábiles, para subsanar lo indicado, en caso contrario, no se procederá al pago del servicio.

  - El licitante se obliga a dejar el lugar en donde se ejecutaron los trabajos en las mismas condiciones en que los recibió. Por consiguiente, se entenderá como no terminado el servicio en tanto la empresa no entregue el lugar limpio de escombros, residuos, basura, contaminación, etc.

- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y CONDICIONES PARA EL PERSONAL QUE PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MÉDICO.

3.1 FUNCIONES GENÉRICAS:

El Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo Médico se otorgará en función de las rutinas de equipo médico de conformidad al Anexo K Rutinas de Mantenimiento (K-I, K-II, K-III, K-IV, K-V, K-VI, K-VII, K-VIII, K-IX, K-X) según la o las partidas en que participe. El servicio incluye la sustitución de los componentes que estén enlistados en la rutina correspondiente.

Como parte del Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipo Médico, el licitante deberá realizar las actividades descritas en las rutinas de mantenimiento de equipo médico correspondientes y de manera general los siguientes procedimientos cuando aplique:

- Revisión general del equipo. Permite detectar y determinar las necesidades principales de reparaciones, ajustes especiales, cambio de partes defectuosas y/o desgastadas.

- Inspección. Consiste en realizar un examen minucioso de forma visual, medición de cada una de las partes y componentes del equipo, con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo, que se encuentra de acuerdo a las características y condiciones de fabricación y operación dadas por los fabricantes de los equipos.

- Revisión y ajuste de cada uno de los componentes de los equipos médicos.

- Limpieza. Consiste en la remoción de fluidos, elementos extraños y/o dañinos a la estructura de los equipos interna y externamente.

- Lubricación. Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos y móviles, con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes de conformidad con las especificaciones del fabricante.

- Revisión de alimentaciones (voltajes, corrientes, continuidad, amperajes, revisión de fases), con el objetivo del buen funcionamiento, revisión de las instalaciones en general, así como asegurar las condiciones de los cables de alimentación o el cableado eléctrico.

- Calibración de los equipos médicos. Las calibraciones consisten en realizar los ajustes en los parámetros de funcionamiento y poner a los equipos en las condiciones óptimas de operación, mediante el análisis de sus partes o componentes, actividad que se realizará a través de equipos de medición, analizadores, simuladores, patrones y/o estándares.

- Revisión y calibración de indicadores visuales y audibles.

- Pruebas de funcionamiento. Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para determinar si el funcionamiento está de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de estos.

- Reporte de recomendaciones. Reporte en libre formato, por parte del proveedor.

3.2 REPORTES DE SERVICIO

La copia del Anexo K Rutinas de Mantenimiento (K-I, K-II, K-III, K-IV, K-V, K-VI, K-VII, K-VIII, K-IX, K-X) según la o las partidas en que participe Anexo G Orden de servicio y Anexo J Cédula de Evaluación deberán estar debidamente requisitados y con las firmas correspondientes.

El proveedor debe dejar una copia impresa del Anexo G Orden de servicio para soporte documental en la unidad médica.

El equipo médico debe quedar con pruebas de funcionamiento exitosas después del mantenimiento preventivo, no se realizará el pago de equipos que no queden funcionales después del servicio de mantenimiento preventivo.

- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE SERVICIO, PARA EL PROCESO DE PAGO

Una vez terminados los servicios preventivos a los equipos médicos por el licitante, deberá entregar a la Dirección de Ingeniería Biomédica, los documentos para pago en los plazos establecidos de conformidad al Anexo D Requisitos de Facturación.

  - Notificación de adjudicación.

  - Copia de contrato.

  - Copia de fianza de cumplimiento.

  - Factura desglosada en precios unitarios a dos dígitos por cantidad y tipo de equipo en archivo PDF y XML.

  - Credencial de padrón de licitantes estatal vigente.

  - Ficha de datos básicos (Anexo 6 Ficha de datos básicos) debidamente requisitado y firmado.

  - Reporte General (Anexo P) de servicios de mantenimientos ejecutados con precios unitarios a dos dígitos (con IVA incluido) debidamente requisitado y firmado, se realizará en conjunto con la Dirección de Ingeniería Biomédica.

  - Soporte documental:

    - Anexo J Cédula de Evaluación original firmada y sellada por el responsable de la evaluación y firmada por el proveedor adjudicado.

    - Anexo G Orden de servicio original firmada y sellada por el licitante de servicio, usuario del equipo, ingeniero biomédico o responsable de mantenimiento de la unidad médica, el administrador y el director y/o subdirector médico en ausencia del primero. El ISAPEG deberá entregar al proveedor la documental firmada por los responsables en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a que el proveedor adjudicado haya ingresado los documentos a firma. En ningún caso, será motivo de sanción el atraso de entrega de esta documental.

Nota: Cada equipo médico deberá acreditar el total de ítems aplicables enlistados en el Anexo G Orden de servicio, en caso de no cumplir con la totalidad se considerará como servicio no ejecutado y no procederá su pago.

    - Las fechas de ejecución de los servicios deberán ser concordantes en toda la documentación presentada por el licitante, para comprobar el otorgamiento del servicio.

    - Reporte Fotográfico de conformidad al Anexo L Evidencia fotográfica.

    - Fotografía de la credencial del personal que ejecutó el servicio.

    - Fotografía del equipo antes, durante y después del ejecutar el servicio.

    - Fotografía de número de inventario (Procedencia, Clave CABMS y Número Progresivo) o de número de serie.

    - Fotografía del cierre y etiquetado del servicio. La etiqueta debe de tener, nombre del equipo, número de serie o inventario y la fecha de ejecución del servicio.

El reporte fotográfico debe ser firmado por el proveedor y el responsable técnico o asignado por la unidad médica.

Nota: Cada fotografía plasmada en el Anexo G Orden de servicio, deberá ser única e irrepetible (no podrá ser utilizada para el llenado de otro Anexo G), en caso contrario se devolverá la documentación al proveedor para subsanar y corregir, si este no es subsanado, no se procederá al pago del servicio.

    - Formato de bitácora (Anexo F Bitácora de Mantenimiento) llenado correctamente.

    - Rutina de mantenimiento emitida por el ISAPEG (Anexo K Rutinas de Mantenimiento (K-I, K-II, K-III, K-IV, K-V, K-VI, K-VII, K-VIII, K-IX, K-X) según la o las partidas en que participe. No se aceptarán documentos que presenten rayaduras, tachaduras o enmendaduras.

    - Referente al pago, se realizará en moneda nacional mediante transferencia electrónica y será exigible a partir de los 20 días naturales posteriores a la entrega-recepción de la facturación y documental soporte en que conste la debida entrega de los servicios.

5 CONSIDERACIONES ADICIONALES:

El proveedor será responsable por los daños y perjuicios que sean ocasionados en instalaciones internas y externas de las distintas Unidades, equipo o material de las Unidades del ISAPEG objeto del servicio, derivado de negligencia en el servicio o imprudencia de su personal.

La Dirección de Ingeniería Biomédica, podrá en cualquier momento supervisar y revisar la calidad del servicio, herramientas y materiales antes, durante o después del servicio. Asimismo, comunicará por escrito a la empresa, las cuestiones que estime pertinentes con relación a su ejecución.

- PENAS Y DEDUCTIVAS

  - Penas convencionales

El licitante en caso de incumplimiento en el periodo de ejecución señalado en el Anexo 2 Matriz de distribución de equipos según la o las partidas en que participe, se obliga a cubrir como pena convencional, la cantidad que resulte de aplicar un 2% por semana o fracción de semana sobre el valor de los servicios no prestados en el plazo al efecto pactado, sin incluir en dicho valor el importe del impuesto al valor agregado, a partir de la fecha de vencimiento en los plazos pactados y hasta su cabal cumplimiento.

El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que el Licitante deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Así mismo, el monto total de las citadas penas no excederá el importe de la garantía de cumplimiento del contrato otorgada por el licitante, de conformidad a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

  - Deductivas

Las deducciones al pago de los servicios previstos en el artículo 134 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, serán determinadas en función de los servicios prestados de manera parcial o deficiente, para lo cual se realizará por cada equipo una evaluación de cumplimiento de las obligaciones conforme al Anexo J Cédula de Evaluación aplicándole la deducción correspondiente de acuerdo con el nivel de cumplimiento y con el procedimiento precisado en tal documento.

- La aplicación de deducciones no podrá ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento, y se aplicarán sin incluir el I.V.A.

El pago que se efectuará al licitante quedará condicionado a la aplicación de las deducciones por el ISAPEG. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas deducciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la fianza.