## Anexo K - I_Reanimación
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K- I
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
061 DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. (ESTE PUNTO DEBERÁ OMITIRSE SI EL EQUIPO CUENTA CON CERTIFICACIÓN IPX)
2. LIMPIEZA DE PALETAS ADULTO Y PEDIÁTRICAS
3. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE IMPRESORA
4. REALIZAR PRUEBA DE POTENCIAS: 0-20-50-100-200-360 JOULES, CON ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR.
5. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
6. PRUEBAS DE AUTO CALIBRACIÓN Y AUTO VERIFICACIÓN
7. ANÁLISIS DE CÓDIGOS DE ERROR Y SISTEMA EN GENERAL
8. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. DESCARGA INTERNA DEL EQUIPO: DESPUÉS DE 60s EL EQUIPO SE DESCARGA SI NO SE USA LA CARGA
B. TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA: CARGA NO MAYOR A 10 SEGUNDOS, DESCARGA MENOR A 60 MILISEGUNDOS, REALIZAR PRUEBA CON Y SIN CABLE DE ALIMENTACIÓN
C. MARCAPASOS:
* AMPLITUD DE PULSO
* DURACIÓN DE PULSO
* FRECUENCIA: AJUSTABLE
D. PANTALLA: DESPLIEGA ONDA DE FRECUENCIA CARDIACA
F. MÓDULO ECG:
* DESPLIEGUE AL MENOS 3 CURVAS, SEGMENTO ST Y FRECUENCIA CARDIACA. REALIZAR CON SIMULADOR DE PACIENTE CALIBRADO
* ANÁLISIS DE POR LO MENOS 12 ARRITMIAS
G. INDICADOR DE CARGA: INDICADORES LUMINOSOS
H. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* DESCONEXIÓN DEL PACIENTE
* NIVEL BAJO DE BATERÍA
I. PALETAS:
* EN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PROBAR EL BOTÓN DE CARGA, DESCARGA E INTENSIDAD DE CARGA
* DETECTAN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA
J. MODOS DE FUNCIONAMIENTO: MANUAL, AUTOMÁTICO Y CARDIOVERSIÓN
K. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y CORROBORAR QUE LOS TRAZOS SEAN LEGIBLES (AJUSTAR SI ES NECESARIO)
L. DEA: SISTEMA DE ANÁLISIS AUTOMÁTICO PARA DETERMINAR UN RITMO FIBRILABLE
M. BATERÍA: RETIENE CARGA
N. SPO2, NIBP, BIP Y CO2 (SI CUENTA CON LOS MÓDULOS INSTALADOS)
9. REALIZAR AJUSTES EN LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE SE REQUIERAN
10. REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE, ELECTRODOS DE PACIENTE A
TIERRA Y ELECTRODOS DE PACIENTE A PARTES APLICADAS.
11. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: REALIZAR PRUEBA DE AUTOTEST, DE FUNCIONAMIENTO CON CABLE AC Y MODO BATERÍA, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 8.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*BATERÍA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR
*SIMULADOR DE PACIENTE
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*ANALIZADOR DE DESCARGAS
*TODOS LOS NECESARIOS
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - II_Ventilación
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K- II
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
221 VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:
A. REMOVER POLVO DE COMPARTIMIENTOS Y TARJETAS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS:
A. REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS CON PAÑO HÚMEDO Y SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
3. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RUEDAS Y AJUSTE DE SISTEMA DE FRENOS
4. REEMPLAZAR SENSOR DE FLUJO (EN CASO DE SER NECESARIO) Y CELDA DE OXÍGENO
5. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. CONTROL DE PARÁMETROS:
* VOLUMEN CORRIENTE
* FLUJO INSPIRATORIO O ADAPTATIVO
* PRESIÓN INSPIRATORIA
* FRECUENCIA RESPIRATORIA
* TIEMPO INSPIRATORIO
* FIO2
* PEEP/CPAP
* PRESIÓN SOPORTE, ASISTIDA O ABS
* MESETA INSPIRATORIA
* PAUSA ESPIRATORIA
* RESPIRACIÓN MANUAL
* SALIDA PARA NEBULIZADOR
* MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y SENSIBILIDAD ESPIRATORIA
* RAMPA DE PRESIÓN
B. MODOS VENTILATORIOS:
* VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA
* VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE CON PRESIÓN SOPORTE
* PRESIÓN SOPORTE
* CPAP
* RESPALDO EN CASO DE APNEA, DE ACUERDO A MODO VENTILATORIO
* VENTILACIÓN NO INVASIVA
C. PARÁMETROS MOTORIZADOS
* PRESIÓN INSPIRATORIA PICO
* PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS
* PRESIÓN DE MESETA
* PEEP
* FRECUENCIA RESPIRATORIA
* VOLUMEN MINUTO
* VOLUMEN CORRIENTE
* FIO2
* HORAS DE USO Y USO DE LA BATERÍA DE RESPALDO
* DESPLIEGA AL MENOS 2 CURVAS DE VENTILACIÓN SIMULTÁNEAS: VOLUMEN – TIEMPO, FLUJO – TIEMPO O PRESIÓN – TIEMPO
* ALMACENA PARÁMETROS VENTILATORIOS Y TENDENCIAS AL MENOS DE 24 HORAS
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K- II
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
221 VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL
D. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA
* PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE
* APNEA
* VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE, ALTO Y BAJO
* FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA
* FiO2 ALTA Y BAJA
* BAJA PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GASES
* FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
* BATERÍA BAJA
* FALLA DEL VENTILADOR
* SILENCIO DE ALARMA
E. BATERÍA
F. HUMIDIFICADOR, EN CASO DE QUE APLIQUE
6. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS
7. CALIBRACIÓN DE VENTILADOR, EN CASO DE SER NECESARIO
8. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. EVOLTAJE DE RED, RESISTENCIA DE TIERRA, CORRIENTE DE EQUIPO Y CORRIENTE DE FUGA
9. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 5
NOTA: PARA LOS MODOS VENTILATORIOS Y PARÁMETROS MOTORIZADOS, SE DEBERÁ CORROBORAR SU FUNCIONAMIENTO USANDO EL VENTILADOR CON PULMÓN DE PRUEBA, ANALIZADORES Y SIMULADORES CERTIFICADOS Y CALIBRADOS
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SENSOR DE FLUJO, EN CASO DE QUE APLIQUE
*CELDA DE OXÍGENO
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*PULMÓN DE PRUEBA
*ANALIZADOR PARA VENTILACIÓN
*TODO LO NECESARIO
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K- II
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
223 VENTILADOR DE TRASLADO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:
A. REMOVER POLVO DE COMPARTIMIENTOS Y TARJETAS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS:
A. REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS CON PAÑO HÚMEDO Y SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
3. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RUEDAS Y SISTEMA DE FRENOS
4. REEMPLAZAR SENSOR DE FLUJO (EN CASO DE SER NECESARIO) Y CELDA DE OXÍGENO
5. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. HUMIDIFICADOR
B. MODOS VENTILATORIOS:
* NCPAP
* BIPHASIC O DUOPAP
* NCPAP CON RESPALDO DE APNEA
C. PARÁMETROS MONITORIZADOS:
* TIEMPO INSPIRATORIO
* PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O)
* PRESIÓN ALTA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O)
* FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM)
* FIO2
* PEEP (CMH2O)
D. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* PRESIÓN ALTA
* PRESIÓN BAJA CPAP
* BAJA PRESIÓN EN SUMINISTRO DE GASES
* FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
* BATERÍA BAJA
* FALLA DEL VENTILADOR
* FIO2 ALTA Y BAJA
* APNEA
* SILENCIO DE ALARMA
E. BATERÍA
6. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS
7. CALIBRACIÓN DE VENTILADOR, EN CASO DE SER NECESARIO
8. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. VOLTAJE DE RED, RESISTENCIA DE TIERRA, CORRIENTE DE EQUIPO Y CORRIENTE DE FUGA
9. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 5
NOTA: PARA LOS MODOS VENTILATORIOS Y PARÁMETROS MOTORIZADOS, SE DEBERÁ CORROBORAR SU FUNCIONAMIENTO USANDO EL VENTILADOR CON PULMÓN DE PRUEBA, ANALIZADORES Y SIMULADORES CERTIFICADOS Y CALIBRADOS
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SENSOR DE FLUJO, EN CASO DE QUE APLIQUE
*CELDA DE OXÍGENO
*FILTRO DE AIRE AMBIENTE
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*PULMÓN DE PRUEBA
*ANALIZADOR PARA VENTILACIÓN
*TODO LO NECESARIO
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-XII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
223 VENTILADOR DE TRASLADO
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - III_Monitoreo y Dx
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-III
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
068 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIAR Y LUBRICAR RUEDAS Y SISTEMA DE FRENOS, EN CASO DE QUE APLIQUE
3. REALIZAR LIMPIEZA EXTERNA DE ACCESORIOS
4. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. PANEL DE CONTROL: BOTONES REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
B. PANTALLA, DESPLIEGA LA INFORMACIÓN CORRECTA:
* VELOCIDAD DE MUESTREO
* SENSIBILIDAD DE MUESTREO
* FRECUENCIA DE MUESTREO
C. IMPRESORA: IMPRIMIR UN ESTUDIO DE ECG, OBSERVAR QUE LOS TRAZOS SEAN LEGIBLES Y QUE LA IMPRESIÓN SE REALICE SIN PROBLEMAS. (AJUSTAR SI ES NECESARIO)
D. BATERÍA: RETIENE CARGA
E. TECLADO
E. CABLE ECG: EL EQUIPO DE ECG DETECTA LA SEÑAL PROGRAMADA EN EL SIMULADOR
F. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
G. PINZAS ECG Y PERILLAS PRECORDIALES
H. INTERPRETACIÓN:
* MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LA AMPLITUD DE LAS ONDAS (P, Q, R, S Y T)
* MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR)
5.REVISAR ALMACENAMIENTO (LIBERAR ESPACIO SI ES NECESARIO)
6. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE, ELECTRODOS DE PACIENTE A
TIERRA Y ELECTRODOS DE PACIENTE A PARTES APLICADAS.
7. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 4.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*BATERÍA
* TRONCAL ECG Y CABLE ECG
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*SIMULADOR DE PACIENTE
*TODOS LOS NECESARIOS
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-III
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
140 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
3. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. MÓDULO ECG: QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 3 CURVAS A ELEGIR DE 12 DERIVACIONES. PROBAR CON SIMULADOR DE PACIENTE CALIBRADO
B. MÓDULO SpO2. DESPLIEGA NUMÉRICAMENTE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO
C. MÓDULO RESPIRACIÓN: DESPLIEGA CURVA DE RESPIRACIÓN Y FRECUENCIA RESPIRATORIA DE MANERA NUMÉRICA
D. MÓDULO TEMPERATURA: DESPLIEGUE NUMERICO DE 2 TEMPERATURAS
E. MÓDULO PRESIÓN NO INVASIVA: DESPLIEGA, NUMÉRICAMENTE, LA PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO TOMAN LA PRESIÓN A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO
F. PRESION INVASIVA
G. MÓDULO CAPNOGRAFÍA: DESPLIEGA VALORES NUMÉRICOS Y CURVAS DE INSPIRACIÓN Y EXPIRACIÓN. CALIBRACIÓN CON GAS PATRÓN
H. PANTALLA: MUESTRA TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE LOS PARÁMETROS SELECCIONADOS POR EL USUARIO
I. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* SATURACIÓN DE OXÍGENO
* FRECUENCIA CARDIACA
* PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA Y NO INVASIVA
* TEMPERATURA
* FRECUENCIA RESPIRATORIA
* CO2
* APNEA
* ARRITMIA
* MAL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR
* SILENCIADOR DE ALARMAS
J. BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
K. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y CONFIRMAR QUE LOS TRAZOS SEAN VISIBLES (SI APLICA)
L. ESTADO DE LA BATERÍA
M. CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE GASES ANESTÉSICOS (SI APLICA)
4. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE, ELECTRODOS DE PACIENTE A
TIERRA Y ELECTRODOS DE PACIENTE A PARTES APLICADAS.
5. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 3
REFACCIONES INCLUYENTES:
*BATERÍA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
* SIMULADOR DE PACIENTE CALIBRADO
*CILINDRO GAS PATRÓN
*TODO LO NECESARIO
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-III
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
140 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-III
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
141 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
3. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. MÓDULO ECG: PERMITE EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 3 CURVAS A ELEGIR DE 12 DERIVACIONES. PROBAR CON SIMULADOR DE PACIENTE CALIBRADO.
B. MÓDULO SpO2. DESPLIEGA NUMÉRICAMENTE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO Y LA CURVA DE PLETISMOGRAFÍA
C. MÓDULO TEMPERATURA: DESPLIEGUE NUMERICO DE 2 TEMPERATURAS
D. MÓDULO PRESIÓN NO INVASIVA: DESPLIEGA, NUMÉRICAMENTE, LA PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO
E. PRESION INVASIVA
F. MÓDULO CAPNOGRAFÍA: DESPLIEGA VALORES NUMÉRICOS Y CURVAS DE INSPIRACIÓN Y EXPIRACIÓN. CALIBRACIÓN CON GAS PATRÓN
G. PANTALLA: MUESTRA TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO DE LOS PARÁMETROS SELECCIONADOS POR EL USUARIO.
H. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* SATURACIÓN DE OXÍGENO
* FRECUENCIA CARDIACA
* PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA Y NO INVASIVA
* TEMPERATURA
* FRECUENCIA RESPIRATORIA
* CO2
* APNEA
* ARRITMIA
* MAL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR
* SILENCIADOR DE ALARMAS
I. BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
J. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y CONFIRMAR QUE LOS TRAZOS SEAN VISIBLES. (SI APLICA)
K. ESTADO DE LA BATERÍA
4. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE, ELECTRODOS DE PACIENTE A
TIERRA Y ELECTRODOS DE PACIENTE A PARTES APLICADAS.
5. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 3.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*BATERÍA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
* SIMULADOR DE PACIENTE
*CILINDRO GAS PATRÓN
*TODO LO NECESARIO
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-III
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
141 MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - IV_Quirúrgicos
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
008 ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.REALIZAR LIMPIEZA EXTERNA DEL GABINETE, BASE Y MANGUERAS CON SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CORROSIVA.
B.REMOVER POLVO INTERNO.
C.REVISAR INTEGRIDAD DE LA ESTRUCTURA, MANIJAS, RUEDAS Y SISTEMA DE FRENO (SI APLICA). AJUSTAR SI ES NECESARIO.
D.LUBRICAR RUEDAS Y MECANISMOS MÓVILES CON GRASA DIELÉCTRICA.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.MEDIR VOLTAJE DE ENTRADA.
B.COMPROBAR TIERRA FÍSICA.
C.CONFIRMAR FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR LUMINOSO O PANEL DE CONTROL.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN Y VACÍO
A.VERIFICAR QUE LA BOMBA GENERE VACÍO DENTRO DEL RANGO NOMINAL:
*MODO CONTINUO: 250 MMHG (MÍNIMO)
*MODO INTERMITENTE: 200 MMHG (MÍNIMO)
B.MEDIR FLUJO DE ASPIRACIÓN CON VACUÓMETRO CALIBRADO:
*MODO CONTINUO: 20 L/MIN
*MODO INTERMITENTE: 3 L/MIN
C.COMPROBAR AUSENCIA DE FUGAS EN MANGUERAS.
D.REEMPLAZAR MANGUERAS SI EXISTEN FUGAS.
E.REVISAR VÁLVULAS ANTIRRETORNO Y VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE)
F.VERIFICAR FUNCIÓN DE SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE, INCLUYENDO EL AJUSTE DEL TIEMPO DE CICLO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
A.LIMPIAR Y LUBRICAR MOTOR, RODAMIENTOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN.
B.ESCUCHAR QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN RUIDOS ANORMALES NI VIBRACIONES EXCESIVAS.
C.REVISAR SUJECIÓN Y AMORTIGUADORES DEL MOTOR Y BOMBA. AJUSTAR SI ES NECESARIO.
D.COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE VACÍO MANTENGA PRESIÓN ESTABLE SIN CAÍDAS ABRUPTAS.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
A.VERIFICAR EL ENCENDIDO Y APAGADO DESDE EL PANEL FRONTAL.
B.PROBAR EL REGULADOR DE SUCCIÓN (CONTROL DE VACÍO).
C.COMPROBAR EL SELECTOR DE MODO (CONTINUO/INTERMITENTE).
D.VERIFICAR EL AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE SUCCIÓN.
E.CONFIRMAR QUE EL MANÓMETRO INDIQUE CORRECTAMENTE LA PRESIÓN DE SUCCIÓN.
6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A.REVISAR FILTRO ANTIBACTERIANO E HIDRÓFOBO (SUSTITUIR SI ESTÁ SATURADO).
B.VERIFICAR CORRECTA FIJACIÓN DE FRASCOS RECOLECTORES Y TAPAS.
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.ENCENDER EL EQUIPO Y VERIFICAR OPERACIÓN EN MODO CONTINUO E INTERMITENTE.
B.CONFIRMAR VALORES DE VACÍO Y FLUJO:
*FLUJO CONTINUO: 20 L/MIN - PRESIÓN: 250 MMHG
*FLUJO INTERMITENTE: 3 L/MIN - PRESIÓN: 200 MMHG
B.VERIFICAR LECTURA ESTABLE DEL MANÓMETRO.
C.EVALUAR RUIDO, VIBRACIÓN Y RESPUESTA DE LOS CONTROLES.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FILTRO ANTIBACTERIANO O HIDRÓFOBO
*MANGUERAS O VÁLVULAS
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE.
*VACUÓMETRO CALIBRADO.
*MULTÍMETRO DIGITAL.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE Y PAÑOS DE MICROFIBRA.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*LLAVES ALLEN
*DESTORNILLADORES.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
111 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: RETIRAR POLVO Y RESIDUOS DE LA CÚPULA, BRAZOS ARTICULADOS, MANGO Y CUBIERTA.
B.LIMPIEZA DE LENTES Y DIFUSORES: USAR PAÑO Y SOLUCIÓN ÓPTICA, EVITANDO RAYAR LAS SUPERFICIES.
C.INSPECCIÓN FÍSICA: REVISAR QUE NO EXISTAN TORNILLOS FLOJOS O PIEZAS DAÑADAS EN LA ESTRUCTURA.
D.AJUSTAR TORNILLOS FLOJOS.
E.LUBRICACIÓN: APLICAR LUBRICANTE EN JUNTAS.
F.REVISIÓN DE SUJECIÓN: VERIFICAR FIRMEZA DEL SOPORTE DE TECHO, SIN HOLGURAS NI VIBRACIONES. AJUSTAR SI ES NECESARIO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
2. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
A.VERIFICAR MOVILIDAD DE BRAZOS ARTICULADOS, PUNTOS DE GIRO Y EQUILIBRIO DE CONTRAPESOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
B.COMPROBAR BLOQUEOS DE POSICIÓN, ASEGURANDO QUE SOSTENGAN EL PESO SIN DESPLAZAMIENTO. AJUSTAR SI ES NECESARIO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
C.REVISAR RESORTES DE TENSIÓN O MECANISMOS HIDRÁULICOS QUE MANTIENEN EL BALANCE. AJUSTAR SI ES NECESARIO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
D.EVALUAR SUAVIDAD DEL MOVIMIENTO EN TODOS LOS EJES (VERTICAL, HORIZONTAL Y ROTACIONAL).
E.CONFIRMAR QUE LOS MANGOS REMOVIBLES SE AJUSTEN CORRECTAMENTE.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO
A.COMPROBAR UNIFORMIDAD DEL HAZ LUMINOSO EN LA ZONA DE TRABAJO.
B.EVALUAR AJUSTE DE ENFOQUE Y DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN.
C.VERIFICAR INTENSIDAD LUMÍNICA CON LUXÓMETRO, COMPARANDO CON LA ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE.
D.REEMPLAZAR LÁMPARAS HALÓGENAS SI LA INTENSIDAD LUMÍNICA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
E.REVISAR FILTROS DE COLOR O TEMPERATURA DE COLOR (SI APLICA).
F.COMPROBAR VENTILADORES Y DISIPADORES DE CALOR DEL MÓDULO DE LUZ.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.MEDIR VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO Y VERIFICAR CONTINUIDAD DE TIERRA FÍSICA.
B.VERIFICAR CONEXIÓN ENTRE AMBAS CÚPULAS Y EL MÓDULO DE CONTROL.
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.ENCENDER LAS DOS CÚPULAS Y MEDIR INTENSIDAD DE LUZ EN MODO INDIVIDUAL Y COMBINADO.
B.CONFIRMAR QUE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO Y DE LA CÚPULA SEAN SUAVES Y EQUILIBRADOS.
C.MEDIR LA INTENSIDAD LUMÍNICA MÁXIMA Y MÍNIMA.
D.REVISAR UNIFORMIDAD DEL HAZ Y CENTRADO DEL CAMPO QUIRÚRGICO.
E.CONFIRMAR ESTABILIDAD DE POSICIÓN Y FIJACIÓN.
REFACCIONES INCLUYENTES:
* LÁMPARAS HALÓGENAS (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE.
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*LLAVES ALLEN
*DESTORNILLADORES.
*SOLUCIÓN ÓPTICA.
*LUXÓMETRO CALIBRADO.
*MULTÍMETRO DIGITAL.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
121 MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
REVISIÓN FUNCIONAL
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. DESARME, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACION DE MODULO ABS.
3. LIMPIAR Y LUBRICAR RUEDAS Y FRENOS. SUSTITUIR RUEDAS EN CASO DE SER NECESARIO.
4. CALIBRACIÓN SENSOR DE FLUJO.
5. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GASES, EN MANÓMETROS, DE TOMA MURAL: ENTRE 40 Y 80 PSI
B. PUESTA A CERO AL DESCONECTAR SUMINISTROS
C. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. LÍMITES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN DE OXÍGENO
D. CELDA DE OXÍGENO: REVISAR FECHA DE CADUCIDAD Y CALIBRAR AL 21% Y AL 100%.
E. VÁLVULA APL: PRUEBA DE FUGAS EN MODO MANUAL. A 20 Y 30 cmH2O
F. GUARDA HIPÓXICA: 23% MÍNIMO
G. PANTALLA TÁCTIL, EN CASO DE QUE APLIQUE: SE PUEDE SELECCIONAR EL SUMINISTRO DE GASES
H. PERILLAS DE SUMINISTRO DE GAS
I. VÁLVULAS DE NO RETORNO Y FUGAS A ALTA PRESIÓN
J. FLUJÓMETROS DE O2, AIRE, NO2
K. BATERÍA DE RESPALDO
6. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE
7. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 5
VENTILADOR
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
3. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. AJUSTES DE VOLUMEN: RANGO DE 50 ml Y 2000 ml, MÍNIMO
B. CONTROL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA: RANGO DE 1 rpm A 80 rpm
C. AJUSTE DE PRESIÓN INSPIRATORIA: RANGO DE 5 cmH2O A 60 cmH2O
D. AJUSTE DE PRESIÓN LÍMITE: 5 cmH2O A 60 cmH2O
E. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES: VOLUMEN TIDAL Y MIN A MIN, PRESIÓN, PEEP, BAJA PRESIÓN DE O2, BAJO Y ALTO NIVEL DE CO2, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FiO2, FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y APNEA
F. BOTONES: SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
G. PANTALLA: DESPLIEGA LA INFORMACIÓN DE VOLUMEN PICO Y MINUTO, PRESIÓN MEDIA Y PICO, GRÁFICO DE PVA, CONCENTRACIÓN DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO Y CONSUMO DE GASES
4. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE
5. EL VENTILADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE: CICLAR MÁQUINA DE ANESTESIA, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 3
MONITOR DE SIGNOS VITALES
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
3. CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE GASES
4. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. BATERÍA DE RESPALDO
B. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS
C. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y COMPROBAR QUE LOS TRAZOS SEAN LEGIBLES (SI APLICA)
D. ALARMAS AUDIOVISUALES, AUTOMÁTICAS, PRIORIZADAS Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO
E. MÓDULO DE ECG, TEMPERATURA, SPO2, NIBP, CO2, IBP. COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR CALIBRADO
F. REVISAR MEDICIÓN DE: CO2, N2O, AGENTE ANESTÉSICO (ISOFLUORANO, SEVOFLUORANO Y/O DESFLUORANO), O2,
G. PANTALLA: MUESTRA LA INFORMACIÓN CORRECTA, NO DETECTA ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
5. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE, ELECTRODOS DE PACIENTE A
TIERRA Y ELECTRODOS DE PACIENTE A PARTES APLICADAS.
6. EL MONITOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 4
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
121 MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA
VAPORIZADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS MECHAS
3. REALIZAR PRUEBA DE CONTROL DE HERMETICIDAD
4. LIMPIEZA DE:
A. CÁMARA DE VAPORIZACIÓN
B. SISTEMA NEUMÁTICO
5. REALIZAR CALIBRACIÓN DE VAPORIZADOR CON EQUIPO CALIBRADO, CON BARRIDO DE AGENTE ANESTESICO A DIFERENTES VOLUMENES DE OXIGENO (0.2, 0.5, 1, 3, 5, 7, 9), DE FORMA ASCENDENTE Y DESCENDENTE
6. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
7. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. SISTEMA DE SUMINISTRO
8. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: PROBAR CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA
REFACCIONES INCLUYENTES:
MÁQUINA DE ANESTESIA
* KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO EN BASE A FABRICANTE
1. JUEGO DE O RINGS
2. FILTRO DE ENTRADA DE GASES
3. FILTROS COALESCENTES
4. FILTROS DE VENTILADOR
5. FILTROS DE COMPRESOR/TURBINA
7. TORNILLOS
* BATERÍA
* RUEDAS
*CELDA DE O2
*SENSOR DE FLUJO
MONITOR DE SIGNOS VITALES
* BATERÍA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
* ANALIZADOR DE GASES
*ANALIZADOR DE FLUJO
* SIMULADOR DE PACIENTE
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
122 MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
REVISIÓN FUNCIONAL
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. DESARME, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACION DE MODULO ABS.
3. LIMPIAR Y LUBRICAR RUEDAS Y FRENOS. SUSTITUIR RUEDAS EN CASO DE SER NECESARIO.
4. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GASES, EN MANÓMETROS, DE TOMA MURAL: ENTRE 40 Y 80 PSI
B. PUESTA A CERO AL DESCONECTAR SUMINISTROS
C. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. LÍMITES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN DE OXÍGENO
D. CELDA DE OXÍGENO: REVISAR FECHA DE CADUCIDAD Y CALIBRAR AL 21% Y AL 100%.
E. VÁLVULA APL: PRUEBA DE FUGAS EN MODO MANUAL. A 20 Y 30 cmH2O
F. GUARDA HIPÓXICA: 23% MÍNIMO
G. PANTALLA TÁCTIL, EN CASO DE QUE APLIQUE: SE PUEDE SELECCIONAR EL SUMINISTRO DE GASES
H. PERILLAS DE SUMINISTRO DE GAS
I. VÁLVULAS DE NO RETORNO Y FUGAS A ALTA PRESIÓN
J. FLUJÓMETROS DE O2, AIRE, NO2
K. BATERÍA DE RESPALDO
6. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE
7. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 4
VENTILADOR
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
3. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. AJUSTES DE VOLUMEN: RANGO DE 50 ml Y 2000 ml
B. CONTROL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA: RANGO DE 1 rpm A 80 rpm
C. AJUSTE DE PRESIÓN INSPIRATORIA: RANGO DE 5 cmH2O A 60 cmH2O
D. AJUSTE DE PRESIÓN LÍMITE: 5 cmH2O A 60 cmH2O, MÍNIMO
E. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES: VOLUMEN TIDAL Y MIN A MIN, PRESIÓN, PEEP, BAJA PRESIÓN DE O2, BAJO Y ALTO NIVEL DE CO2, FRECUENCIA RESPIRATORIA, FiO2, FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y APNEA
F. BOTONES: SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
G. PANTALLA: DESPLIEGA LA INFORMACIÓN DE VOLUMEN PICO Y MINUTO, PRESIÓN MEDIA Y PICO, GRÁFICO DE PVA, CONCENTRACIÓN DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO Y CONSUMO DE GASES
4. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE
5. EL VENTILADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE: CICLAR MÁQUINA DE ANESTESIA, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 3
MONITOR DE SIGNOS VITALES
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
3. CALIBRACIÓN DE MÓDULO DE GASES
4. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE:
A. BATERÍA DE RESPALDO
B. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS
C. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y COMPROBAR QUE LOS TRAZOS SEAN LEGIBLES (SI APLICA)
D. ALARMAS AUDIOVISUALES, AUTOMÁTICAS, PRIORIZADAS Y CONFIGURABLES POR EL USUARIO
E. MÓDULO DE ECG, TEMPERATURA, SPO2, NIBP, CO2, IBP. COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR CALIBRADO
F. REVISAR MEDICIÓN DE: CO2, N2O, AGENTE ANESTÉSICO (ISOFLUORANO, SEVOFLUORANO Y/O DESFLUORANO), O2,
G. PANTALLA: MUESTRA LA INFORMACIÓN CORRECTA, NO DETECTA ERRORES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
5. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE, ELECTRODOS DE PACIENTE A
TIERRA Y ELECTRODOS DE PACIENTE A PARTES APLICADAS.
6. EL MONITOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 4
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VIII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
122 MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA
VAPORIZADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. REVISIÓN DEL ESTADO DE LAS MECHAS
3. REALIZAR PRUEBA DE CONTROL DE HERMETICIDAD
4. LIMPIEZA DE:
A. CÁMARA DE VAPORIZACIÓN
B. SISTEMA NEUMÁTICO
5. REALIZAR CALIBRACIÓN DE VAPORIZADOR CON EQUIPO CALIBRADO, CON BARRIDO DE AGENTE ANESTESICO A DIFERENTES VOLUMENES DE OXIGENO (0.2, 0.5, 1, 3, 5, 7, 9), DE FORMA ASCENDENTE Y DESCENDENTE
6. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
7. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. SISTEMA DE SUMINISTRO
8. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE: PROBAR CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA
REFACCIONES INCLUYENTES:
MÁQUINA DE ANESTESIA
* KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO EN BASE A FABRICANTE
1. JUEGO DE O RINGS
2. FILTRO DE ENTRADA DE GASES
3. FILTROS COALESCENTES
4. FILTROS DE VENTILADOR
5. FILTROS DE COMPRESOR/TURBINA
7. TORNILLOS
* BATERÍA
*RUEDAS
*CELDA DE O2
*SENSOR DE FLUJO
MONITOR DE SIGNOS VITALES
* BATERÍA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
* ANALIZADOR DE GASES
* ANALIZADOR DE FLUJO
* SIMULADOR DE PACIENTE
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● Todas las refacciones y accesorios que no se incluyan en las rutinas de mantenimiento preventivo, deberán ser cotizadas y adquiridas por separado con cargo a la partida 2950.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
124 MESA QUIRÚRGICA ELECTRO-HIDRÁULICA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: RETIRAR POLVO, FLUIDOS O RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL COLCHÓN, PLATAFORMA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS CON PAÑO HÚMEDO Y SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CORROSIVA.
B.LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA: APLICAR LIMPIADOR, EVITANDO PRODUCTOS ABRASIVOS.
C.LIMPIEZA DE PISTONES HIDRÁULICOS: RETIRAR RESIDUOS O GRASA VIEJA CON PAÑO LIMPIO Y APLICAR LUBRICANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
A.VERIFICAR MOVILIDAD DE LA MESA EN TODOS SUS EJES (ALTURA, INCLINACIÓN LATERAL, TRENDELENBURG, RESPALDO Y SECCIÓN DE PIERNAS).
B.COMPROBAR EL BLOQUEO Y LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO DE RUEDAS. AJUSTAR EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.
C.INSPECCIONAR BISAGRAS, RESORTES, PASADORES Y TOPES MECÁNICOS. AJUSTAR EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.
D.LUBRICAR LOS EJES Y PUNTOS DE ARTICULACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO
A.VERIFICAR EL NIVEL DEL ACEITE HIDRÁULICO, RELLENAR O SUSTITUIR SI PRESENTA CONTAMINACIÓN O DEGRADACIÓN.
B.VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN MANGUERAS, CONEXIONES O PISTONES.
C.REEMPLAZAR MANGUERAS O CONEXIONES CON FUGAS.
D.CONFIRMAR QUE LOS MOVIMIENTOS SEAN SUAVES Y UNIFORMES.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.MEDIR VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DE CONTROL.
B.VERIFICAR AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y CONTINUIDAD A TIERRA.
C.VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DE PODER, BATERÍA INTERNA Y CARGADOR (SI APLICA).
D.REVISAR CONEXIONES ENTRE LOS MÓDULOS ELÉCTRICOS Y EL PANEL DE CONTROL. CORREGIR FALLAS SI ES NECESARIO.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
A.COMPROBAR RESPUESTA DEL SISTEMA A LOS COMANDOS ELÉCTRICOS (SUBIDA, BAJADA, INCLINACIONES, FLEXIÓN).
B.REVISAR EL PANEL DE CONTROL PRINCIPAL (SI APLICA) Y SUS INDICADORES LUMINOSOS.
C.CONFIRMAR LIMITADORES DE MOVIMIENTO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.ENCENDER EL SISTEMA Y VERIFICAR TODOS LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE):
*ELEVACIÓN/DESCENSO DE LA MESA.
*TRENDELENBURG / ANTITRENDELENBURG.
*FLEXIÓN / EXTENSIÓN DEL RESPALDO Y SECCIÓN DE PIERNAS.
*DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL (SI APLICA).
B.COMPROBAR TIEMPOS DE RESPUESTA Y QUE NO HAYA RUIDO DEL MOTOR/BOMBA.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*MANGUERAS O CONEXIONES CON FUGAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO (SI APLICA).
*ACEITE HIDRÁULICO (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE.
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*LLAVES ALLEN
*DESTORNILLADORES.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE HOSPITALARIA.
*MULTÍMETRO DIGITAL.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● Todas las refacciones y accesorios que no se incluyan en las rutinas de mantenimiento preventivo, deberán ser cotizadas y adquiridas por separado con cargo a la partida 2950.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
125 MESA QUIRÚRGICA MECANICO-HIDRÁULICA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: RETIRAR POLVO, FLUIDOS O RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL COLCHÓN, PLATAFORMA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS CON PAÑO HÚMEDO Y SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CORROSIVA.
B.LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA: APLICAR LIMPIADOR, EVITANDO PRODUCTOS ABRASIVOS.
C.LIMPIEZA DE PISTONES HIDRÁULICOS: RETIRAR RESIDUOS O GRASA VIEJA CON PAÑO LIMPIO Y APLICAR LUBRICANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
A.VERIFICAR MOVILIDAD DE LA MESA EN TODOS SUS EJES (ALTURA, INCLINACIÓN LATERAL, TRENDELENBURG, RESPALDO Y SECCIÓN DE PIERNAS).
B.COMPROBAR EL BLOQUEO Y LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO DE RUEDAS. AJUSTAR EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.
C.INSPECCIONAR BISAGRAS, RESORTES, PASADORES Y TOPES MECÁNICOS. AJUSTAR EN CASO DE QUE SEA NECESARIO.
D.LUBRICAR LOS EJES Y PUNTOS DE ARTICULACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO
A.VERIFICAR EL NIVEL DEL ACEITE HIDRÁULICO, RELLENAR O SUSTITUIR SI PRESENTA CONTAMINACIÓN O DEGRADACIÓN.
B.VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN MANGUERAS, CONEXIONES O PISTONES.
C.REEMPLAZAR MANGUERAS O CONEXIONES CON FUGAS.
D.CONFIRMAR QUE LOS MOVIMIENTOS SEAN SUAVES Y UNIFORMES.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MANUAL
A.VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE PEDALES, PALANCAS O MANIVELAS DE ACCIONAMIENTO. AJUSTAR EN CASO DE SER NECESARIO.
B.REVISAR SUAVIDAD Y RETORNO DE PALANCAS.
C.ASEGURAR QUE LOS BLOQUEOS MECÁNICOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE.
D.LUBRICAR ARTICULACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL.
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.VERIFICAR LAS POSICIONES OPERATIVAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE):
*ELEVACIÓN Y DESCENSO.
*TRENDELENBURG / ANTITRENDELENBURG.
*INCLINACIÓN LATERAL.
*FLEXIÓN / EXTENSIÓN DEL RESPALDO Y PIERNAS.
B.CONFIRMAR QUE NO HAYA FUGAS VISIBLES NI RUIDOS ANÓMALOS.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*MANGUERAS O CONEXIONES CON FUGAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO (SI APLICA).
*ACEITE HIDRÁULICO (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE.
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*LLAVES ALLEN
*DESTORNILLADORES.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE HOSPITALARIA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● Todas las refacciones y accesorios que no se incluyan en las rutinas de mantenimiento preventivo, deberán ser cotizadas y adquiridas por separado con cargo a la partida 2950.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-IV
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
207 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA GENERAL
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO.
2. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RUEDAS Y SISTEMA DE FRENOS, EN CASO DE QUE APLIQUE
3. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
4. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. SALIDA MONOPOLAR:
• CORTE PURO POTENCIA MÍNIMA DE 3OO WATTS
• POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS
• MODO COAGULACIÓN POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS
B. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN POTENCIA MÍNIMA DE 70 WATTS
C. ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE:
* FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO
* EL GENERADOR NO ESTÁ CONECTADO
* NIVEL BAJO DE ARGÓN, EN CASO DE QUE APLIQUE
D. FRECUENCIA DE SALIDA: MAYOR O IGUAL A 300 KHZ
E. PANTALLA: DESPLIEGA LA INFORMACIÓN CORRECTA
F. BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
G ACTIVACIÓN DEL EQUIPO: POR MEDIO DE PEDAL O INSTRUMENTO
H. EVACUADOR DE HUMO: SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE AL ACTIVAR LA ELECTROCIRUGÍA, EN CASO DE QUE APLIQUE
5. VERIFICAR CONECTORES DE SALIDA
6. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE.
7. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 4
REFACCIONES INCLUYENTES:
*NA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*EQUIPO PARA REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
* ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGÍA
*TODO LO NECESARIO
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● Todas las refacciones y accesorios que no se incluyan en las rutinas de mantenimiento preventivo, deberán ser cotizadas y adquiridas por separado con cargo a la partida 2950.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - V_Esterilización
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
084 ESTERILIZADOR DE GAS OXIDO DE ETILENO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
2. LUBRICAR EMPAQUES
3. LIMPIAR Y LUBRICAR SISTEMAS MECÁNICOS
4. REVISAR CONEXIONES DE VÁLVULAS (AJUSTAR SI ES NECESARIO)
5. REVISIÓN DE CABLE AC Y CONEXIÓN A TOMA ELÉCTRICA
6. REEMPLAZAR:
A. RESISTENCIAS (SI ES NECESARIO)
B. FILTRO DE AGUA Y DE PURGA (SI ES NECESARIO)
C. FILTRO BACTERIOLÓGICO (SI ES NECESARIO)
C. EMPAQUES (SI ES NECESARIO)
D. FUSIBLES (SI ES NECESARIO)
7. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. MANÓMETROS
B. PANEL DE CONTROL
* SE OBSERVA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
* SELECCIÓN DE CICLOS
* AUTODIAGNÓSTICO Y DETECTOR DE FALLAS
* INDICADORES LED
C. MECANISMO DE SEGURO DE LA PUERTA: LA ESTERILIZACIÓN NO INICIA SI LA PUERTA NO ESTÁ CERRADA.
* AFINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA PUERTA (SI ES NECESARIO)
D. SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA
I. REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y CORROBORAR QUE LOS DATOS SEAN LEGIBLES (AJUSTAR SI ES NECESARIO)
8. REALIZAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: SE REALIZA UNA ESTERILIZACIÓN CON CINTA TESTIGO Y SE COMPRUEBA LA CORRECTA ESTERILIZACIÓN. EL EQUIPO NO PRESENTA FALLAS O ALARMAS DE DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 7.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*RESISTENCIAS
*EMPAQUES
*FILTROS
*FUSIBLES
*CARTUCHO DE ESTERILIZACIÓN ÓXIDO DE ETILENO
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* CINTA TESTIGO PARA PRUEBA DE ESTERILIZACIÓN
*TODOS LOS NECESARIOS
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
087 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 100 LT
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
2. LUBRICAR EMPAQUES
3. LIMPIAR Y LUBRICAR SISTEMAS MECÁNICOS
4. LIMPIEZA DE PURGADORES (REEMPLAZO SI ES NECESARIO)
5. REEMPLAZAR:
A. FILTROS (SI ES NECESARIO)
B. RESISTENCIAS (SI ES NECESARIO)
C. EMPAQUES (SI ES NECESARIO)
6. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. REMOCIÓN DE AIRE
B. ELECTROVÁLVULAS
C. SENSOR DE TEMPERATURA
D. SENSOR DE PRESIÓN
E. BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
F. PANTALLA, EN CASO DE QUE APLIQUE:
• DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, TEMPERATURA Y PRESIÓN.
• DESPLIEGUE DEL ESTATUS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: FASES DEL CICLO CON PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DE ERRORES.
G. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA:
• DURANTE TODO EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
• SI EXISTE PRESIÓN EN LA CÁMARA.
• HASTA QUE LA TEMPERATURA DEL (LOS) LÍQUIDO(S) LLEGUE A LA TEMPERATURA FINAL PREDETERMINADA.
• HASTA QUE LA TEMPERATURA DE CÁMARA ESTÉ POR DEBAJO DE UN NIVEL DE SEGURIDAD ESPECIFICADO.
• AFINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA PUERTA (SI ES NECESARIO)
H. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
• PUERTA MAL CERRADA.
• PRESIÓN EN CÁMARA O AGUA DENTRO DE LA CÁMARA.
• FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA.
• FALLA EN EL SENSOR DE PRESIÓN.
• FALLA EN EL SENSOR DE LA PUERTA.
• FALLA DEL CICLO
• FALLA EN EL SUMINISTRO DE AGUA.
• FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
I. SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA
J. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y ASEGURARSE QUE SEA LEGIBLE.
7. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS.
8. REALIZAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: SE REALIZA UNA ESTERILIZACIÓN CON CINTA TESTIGO Y SE COMPRUEBA LA CORRECTA ESTERILIZACIÓN. EL EQUIPO NO PRESENTA FALLAS O ALARMAS DE DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 6.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*RESISTENCIAS
*EMPAQUES
*FILTROS
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*CINTA TESTIGO PARA PRUEBA DE ESTERILIZACIÓN
*TODO LO NECESARIO
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K- V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
087 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 100 LT
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
088 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 250L
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
2. LUBRICAR EMPAQUES
3. LIMPIAR Y LUBRICAR SISTEMAS MECÁNICOS
4. LIMPIEZA DE PURGADORES (REEMPLAZO SI ES NECESARIO)
5. REEMPLAZAR:
A. FILTROS (SI ES NECESARIO)
B. RESISTENCIAS (SI ES NECESARIO)
C. EMPAQUES (SI ES NECESARIO)
6. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. REMOCIÓN DE AIRE
B. ELECTROVÁLVULAS
C. SENSOR DE TEMPERATURA
D. SENSOR DE PRESIÓN
E. BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
F. PANTALLA, EN CASO DE QUE APLIQUE:
• DESPLIEGUE DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, TEMPERATURA Y PRESIÓN.
• DESPLIEGUE DEL ESTATUS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: FASES DEL CICLO CON PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DE ERRORES.
G. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA:
• DURANTE TODO EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
• SI EXISTE PRESIÓN EN LA CÁMARA.
• HASTA QUE LA TEMPERATURA DEL (LOS) LÍQUIDO(S) LLEGUE A LA TEMPERATURA FINAL PREDETERMINADA.
• HASTA QUE LA TEMPERATURA DE CÁMARA ESTÉ POR DEBAJO DE UN NIVEL DE SEGURIDAD ESPECIFICADO.
• AFINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA PUERTA (SI ES NECESARIO)
H. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
• PUERTA MAL CERRADA.
• PRESIÓN EN CÁMARA O AGUA DENTRO DE LA CÁMARA.
• FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA.
• FALLA EN EL SENSOR DE PRESIÓN.
• FALLA EN EL SENSOR DE LA PUERTA.
• FALLA DEL CICLO
• FALLA EN EL SUMINISTRO DE AGUA.
• FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
I. SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA
J. IMPRESORA: REALIZAR UNA IMPRESIÓN Y ASEGURARSE QUE SEA LEGIBLE.
7. REALIZAR PRUEBA DE FUGAS.
8. REALIZAR UNA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: SE REALIZA UNA ESTERILIZACIÓN CON CINTA TESTIGO Y SE COMPRUEBA LA CORRECTA ESTERILIZACIÓN. EL EQUIPO NO PRESENTA FALLAS O ALARMAS DE DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 6.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*RESISTENCIAS
*EMPAQUES
*FILTROS
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*CINTA TESTIGO PARA PRUEBA DE ESTERILIZACIÓN
*TODO LO NECESARIO
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
088 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 250L
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
089 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 450 L
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA DEL GABINETE, PANEL DE CONTROL Y SUPERFICIES DEL EQUIPO.
B. LIMPIEZA INTERNA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN UTILIZANDO PRODUCTOS COMPATIBLES CON ACERO INOXIDABLE.
C. LIMPIEZA DE CHAROLAS, REJILLAS Y CARROS DE CARGA.
D. VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE EMPAQUES, PUERTAS Y MECANISMOS DE CIERRE.
E. REVISIÓN VISUAL DE CORROSIÓN, FUGAS O DEFORMACIONES EN LA CÁMARA.
F. LIMPIEZA DE FILTROS Y DRENAJES DEL SISTEMA.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS O GENERADOR DE VAPOR.
B. REVISAR PRESIÓN Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
C. INSPECCIONAR LÍNEAS DE VAPOR Y CONEXIONES HIDRÁULICAS.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y VÁLVULAS SOLENOIDES.
E. REVISAR FUNCIONAMIENTO DE TRAMPAS DE VAPOR.
F. VERIFICAR AUSENCIA DE FUGAS EN TUBERÍAS Y CONEXIONES.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO
A. REVISAR FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.
B. INSPECCIONAR MANGUERAS, CONEXIONES Y SELLOS HIDRÁULICOS.
C. LIMPIAR FILTROS DE AGUA Y DRENAJE.
D. REVISAR NIVEL Y CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA PARA GENERACIÓN DE VAPOR.
E. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
A. REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y CONEXIONES INTERNAS.
B. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO ELÉCTRICO Y PROTECCIONES TÉRMICAS.
C. REVISAR CONTACTORES, RELEVADORES Y FUSIBLES.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Y PANTALLA.
E. COMPROBAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA.
F. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A. VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SEGUROS DE PUERTA.
B. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN.
C. VERIFICAR PARO DE EMERGENCIA (SI APLICA).
D. REVISAR INTEGRIDAD DE EMPAQUES Y SELLO HERMÉTICO DE PUERTA.
E. CONFIRMAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS DE SOBREPRESIÓN Y SOBRETEMPERATURA.
6. CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE OPERACIÓN
A. CALIBRAR SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
B. REALIZAR PRUEBA DE VACÍO (SI APLICA).
C. REALIZAR PRUEBA BOWIE-DICK (SI APLICA).
D. VERIFICAR PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN DURANTE CICLO DE PRUEBA.
E. COMPROBAR CORRECTO SECADO DEL MATERIAL AL FINALIZAR EL CICLO.
F. VALIDAR FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR O IMPRESORA TÉRMICA (SI APLICA).
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. EJECUTAR CICLO COMPLETO DE ESTERILIZACIÓN.
B. CONFIRMAR ESTABILIDAD DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DURANTE EL CICLO.
C. VERIFICAR CORRECTO CIERRE Y APERTURA DE PUERTA.
D. CONFIRMAR AUSENCIA DE FUGAS DE VAPOR O AGUA.
E. VALIDAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO CON EL USUARIO RESPONSABLE.
REFACCIONES INCLUYENTES:
* EMPAQUE DE PUERTA.
* RESISTENCIAS ELÉCTRICAS.
* VÁLVULAS SOLENOIDES.
* VÁLVULA DE SEGURIDAD.
* SENSORES DE PRESIÓN.
* SENSORES DE TEMPERATURA.
* FUSIBLES.
* CONTACTORES.
* FILTROS DE AGUA.
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* MULTÍMETRO DIGITAL.
* TERMÓMETRO CALIBRADO.
* MANÓMETRO.
* HERRAMIENTA MANUAL BÁSICA.
* CEPILLOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA.
* SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE COMPATIBLE.
* LUBRICANTE PARA MECANISMOS.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-V
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
089 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 450 L
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - VI_Atn Neonatal
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VI
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
056 CUNA CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA BÁSICA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CUNA CALOR RADIANTE
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS (VERIFICAR CONEXIONES ELECTRÓNICAS)
* MÓDULO DE CONTROL
* CALEFACTOR
* LÁMPARA DE EXAMINACIÓN
* LÁMPARA DE FOTOTERAPIA
* SENSORES
2. LIMPIAR Y LUBRICAR RUEDAS Y FRENOS
3. LUBRICAR SISTEMAS MECÁNICOS
4. VERIFICAR BUEN ESTADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO
5. VERIFICAR BUEN ESTADO DE COLCHÓN, BÁSCULA (CALIBRAR SI LO REQUIERE) Y PLACA DE RAYOS X (SI APLICA)
*CALIBRAR BASCULA CON MÍNIMO 3 PESAS PATRÓN (0KG, 1KG, 2KG, 5KG) CON TOLERANCIA DE +- 10G.
6. MEMBRANA O SWITCH DE ENCENDIDO EN BUEN ESTADO DE EQUIPO Y LÁMPARAS
7. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. MÓDULO CALEFACTOR:
* MODO PRECALENTAMIENTO: LA TEMPERATURA FIJADA EN LA CUNA, ±2°, ES ALCANZADA
B. LAMPARA DE EXAMINACIÓN
C. LÁMPARA DE FOTOTERAPIA
* TEMPORIZADOR DE FOTOTERAPIA
D. MÓDULO DE CONTROL:
* BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
* LCD: DESPLIEGA LA TEMPERATURA DEL PACIENTE, TEMPERATURA DE CONTROL Y POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN CASO DE QUE APLIQUE
* ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* TEMPERATURA DEL PACIENTE ALTA Y BAJA EN MODO SERVO
* SOBRETEMPERATURA (>38°C)
* FALLA DE SENSOR TEMPERATURA
* FALLA DE SISTEMA
* FALTA O FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
* FALLA DE CALEFACTOR
* VERIFICACIÓN DE PACIENTE EN MODO MANUAL
* SE PUEDE SILENCIAR LA ALARMA
E. PLATAFORMA:
* SENSOR DE TEMPERATURA (INSPECCIÓN, PRUEBA Y CALIBRACIÓN CON TERMÓMETRO DE REFERENCIA CALIBRADO CERTIFICADO SI, ES NECESARIO)
* SENSOR DE SPO2 (SI APLICA)
(INSPECCIÓN, PRUEBA Y CALIBRACIÓN SI ES NECESARIO)
* BARANDALES Y BISAGRAS (AJUSTAR SEGUROS SI ES NECESARIO)
* POSICIONES
* ALTURA AJUSTABLE
F. MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
* SERVO: COMPROBAR QUE POR UN LAPSO DE TIEMPO LA TEMPERATURA SE MANTIENE ESTABLE
* MANUAL: COMPROBAR QUE AUMENTA LA POTENCIA DEL CALEFACTOR Y, EN UN LAPSO NO MAYOR A 10 MINUTOS, LA TEMPERATURA AUMENTA
8. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO: RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE.
9. REALIZAR AUTOTEST: ASEGURAR QUE EL EQUIPO NO DETECTE FALLAS
10. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 7
FOTOTERAPIA
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS (VERIFICAR CONEXIONES ELECTRÓNICAS)
2. LUBRICAR Y AJUSTAR PARTES MECÁNICAS
3. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. PANEL DE CONTROL: BOTONES REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS.
B. LCD DESPLIEGA LA INFORMACIÓN CORRECTA, EN CASO DE QUE APLIQUE
C. SISTEMA ELÉCTRICO:
• CABLE DE ALIMENTACIÓN
• FUSIBLE. SUSTITUIR EN CASO DE SER NECESARIO
• CLAVIJA
D. SISTEMA DE ILUMINACIÓN:
• POSICIONAMIENTO Y FLEXIBILIDAD DE BRAZO
• BASE DE FOCO
• INTENSIDAD LUMINOSA DEL PUNTO CENTRAL (30 CM DE DISTANCIA) > 22.5 μW/cm2/nm.
• INTENSIDAD LUMINOSA DE LA LECTURA MAS BAJA CONTRA LA MAS ALTA > 0.4
• VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
E. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES
4. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE
5. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 3.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VI
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
056 CUNA CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA BÁSICA
REFACCIONES INCLUYENTES:
* FILTROS DE AIRE/POLVO
* SENSOR TEMPERATURA
*RESISTENCIA CALEFACTORA
*FUSIBLE
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*LUXÓMETRO CALIBRADO
* SIMULADOR DE PACIENTE
* PESAS PATRÓN (1KG, 2KG, 5KG)
*TODOS LOS NECESARIOS
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VI
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
057 CUNA CALOR RADIANTE
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS (VERIFICAR CONEXIONES ELECTRÓNICAS
* MÓDULO DE CONTROL
* CALEFACTOR
* LÁMPARA DE EXAMINACIÓN
* SENSORES
2. LIMPIAR Y LUBRICAR RUEDAS Y FRENOS
3. LUBRICAR SISTEMAS MECÁNICOS
4. VERIFICAR BUEN ESTADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO
5. VERIFICAR BUEN ESTADO DE COLCHÓN, BÁSCULA (CALIBRAR SI LO REQUIERE) Y PLACA DE RAYOS X (SI APLICA)
*CALIBRAR BASCULA CON MÍNIMO 3 PESAS PATRÓN (0KG, 1KG, 2KG, 5KG) CON TOLERANCIA DE +- 10G.
6. MEMBRANA O SWITCH DE ENCENDIDO EN BUEN ESTADO DE EQUIPO Y LÁMPARA
7. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. MÓDULO CALEFACTOR:
* MODO PRECALENTAMIENTO: LA TEMPERATURA FIJADA EN LA CUNA, ±2°, ES ALCANZADA
B. LAMPARA DE EXAMINACIÓN
C. MÓDULO DE CONTROL:
* BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
* LCD: DESPLIEGA LA TEMPERATURA DEL PACIENTE, TEMPERATURA DE CONTROL Y POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN CASO DE QUE APLIQUE
* ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:
* TEMPERATURA DEL PACIENTE ALTA Y BAJA EN MODO SERVO
* SOBRETEMPERATURA (>38°C)
* FALLA DE SENSOR TEMPERATURA
* FALLA DE SISTEMA
* FALTA O FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
* FALLA DE CALEFACTOR
* VERIFICACIÓN DE PACIENTE EN MODO MANUAL
* SE PUEDE SILENCIAR LA ALARMA
D. PLATAFORMA:
* SENSOR DE TEMPERATURA (INSPECCIÓN, PRUEBA Y CALIBRACIÓN CON TERMÓMETRO DE REFERENCIA CALIBRADO CERTIFICADO SI, ES NECESARIO)
* SENSOR DE SPO2 (SI APLICA)
(INSPECCIÓN, PRUEBA Y CALIBRACIÓN SI ES NECESARIO)
* BARANDALES Y BISAGRAS (AJUSTAR SEGUROS SI ES NECESARIO)
* POSICIONES
* ALTURA AJUSTABLE
E. MODOS DE FUNCIONAMIENTO:
* SERVO: COMPROBAR QUE POR UN LAPSO DE TIEMPO LA TEMPERATURA SE MANTIENE ESTABLE
* MANUAL: COMPROBAR QUE AUMENTA LA POTENCIA DEL CALEFACTOR Y, EN UN LAPSO NO MAYOR A 10 MINUTOS, LA TEMPERATURA AUMENTA
8. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO: RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE.
9. REALIZAR AUTOTEST: ASEGURAR QUE EL EQUIPO NO DETECTE FALLAS
10. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 7
REFACCIONES INCLUYENTES:
* FILTROS DE AIRE/POLVO
* SENSOR TEMPERATURA
*RESISTENCIA CALEFACTORA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*LUXÓMETRO CALIBRADO
* SIMULADOR DE PACIENTE
* PESAS PATRÓN (1KG, 2KG, 5KG)
*TODOS LOS NECESARIOS
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VI
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
103 INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS:
A. CAPACETE
B. BASE DEL EQUIPO
C. CAJONERAS
D. RUEDAS Y FRENOS. (LUBRICAR)
3. LIMPIAR Y LUBRICAR SISTEMAS MECÁNICOS.
4. REVISIÓN DE CONEXIONES ELECTRÓNICAS
5. REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE
6. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. BOTONES: REALIZAN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON COLOCADOS
B. PANTALLA, EN CASO DE QUE APLIQUE:
• DESPLIEGA LA INFORMACIÓN TEMPERATURA DE AIRE, PACIENTE Y DE CONTROL
• INDICA LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR EN PANTALLA
• INDICA PESO DE PACIENTE
C. MODO AIRE Y MODO SERVO (CALIBRAR DE ACUERDO A INDICACIONES DE FABRICANTE)
D. SENSOR DE HUMEDAD VERIFICAR CON HIGRÓMETRO CALIBRADO CERTIFICADO
E. SENSOR DE TEMPERATURA
F. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES:
*TEMPERATURA (INFERIOR Y SUPERIOR) EN MODO AIRE Y MODO SERVO
*ALARMA POR SOBRETEMPERATURA (>38 °C)
* FALLA DE SENSOR DE PIEL
*FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
*FALLA DE FLUJO DE AIRE
* FALLA SENSOR DE AIRE
* SILENCIADOR DE ALARMA
G. VENTILADOR
H. HUMIDIFICADOR
I. ALTURA AJUSTABLE
J. CELDA DE O2
G. PLATAFORMA
H SEGUROS Y BISAGRAS DE LAS PUERTAS Y PUERTOS OVALES (AJUSTAR SI ES NECESARIO)
I. ESTADO DE LAS BATERÍAS
J. LAMPARA DE EXAMINACIÓN
K. BÁSCULA (CALIBRAR CON PESAS PATRÓN CERTIFICADAS
7. VERIFICAR NIVEL DE RUIDO DENTRO CAPACETE SEA MENOR A 60 DB VERIFICAR CON SONÓMETRO CALIBRADO
8. VERIFICAR ESTADO DE COLCHÓN
9. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO: RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA A TIERRA, CORRIENTE DE FUGA DEL CHASIS, CORRIENTE DE FUGA DEL PACIENTE.
10. REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: SE USA EL EQUIPO EN MODO SERVO Y MODO AIRE. EL EQUIPO NO PRESENTA FALLAS NI DETECTA ERRORES, CUMPLIENDO CON LOS INCISOS DEL PUNTO 6
REFACCIONES INCLUYENTES:
* FILTROS DE AIRE
* CELDA DE O2
* BATERÍAS
* COLCHÓN
*RESISTENCIA CALEFACTORA
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
* ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
* TERMÓMETRO CALIBRADO
*PESAS PATRÓN
* SONÓMETRO CALIBRADO
*HIGRÓMETRO CALIBRADO CERTIFICADO
*TODO LO NECESARIO
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VI
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
108 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA: RETIRAR POLVO, SUCIEDAD O RESIDUOS DEL GABINETE, BRAZOS, CUBIERTA PROTECTORA Y DIFUSOR.
B. LIMPIEZA DE LENTES O DIFUSORES: UTILIZAR PAÑO SUAVE Y SOLUCIÓN ESPECIAL PARA ÓPTICA.
C. INSPECCIÓN FÍSICA: REVISAR QUE NO EXISTAN TORNILLOS FLOJOS O PIEZAS DAÑADAS EN LA ESTRUCTURA.
D. AJUSTAR TORNILLOS FLOJOS.
E. LUBRICACIÓN: APLICAR LUBRICANTE EN RODAMIENTOS.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
A. VERIFICAR MOVILIDAD DEL BRAZO ARTICULADO O SOPORTE DE ALTURA REGULABLE. AJUSTAR SI ES NECESARIO.
B. COMPROBAR QUE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS FUNCIONEN CORRECTAMENTE. AJUSTAR SI ES NECESARIO.
C. LUBRICAR PUNTOS DE MOVIMIENTO (SI APLICA).
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO Y DE ILUMINACIÓN
A. MEDIR IRRADIANCIA CON RADIÓMETRO, O MEDIDOR DE LUZ AZUL, EN TRES PUNTOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO (CENTRO Y EXTREMOS) A 45–50 CM DE DISTANCIA, Y COMPARAR QUE ESTE DENTRO DEL VALOR NOMINAL DEL FABRICANTE.
B. VERIFICAR UNIFORMIDAD DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN TODA EL ÁREA DE TRATAMIENTO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO.
B. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR, PANEL DE CONTROL Y ALARMAS VISUALES O ACÚSTICAS.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. ENCENDER LA LÁMPARA Y COMPROBAR ENCENDIDO UNIFORME DE TODOS LOS MÓDULOS DE LUZ.
B. VERIFICAR ESTABILIDAD MECÁNICA DEL BRAZO Y FIJACIÓN DEL CABEZAL.
C. CONFIRMAR OPERACIÓN DE CONTROLES DE INTENSIDAD, TEMPORIZADOR Y ALARMAS.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FUSIBLES ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN (EN CASO DE APLICAR)
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE.
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*LLAVES ALLEN
*DESTORNILLADORES.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE GRADO MÉDICO.
*MEDIDOR DE IRRADIANCIA O LUXÓMETRO CALIBRADO.
*ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VI
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
184 SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE MANTA
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA DEL GABINETE, PANEL DE CONTROL, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DEL EQUIPO CON SOLUCIÓN DESINFECTANTE NO CORROSIVA.
B. LIMPIEZA DE LA MANTA TERAPÉUTICA Y CUBIERTA PROTECTORA UTILIZANDO PAÑO SUAVE Y SOLUCIÓN COMPATIBLE CON SUPERFICIES DE CONTACTO NEONATAL.
C. INSPECCIÓN VISUAL DE LA MANTA PARA DETECTAR:
*DESGASTE,
*FISURAS,
*PERFORACIONES,
*DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL,
D. REVISAR EL ESTADO FÍSICO DE CABLES, CONECTORES Y ADAPTADORES EVITANDO PRESENCIA DE DOBLECES, FRACTURAS O FALSOS CONTACTOS.
E. VERIFICAR QUE LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ESTÉN LIBRES DE POLVO Y OBSTRUCCIONES.
F. CONFIRMAR CORRECTA FIJACIÓN DE TORNILLERÍA, TAPAS Y COMPONENTES EXTERNOS.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA
A. VERIFICAR ENCENDIDO CORRECTO DE LA FUENTE LUMINOSA SIN PARPADEOS NI PÉRDIDA DE INTENSIDAD.
B. REVISAR QUE LA MANTA EMITA ILUMINACIÓN UNIFORME EN TODA EL ÁREA TERAPÉUTICA.
C. MEDIR IRRADIANCIA DE FOTOTERAPIA MEDIANTE RADIÓMETRO COMPATIBLE, VERIFICANDO VALORES MÍNIMOS TERAPÉUTICOS APROXIMADOS DE:
*10 A 40 µW/CM²/NM DEPENDIENDO DEL MODO DE TRATAMIENTO.
D. VERIFICAR QUE LA LONGITUD DE ONDA EMITIDA SE ENCUENTRE DENTRO DEL ESPECTRO TERAPÉUTICO NEONATAL APROXIMADO:
*430 A 490 NM (LUZ AZUL).
E. REVISAR INTEGRIDAD FÍSICA DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA:
*AUSENCIA DE RUPTURAS,
*APLASTAMIENTOS,
*SOBRECALENTAMIENTO,
F. VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR INTERNO Y FLUJO DE AIRE DE ENFRIAMIENTO.
G. CONFIRMAR QUE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA MANTA NO REPRESENTE RIESGO TÉRMICO PARA EL PACIENTE NEONATAL. LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA MANTA DE CONTACTO NO DEBE SUPERAR 41°C EN NINGÚN PUNTO (IEC 60601-2-50)
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
A. REVISAR CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CORRECTO ATERRIZAJE FÍSICO.
B. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE INTERRUPTORES, INDICADORES LUMINOSOS Y PANEL DE CONTROL.
C. REVISAR FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR Y CONTADOR DE HORAS DE USO (SI APLICA).
D. REALIZAR PRUEBA BÁSICA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:
*CONTINUIDAD A TIERRA,
*FUGA DE CORRIENTE,
*RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS (SI APLICA).
B. REVISAR QUE NO EXISTAN RUIDOS ANORMALES, VIBRACIONES EXCESIVAS U OLOR A COMPONENTE ELÉCTRICO SOBRECALENTADO.
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. ENCENDER EL EQUIPO Y OPERAR EN MODO CONTINUO DURANTE PERIODO DE PRUEBA.
B. VALIDAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO JUNTO CON EL USUARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL DE BIOMÉDICA.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FUSIBLES ELÉCTRICOS.
*FILTRO DE AIRE
*CUBIERTA PROTECTORA DE MANTA.
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE COMPATIBLE CON EQUIPO MÉDICO NEONATAL.
*MULTÍMETRO DIGITAL.
*ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
*MEDIDOR DE IRRADIANCIA/RADIÓMETRO PARA FOTOTERAPIA NEONATAL.
*HERRAMIENTA MANUAL BÁSICA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - VII_Imagen
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
160 RAYOS X FIJO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA CARCASA, MESA Y ACCESORIOS.
B. LIMPIEZA INTERNA: ELIMINAR POLVO ACUMULADO EN VENTILADORES, TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES.
C. LUBRICACIÓN: APLICAR LUBRICANTE EN RIELES Y PARTES MÓVILES DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO.
2. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X
A. MEDICIÓN DE KV Y MA: AJUSTAR LOS VALORES PARA QUE COINCIDAN CON LOS PARÁMETROS PROGRAMADOS. TOLERANCIA APLICABLE. +-5 % EN kV Y +-10% EN mAs
B. REVISIÓN DEL ACEITE DIELÉCTRICO: SUSTITUCIÓN SI MUESTRA DETERIORO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
C. FLUOROSCOPIA (SI APLICA):
*VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MODO CONTINUO Y PULSADO.
*COMPROBAR EL CONTROL AUTOMÁTICO DE BRILLO (ABC).
*REVISAR EL RETARDO DE IMAGEN Y ESTABILIDAD DEL HAZ.
*EVALUAR LA TASA DE DOSIS Y ASEGURARSE DE QUE ESTÉ DENTRO DE LOS LÍMITES NORMATIVOS.
3. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE COLIMACIÓN
A. LIMPIEZA Y AJUSTE DE ESPEJOS DEL COLIMADOR.
B. VERIFICACIÓN DE LA APERTURA Y CIERRE DE DIAFRAGMAS.
C. CAMBIO DE LÁMPARA DE COLIMADOR SI PRESENTA FALLAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
4. REVISIÓN DEL GENERADOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
A. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO.
B. REVISIÓN DE FUSIBLES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS.
C. FLUOROSCOPIA (SI APLICA): COMPROBAR LA FUNCIÓN DE LOS PEDALES DE FLUOROSCOPIA CONTINUA Y PULSADA, Y QUE EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN SEA ESTABLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
5. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
A. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, CON EQUIPO CALIBRADO, SEGÚN LA NOM-229-SSA1 (LÍMITE DOSIS, SEGURIDAD FÍSICA, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO)
B. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD COMO SENSORES Y BLOQUEOS.
6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO
A. VERIFICAR QUE LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN SEA CORRECTA, SIN ARTEFACTOS O PÍXELES DEFECTUOSOS.
B. VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO (VERIFICAR CON RESPONSABLE DEL EQUIPO SI ES POSIBLE LIBERAR ESPACIO).
C. REVISIÓN Y PRUEBA DEL GRABADOR DE CD/DVD (SI APLICA).
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. REALIZAR DISPAROS DE PRUEBA Y REVISAR LA ACTIVACIÓN DEL BOTÓN DE DISPARO.
B. VERIFICAR QUE LOS MOVIMIENTOS MECÁNICOS SEAN FLUIDOS.
C. REVISIÓN DEL TELEMANDO Y CONTROLES REMOTOS.
D. FLUOROSCOPIA (SI APLICA):
*VERIFICAR ALARMAS DE TIEMPO DE FLUOROSCOPIA ACUMULADO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
*REVISAR LÍMITES DE TIEMPO MÁXIMO DE EXPOSICIÓN CONTINUA (PROTECCIÓN DEL PACIENTE).
*COMPROBAR LA FUNCIÓN DE BLOQUEO POR PUERTA O PRESENCIA DEL OPERADOR (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
REFACCIONES INCLUYENTES:
*ACEITE DIELÉCTRICO (SI APLICA).
*LÁMPARA DEL COLIMADOR (SI APLICA).
*FUSIBLES DEL GENERADOR DE ALTA TENSIÓN
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE ESPECIAL PARA PARTES MECÁNICAS.
*PAÑOS DE MICROFIBRA
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE GRADO MÉDICO.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*CEPILLOS ANTIESTÁTICOS.
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
*MEDIDOR DE KV Y MA.
*DESTORNILLADORES.
*LLAVES ALLEN.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
161 RAYOS X MOVIL
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA CARCASA, CONSOLA Y ACCESORIOS.
B. LIMPIEZA INTERNA: ELIMINAR POLVO ACUMULADO EN VENTILADORES, TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES.
C. LUBRICACIÓN: APLICAR LUBRICANTE EN LAS PARTES MÓVILES, COMO RUEDAS Y BRAZO ARTICULADO.
2. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X
A. MEDICIÓN DE KV Y MA: AJUSTAR LOS VALORES PARA QUE COINCIDAN CON LOS PARÁMETROS PROGRAMADOS.
B. REVISIÓN DEL ACEITE DIELÉCTRICO (SI APLICA): SUSTITUCIÓN SI MUESTRA DETERIORO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
3. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE COLIMACIÓN
A. LIMPIEZA Y AJUSTE DE ESPEJOS DEL COLIMADOR.
B. VERIFICACIÓN DE LA APERTURA Y CIERRE DE DIAFRAGMAS.
C. CAMBIO DE LÁMPARA DEL COLIMADOR SI PRESENTA FALLAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
4. REVISIÓN DEL GENERADOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
A. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO.
B. REVISIÓN DE FUSIBLES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS.
5. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
A. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, CON EQUIPO CALIBRADO, SEGÚN LA NOM-229-SSA1 (LÍMITE DOSIS, SEGURIDAD FÍSICA, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO)
B. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD COMO SENSORES Y BLOQUEOS.
6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO
A. VERIFICAR QUE LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN SEA CORRECTA, SIN ARTEFACTOS O PÍXELES DEFECTUOSOS.
B. VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO (VERIFICAR CON RESPONSABLE DEL EQUIPO SI ES POSIBLE LIBERAR ESPACIO).
C. REVISIÓN Y PRUEBA DEL GRABADOR DE CD/DVD (SI APLICA).
7. REVISIÓN DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD DEL EQUIPO
A. VERIFICACIÓN DE RUEDAS Y FRENOS.
B. REVISIÓN DE LOS SENSORES DE POSICIÓN.
C. VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN ENTRE EL TUBO Y EL DETECTOR DE IMAGEN.
8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. ENCENDER EL EQUIPO Y REALIZAR UNA EXPOSICIÓN.
B. REALIZAR DISPAROS DE PRUEBA Y REVISAR LA ACTIVACIÓN DEL BOTÓN DE DISPARO.
C. VERIFICAR QUE LOS MOVIMIENTOS MECÁNICOS SEAN FLUIDOS.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*ACEITE DIELÉCTRICO (SI APLICA).
*LÁMPARA DEL COLIMADOR (SI APLICA).
*FUSIBLES DEL GENERADOR
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE ESPECIAL PARA PARTES MECÁNICAS.
*PAÑOS DE MICROFIBRA
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE GRADO MÉDICO.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*CEPILLOS ANTIESTÁTICOS.
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
*MEDIDOR DE KV Y MA.
*DESTORNILLADORES.
*LLAVES ALLEN.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
201 ULTRASONOGRAFO (COLOR AVANZADO)
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DEL GABINETE, PANTALLA Y TECLADO.
B. LIMPIEZA INTERNA: ELIMINACIÓN DE POLVO EN VENTILADORES, TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES.
C. REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE PARA REFRIGERACIÓN SI ESTÁ SATURADO.
D. DESINFECCIÓN DE TRANSDUCTORES: USO DE SOLUCIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EVITAR DAÑO EN LOS CRISTALES PIEZOELÉCTRICOS.
E. LUBRICACIÓN: APLICAR LUBRICANTE EN PARTES MECÁNICAS MÓVILES (EN CASO DE EQUIPOS CON BRAZO ARTICULADO).
2. INSPECCIÓN DE TRANSDUCTORES
A. VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTORES: REVISAR EL ESTADO FÍSICO DEL CRISTAL PIEZOELÉCTRICO Y LA CARCASA.
B. PRUEBA DE IMAGEN: REALIZAR ESCANEO DE OBJETOS CONOCIDOS PARA EVALUAR CALIDAD DE IMAGEN Y PROFUNDIDAD.
C. REVISAR EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE TRANSDUCTORES.
3. REVISIÓN DE PANTALLA Y SISTEMA DE VISUALIZACIÓN
A. CALIBRACIÓN DE BRILLO Y CONTRASTE: AJUSTAR NIVELES PARA ASEGURAR UNA CORRECTA VISUALIZACIÓN.
B. VERIFICACIÓN DE TOUCHPAD Y BOTONES: COMPROBAR RESPUESTA DE CONTROLES FÍSICOS O TÁCTILES.
C. EVALUAR RESOLUCIÓN DE IMAGEN EN MODO: B, M, COLOR DOPPLER Y POWER DOPPLER (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
D. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS AVANZADAS: ELASTOGRAFÍA, DOPPLER TISULAR, 3D/4D, Y FUSIÓN DE IMAGEN (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
4. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERÍA
A. REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, CON EQUIPO CALIBRADO.
B. PRUEBA DE BATERÍA (SI APLICA): COMPROBAR TIEMPO DE RESPALDO Y CONDICIÓN DE TERMINALES.
C. INSPECCIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: BUSCAR DESGASTE, DOBLECES O CONEXIONES FLOJAS Y CORREGIR.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO
A. VERIFICAR QUE LA ADQUISICIÓN DE IMAGEN SEA CORRECTA, SIN ARTEFACTOS O PÍXELES DEFECTUOSOS.
B. VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO (VERIFICAR CON RESPONSABLE DEL EQUIPO SI ES POSIBLE LIBERAR ESPACIO).
6. PRUEBA DE SEGURIDAD Y ERGONOMÍA
A. PRUEBA DE ESTABILIDAD Y AJUSTE DE ALTURA: VERIFICAR QUE EL EQUIPO SE DESPLACE SUAVEMENTE SIN PROBLEMAS.
B. REVISIÓN DE FRENOS Y RUEDAS (EN EQUIPOS MÓVILES).
C. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN: ASEGURAR QUE LOS VENTILADORES DISIPEN CORRECTAMENTE EL CALOR.
7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. REALIZAR UN ESCANEO DE PRUEBA CON CADA TRANSDUCTOR.
B. REVISIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN Y VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO.
C. VERIFICACIÓN DE IMPRESIÓN O EXPORTACIÓN DE IMÁGENES (SI APLICA).
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FILTROS DE AIRE (SI EL EQUIPO LOS USA PARA REFRIGERACIÓN).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*LUBRICANTE.
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE GRADO MÉDICO.
*ASPIRADORA DE PARTÍCULAS FINAS.
*CEPILLOS ANTIESTÁTICOS.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE PARA TRANSDUCTORES.
*GEL DE ULTRASONIDO.
*DESTORNILLADORES.
*EQUIPO PARA PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
*LLAVES ALLEN.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - VIII_Camp Flujo lam
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VIII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
033 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. APERTURA Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO:
A. REMOVER POLVO DE COMPARTIMIENTOS Y TARJETAS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
2. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS:
A. REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE COMPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS CON PAÑO HÚMEDO Y SOLUCIÓN ESPECIALIZADA
3. LUBRICAR RIELES Y SISTEMAS MECÁNICOS
4. REEMPLAZAR FILTROS DE AIRE
5. CORREGIR EL FUNCIONAMIENTO DE:
A. SISTEMA DE EXTRACCIÓN
B. MANÓMETROS
C. VENTANA FRONTAL Y SEGUROS
D. PANEL DE CONTROL:
* BOTONES: QUE REALICEN LA FUNCIÓN PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
* LCD: DESPLIEGA LA INFORMACIÓN CORRECTA
E. VERIFICAR QUE EL FLUJO DE AIRE SEA CORRECTO, USAR ANEMÓMETRO CALIBRADO
F. PRUEBA DE ALARMA POR FLUJO DE AIRE INSUFICIENTE
6. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON LOS INCISOS DEL PUNTO 5
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FILTROS
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*ANEMÓMETRO
*TODOS LOS NECESARIOS
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - IX_Refrigeración Clín
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
049 CONGELADOR DE BANCO DE SANGRE
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA SUPERFICIE Y MANIJAS CON UN PAÑO HÚMEDO.
B.LIMPIEZA INTERNA: DESINFECTAR COMPARTIMIENTOS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA.
C.REVISAR QUE LAS BANDEJAS Y ESTANTES ESTÉN EN BUEN ESTADO Y AJUSTARLAS SI ES NECESARIO.
D.LUBRICACIÓN DE BISAGRAS Y RUEDAS SI APLICA.
E.INSPECCIONAR EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y REEMPLAZAR LOS SELLOS PARA GARANTIZAR UN CIERRE HERMÉTICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
A.VERIFICAR LA TEMPERATURA INTERNA CON TERMÓMETRO CALIBRADO (RANGO ADECUADO DE -20°C A -80°C SEGÚN EL MODELO Y USO DEL CONGELADOR).
B.RETIRAR DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR LA ACUMULACIÓN DE ESCARCHA O SUCIEDAD.
C.REVISAR LA INTEGRIDAD DEL COMPRESOR Y LÍNEAS DE REFRIGERANTE.
D.LIMPIAR LAS BOBINAS DEL CONDENSADOR.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES.
B.REEMPLAZAR KIT DE ARRANQUE.
C.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL.
D.REEMPLAZAR LUCES INTERNAS (SI APLICA).
E.COMPROBACIÓN DEL CORRECTO CIERRE Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA
A.VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA.
B.REEMPLAZAR EL SENSOR DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA SI PRESENTA FALLAS.
C.REVISAR EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS O BATERÍA INTERNA, SI APLICA).
D.CALIBRAR EL GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FILTRADO
A.REVISAR Y LIMPIAR EL DESAGÜE DEL CONGELADOR PARA EVITAR BLOQUEOS.
B.INSPECCIONAR EL FILTRO DE AIRE Y REEMPLAZAR SI ESTÁ SATURADO.
C.REVISAR EL FILTRO DE AGUA (SI APLICA) Y REEMPLAZAR SI ESTÁ VENCIDO.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.VERIFICAR QUE EL CONGELADOR MANTENGA LA TEMPERATURA ADECUADA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.
B.COMPROBAR EL CIERRE HERMÉTICO DE LAS PUERTAS.
C.AJUSTAR LA TEMPERATURA SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS O PRODUCTOS CONGELADOS.
D.CONFIRMAR QUE EL VENTILADOR Y EL COMPRESOR FUNCIONEN SIN RUIDOS INUSUALES.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SELLOS DE PUERTAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
*SENSORES DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FOCOS LED (SI APLICA).
*KIT DE ARRANQUE
*2 PLUMILLAS PARA REGISTRADOR DE TEMPERATURA.
*BATERÍAS DE RESPALDO PARA GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FILTRO DE AGUA (SI APLICA).
*FILTRO DE AIRE (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE GRADO LABORATORIO.
*DESTORNILLADORES
*LUBRICANTE.
*TERMÓMETRO CALIBRADO.
*MULTÍMETRO.
*CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BOBINAS.
*AGUA TIBIA PARA LIMPIAR EL DRENAJE.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
167 REFRIGERADOR LABORATORIO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA SUPERFICIE Y MANIJAS CON UN PAÑO HÚMEDO.
B.LIMPIEZA INTERNA: DESCONECTAR EL REFRIGERADOR Y LIMPIAR COMPARTIMIENTOS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA.
C.RETIRAR Y LAVAR LAS REJILLAS, CAJONES Y GOMAS DE LA PUERTA.
D.LUBRICACIÓN DE BISAGRAS Y RUEDAS SI APLICA.
E.REEMPLAZAR LOS SELLOS PARA GARANTIZAR UN CIERRE HERMÉTICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
A.VERIFICAR LA TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON TERMÓMETRO CALIBRADO (RANGO ADECUADO DE +2 °C A +6 °C Y –18 °C A –25 °C PARA CONGELADOR, SEGÚN EL MODELO Y USO DEL REFRIGERADOR).
B.RETIRAR DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR LA ACUMULACIÓN DE ESCARCHA O SUCIEDAD.
C.REVISAR LA INTEGRIDAD DEL COMPRESOR Y LÍNEAS DE REFRIGERANTE.
D.LIMPIAR LAS BOBINAS DEL CONDENSADOR.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES.
B.REEMPLAZAR KIT DE ARRANQUE.
C.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL.
D.REEMPLAZAR LUCES INTERNAS SI NO ENCIENDEN.
E.COMPROBACIÓN DEL CORRECTO CIERRE Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA
A.VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA.
B.REEMPLAZAR EL SENSOR DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA (SI APLICA).
C.REVISAR EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS O BATERÍA INTERNA, SI APLICA).
D.CALIBRAR EL GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
E.REEMPLAZAR BATERÍAS DEL GRAFICADOR DE TEMPERATURA SI ES NECESARIO.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FILTRADO
A.REVISAR Y LIMPIAR EL DESAGÜE DEL REFRIGERADOR PARA EVITAR BLOQUEOS.
B.INSPECCIONAR EL FILTRO DE AIRE Y REEMPLAZAR SI ESTÁ SATURADO.
C.REVISAR EL FILTRO DE AGUA (SI APLICA) Y REEMPLAZAR SI ESTÁ VENCIDO.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.VERIFICAR QUE EL REFRIGERADOR MANTENGA LA TEMPERATURA ADECUADA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.
B.COMPROBAR EL CIERRE HERMÉTICO DE LAS PUERTAS.
C.AJUSTAR LA TEMPERATURA SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE LABORATORIO.
D.CONFIRMAR QUE EL VENTILADOR Y EL COMPRESOR FUNCIONEN SIN RUIDOS INUSUALES.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SELLOS DE PUERTAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
*SENSORES DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FOCOS LED (SI APLICA).
*KIT DE ARRANQUE.
*2 PLUMILLAS PARA REGISTRADOR DE TEMPERATURA.
*BATERÍAS DE RESPALDO PARA GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FILTRO DE AGUA (SI APLICA).
*FILTRO DE AIRE (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE.
*DESTORNILLADORES.
*LUBRICANTE.
*TERMÓMETRO CALIBRADO.
*CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BOBINAS.
*AGUA TIBIA PARA LIMPIAR EL DRENAJE
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
169 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA SUPERFICIE Y MANIJAS CON UN PAÑO HÚMEDO.
B.LIMPIEZA INTERNA: DESCONECTAR EL REFRIGERADOR Y LIMPIAR COMPARTIMIENTOS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA.
C.LUBRICACIÓN DE BISAGRAS Y RUEDAS SI APLICA.
D.REEMPLAZAR LOS SELLOS PARA GARANTIZAR UN CIERRE HERMÉTICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
A.VERIFICAR LA TEMPERATURA INTERNA CON TERMÓMETRO CALIBRADO (RANGO ADECUADO DE 2°C A 8°C PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS).
B.RETIRAR DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR LA ACUMULACIÓN DE ESCARCHA O SUCIEDAD.
C.REVISAR LA INTEGRIDAD DEL COMPRESOR Y LÍNEAS DE REFRIGERANTE.
D.LIMPIAR LAS BOBINAS DEL CONDENSADOR.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES.
B.REEMPLAZAR KIT DE ARRANQUE.
C.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL.
D.REEMPLAZAR LUCES INTERNAS SI NO ENCIENDEN.
E.COMPROBACIÓN DEL CORRECTO CIERRE Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA
A.VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA
B.REEMPLAZAR EL SENSOR DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA (SI APLICA).
C.REVISAR EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS O BATERÍA INTERNA, SI APLICA).
D.CALIBRAR EL GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
E.REEMPLAZAR BATERÍAS DEL GRAFICADOR DE TEMPERATURA SI ES NECESARIO.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FILTRADO
A.REVISAR Y LIMPIAR EL DESAGÜE DEL REFRIGERADOR PARA EVITAR BLOQUEOS.
B.INSPECCIONAR EL FILTRO DE AIRE Y REEMPLAZAR SI ESTÁ SATURADO.
C.REVISAR EL FILTRO DE AGUA (SI APLICA) Y REEMPLAZAR SI ESTÁ VENCIDO.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.VERIFICAR QUE EL REFRIGERADOR MANTENGA LA TEMPERATURA ADECUADA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.
B.COMPROBAR EL CIERRE HERMÉTICO DE LAS PUERTAS.
C.AJUSTAR LA TEMPERATURA SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS.
D.CONFIRMAR QUE EL VENTILADOR Y EL COMPRESOR FUNCIONEN SIN RUIDOS INUSUALES.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SELLOS DE PUERTAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
*SENSORES DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FOCOS LED (SI APLICA).
*KIT DE ARRANQUE.
*2 PLUMILLAS PARA REGISTRADOR DE TEMPERATURA.
*BATERÍAS DE RESPALDO PARA GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FILTRO DE AGUA (SI APLICA).
*FILTRO DE AIRE (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE.
*DESTORNILLADORES.
*LUBRICANTE EN AEROSOL.
*TERMÓMETRO CALIBRADO.
*CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BOBINAS.
*AGUA TIBIA PARA LIMPIAR EL DRENAJE.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
170 REFRIGERADOR PARA VACUNAS
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA SUPERFICIE Y MANIJAS CON UN PAÑO HÚMEDO.
B. LIMPIEZA INTERNA: DESCONECTAR EL REFRIGERADOR Y LIMPIAR COMPARTIMIENTOS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA.
C. REVISAR QUE LAS BANDEJAS Y ESTANTES ESTÉN EN BUEN ESTADO, AJUSTARLAS SI ES NECESARIO.
D. REEMPLAZAR LOS SELLOS PARA GARANTIZAR UN CIERRE HERMÉTICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
A. VERIFICAR LA TEMPERATURA INTERNA CON TERMÓMETRO CALIBRADO (RANGO ADECUADO DE 2°C A 8°C PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS).
B. RETIRAR DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR LA ACUMULACIÓN DE ESCARCHA O SUCIEDAD.
C. REVISAR LA INTEGRIDAD DEL COMPRESOR Y LÍNEAS DE REFRIGERANTE.
D LIMPIAR LAS BOBINAS DEL CONDENSADOR.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A. REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES.
B. REEMPLAZAR KIT DE ARRANQUE.
C. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL.
D. REEMPLAZAR LUCES INTERNAS SI NO ENCIENDEN.
E. COMPROBACIÓN DEL CORRECTO CIERRE Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA
A. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA.
B. REEMPLAZAR EL SENSOR DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA (SI APLICA).
C. REVISAR EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS O BATERÍA INTERNA, SI APLICA).
D. CALIBRAR EL GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
E. REEMPLAZAR BATERÍAS DEL GRAFICADOR DE TEMPERATURA SI ES NECESARIO.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FILTRADO
A. REVISAR Y LIMPIAR EL DESAGÜE DEL REFRIGERADOR PARA EVITAR BLOQUEOS.
B. INSPECCIONAR EL FILTRO DE AIRE Y REEMPLAZAR SI ESTÁ SATURADO.
C. REVISAR EL FILTRO DE AGUA (SI APLICA) Y REEMPLAZAR SI ESTÁ VENCIDO.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. VERIFICAR QUE EL REFRIGERADOR MANTENGA LA TEMPERATURA ADECUADA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.
B. COMPROBAR EL CIERRE HERMÉTICO DE LAS PUERTAS.
C. AJUSTAR LA TEMPERATURA SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS.
D. CONFIRMAR QUE EL VENTILADOR Y EL COMPRESOR FUNCIONEN SIN RUIDOS INUSUALES.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SELLOS DE PUERTAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
*SENSORES DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FOCOS LED (SI APLICA).
*KIT DE ARRANQUE.
*2 PLUMILLAS PARA REGISTRADOR DE TEMPERATURA.
*BATERÍAS DE RESPALDO PARA GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FILTRO DE AGUA DE REPUESTO (SI APLICA).
*FILTRO DE AIRE (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE.
*DESTORNILLADORES.
*LUBRICANTE EN AEROSOL.
*TERMÓMETRO CALIBRADO.
*CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BOBINAS.
*AGUA TIBIA PARA LIMPIAR EL DRENAJE.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-VII
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
198 ULTRACONGELADOR VERTICAL
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A.LIMPIEZA EXTERNA: REMOVER POLVO Y SUCIEDAD DE LA SUPERFICIE Y MANIJAS CON UN PAÑO HÚMEDO.
B.LIMPIEZA INTERNA: DESINFECTAR COMPARTIMIENTOS CON SOLUCIÓN ESPECIALIZADA.
C.REVISAR QUE LAS BANDEJAS Y ESTANTES ESTÉN EN BUEN ESTADO Y AJUSTARLAS SI ES NECESARIO.
D.LUBRICACIÓN DE BISAGRAS Y RUEDAS SI APLICA.
E.INSPECCIONAR EL ESTADO DE LAS PUERTAS Y REEMPLAZAR LOS SELLOS PARA GARANTIZAR UN CIERRE HERMÉTICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
A.VERIFICAR LA TEMPERATURA INTERNA CON TERMÓMETRO CALIBRADO (RANGO ADECUADO DE -40°C A -86°C SEGÚN EL MODELO Y USO DEL ULTRACONGELADOR).
B.RETIRAR DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR LA ACUMULACIÓN DE ESCARCHA O SUCIEDAD.
C.REVISAR LA INTEGRIDAD DEL COMPRESOR, VÁLVULAS Y LÍNEAS DE REFRIGERANTE.
D.LIMPIAR LAS BOBINAS DEL CONDENSADOR.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A.REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES.
B.REEMPLAZAR KIT DE ARRANQUE.
C.PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL.
D.REEMPLAZAR LUCES INTERNAS SI NO ENCIENDEN.
E.COMPROBACIÓN DEL CORRECTO CIERRE Y ENCENDIDO AUTOMÁTICO.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA
A.VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA.
B.REEMPLAZAR EL SENSOR DEL SISTEMA DE ALARMA DE TEMPERATURA (SI APLICA).
C.REVISAR EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS O BATERÍA INTERNA, SI APLICA).
D.CALIBRAR EL GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
E.REEMPLAZAR BATERÍAS DEL GRAFICADOR DE TEMPERATURA SI ES NECESARIO.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y FILTRADO
A.REVISAR Y LIMPIAR EL DESAGÜE DEL ULTRACONGELADOR PARA EVITAR BLOQUEOS.
B.INSPECCIONAR EL FILTRO DE AIRE Y REEMPLAZAR SI ESTÁ SATURADO.
C.REVISAR EL FILTRO DE AGUA (SI APLICA) Y REEMPLAZAR SI ESTÁ VENCIDO.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A.VERIFICAR QUE EL ULTRACONGELADOR MANTENGA LA TEMPERATURA ADECUADA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO.
B.COMPROBAR EL CIERRE HERMÉTICO DE LAS PUERTAS.
C.AJUSTAR LA TEMPERATURA SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS O PRODUCTOS CONGELADOS.
D.CONFIRMAR QUE EL VENTILADOR Y EL COMPRESOR FUNCIONEN SIN RUIDOS INUSUALES.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*SELLOS DE PUERTAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE).
*SENSORES DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*KIT DE ARRANQUE
*FOCOS LED (SI APLICA).
*2 PLUMILLAS PARA REGISTRADOR DE TEMPERATURA.
*BATERÍAS DE RESPALDO PARA GRAFICADOR DE TEMPERATURA (SI APLICA).
*FILTRO DE AGUA (SI APLICA).
*FILTRO DE AIRE (SI APLICA).
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*PAÑOS DE MICROFIBRA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE.
*DESTORNILLADORES.
*LUBRICANTE.
*TERMÓMETRO CALIBRADO.
*CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BOBINAS.
*AGUA TIBIA PARA LIMPIAR EL DRENAJE.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma

## Anexo K - X_Camas y Camillas
Licitación Pública Nacional Presencial No. 40051001-046-26 (CAGEG-046/2026), para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico para las Unidades Médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-X
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
024 CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA GENERAL DE LA ESTRUCTURA, BASE, BARANDALES, COLCHÓN Y SUPERFICIES DEL EQUIPO UTILIZANDO SOLUCIÓN DESINFECTANTE COMPATIBLE CON USO HOSPITALARIO.
B. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE ELIMINANDO RESIDUOS, MANCHAS O MATERIAL ADHERIDO.
C. REVISAR ESTADO FÍSICO DE TORNILLERÍA, CUBIERTAS Y COMPONENTES EXTERNOS.
D. CONFIRMAR CORRECTA FIJACIÓN DE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE RUEDAS Y SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO.
B. REEMPLAZAR RUEDAS
C. CONFIRMAR GIRO LIBRE Y ESTABILIDAD DIRECCIONAL DE RUEDAS GIRATORIAS.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS:
*BLOQUEO TOTAL,
*LIBERACIÓN,
*ESTABILIDAD DURANTE INMOVILIZACIÓN.
E. LUBRICAR MECANISMOS DE MOVILIDAD Y PUNTOS DE GIRO CUANDO APLIQUE.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y DE POSICIONAMIENTO
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO, NEUMÁTICO O MECÁNICO DE ELEVACIÓN (SEGÚN APLIQUE).
B. CONFIRMAR ESTABILIDAD DURANTE ELEVACIÓN Y DESCENSO.
C. REVISAR AUSENCIA DE FUGAS HIDRÁULICAS.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS DE AJUSTE:
*RESPALDO,
*TRENDELENBURG,
*TRENDELENBURG INVERSO,
*ALTURA,
E. CONFIRMAR CORRECTO BLOQUEO DE POSICIONES Y SEGUROS MECÁNICOS.
F. LUBRICAR ARTICULACIONES, BISAGRAS Y MECANISMOS MÓVILES.
4. REVISIÓN DE LA SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE
A. VERIFICAR INTEGRIDAD FÍSICA DE LA CUBIERTA RADIOTRANSPARENTE:
*GRIETAS,
*FRACTURAS,
*DEFORMACIONES,
*DESPRENDIMIENTOS.
C. REVISAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA SUPERFICIE DURANTE CARGA Y MOVIMIENTO.
D. CONFIRMAR DESPLAZAMIENTO LIBRE DE CASSETTE RADIOGRÁFICO O CHAROLA DE RAYOS X.
E. VERIFICAR QUE LA SUPERFICIE PERMITA ADECUADA TRANSMISIÓN RADIOLÓGICA SIN OBSTRUCCIONES VISIBLES.
5. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE BARANDALES LATERALES:
*FIJACIÓN,
*BLOQUEO,
*LIBERACIÓN,
B. CONFIRMAR FUNCIONAMIENTO DE CINTURONES O SISTEMAS DE SUJECIÓN DEL PACIENTE.
C. REVISAR TOPES DE PROTECCIÓN Y DEFENSAS LATERALES.
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. VERIFICAR OPERACIÓN SUAVE DE MECANISMOS DE ELEVACIÓN Y AJUSTE.
B. VALIDAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO JUNTO CON EL USUARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL DE BIOMÉDICA/MANTENIMIENTO.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*RUEDAS HOSPITALARIAS.
*KIT DE FRENOS.
*TORNILLERÍA Y SUJETADORES MENORES.
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*JUEGO DE HERRAMIENTA MANUAL BÁSICA.
*LLAVES ALLEN
*LUBRICANTE PARA MECANISMOS.
*PAÑOS DE LIMPIEZA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE HOSPITALARIA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-X
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
025 CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA)
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURA, CABECERA, PIECERA, PLATAFORMA, CONTROLES Y BARANDALES.
B. REVISAR ESTADO FÍSICO DE TORNILLERÍA, TAPAS Y COMPONENTES EXTERNOS.
C. CONFIRMAR CORRECTA FIJACIÓN DE ACCESORIOS Y COMPONENTES MÓVILES.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A. VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CLAVIJA HOSPITALARIA.
B. REVISAR CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA.
C. INSPECCIONAR CONEXIONES INTERNAS PARA DETECTAR FALSOS CONTACTOS, SULFATACIÓN O DAÑO TÉRMICO.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CAJA DE CONTROL.
E. REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:
*FUGA DE CORRIENTE,
*RESISTENCIA DE AISLAMIENTO,
*CONTINUIDAD A TIERRA.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE:
*ELEVACIÓN,
*RESPALDO,
*PIERNAS,
*TRENDELENBURG,
*TRENDELENBURG INVERSO
B. CONFIRMAR DESPLAZAMIENTO UNIFORME Y ESTABLE DURANTE CADA MOVIMIENTO.
C. LUBRICAR MECANISMOS MÓVILES Y ARTICULACIONES.
D. VERIFICAR LÍMITES DE RECORRIDO Y CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LA CAMA.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE RUEDAS Y SISTEMA DE FRENOS.
B. REEMPLAZAR RUEDAS
C. CONFIRMAR CORRECTO BLOQUEO Y LIBERACIÓN DE BARANDALES LATERALES.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DESCENSO DE EMERGENCIA (SI APLICA).
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. REALIZAR PRUEBA COMPLETA DE MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS Y POSICIONES CLÍNICAS.
B. CONFIRMAR FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE CONTROLES Y BOTONERAS.
C. CONFIRMAR OPERACIÓN ADECUADA DE RUEDAS, FRENOS Y BARANDALES.
F. VALIDAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO JUNTO CON EL USUARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL DE BIOMÉDICA/MANTENIMIENTO.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FUSIBLES ELÉCTRICOS. (conforme a especificaciones del fabricante)
*RUEDAS HOSPITALARIAS.
*KIT DE TORNILLERÍA Y SUJETADORES MENORES.
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*JUEGO DE HERRAMIENTA MANUAL BÁSICA.
*LLAVES ALLEN
*MULTÍMETRO DIGITAL.
*ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
*LUBRICANTE PARA MECANISMOS MÓVILES.
*PAÑOS DE LIMPIEZA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE HOSPITALARIA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-X
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
028 CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIÁTRICO (ELÉCTRICA)
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURA, PLATAFORMA, CABECERA, PIECERA, BARANDALES Y CONTROLES UTILIZANDO SOLUCIÓN COMPATIBLE CON USO HOSPITALARIO PEDIÁTRICO.
B. VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE TAPAS, CUBIERTAS Y PROTECTORES PLÁSTICOS.
C. CONFIRMAR CORRECTA FIJACIÓN DE ACCESORIOS Y COMPONENTES DESMONTABLES.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
A. VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CLAVIJA HOSPITALARIA.
B. REVISAR CONTINUIDAD ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A TIERRA FÍSICA.
C. INSPECCIONAR CONEXIONES INTERNAS PARA DETECTAR FALSOS CONTACTOS, SULFATACIÓN O DAÑO TÉRMICO.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CAJA DE CONTROL Y BOTONERAS.
E. REVISAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES DE PACIENTE Y CONTROL DE ENFERMERÍA (SI APLICA).
F. REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:
*FUGA DE CORRIENTE,
*CONTINUIDAD A TIERRA,
*RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE:
*ELEVACIÓN,
*RESPALDO,
*PIERNAS,
*TRENDELENBURG,
*TRENDELENBURG INVERSO
B. CONFIRMAR MOVIMIENTOS SUAVES, UNIFORMES Y SIN RUIDOS ANORMALES.
C. LUBRICAR MECANISMOS MÓVILES Y PUNTOS DE GIRO.
D. VERIFICAR LÍMITES DE RECORRIDO Y ESTABILIDAD DURANTE CAMBIOS DE POSICIÓN.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE RUEDAS Y SISTEMA CENTRAL DE FRENOS.
B. REEMPLAZAR RUEDAS
C. CONFIRMAR CORRECTO BLOQUEO Y LIBERACIÓN DE BARANDALES PEDIÁTRICOS.
D. VERIFICAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DURANTE DESPLAZAMIENTO Y OPERACIÓN.
E. CONFIRMAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SEGUROS MECÁNICOS Y DESCENSO DE EMERGENCIA
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. REALIZAR PRUEBA COMPLETA DE POSICIONES CLÍNICAS Y MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS.
B. CONFIRMAR FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE CONTROLES Y BOTONERAS.
C. CONFIRMAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE RUEDAS, FRENOS Y BARANDALES.
D. VALIDAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO JUNTO CON EL USUARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL DE BIOMÉDICA/MANTENIMIENTO.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*FUSIBLES ELÉCTRICOS. (conforme a especificaciones del fabricante)
*RUEDAS HOSPITALARIAS.
*KIT DE TORNILLERÍA Y SUJETADORES MENORES.
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*JUEGO DE HERRAMIENTA MANUAL BÁSICA.
*LLAVES ALLEN
*MULTÍMETRO DIGITAL.
*ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
*LUBRICANTE PARA MECANISMOS MÓVILES.
*PAÑOS DE LIMPIEZA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE HOSPITALARIA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
ANEXO K-X
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Clasificación |  |  |  | Partida
EQUIPO MÉDICO |  |  |  | 3540
EQUIPO
037 CARRO CAMILLA PARA ADULTO
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL
A. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTRUCTURA, PLATAFORMA, BARANDALES, COLCHÓN Y SUPERFICIES DEL EQUIPO UTILIZANDO SOLUCIÓN COMPATIBLE CON USO HOSPITALARIO.
B. VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE TAPAS, CUBIERTAS Y PROTECTORES PLÁSTICOS.
C. CONFIRMAR CORRECTA FIJACIÓN DE ACCESORIOS Y COMPONENTES DESMONTABLES.
2. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS DE AJUSTE DE:
*RESPALDO,
*ALTURA,
*TRENDELENBURG,
*TRENDELENBURG INVERSO
B. CONFIRMAR DESPLAZAMIENTO SUAVE Y ESTABLE DE LAS SECCIONES MÓVILES.
C. REVISAR ESTADO FÍSICO DE PISTONES, RESORTES, BISAGRAS Y PUNTOS DE ARTICULACIÓN.
D. LUBRICAR MECANISMOS MÓVILES Y PUNTOS DE GIRO.
E. VERIFICAR CORRECTO BLOQUEO DE POSICIONES Y SEGUROS MECÁNICOS.
3. REVISIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE RUEDAS Y SISTEMA DE DIRECCIÓN.
B. REEMPLAZAR RUEDAS
C. CONFIRMAR GIRO LIBRE Y ESTABILIDAD DURANTE DESPLAZAMIENTO.
D. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS:
*BLOQUEO TOTAL,
*LIBERACIÓN,
*ESTABILIDAD DURANTE INMOVILIZACIÓN.
4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE BARANDALES LATERALES:
*FIJACIÓN,
*BLOQUEO,
*LIBERACIÓN,
B. REVISAR CINTURONES DE SUJECIÓN O ACCESORIOS DE SEGURIDAD
5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL
A. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE RUEDAS Y FRENOS.
B. CONFIRMAR ESTABILIDAD DE MECANISMOS DURANTE CAMBIOS DE POSICIÓN.
C. VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BARANDALES Y SEGUROS.
D. CONFIRMAR OPERACIÓN ESTABLE DE MECANISMOS
F. VALIDAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO JUNTO CON EL USUARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL DE BIOMÉDICA/MANTENIMIENTO.
REFACCIONES INCLUYENTES:
*RUEDAS HOSPITALARIAS.
*KIT DE FRENOS.
*KIT DE TORNILLERÍA Y SUJETADORES MENORES.
EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL SERVICIO:
*JUEGO DE HERRAMIENTA MANUAL BÁSICA.
*LLAVES ALLEN
*LUBRICANTE PARA MECANISMOS MÓVILES.
*PAÑOS DE LIMPIEZA.
*SOLUCIÓN DESINFECTANTE HOSPITALARIA.
NOTAS ADICIONALES:
1. En caso de que uno de los puntos de la presente rutina no pueda realizarse por la diferencia entre marca y modelo, se deberá colocar la justificación o modificación en el apartado de observaciones de la evaluación del servicio.
2. Los parámetros citados en la presente rutina que están delimitados por un rango de medición, podrán variar entre las diversas marcas y modelos, el punto debe de realizarse de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante y se debe señalar el cambio en la documentación de la ejecución del mantenimiento y en la evaluación del servicio.
3. En caso de equipo electrónico; asegurar que el cable y clavija se encuentren en buen estado, en caso contrario informar al responsable técnico de la unidad médica.
4. Las refacciones reemplazadas deberán ser entregadas al responsable técnico de la unidad médica.
5. El proveedor deberá registrar en la bitácora del equipo su servicio de mantenimiento.
6. La reparación del equipo debe hacerse en la unidad; para los casos en los que se requiera retirar de la unidad el equipo, el Proveedor deberá apegarse al procedimiento estipulado por el Departamento de Inventarios para la salida del equipo, dejando evidencia documental del retiro del equipo.
7. El Proveedor deberá realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con el operador del equipo, Biomédico y/o Responsable de Mantenimiento.
8. El Proveedor debe proporcionar un número telefónico para reportar fallas durante la vigencia del contrato.
9. Si el equipo presenta fallas derivado a la ejecución del mantenimiento preventivo, el proveedor deberá atender el reporte, realizado por la unidad, a más tardar en un plazo de 24 a 48 horas posteriores a su notificación.
10. Para todos los casos de contratación de acciones de mantenimiento debe solicitarse reporte fotográfico (inicio, durante la ejecución, al término de las acciones de mantenimiento y etiqueta de servicio).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL TRÁMITE DE CONTRATO Y ENTREGA DE SERVICIOS:
● Con respecto a la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo, la unidad debe proporcionar un calendario de sus equipos a la DIB.
● Deberán entregar a la unidad la documentación estipulada en el contrato de mantenimiento (orden de servicio, copia de bitácora, reporte fotográfico y reporte de seguridad si aplica).
● En caso de requerirse mantenimiento correctivo con refacciones y accesorios, no incluidos en las rutinas de mantenimiento preventivo, el proveedor deberá emitir Dictaminación Técnica y cotización, la cual se sujetará a validación técnica por parte del ISAPEG y en su caso autorización.
● Únicamente los puntos descritos en la presente rutina deberán ser considerados al momento de presentar la cotización del servicio de mantenimiento del equipo descrito, en caso de que se esté en imposibilidad de cumplir con alguno de los puntos, el servicio de mantenimiento no deberá ser otorgado y por lo tanto este no podrá ser pagado.
Cantidad de equipos |  | UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE
Revisa | Autoriza | Supervisa | Valida | Autoriza
Departamento Mantenimiento - DIB Nombre y Firma | Dirección de Ingeniería Biomédica Nombre y Firma | Ingeniería Biomédica o Responsable de Mantenimiento Nombre y Firma | Administrador(a) de la Unidad Nombre y Firma | Director(a) de la Unidad Nombre y Firma